Приложение №1

Техническое задание

| № п/п | Требуемые характеристики, потребительские свойства товара | Параметры, условия, количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.01 | Мешок для забора крови с гемоконсервантом |  |
| 1.02 | Общие технические характеристики |  |
| 1.03 | Длина трубки соединяющей заборную иглу и мешок для забора цельной крови (донорская магистраль) в диапазоне, не шире, см | 100-105 |
| 1.04 | Донорская магистраль прикреплена к мешку для забора крови, между дополнительным портом и Клапаном типа «Кликтип» | Наличие |
| 1.05 | Длина трубки соединяющей мешок для забора крови и дополнительный контейнер (дополнительная магистраль), в диапазоне, не шире, см | 50-55 |
| 1.06 | Длина трубки соединяющей дополнительный мешок и дополнительный контейнер (дополнительная магистраль), в диапазоне, см | 40-44 |
| 1.07 | Внутренний диаметр донорской и дополнительной магистрали, мм. | 3.0±0.2 |
| 1.08 | Внешний диаметр донорской и дополнительной магистрали, мм. | 4.4±0.2 |
| 1.09 | Индивидуальная цифровая маркировка донорской и дополнительной магистрали | представляет собой набор цифр нанесенный белой, несмываемой краской на магистрали |
| 1.010 | Расстояние между цифровыми маркировками не более, см | 5 |
| 1.011 | Толщина стенки контейнера, мм. | 0.39+0.02 мм-0.01 |
| 1.012 | Игла: |  |
|  | защищенная, со специальным колпачком | Наличие |
|  | ультратонкие стенки, 16G | Наличие |
|  | тройная заточка | Наличие |
|  | силиконизированное покрытие | Наличие |
| 1.013 | черная индикаторная метка на втулке для легкого определения расположения среза иглы и того, что колпачок не снимался ранее | Наличие |
| 1.014 | Клапан типа «Кликтип» на мешке для забора крови и дополнительном контейнере, распологается между двумя дополнительными портами. | Наличие |
| 1.015 | Два выходных порта на каждом контейнере | Наличие |
| 1.016 | Контейнеры: |  |
|  | форма округлая | Наличие |
|  | четыре боковых прорези, по периметру контейнера, для опытной трубки | Наличие |
|  | длина боковой прорези не более 2,5см | Наличие |
|  | две прорези для подвешивания в автоматических фракционаторах | Наличие |
|  | прорезь по нижнему краю, длиной не более 2см, для подвешивания мешка | Наличие |
| 1.017 | Этикетка - на русском языке, надежно закрепленная специальным клеем | Наличие |
| 1.018 | Жесткая механически-несминаемая упаковка с прозрачной крышкой (пленкой), для хранения контейнеров | представляет собой коробку с ребрами жесткости и прозрачной передней (верхней) стенкой |
| 1.019 | Размеры жесткой упаковки , не более, см (ДхШхВ) | 29х17х8 |
| 1.020 | Материал пленки для закрытия лотка | прозрачная пленка, типа PET/PVDC/NY/PP |
| 1.021 | Материал упаковки, жесткой упаковки | пластик типа PP/этилен-винил-алкоголь сополимер /PP |
| 1.022 | Стерилизация контейнеров | паровая |
| 1.023 | Абсорбент кислорода в лотке | Наличие |
| 1.024 | Поглощающая бумага (целлюлозная бумага) в лотке | Наличие |
| 1.025 | Визуальный контроля состояния мешков при закрытой упаковке | Наличие |
| 1.026 | Гарантийный срок хранения в упаковке не менее, лет | 3 |
| 1.027 | Совместимость с кровью, эластичность и износостойкость пластика, в соответствии с ГОСТом на пластиковые контейнеры | Наличие |
| 1.028 | Соответствие международным стандартам DIN & ISO 9001: 1994, JIS Z 9901: 1998, EN 46001: 1996, ISO 13485: 1996, JIS Q 13485: 1998 | Наличие |
| 1.1 | Мешок для забора крови с гемоконсервантом сдвоенный |  |
| 1.1.1 | Количество собираемой крови | 350 мл |
| 1.1.2 | Емкость дополнительного контейнера | 300 мл |
| 1.1.3 | Предварительно залитый антикоагулянт CPDA-1 в мешок для забора цельной крови | Наличие |
| 1.1.4 | Количество антикоагулянта | 63 мл |
| 1.1.5 | Состав предварительно залитого антикоагулянт CPDA-1 в мешок для забора цельной крови: | Соответствие |
| 1.1.6 | Каждые 100мл раствора ЦДФА-1 содержат: |  |
|  | - Натрия цитрат (дигидрат) 2,630 г; |  |
|  | - Лимонная кислота (моногидрат) 0,327 г; |  |
|  | - Натрия дигидрофосфат (дигидрат) 0,251 г ; |  |
|  | - Декстроза (безводная) 2,900г; |  |
|  | - Аденин 0,0275г; |  |
|  | - Вода для инъекций q.s. 100мл; |  |
| 1.1.17 | Класс аотенциального риска не ниже 2А | Наличие |
| 1.1.18 | Количество содержащихся контейнеров в упаковке, не менее, комплектов счетверенных мешков, штук | 5 |
| 1.1.19 | Возможный срок хранения эритроцитов не менее, суток | 35 |
| 1.1.10 | Количество, шт. | 60 |
| 1.2 | Мешок для забора крови с гемоконсервантом сдвоенный |  |
| 1.2.1 | Количество собираемой крови | 450 мл |
| 1.2.2 | Емкость дополнительного контейнера | 400 мл |
| 1.2.3 | Предварительно залитый антикоагулянт CPDA-1 в мешок для забора цельной крови | Наличие |
| 1.2.4 | Количество антикоагулянта | 63 мл |
| 1.2.5 | Пропорция антикоагулянта к крови 1:7 | Наличие |
| 1.2.6 | Состав предварительно залитого антикоагулянт CPDA-1 в мешок для забора цельной крови: |  |
| 1.2.7 | Каждые 100мл раствора ЦДФА-1 содержат: | Соответствие |
|  | - Натрия цитрат (дигидрат) 2,630 г; |  |
|  | - Лимонная кислота (моногидрат) 0,327 г; |  |
|  | - Натрия дигидрофосфат (дигидрат) 0,251 г ; |  |
|  | - Декстроза (безводная) 2,900г; |  |
|  | - Аденин 0,0275г; |  |
|  | - Вода для инъекций q.s. 100мл; |  |
| 1.2.8 | Класс потенциального риска не ниже 2А | Наличие |
| 1.3 | Мешок для забора крови с гемоконсервантом счетверенный |  |
| 1.3.1 | Предварительно залитый антикоагулянт CPD, 63 мл в мешок для забора цельной крови | Наличие |
| 1.3.2 | Количество собираемой крови 450 мл | Наличие |
| 1.3.3 | Емкость первого дополнительного контейнера, в диапазоне не шире границ | 300 мл- 310мл |
| 1.3.4 | Емкость второго дополнительного контейнера, в диапазоне не шире границ | 400 мл- 410мл |
| 1.3.5 | Емкость третьего дополнительного контейнера, в диапазоне не шире границ | 380 мл- 410мл |
| 1.3.6 | Количество антикоагулянта 63 мл | Наличие |
| 1.3.7 | Пропорция антикоагулянта 1:7 | Наличие |
| 1.3.8 | Количество антикоагулянта SAGM | 100 мл |
| 1.3.9 | Пропорция антикоагулянта, SAGM | 1:4 |
| 1.3.10 | Возможный срок хранения эритроцитов не менее, суток | 42 |
| 1.3.11 | Длина трубки соединяющей заборную иглу и мешок для забора цельной крови (донорская магистраль) в диапазоне, не шире, см | 100-105 |
| 1.3.12 | Донорская магистраль прикреплена к мешку для забора крови, между дополнительным портом и Клапаном типа «Кликтип» | Наличие |
| 1.3.13 | Длина трубки соединяющей мешок для забора крови и дополнительный контейнер (дополнительная магистраль), в диапазоне, не шире, см | 50-55 |
| 1.3.14 | Длина трубки соединяющей дополнительный мешок и дополнительный контейнер (дополнительная магистраль), в диапазоне , не шире, см | 40-44 |
| 1.3.15 | Индивидуальная цифровая маркировка донорской и дополнительной магистрали | Наличие |
| 1.3.16 | Цифровая маркировка представляет собой набор цифр нанесенный белой, несмываемой краской на магистрали | Наличие |
| 1.3.17 | Класс потенциального риска не ниже 2А | Наличие |
| 1.3.18 | Количество, шт. | 200 |
| 2 | Устройство для удаления лейкоцитов из эритромассы и цельной консервированной крови (лабораторный тип с мешком) |  |
| 2.1 | Механизм фильтрации | механический, адгезивный, адсорбционный |
| 2.2 | Фильтрующая мембрана | круглая с равномерным распределением фильтруемой среды |
| 2.3 | Материал фильтрующей мембраны | многослойный модифицированный полиэстер с пространственной структурой |
| 2.4 | Фильтруемые среды | эритровзвесь, эритромасса |
| 2.5 | Объем фильтруемых сред | до 2-х доз |
| 2.6 | Упаковка | индивидуальная, стерильная, апирогенная |
| 2.7 | Процент гемолиза эритроцитов в процессе фильтрации не более, % | 0,05 |
| 2.8 | Метод стерилизации | гамма излучение |
| 2.9 | Количество, шт. | 50 |