Приложение №1

Техническое задание

стерилизатор воздушный с охлаждением

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- | --- |
|  | Назначение |  |
|  | Предназначен для стерилизации и дезинфекции различного медицинского инструмента и материалов. | Соответствие |
|  | Технические характеристики |  |
|  | Система принудительного охлаждения позволяет отказаться от подачи холодного воздуха к стерилизуемым материалам и применения бактерицидных фильтров , что сокращает время стерилизации почти в два раза. | Наличие |
|  | Объем стерилизационной камеры, не менее, дм³ (л) | 80 |
|  | Диапазон рабочих температур, °С | 60 … 200 |
|  | Предельное отклонение температуры стерилизации, не более, °С | ±3 |
|  | Защита от перегрева (регулируемая), °С | От 50 до 230 |
|  | Время нагрева (до температуры 180 °С), мин, не более | 55 |
|  | Время охлаждения (до температуры 60 °С), мин, не более | 55 |
|  | Диапазон установки времени режима с дискретностью 1 мин | 1 … 999 |
|  | Время непрерывной работы, не менее | 16 час |
|  | Внутренние размеры стерилизационной камеры (шxгxв), не менее, мм | 520х340х460 |
|  | Габаритные размеры стерилизатора (шxгxв), не более, мм | 825х620х600 |
|  | Масса, кг, не более | 55 |
|  | Номинальное напряжение сети переменного тока, В | 220 |
|  | Потребляемая мощность, кВт, не более | 2.2 |
|  | Автоматическое регулирование и поддержание температуры и времени. | Наличие |
|  | Автоматическое регулирование и поддержание температуры и времени. | Наличие |
|  | Устройство защиты от перегрева | Наличие |
|  | Комплектность |  |
|  | Наименование | Количество, шт. |
|  | 1. Стерилизатор | 1 |
|  | 2. Угольник (держатель для полок) | 4 |
|  | 3. Полка | 2 |
|  | 4. Руководство по эксплуатации | 1 |
|  | 5. Упаковка | 1 |
|  | 6. Подставка под стерилизатор | 1 |
|  | Дополнительные условия |  |
|  | Инструкция на русском языке | наличие |
|  | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | наличие |
|  | Все оборудование должно быть новым, год выпуска - не ранее, г. | 2011 |
|  | Срок поставки, дней | Не менее 3-х календарных дней со дня заключения договора |
|  | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Не менее 12 |
|  | Монтаж, пуско-наладочные работы на месте установки, ввод оборудования в эксплуатацию не менее | Не менее 2 календарных дней |
|  | После приемки оборудования в эксплуатацию провести инструктаж технического и обслуживающего персонала | наличие |
|  | Количество, шт. | 1 |