Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 0356300023211000005 от  «27» мая 2011г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта | Поставка камер УФ бактерицидных |
| Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров * |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах | Цена включает все налоги и сборы, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, оплату транспортных расходов, вспомогательных услуг, расходов по разгрузке, страхованию, упаковку, маркировку, складские расходы, гарантию и прочие расходы, связанные с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения. |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | Соответствует/ не соответствует (указать) |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта | Поставка камер УФ бактерицидных |
| Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров* |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах | Цена включает все налоги и сборы, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, оплату транспортных расходов, вспомогательных услуг, расходов по разгрузке, страхованию, упаковку, маркировку, складские расходы, гарантию и прочие расходы, связанные с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения. |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | Соответствует/ не соответствует (указать) |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

_________________________             __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

*Необходимо предоставить Приложение к Котировочной заявке по форме, указанной в приложении к котировочной заявке

- Приложение

- к Котировочной заявке

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые параметры и условия (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Камера УФ бактерицидная | Указать |
| 2 | Модель | КБ-01-«Я»-ФП или эквивалент* | Указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение РФ | Наличие | № от __до__ |
| 5 | Сертификат соответствия РФ | Наличие |  |
| 6 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |  |
| 7 | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| 8 | Область применения | Камера предназначена для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов с целью предотвращения их вторичной контаминации микроорганизмами | Указать |
| 9 | Технические характеристики: |  |  |
| 10 | Камера работает от сети переменного тока напряжением (220 +/- 22) В, частотой 50 Гц. | Наличие |  |
| 11 | Мощность, потребляемая камерой от сети переменного тока, не более 40 ВА | Наличие |  |
| 12 | Облученность от источника УФ-излучения до наиболее удаленной точки внутри камеры на длине волны 253,7 нм не менее 1,0 Вт/м2 | Наличие |  |
| 13 | Время выхода камеры на рабочий режим не должно превышать 10 мин. | Наличие |  |
| 14 | Усилие, прилагаемое к ручке, необходимое для открывания крышки камеры не более 20Н. | Наличие |  |
| 15 | Камера имеет металлическую решетку из нержавеющей стали для размещения инструмента, выдерживающую равномерно распределенную нагрузку не более 100 Н | Наличие |  |
| 16 | По электробезопасности камера соответствует требованиям ГОСТ 12.2.025 и выполнена по классу защиты 1 тип Н. | Наличие |  |
| 17 | Напольная – устанавливается на передвижной столик, имеющий дополнительную полочку | Наличие |  |
| 18 | Габаритные размеры камеры не менее, мм | 800х600х420 | Указать |
| 19 | Масса камеры не более, кг | 50 | Указать |
| 20 | Средняя наработка на отказ не менее, час | 1500 | Указать |
| 21 | Средний срок службы не менее 5 лет. | Наличие |  |
| 22 | Наружные поверхности камеры допускают дезинфекцию способом протирания дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей по режимам, регламентированным действующими документами по применению дезинфицирующих средств, утвержденными в установленном порядке. Внутренние поверхности камеры устойчивы к обработке способом протирания 6% раствором перекиси водорода. | Наличие |  |
| 23 | Условия эксплуатации камеры соответствуют климатическому исполнению УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444-92: температура от +10 С до + 35 C ; относительная влажность - 80 % при температуре 25 С. | Наличие |  |
| 24 | В комплект поставки камеры входят: 1. Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов - 1 шт. 2. Тара упаковочная - 1 шт. 3. Паспорт - 1 экз. | Наличие |  |
| 25 | Все оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации | Наличие |  |
| 26 | Все оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |  |
| 27 | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |  |
| 28 | Год выпуска не ранее 2011 года | Наличие |  |
| 29 | Срок предоставления гарантии качества производителя | не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать, мес. |
| 30 | Срок предоставления гарантии качества поставщика не менее срока действия гарантии производителя | Наличие | Указать, мес. |
| 31 | Гарантийное обслуживание на территории г. Перми | Наличие |  |
| 32 | Постгарантийное обслуживание на территории г. Перми | Наличие |  |
| 33 | Установка и ввод в эксплуатацию с комплексным обучением работе на аппарате медицинского персонала всем особенностям эксплуатации данного аппарата на объекте Заказчика | Наличие |  |
| 34 | Количество, комп. | 4 | Указать |
| 35 | Цена за един., руб. |  | Указать |
| 36 | Общая сумма, руб. |  | Указать |

*эквивалентность товара будет определяться по соответствию параметров и характеристик предлагаемого товара параметрам и характеристикам, указанным в данном техническом задании

__________________________      __________________________            ___________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП