Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 0356300023211000006 от  «27» мая 2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Облучатель - рециркулятор бактерицидный двухламповый настенный |
| 2 | Модель | РБ-06-«Я-ФП» или эквивалент* |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение РФ | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия РФ | Наличие |
| 6 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |
| 7 | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 8 | Область применения | Предназначен для обеззараживания воздуха помещений в присутствии и отсутствии людей в процессе принудительной циркуляции воздушного потока через корпус |
| 9 | Технические характеристики: |  |
| 10 | Рециркулятор работает от сети переменного тока напряжением (220 +/- 22) В, частотой 50 Гц. | Наличие |
| 11 | Мощность, потребляемая рециркулятором от сети переменного тока, не более 200 ВА. | Наличие |
| 12 | Суммарное излучение 2-х ламп мощностью 30 Вт на расстоянии 1 м от источника УФ-излучения составляет не менее 2-х Вт на м.кв. | Наличие |
| 13 | Источник УФ-излучения - две бактерицидные ртутные безозоновые лампы низкого давления мощностью 30W . | Наличие |
| 14 | Средний срок службы ламп не менее 8000 часов. | Наличие |
| 15 | Время выхода рециркулятора на рабочий режим должно быть не более 1 мин. | Наличие |
| 16 | По электробезопасности рециркулятор соответствует требованиям ГОСТ Р 50267.0-92 и выполнен по классу защиты 1 тип В. | Наличие |
| 17 | Габаритные размеры рециркулятора не менее, мм. | 1100х160х125 |
| 18 | Масса рециркулятора не более, кг | 11 |
| 19 | Средняя наработка на отказ не менее 1500 часов. | Наличие |
| 20 | Средний срок службы не менее 5 лет. | Наличие |
| 21 | Условия эксплуатации рециркулятора соответствуют климатическому исполнению УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444-92: температура от +10 С до + 35 C ; относительная влажность - 80 % при температуре 25 С, давление - 630-800 мм. рт. ст. | Наличие |
| 22 | В комплект поставки облучателя входят: облучатель-рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый в комплекте с сетевым кабелем с вилкой - 1 шт., лампа бактерицидная 30W - 2 шт., тара упаковочная - 1 шт., паспорт - 1 шт | Наличие |
| 23 | Запасные части: вставка плавкая - 2 шт. | Наличие |
| 24 | Тип рециркулятора | Закрытый |
| 25 | Обеззараживание воздуха осуществляется в процессе его прокачки с помощью двух вентиляторов через зону с источниками ультрафиолетового излучения. | Наличие |
| 26 | В зоне облучения применены материалы, обладающие высокими отражающими свойствами, обеспечивающие эффективную бактерицидную обработку воздушного потока | Наличие |
| 27 | Рециркулятор состоит из: | Наличие |
| 27.1. | корпуса с возможностью крепления на вертикальной поверхности (стене) с помощью подвесной системы (ушек). | Наличие |
| 27.2. | светотехнической части (бактерицидные лампы 30 W – 2 шт., вентилятор с выходной мощностью воздушного потока (производительность) не более 90 куб. м / час и с корректированным уровнем звуковой мощности не более 55 децибел, пускорегулирующая аппаратура, блок управления). | Наличие |
| 28 | Пускорегулирующая аппаратура выполнена по стартерной схеме. | Наличие |
| 29 | На панель блока управления вынесен двухцветный индикатор, показывающий время суммарной наработки бактерицидных ламп | Наличие |
| 30 | Рециркулятор также предназначен для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей в режиме постоянного включения. | Наличие |
| 31 | Полное исключение выхода УФ-излучения за пределы закрытого корпуса изделий | Наличие |
| 32 | Возможность устанавливать время работы рециркулятора в режиме облучателя в зависимости от объема и категории обрабатываемого помещения. | Наличие |
| 33 | Все оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации | Наличие |
| 34 | Год выпуска не ранее 2011 года | Наличие |
| 35 | Все оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |
| 36 | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |
| 37 | Срок предоставления гарантии качества производителя | не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 38 | Срок предоставления гарантии качества поставщика не менее срока действия гарантии производителя | Наличие |
| 39 | Гарантийное обслуживание на территории г. Перми | Наличие |
| 40 | Постгарантийное обслуживание на территории г. Перми | Наличие |
| 41 | Установка и ввод в эксплуатацию с комплексным обучением работе на аппарате медицинского персонала всем особенностям эксплуатации данного аппарата на объекте Заказчика | Наличие |
| 42 | Количество, комп. | 10 |

*эквивалентность товара будет определяться по соответствию параметров и характеристик предлагаемого товара параметрам и характеристикам, указанным в данном техническом задании

Главный врач МУЗ «ГДП №4»					О.Е. Чернышова