## Техническое задание
Приложение № 1
к документации об открытом
аукционе в электронной форме
Техническое задание
на инструменты механизированные хирургические
№ п\п | Наименование товара, функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара | Требования к функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам товара
1 | Ножницы медицинские Nelson-Metzenbaum
1.1 | тип инструмента | диссекторные
1.2 | Изогнутые | наличие
1.3 | общая длина инструмента | 280 мм
1.4 | рабочий размер лезвий, мм | 3х6х45
1.5 | угол заточки | 40 градусов
1.6 | винтовое соединение | наличие
1.7 | Характеристики стали:
1.7.1 | марка стали | Х20Cr13, класс - мартенситная (EN 10088,-1,-2,-3, DIN 17440,17441,17442 420A)
1.7.2 | жесткость после температурной обработки | 42-48 по шкале Роквелла
1.7.3 | сталь магнитная | наличие
1.7.4 | антибликовое покрытие | наличие
1.7.5 | противокоррозийная устойчивость | повышенная
1.7.6 | процесс пассевации | химический
1.8 | гарантийный срок эксплуатации | не менее 11 месяцев
1.9 | количество | 1 шт.
2 | Ножницы медицинские Metzenbaum
2.1 | тип инструмента | диссекторные
2.2 | общая длина инструмента | 230 мм
2.3 | изогнутые | наличие
2.4 | рабочий размер лезвий, мм | 3х6х40
2.5 | угол заточки | 40 градусов
2.6 | винтовое соединение | наличие
2.7 | Характеристики стали:
2.7.1 | марка стали | Х20Cr13, класс - мартенситная (EN 10088,-1,-2,-3, DIN 17440,17441,17442 420A)
2.7.2 | жесткость после температурной обработки | 42-48 по шкале Роквелла
2.7.3 | сталь магнитная | наличие
2.7.4 | антибликовое покрытие | наличие
2.7.5 | противокоррозийная устойчивость | повышенная
2.7.6 | процесс пассевации | химический
2.8 | гарантийный срок эксплуатации | не менее 11 месяцев
2.9 | количество | 1 шт.
3 | Иглодержатель медицинский Wangensteen
3.1 | размер браншей мм | 2х3х20
3.2 | общая длина инструмента | 275мм
3.3 | карбид-вольфрамовые вставки, с насечкой F по всей поверхности вставки | наличие
3.4 | штифтовое соединение | наличие
3.5 | кремальерный замок | наличие
3.6 | Характеристики стали:
3.6.1 | марка стали | Х20Cr13, класс - мартенситная (EN 10088,-1,-2,-3, DIN 17440,17441,17442 420A)
3.6.2 | жесткость после температурной обработки | 42-48 по шкале Роквелла
3.6.3 | сталь магнитная | наличие
3.6.4 | антибликовое покрытие | наличие
3.6.5 | противокоррозийная устойчивость | повышенная
3.6.6 | процесс пассевации | химический
3.7 | гарантийный срок эксплуатации | не менее 11 месяцев
3.8 | количество | 1 шт.
4 | Иглодержатель медицинский внутрисердечный
4.1 | прямой | наличие
4.2 | общая длина инструмента | 260 мм
4.3 | размер браншей мм | 1,9х16
4.4 | карбид-вольфрамовые вставки с насечкой F по всей поверхности вставки | наличие
4.5 | кольцеобразные ручки с кремальерой | наличие
4.6 | характеристики стали:
4.6.1 | марка стали | Х20Cr13, класс - мартенситная (EN 10088,-1,-2,-3, DIN 17440,17441,17442 420A)
4.6.2 | жесткость после температурной обработки | 42-48 по шкале Роквелла
4.6.3 | сталь магнитная | наличие
4.6.4 | антибликовое покрытие | наличие
4.6.5 | противокоррозийная устойчивость | повышенная
4.6.6 | процесс пассевации | химический
4.7 | гарантийный срок эксплуатации | не менее 11 месяцев
4.8 | количество | 1 шт.
5 | Щипцы медицинские Brown
5.1 | количество захватываюших зубцов | не менее 9х9
5.2 | общая длина инструмента | 250 мм
5.3 | размер браншей мм | 2,5х7
5.4 | крупная поперечная противоскользящая насечка на рукоятке | наличие
5.5 | характеристики стали:
5.5.1 | марка стали | Х20Cr13, класс - мартенситная (EN 10088,-1,-2,-3, DIN 17440,17441,17442 420A)
5.5.2 | жесткость после температурной обработки | 42-48 по шкале Роквелла
5.5.3 | сталь магнитная | наличие
5.5.4 | антибликовое покрытие | наличие
5.5.5 | противокоррозийная устойчивость | повышенная
5.5.6 | процесс пассевации | химический
5.6 | гарантийный срок эксплуатации | не менее 11 месяцев
5.7 | количество | 1 шт.
6 | Пинцет Singley (Tuttle) медицинский хирургический
6.1 | тип инструмента | торакальный
6.2 | общая длина инструмента | 230 мм
6.3 | окончатые бранши | наличие
6.4 | размер рабочей части браншей мм | 6х10
6.5 | мелкая насечка на всей рабочей части браншей | наличие
6.6 | крупная противоскользящая поперечная насечка на рукоятках | наличие
6.7 | характеристики стали:
6.7.1 | марка стали | Х20Cr13, класс - мартенситная (EN 10088,-1,-2,-3, DIN 17440,17441,17442 420A)
6.7.2 | жесткость после температурной обработки | 42-48 по шкале Роквелла
6.7.3 | сталь магнитная | наличие
6.7.4 | антибликовое покрытие | наличие
6.7.5 | противокоррозийная устойчивость | повышенная
6.7.6 | процесс пассевации | химический
6.8 | гарантийный срок эксплуатации | не менее 11 месяцев
6.9 | количество | 1 шт.
7 | Пинцет DeBakey Atrauma медицинский
7.1 | тип инструмента | для сосудов
7.2 | прямой | наличие
7.3 | общая длина инструмента | 300 мм
7.4 | рабочий размер браншей мм | 3,5х25
7.5 | ширина браншей мм | не менее 6 мм
7.6 | атравматическая насечка в центре браншей, ширина мм | наличие, не менее 2 мм по всей длине рабочей части
7.7 | характеристики стали:
7.7.1 | марка стали | Х20Cr13, класс - мартенситная (EN 10088,-1,-2,-3, DIN 17440,17441,17442 420A)
7.7.2 | жесткость после температурной обработки | 42-48 по шкале Роквелла
7.7.3 | сталь магнитная | наличие
7.7.4 | антибликовое покрытие | наличие
7.7.5 | противокоррозийная устойчивость | повышенная
7.7.6 | процесс пассевации | химический
7.8 | гарантийный срок эксплуатации | не менее 11 месяцев
7.9 | количество | 1 шт.
8 | Пинцет DeBakey медицинский
8.1 | тип инструмента | сосудистый
8.2 | прямой | наличие
8.3 | общая длина инструмента | 240 мм
8.4 | рабочий размер браншей мм | 2,8х35
8.5 | атравматическая насечка в центре браншей | наличие
8.6 | ширина атравматической насечки по всей длине рабочей части браншей | 0,5 мм
8.7 | крупная поперечная противоскользящая насечка на ручках | наличие
8.8 | характеристики стали:
8.8.1 | марка стали | Х20Cr13, класс - мартенситная (EN 10088,-1,-2,-3, DIN 17440,17441,17442 420A)
8.8.2 | жесткость после температурной обработки | 42-48 по шкале Роквелла
8.8.3 | сталь магнитная | наличие
8.8.4 | антибликовое покрытие | наличие
8.8.5 | противокоррозийная устойчивость | повышенная
8.8.6 | процесс пассевации | химический
8.9 | гарантийный срок эксплуатации | не менее 11 месяцев
8.10 | количество | 1 шт.
9 | Пинцет Potts-Smith медицинский
9.1 | прямой | наличие
9.2 | общая длина инструмента | 250 мм
9.3 | размер браншей мм | 2х15
9.4 | карбид-вольфрамовые вставки с насечкой F | наличие
9.5 | характеристики стали:
9.5.1 | марка стали | Х20Cr13, класс - мартенситная (EN 10088,-1,-2,-3, DIN 17440,17441,17442 420A)
9.5.2 | жесткость после температурной обработки | 42-48 по шкале Роквелла
9.5.3 | сталь магнитная | наличие
9.5.4 | антибликовое покрытие | наличие
9.5.5 | противокоррозийная устойчивость | повышенная
9.5.6 | процесс пассевации | химический
9.7 | гарантийный срок эксплуатации | не менее 11 месяцев
9.8 | количество | 1 шт.
10 | Зажим Kantrowitz медицинский
10.1 | тип инструмента | препаровальный
10.2 | изогнутый | наличие
10.3 | общая длина инструмента | 280 мм
10.4 | рабочий размер браншей мм | 3х50
10.5 | поперечная насечка по всей длине браншей | наличие
10.6 | штифтовое соединение | наличие
10.7 | кремальера в основании рукояток | наличие
10.8 | кольцевидные ручки | наличие
10.9 | характеристики стали:
10.9.1 | марка стали | Х20Cr13, класс - мартенситная (EN 10088,-1,-2,-3, DIN 17440,17441,17442 420A)
10.9.2 | жесткость после температурной обработки | 42-48 по шкале Роквелла
10.9.3 | сталь магнитная | наличие
10.9.4 | антибликовое покрытие | наличие
10.9.5 | противокоррозийная устойчивость | повышенная
10.9.6 | процесс пассевации | химический
10.10 | гарантийный срок эксплуатации | не менее 11 месяцев
10.11 | количество | 1 шт.
11 | Зажим Crafoord-Sellors медицинский
11.1 | тип инструмента | препаровальный
11.2 | слегка изогнутый | наличие
11.3 | общая длина инструмента | не менее 240 мм
11.4 | размер браншей мм | 3х4х65
11.5 | тройная тонкая продольная насечка по всей длине бранши | наличие
11.6 | штифтовое соединение | наличие
11.7 | кольцевидные рукоятки с кремальерой на протяжении рукояток | наличие
11.8 | характеристики стали:
11.8.1 | марка стали | Х20Cr13, класс - мартенситная (EN 10088,-1,-2,-3, DIN 17440,17441,17442 420A)
11.8.2 | жесткость после температурной обработки | 42-48 по шкале Роквелла
11.8.3 | сталь магнитная | наличие
11.8.4 | антибликовое покрытие | наличие
11.8.5 | противокоррозийная устойчивость | повышенная
11.8.6 | процесс пассевации | химический
11.9 | гарантийный срок эксплуатации | не менее 11 месяцев
11.10 | количество | 1 шт.
12 | Зажим Finocchietto медицинский
12.1 | тип инструмента | лигатурный
12.2 | изогнутый | наличие
12.3 | общая длина инструмента | 240 мм
12.4 | размер браншей мм | 4х6х75
12.5 | мелкая поперечная насечка по всей внутренней поверхности браншей | наличие
12.6 | штифтовое соединение | наличие
12.7 | кремальера в основании рукояток | наличие
12.8 | кольцевидные ручки | наличие
12.9 | характеристики стали:
12.9.1 | марка стали | Х20Cr13, класс - мартенситная (EN 10088,-1,-2,-3, DIN 17440,17441,17442 420A)
12.9.2 | жесткость после температурной обработки | 42-48 по шкале Роквелла
12.9.3 | сталь магнитная | наличие
12.9.4 | антибликовое покрытие | наличие
12.9.5 | противокоррозийная устойчивость | повышенная
12.9.6 | процесс пассевации | химический
12.10 | гарантийный срок эксплуатации | не менее 11 месяцев
12.11 | количество | 1 шт.
13 | Зажим DeBakey медицинский
13.1 | тип инструмента | атравматический для касательной закупорки
13.2 | изогнутый по плоскости | наличие
13.3 | общая длина инструмента | 260 мм
13.4 | трапецевидно-изогнутые бранши | наличие
13.5 | размер браншей мм | 3х5х60
13.6 | атравматическая насечка в центре по всей длине бранши | наличие
13.7 | ширина атравматической насечки | не менее 2,0 мм
13.8 | штифтовое соединение | наличие
13.9 | кремальера в основании рукояток | наличие
13.10 | характеристики стали:
13.10.1 | марка стали | Х20Cr13, класс - мартенситная (EN 10088,-1,-2,-3, DIN 17440,17441,17442 420A)
13.10.2 | жесткость после температурной обработки | 42-48 по шкале Роквелла
13.10.3 | сталь магнитная | наличие
13.10.4 | антибликовое покрытие | наличие
13.10.5 | противокоррозийная устойчивость | повышенная
13.10.6 | процесс пассевации | химический
13.11 | гарантийный срок эксплуатации | не менее 11 месяцев
13.12 | количество | 1 шт.
14 | Щипцы DeBakey-Rumel Atrauma медицинские
14.1 | тип инструмента | торакальные
14.2 | изогнутые | наличие
14.3 | радиус изгиба | не менее 20 мм
14.4 | общая длина инструмента | не менее 230 мм
14.5 | рабочий размер браншей мм | 3х5х95
14.6 | атравматическая насечка по всей длине рабочей части браншей | наличие
14.7 | штифтовое соединение | наличие
14.8 | кремальера в основании рукояток | наличие
14.9 | характеристики стали:
14.9.1 | марка стали | Х20Cr13, класс - мартенситная (EN 10088,-1,-2,-3, DIN 17440,17441,17442 420A)
14.9.2 | жесткость после температурной обработки | 42-48 по шкале Роквелла
14.9.3 | сталь магнитная | наличие
14.9.4 | антибликовое покрытие | наличие
14.9.5 | противокоррозийная устойчивость | повышенная
14.9.6 | процесс пассевации | химический
14.10 | гарантийный срок эксплуатации | не менее 11 месяцев
14.11 | количество | 1 шт.
15 | Зажим DeBakey медицинский
15.1 | тип инструмента | атравматический, для касательной закупорки
15.2 | размер | 5
15.3 | трапецевидно изогнутый по плоскости | наличие
15.4 | общая длина инструмента | 270 мм
15.5 | атравматические бранши | наличие
15.6 | размер браншей мм | 3х6х90
15.7 | атравматическая насечка по центру браншей | наличие
15.8 | штифтовое соединение | наличие
15.9 | кремальера в основании рукояток | наличие
15.10 | характеристики стали:
15.10.1 | марка стали | Х20Cr13, класс - мартенситная (EN 10088,-1,-2,-3, DIN 17440,17441,17442 420A)
15.10.2 | жесткость после температурной обработки | 42-48 по шкале Роквелла
15.10.3 | сталь магнитная | наличие
15.10.4 | антибликовое покрытие | наличие
15.10.5 | противокоррозийная устойчивость | повышенная
15.10.6 | процесс пассевации | химический
15.11 | гарантийный срок эксплуатации | не менее 11 месяцев
15.12 | количество | 1 шт.
16 | Зажим DeBakey медицинский
16.1 | тип инструмента | периферический сосудистый
16.2 | общая длина инструмента | не менее 250 мм
16.3 | S-образно изогнутый бранши | наличие
16.4 | изогнуты под углом 60', | наличие
16.5 | размер браншей мм | 2х5х75
16.6 | атравматическая насечка по центру браншей | наличие
16.7 | ширина атравматической насечки | не менее 2,0 мм
16.8 | штифтовое соединение | наличие
16.9 | кремальера в основании рукояток | наличие
16.10 | характеристики стали:
16.10.1 | марка стали | Х20Cr13, класс - мартенситная (EN 10088,-1,-2,-3, DIN 17440,17441,17442 420A)
16.10.2 | жесткость после температурной обработки | 42-48 по шкале Роквелла
16.10.3 | сталь магнитная | наличие
16.10.4 | антибликовое покрытие | наличие
16.10.5 | противокоррозийная устойчивость | повышенная
16.10.6 | процесс пассевации | химический
16.11 | гарантийный срок эксплуатации | не менее 11 месяцев
16.12 | количество | 1 шт.
17 | Зажим DeBakey-Morris Atrauma медицинский
17.1 | тип инструмента | аортальный
17.2 | изогнутый под углом 60 градусов | наличие
17.3 | общая длина инструмента | 270 мм
17.4 | размер браншей мм | 5х6х100
17.5 | три атравматические насечки по всей длине бранши | наличие
17.6 | размер атравматической насечки | не менее 1,0 мм
17.7 | кремальера на протяжении рукояток | наличие
17.8 | характеристики стали:
17.8.1 | марка стали | Х20Cr13, класс - мартенситная (EN 10088,-1,-2,-3, DIN 17440,17441,17442 420A)
17.8.2 | жесткость после температурной обработки | 42-48 по шкале Роквелла
17.8.3 | сталь магнитная | наличие
17.8.4 | антибликовое покрытие | наличие
17.8.5 | противокоррозийная устойчивость | повышенная
17.8.6 | процесс пассевации | химический
17.9 | гарантийный срок эксплуатации | не менее 11 месяцев
17.10 | количество | 1 шт.
18 | Зажим Glover медицинский
18.1 | тип инструмента | для коарктации
18.2 | изогнутый по плоскости | наличие
18.3 | общая длина инструмента | 260 мм
18.4 | размер браншей мм | 2х4х75
18.5 | атравматическая насечка по всей длине | наличие
18.6 | штифтовое соединение | наличие
18.7 | кремальера в основании рукояток | наличие
18.8 | кольцевидные ручки | наличие
18.9 | характеристики стали:
18.9.1 | марка стали | Х20Cr13, класс - мартенситная (EN 10088,-1,-2,-3, DIN 17440,17441,17442 420A)
18.9.2 | жесткость после температурной обработки | 42-48 по шкале Роквелла
18.9.3 | сталь магнитная | наличие
18.9.4 | антибликовое покрытие | наличие
18.9.5 | противокоррозийная устойчивость | повышенная
18.9.6 | процесс пассевации | химический
18.10 | гарантийный срок эксплуатации | не менее 11 месяцев
18.11 | количество | 1 шт.
19 | Пинцет DeBakey-Glover медицинский
19.1 | тип инструмента | для анастомоза
19.2 | ложкообразный | наличие
19.3 | общая длина инструмента | 260 мм
19.4 | размер браншей мм | 3х3х70
19.5 | атравматическая насечка по всей длине рабочей части бранши | наличие
19.6 | штифтовое соединение | наличие
19.7 | усиленную кремальеру на протяжении рукояток | наличие
19.8 | характеристики стали:
19.8.1 | марка стали | Х20Cr13, класс - мартенситная (EN 10088,-1,-2,-3, DIN 17440,17441,17442 420A)
19.8.2 | жесткость после температурной обработки | 42-48 по шкале Роквелла
19.8.3 | сталь магнитная | наличие
19.8.4 | антибликовое покрытие | наличие
19.8.5 | противокоррозийная устойчивость | повышенная
19.8.6 | процесс пассевации | химический
19.9 | гарантийный срок эксплуатации | не менее 11 месяцев
19.10 | количество | 1 шт.
20 | Зажим Liddle Atrauma медицинский
20.1 | тип инструмента | аортальный
20.2 | S-образно изогнутый | наличие
20.3 | общая длина инструмента | 270 мм
20.4 | размер браншей мм | 3х3х60
20.5 | П-образная трацепивидная форма браншей | наличие
20.6 | атравматическая насечка в центре браншей | наличие
20.7 | ширина атравматической насечки по всей длине рабочей части браншей | не менее 1,0 мм
20.8 | штифтовое соединение | наличие
20.9 | кремальера в основании рукояток | наличие
20.10 | характеристики стали:
20.10.1 | марка стали | Х20Cr13, класс - мартенситная (EN 10088,-1,-2,-3, DIN 17440,17441,17442 420A)
20.10.2 | жесткость после температурной обработки | 42-48 по шкале Роквелла
20.10.3 | сталь магнитная | наличие
20.10.4 | антибликовое покрытие | наличие
20.10.5 | противокоррозийная устойчивость | повышенная
20.10.6 | процесс пассевации | химический
20.11 | гарантийный срок эксплуатации | не менее 11 месяцев
20.12 | количество | 1 шт.
21 | Зажим Satinsky медицинский
21.1 | тип инструмента | для полой вены
21.2 | серповидно изогнутый | наличие
21.3 | общая длина инструмента | 270 мм
21.4 | рабочий размер браншей мм | 3х4х50
21.5 | крестообразная насечка по всей длине браншей | наличие
21.6 | штифтовое соединение | наличие
21.7 | кремальера в основании рукояток | наличие
21.8 | характеристики стали:
21.9 | марка стали | Х20Cr13, класс - мартенситная (EN 10088,-1,-2,-3, DIN 17440,17441,17442 420A)
21.9.1 | жесткость после температурной обработки | 42-48 по шкале Роквелла
21.9.2 | сталь магнитная | наличие
21.9.3 | антибликовое покрытие | наличие
21.9.4 | противокоррозийная устойчивость | повышенная
21.9.5 | процесс пассевации | химический
21.10 | гарантийный срок эксплуатации | не менее 11 месяцев
21.11 | количество | 1 шт.
22 | Зажим Universal медицинский
22.1 | тип инструмента | универсальный
22.2 | общая длина инструмента | 460 мм
22.3 | рабочий размер браншей мм | 75
22.4 | клювовидные бранши | наличие
22.5 | подвижный механизм, способствующий сгибанию браншей | наличие
22.6 | Инструмент цельнометаллический, с винтовым соединением | наличие
22.7 | кольцеобразные рукоятки | наличие
22.8 | кремальера в основании рукояток | наличие
22.9 | длина крамальеры | не менее 21 мм
22.10 | характеристики стали:
22.10.1 | марка стали | Х20Cr13, класс - мартенситная (EN 10088,-1,-2,-3, DIN 17440,17441,17442 420A)
22.10.2 | жесткость после температурной обработки | 42-48 по шкале Роквелла
22.10.3 | сталь магнитная | наличие
22.10.4 | антибликовое покрытие | наличие
22.10.5 | противокоррозийная устойчивость | повышенная
22.10.6 | процесс пассевации | химический
22.11 | гарантийный срок эксплуатации | не менее 11 месяцев
22.12 | количество | 1 шт.