Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от 01 июня 2011 года №0356300079211000114

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Ионометр (pH-метр) 150МИ или эквивалент Количество 1 шт. |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Технические характеристики и свойства | Параметры, требования к техническим характеристикам и свойствам |
| 1.1. | Автоматическая диагностика параметров электродной системы | Наличие |
| 1.2. | Термокомпенсация | Ручная и автоматическая |
| 1.3. | Сохранение в памяти не менее, результатов измерений | 30 |
| 1.4. | Автоматическое распознавание любого из стандартных калибровочных растворов | Наличие |
| 1.5. | Диапазон измерения показателя кислотности раствора, pH | От –1,00 до +14,00 |
| 1.6. | Дискретность диапазона измерения показателя кислотности раствора, pH | 0,01 |
| 1.7. | Абсолютная погрешность показателя кислотности раствора, pH | ± 0,05 |
| 1.8. | Диапазон измерения окислительно-восстановительного потенциала, мВ | От –1999 до +1999 |
| 1.9. | Дискретность диапазона измерения окислительно-восстановительного потенциала, мВ | 1 |
| 1.10. | Диапазон измерения температуры анализируемой среды, С | От –10 до +100 |
| 1.11. | Дискретность диапазона измерения температуры анализируемой среды, С | 1 |
| 1.12. | Абсолютная погрешность температуры анализируемой среды, С | ± 2,00 |
| 1.13. | Дисплей | символьный ЖКИ |
| 1.14. | Питание: |  |
|  | сетевое, В/Гц | 220/50 |
|  | автономное, В | 6 |
| 1.15. | Потребление, мА, не более | 10 |
| 1.16. | Масса, кг | 0,3 |
| 1.17. | Пылевлагозащитный корпус | Наличие |
| 1.18. | Габаритные размеры, мм | 190х95х55 |
| 1.19. | Комплект поставки: |  |
|  | Преобразователь рН-150 МИ |  |
|  | Термодатчик ТДЛ-1000-06 |  |
|  | Комбинированный рН- электрод ЭСК-10603/7 |  |
|  | Штатив ШУ-05 |  |
|  | Блок сетевого питания |  |
| 1.20. | Сертификат соответствия | Наличие |
| 1.21. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 1.22. | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 1.23. | Год выпуска, не ранее | 2011 |
| 1.24. | Срок гарантии с момента ввода в эксплуатацию, не менее, месяцев | 12 |

Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней с момента подписания договора. Место доставки товара – г. Пермь, ул. Лебедева, 44. Время – не позднее 15 часов местного времени. Поставщик информирует Заказчика о планируемой дате отгрузки товара и согласует с Заказчиком время поставки по телефону не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до момента поставки.

Кроме поставки медицинского оборудования, Поставщик оказывает вспомогательные услуги, включенные в цену договора, а именно:

- установка, монтаж и проверка исправности поставленного медицинского оборудования,

- ввод оборудования в эксплуатацию в присутствии представителя Поставщика,

- проведение инструктажа персонала Заказчика.

Срок предоставления вспомогательных услуг – в течение 2 (Два) рабочих дней с даты поставки товара.

.

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                          О.Г.Токмакова