Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на закупку аппаратуры медицинской  для МУЗ «ГСП № 1»

| № п/п | Наименование товара и характеристика товара требуемого к поставке | Ед.изм. | Количество |  | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава РФ |  |  |  | Наличие |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ |  |  |  | Наличие |
| 1.3 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Госсанэпидемнадзора при Минздраве РФ |  |  |  | Наличие |
| 1.4 | Гарантия от даты ввода в эксплуатацию, не менее, месяцев |  |  |  | 12 |
| 1.5 | Монтаж, пуско-наладка, обучение пользователя |  |  |  | Наличие |
| 1.6 | Гарантии поставщика на данный товар и срок действия такой гарантии, должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара |  |  |  | Наличие |
| 1.7 | Оборудование новое, не бывшее в употреблении, в том числе как выставочный экспонат, не прошедший ремонтно-восстановительные работы |  |  |  | Соответствие |
| 1.8 | Год выпуска, в том числе всех комплектующих частей |  |  |  | 2010 |
| 1.9 | Инструкция по эксплуатации на русском языке |  |  |  | Наличие |
| 2. | Стоматологическая установка стационарная Fona 1000 S , нижняя подача (производство Sinora Dental Systems Foshan, Китай) | Шт. | 2 |  | Наличие |
| 2.1 | Энергоблок и узел подвода коммуникаций в основании кресла |  |  |  | Наличие |
|  | • напряжение питания, В |  |  |  | ~230±10% |
|  | • частота переменного тока, Гц |  |  |  | 50±2% |
|  | • сила тока не более, А |  |  |  | 10 |
|  | • предохранители, 250В/А |  |  |  | 1,5,8,6.3,3.15 |
|  | • степень защиты от поражения электрическим током, тип |  |  |  | В |
|  | • тип защиты от поражения электрическим током, класс |  |  |  | I |
|  | • рассеянная потребляемая мощность, Вт |  |  |  | 300±10% |
|  | • входное давление воды, мПа |  |  |  | 0,2 - 0,4 |
|  | • входное давление воздуха, мПа |  |  |  | 0,55-0,8 |
|  | • общий вес установки, кг |  |  |  | 184 |
|  | • подвод воздуха |  |  |  | 1/2" |
|  | • подвод воды |  |  |  | 1/2" |
|  | • магистраль слива в канализацию, наружный диаметр сливного отверстия, мм |  |  |  | 32-40 |
|  | • подключение электропитания, мм кв. |  |  |  | 3 х 0,75 |
| 2.2 | Кресло пациента электромеханическое |  |  |  | Наличие |
| 2.2.1 | • размеры (длинна, ширина, высота), мм |  |  |  | 1950, 1200-1800,2000 |
|  | • грузоподъемность кг |  |  |  | 135 |
|  | • минимальная высота кресла от уровня пола до чаши сидения, мм |  |  |  | 380 |
|  | • максимальная высота кресла от уровня пола до чаши сидения, мм |  |  |  | 780 |
|  | • наивысшая точка уровня ног подколенной части, мм |  |  |  | 890±10 |
|  | • диапазон перемещения спинки кресла, град. |  |  |  | 110-180 |
|  | • ширина кресла не более, мм |  |  |  | 600 |
|  | • ширина кресла без подлокотников не более мм |  |  |  | 520 |
|  | • длина основы кресла (устанавливаемой на пол) не более мм |  |  |  | 1250 |
|  | • ширина основы кресла (устанавливаемой на пол) мм |  |  |  | 510 |
|  | • длина сиденья кресла, мм • высота спинки кресла, мм |  |  |  | 1230±10 510±10 |
| 2.2.2 | Корпус спинки изготовлен из лёгкого сплава по технологии литья под давлением. |  |  |  | Наличие |
| 2.2.3 | Бесшовная анатомическая обивка |  |  |  | Наличие |
| 2.2.4 | Цвет обивки «Темно-синий» |  |  |  | Наличие |
| 2.2.5 | Съемное защитное покрытие под ноги пациента |  |  |  | Наличие |
| 2.2.6 | Изменение высоты кресла, электродвигатель |  |  |  | Наличие |
| 2.2.7 | Перемещение спинки кресла, электродвигатель |  |  |  | Наличие |
| 2.2.8 | Подвижный подголовник с двойной артикуляцией и изменением положения по высоте |  |  |  | Наличие |
|  | • ширина подголовника, мм |  |  |  | 210±10 |
|  | • диапазон выдвижения, мм |  |  |  | 100 |
|  | • диапазон хода по высоте артикуляционного шарнира, мм • фиксация положения винтовым зажимом. |  |  |  | 130 Наличие |
|  | • максимальная высота подъёма подголовника, мм |  |  |  | 280±10 |
| 2.2.9 | Предустановленные позиции кресла (посадка, лечение, полоскание) |  |  |  | Три |
| 2.2.10 | Программируемые позиции кресла. |  |  |  | Три |
| 2.2.11 | Функция сохранения памяти последнего положения спинки после позиции полоскания |  |  |  | Наличие |
| 2.2.12 | Блокировка движения кресла при активации инструмента. |  |  |  | Наличие |
| 2.2.13 | Система блокировки кресла при наезде на препятствие. |  |  |  | Наличие |
| 2.2.14 | Ножной джойстик в основании для управления движением кресла. |  |  |  | Наличие |
| 2.2.15 | Ножная пневматическая педаль для управления и активации инструмента. |  |  |  | Наличие |
| 2.2.16 | Кнопка на педали для включения режима продувки операционного поля |  |  |  | Наличие |
| 2.2.17 | Тумблер на педали для вкл/выключения подачи воды на охлаждение инструмента |  |  |  | Наличие |
| 2.2.18 | Вкл/выключение установки ножным переключателем в основании кресла (одновременно отключается воздух, вода и электричество). |  |  |  | Наличие |
| 2.2.19 | Левый/правый подлокотник. |  |  |  | Возможность |
| 2.3 | Гидроблок с креплением к креслу пациента |  |  |  | Наличие |
| 2.3.1 | Блок плевательницы поворотный, на 90 град |  |  |  | Наличие |
| 2.3.2 | Съёмная вращающаяся стеклянная чаша плевательницы |  |  |  | Наличие |
| 2.3.3 | Автоматический водонагреватель (24В). |  |  |  | Наличие |
| 2.3.4 | Система чистой воды (бутылка 1,5л). |  |  |  | Наличие |
| 2.3.5 | Переключатель подачи воды для работы от центрального водоснабжения или системы чистой воды. |  |  |  | Наличие |
| 2.3.6 | Кнопка управления наполнением стакана и омывания плевательницы с функцией таймера. |  |  |  | Наличие |
| 2.3.7 | Система программирования с модуля врача для омывания плевательницы и наполнения стакана.. |  |  |  | Наличие |
| 2.3.8 | Воздухоструйная помпа с сепарацией (вода-воздух) |  |  |  | Наличие |
| 2.3.9 | Система подачи воздуха. |  |  |  | Наличие |
| 2.4 | Модуль ассистента с креплением к гидроблоку на шарнирной консоли |  |  |  | Наличие |
| 2.4.1 | Положение 1: многофункциональный пистолет вода/воздух/спрей |  |  |  | Наличие |
| 2.4.2 | Положение 2: пылесос. |  |  |  | Наличие |
| 2.4.3 | Положение 3: слюноотсос. |  |  |  | Наличие |
| 2.4.4 | Автоматическое вкл/отключение аспирационной системы при снятии/возврате пылесоса, слюноотсоса. |  |  |  | Наличие |
| 2.4.5 | Сетчатые фильтры в корпусе под общей крышкой: • фильтр пылесоса/слюноотсоса |  |  |  | Наличие |
|  | • фильтр слюноотсоса для использования другой системы аспирации. |  |  |  | Наличие |
| 2.4.6 | Установка дополнительной системы отсоса |  |  |  | Возможность |
| 2.4.7 | Полимеризационная лампа FONA на кронштейне с креплением слева. |  |  |  | Возможность |
| 2.5 | Модуль врача на 5 инструментов с креплением к гидроблоку, нижняя подача. |  |  |  | Наличие |
| 2.5.1 | Регулируемая по высоте консоль, пантограф |  |  |  | Наличие |
| 2.5.2 | Механическое фиксирование консоли по высоте (тормоз); |  |  |  | Наличие |
| 2.5.3 | Корпус основания сделан из лёгкого металлического сплава по технологии литья под давлением |  |  |  | Наличие |
| 2.5.4 | Рабочая поверхность на крышке модуля, (длинна, ширина), мм. |  |  |  | 375,395 |
| 2.5.5 | Стерилизуемый силиконовый коврик 370, 390мм (длинна, ширина) |  |  |  | Наличие |
| 2.5.6 | Нагрузка на рабочую поверхность, кг. |  |  |  | 2,5 |
| 2.5.7 | Манометр на передней панели для регулировки давления воздуха в магистрали шланга. |  |  |  | Наличие |
| 2.5.8 | Панель управления функциями установки |  |  |  | Наличие |
| 2.5.9 | Кнопки панели управления: • позиции кресла: спинка назад, спинка вперёд, кресло вниз, кресло вверх, • запрограммированные позиции: посадка/лечение P/R, полоскание. • программируемые позиции: кресло/спинка Р 1, Р 2, Р 3, наполнение стакана, полоскание плевательницы, программирование SET • управление операционным светильником. |  |  |  | Наличие Наличие Наличие Наличие |
| 2.5.10 | Регулировка расхода воды на инструмент, кран |  |  |  | Наличие |
| 2.5.11 | Регулировка расхода воздуха на инструмент, кран |  |  |  | Наличие |
| 2.5.12 | Персональная регулировка давления воздуха в магистрали воздушного шланга, кран |  |  |  | Наличие |
| 2.5.13 | Положение 1: многофункциональный пистолет вода/ воздух/ спрей |  |  |  | Наличие |
| 2.5.14 | Положение 2: воздушный шланг без света (4-х канальный Midwest) |  |  |  | Наличие |
| 2.5.15 | Положение 3: воздушный шланг без света (4-х канальный Midwest) |  |  |  | Наличие |
| 2.5.16 | Положение 4: сканер SATELEC SP 4055 для монтажа в установку с 3-мя насадками |  |  |  | Наличие |
| 2.5.17 | Положение 5: Комплект встраиваемого электрического микромотора Sirotorque-E с педалью врача с возможностью плавной регулировки оборотов |  |  |  | Наличие |
| 2.5.17.1 | - широкий информационный светящийся дисплей Sirotorque-E |  |  |  | Наличие |
| 2.5.17.2 | - панель управления с сенсорными кнопками Sirotorque-E |  |  |  | Наличие |
| 2.5.17.3 | - шланг микромотора - встраиваемая электронная плата управления Sirotorque-E |  |  |  | Наличие |
| 2.5.18 | Негатоскоп для дентальных снимков с клавишей вкл/выкл, шт. |  |  |  | Наличие |
| 2.5.19 | Плата подсветки для 3-х инструментов |  |  |  | Возможность |
| 2.5.20 | Воздушный шланг со светом (4-х канальный Midwest) |  |  |  | Возможность |
| 2.6 | Операционный светильник с креплением к гидроблоку |  |  |  | Наличие |
|  | • напряжение питания, В |  |  |  | 12 |
|  | • потребляемая мощность, Вт |  |  |  | 50 |
|  | • тип защиты от поражения электрическим током, класс |  |  |  | II |
|  | • номинальный размер светового изображения, максимально, мм |  |  |  | 70-180 |
|  | • цветовая температура, К |  |  |  | 3800-4500 |
|  | • минимальная яркость не менее, лк • минимальная яркость не менее, лк |  |  |  | 8000 20000 |
|  | • диапазон перемещения головки осветителя по вертикали, не менее, мм |  |  |  | 630 |
| 2.6.1 | Стойка прямая с пантографом |  |  |  | Наличие |
| 2.6.2 | Адаптер для монитора |  |  |  | Возможность |
| 2.6.3 | Отражатель бестеневой |  |  |  | Наличие |
| 2.6.4 | Корпус светильника сделан из лёгкого металлического сплава по технологии литья под давлением. |  |  |  | Наличие |
| 2.6.5 | Рукоятка, нержавеющая сталь |  |  |  | Наличие |
| 2.6.6 | Защитный экран отражателя |  |  |  | Наличие |
| 2.6.7 | Синхронное вкл/отключение при движении кресла и спинки. |  |  |  | Наличие |
| 2.6.8 | Ручная регулировка фокуса освещения операционного поля |  |  |  | Наличие |
| 2.6.9 | Плавное изменение освещённости. |  |  |  | Наличие |
| 3. | Стул врача с гигиеническим покрытием, передвижной |  |  |  |  |
|  | • на пяти роликах |  |  |  | Наличие |
|  | • сиденье и спинка регулируются по высоте |  |  |  | Наличие |
|  | • угол спинки настраивается и фиксируется |  |  |  | Наличие |
|  | • газовая пружина |  |  |  | Наличие |
|  | • обшивка эргономичная бесшовная |  |  |  | Наличие |
|  | • цвет обивки идентичный обивке стоматологического кресла |  |  |  | Наличие |
| Прибор галогенный для полимеризации светоотверждаемых пломбировочных материалов MEGALUX SOFT-START с функцией мягкого старта или эквивалент |  | Шт. | 2 |  |  |
| Напряжение в сети |  |  |  |  | 230 В |
| Частота сети |  |  |  |  | 50Гц |
| Мощность |  |  |  |  | 110 Ватт |
| Галогенный излучатель |  |  |  |  | МЕГА-ФИЗИКА 70361,12 V\75 W |
| Средний срок службы 36000 облучений,. (галогенный излучатель) |  |  |  |  | продолжительностью 20 сек |
| Общий вес |  |  |  |  | 2500 гр. |
| Продолжительность облучения - Стандарт Модуль : |  |  |  |  | 20 сек, 40 сек или Д (Постоянный режим) |
| - Модуль мягкий старт : |  |  | 0 сек, 40 сек, или Д (постоянный режим) |  | 10 сек. (сокращенная интенсивность) + 30 сек.. |
| Акустический сигнал |  |  |  |  | Каждые 10 сек. |
| Стандартный световод |  |  | 10 сек.(сокращенная интенсивность) + 30 сек |  | 8 мм диаметр, согнут под углом 60, длиной 90 мм |
| Интенсивность света |  |  |  |  | 600 – 800 mW\см 2 |
| Диапазон спектра |  |  |  |  | 400-500 нанометров длина световой волны |
| Стерилизатор глассперленовый ТAU 500 или эквивалент- |  | Шт. | 2 |  |  |
| используется для стерилизации эндодонтических инструментов и для мелких инструментов любого другого назначения |  |  |  |  |  |
| Температура стерилизации |  |  |  |  | 230 С |
| Размеры цилиндра |  |  |  |  | диам 62/выс 50 |
| Напряжение |  |  |  |  | вольт220- герц 50 |
| Мощность |  |  |  |  | 170 ватт |
| Вес |  |  |  |  | 2,0 кг |
| Габаритные размеры (см) |  |  |  |  | 13x16x13,5 |
| Рециркулятор УФ-бактерицидный РБ-07-Я-ФП или эквивалент - |  | Шт. | 2 |  |  |
| предназначен для обеззараживания воздуха помещений I-V категорий объемом до 50 куб. м в лечебно-профилактических учреждениях в присутствии и отсутствии людей с помощью обеззараживания воздушного потока в процессе его принудительной циркуляции через корпус, внутри которого размещены две бактерицидные лампы низкого давления PHILIPS TUV 15 W LL |  |  |  |  |  |
| Напряжением |  |  |  |  | 220 В |
| Мощность не более |  |  |  |  | 200 ВА. |
| Длина волны |  |  |  |  | 220-280 нм |
| Наконечник турбинный ТЕ-95 RM или эквивалент - |  | Шт. | 2 |  |  |
| Оснащен стальными подшипниками, без оптики, с внутренним спреем и с кнопочным зажимом. |  |  |  |  |  |
| Величина головки |  |  |  |  | 12,2 мм. |
| Мощность |  |  |  |  | 12 Вт. |
| Число оборотов |  |  |  |  | 330000 мин. -1. |
| Вращающиеся инструменты |  |  |  |  | Боры FG, в соответствии с EN ISO 1797:1995. |
| Диаметр/Макс, длина |  |  |  |  | 1,6/25 мм. |
| Уровень давления |  |  |  |  | 2,2 - 2,5 бар. |
| Расход воздуха |  |  |  |  | 42 л/мин. |
| Количество спрея |  |  |  |  | до 50 мл/мин. |
| Возможность стерилизации |  |  |  |  | при температуре до 135°С. |
| Наконечник угловой |  | Шт. | 2 |  |  |
| Кнопочная фиксация бора. |  |  |  |  | Наличие |
| Встроенная водо-воздушная система охлаждения. |  |  |  |  | Наличие |
| Используется при терапевтических работах. |  |  |  |  | Наличие |
| Фиксация бора поворотной защелкой. |  |  |  |  | Наличие |
| Возможность изменения положения головки |  |  |  |  | Наличие |
| наконечника при работе на труднодоступных |  |  |  |  | Наличие |
| участках. Внешняя система охлаждения. |  |  |  |  | Наличие |
| Число оборотов |  |  |  |  | 40 000 об/мин |
| Крутящий момент |  |  |  |  | не менее 1,5 кгс*см |
| Наконечник прямой |  | Шт. | 2 |  |  |
| Фиксация бора поворотной защелкой. |  |  |  |  | Наличие |
| Встроенная водо-воздушная система охлаждения. |  |  |  |  | Наличие |
| Используется при терапевтических работах. |  |  |  |  | Наличие |
| Число оборотов |  |  |  |  | 40 000 об/мин |
| Крутящий момент |  |  |  |  | не менее 0,8 кгс*см |
| Компрессор DK50-10 S (с шумоизоляционным шкафом) или эквивалент |  | Шт. | 2 |  |  |
| Количество стоматологических установок |  |  |  |  | 1 |
| Номинальное напряжение |  |  |  |  | 230в/ 50 (60) гц |
| Макс. Ток |  |  |  |  | 3,4 (4,3) А |
| Мощность двигателя |  |  |  |  | 0,55 kW |
| Мощность компрессора |  |  |  |  | 75 л/мин -1/5 бар |
| Подача -105 л/мин |  |  |  |  | 1 |
| Рабочее давление компрессора |  |  |  |  | * - 4.5 - 6 бар |
| Объем резервуара воздуха |  |  |  |  | 10 л |
| Режим эксплуатации |  |  |  |  | S3-50% |
| Уровень шума |  |  |  |  | < 45 дб [А] |
| Масса |  |  |  |  | 49 кг |
| Размеры (ш х гл х в) |  |  |  |  | 420x525x620 мм |
| TAU STERIL Ultraviol или эквивалент - |  |  |  |  |  |
| Полка ультрафиолетовая для хранения стерильного инструмента. |  |  |  |  |  |
| Бактерицидная лампа с длиной волны |  |  |  |  | 203 7А (ультрафиолет) |
| Мощность |  |  |  |  | 15 Вт |
| Питание |  |  |  |  | 220 В,50 Гц |
| Габариты |  |  |  |  | 50x20x20 см |
| Масса |  |  |  |  | 4,5 кг. |
| Время наступления стерильности материала |  |  |  |  | от 5 до 10 минут |
| Тумба ТЗ или эквивалент |  | Шт. | 2 |  |  |
| тумба с 3 ящиками габариты |  |  |  | 890x500x500 |  |
| размеры лицевых панелей |  |  |  | 240x450x16 |  |
| выдвижных ящиков |  |  |  | 160x403x380 |  |
| длина направляющих |  |  |  | 450 мм |  |
| толщина |  |  |  | 2 мм |  |
| заклепки |  |  |  | стальные |  |
| ручка скоба |  |  |  | 211-128 хром |  |
| демпфера |  |  |  | силиконовые |  |
| регулируемая опора хромированная |  | Шт. | 4 | высота 100 мм, диаметр 50 мм |  |
| Тумба изготовлена из металла толщиной не менее |  |  |  | 1 мм |  |
| Покрытие полимерно-порошковое химически стойкое для обработки дез.средствами |  |  |  | Наличие |  |
| Тумба М2 или эквивалент |  | Шт. | 2 |  |  |
| тумба с 2 дверцами габариты с вырезом в задней стенки для подвода коммуникаций |  |  |  | 890x1000x500 |  |
| размеры дверок |  |  |  | 730x450x16 |  |
| ручка скоба |  |  |  | 211-128 хром |  |
| мойка с двумя чашами Ukinox |  |  |  | 780*450 |  |
| смеситель |  |  |  | хирургический локтевой |  |
| сифон (производство «АНИ») |  |  |  | 2 шланга |  |
| регулируемая опора хромированная |  | Шт. | 5 | высота 100 мм, диаметр 50 мм |  |
| Тумба изготовлена из металла толщиной не менее |  |  |  | 1 мм |  |
| Покрытие полимерно-порошковое химически стойкое для обработки дез.средствами |  |  |  | Наличие |  |
| Тумба С4 или эквивалент |  | Шт. | 2 |  |  |
| габариты подкатной тумбы с 4 выдвижными ящиками |  |  |  | 835x500x500 |  |
| размеры панелей: |  |  |  |  |  |
|  |  | Шт. | 2 | 60x450x18мм |  |
|  |  | Шт. | 2 | 120x450x18 мм |  |
| колесные опоры, из которых 2 штуки с тормозами |  | Шт. | 4 | на резиновом ходу |  |
| сверху стекло толщиной не менее10 мм размером |  |  |  | 500*590 мм |  |
| ручка скоба |  | Шт. | 4 | 211-128 хром |  |
| направляющее |  |  |  | 450x2 мм |  |
| демпфера |  | Шт. | 8 | силиконовые |  |
| Тумба изготовлена из металла толщиной не менее |  |  |  | 1мм |  |
| Покрытие полимерно-порошковое химически стойкое для обработки дез.средствами |  |  |  | Наличие |  |
| Столешница: |  | Шт. | 2 |  |  |
| дерево-плита покрытая химио-термически-стойким пластиком |  |  |  | Наличие |  |
| длина |  |  |  | 2500 мм |  |
| ширина |  |  |  | 600 мм |  |
| толщина |  |  |  | 28 мм |  |
| цвет |  |  |  | белый |  |
| структура |  |  |  | гладко-глянцевый |  |
| торцевые элементы |  |  |  | аллюминевые планки |  |
| плинтус (цвет серый с силиконовым слоем) |  |  |  | прилегание к стене |  |

Главный врач		Д.Г. Сметанин