Приложение 3

К документации об аукционе в электронной форме

Конкретные показатели (форма рекомендуемая)

| № | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам и упаковке | Требуемые показатели товара | Предлагаемые показатели товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медицинский фракционатор компонентов крови |  |  |
|  | Области применения: производственная и клиническая трансфузиология | Соответствие |  |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
|  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | Срок гарантии: со дня ввода в эксплуатацию, не менее ,месяцев | 12 |  |
| Технические характеристики: |  |  |  |
|  | Используется с пластикатными контейнерами для заготовки 250, 350, 450, 500 мл крови | Соответствие |  |
|  | Конструкционный материал корпуса и рамки - сталь, с порошковым покрытием в электростатической камере | Наличие |  |
|  | Конструкционный материал навесных петель, навесов для контейнеров, фиксатора пресса - нержавеющая сталь | Наличие |  |
|  | Материал рычага пресса -никелированная сталь | Наличие |  |
|  | Материал рукоятки пресса - пластмасса | Наличие |  |
|  | Конструкция пресса -прозрачное органическое стекло в усиливающей металлической рамке | Наличие |  |
|  | Габаритные размеры, не более , мм | 240х160х285 |  |
|  | Масса, не более ,кг | 2,7 |  |
|  | Количество, шт | 1 |  |
| 2 | Запаиватель пластиковых магистралей с рукояткой запаивающей с автоматическим прижимом для запаивателя |  |  |
|  | Области применения: производственная и клиническая трансфузиология | Соответствие |  |
|  | Назначение: запаивание ПВХ трубок, магистралей пластиковых контейнеров для крови и систем плазма - и цитафереза | Наличие |  |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
|  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | Срок гарантии: со дня ввода в эксплуатацию, не менее ,месяцев | 12 |  |
| Технические характеристики: |  |  |  |
|  | Тип - Стационарный | Наличие |  |
|  | Конструкция модульного типа, с возможностью подключения запаивающих устройств настольного, выносного типа, аппарата типа QUAD плюс | Наличие |  |
|  | Индикатор запаивания, индикатор высокой температуры, индикатор сети переменного тока на передней панели аппарата | Наличие |  |
|  | Прижатие электродов - электромагнитное, электроды защищены специальной крышкой | Наличие |  |
|  | Выходная ВЧ мощность не менее 90Ватт | Указать |  |
|  | Минимальный диаметр запаиваемой магистрали не более , мм | 3,0 |  |
|  | Максимальный диаметр запаиваемой магистрали не менее, мм | 6,5 |  |
|  | Режим запаивания магистралей автоматический | Наличие |  |
|  | Режим запаивания магистралей ручной | Наличие |  |
|  | Автоматический режим запаивания: | Наличие |  |
|  | 1 запаивание в минуту | Наличие |  |
|  | 10 запаиваний в режиме 1 запаивание каждые 6 сек, перерыв 5 мин | Наличие |  |
|  | Регулировки времени запаивания | Наличие |  |
|  | Минимальное регулируемое время запаивания не более, сек | 0,5 |  |
|  | Максимальное регулируемое время запаивания не менее, сек | 5,0 |  |
|  | Наличие датчика температуры | Наличие |  |
|  | Датчик контроля влажности | Наличие |  |
|  | Световой индикатор датчика контроля влажности желтого цвета (мигает, когда параметры влажности выше предельно заданных ). | Наличие |  |
|  | Световой индикатор датчика контроля влажности красного цвета (загорается, когда температура превышает 60°С). | Наличие |  |
|  | Размеры силового блока, не более , мм | 290х220х88 |  |
|  | Вес, силового блока не более, кг | 4,1 |  |
|  | Длина ВЧ кабеля не менее , м | 1,9 |  |
|  | Электропитание 230/240В, 50/60Гц | Наличие |  |
|  | На передней панели гнездо округлого типа для подсоединения сигнального кабеля | Наличие |  |
|  | На передней панели округлое гнездо типа HF-OUT для подключения коаксиального кабеля | Наличие |  |
|  | Декларация о соответствии с директивой по медицинским устройствам не ниже ЕN 60 601-1, EN 60 601–1–2 . | Наличие |  |
|  | Количество, шт | 1 |  |
| 3 | Автоматическая рукоятка для запаивания | Наличие |  |
|  | Области применения: производственная и клиническая трансфузиология | Соответствие |  |
|  | Назначение: запаивание ПВХ трубок, магистралей пластиковых контейнеров для крови и систем для плазма - и цитафереза. | Наличие |  |
|  | Срок гарантии: со дня ввода в эксплуатацию, не менее ,месяцев | 12 |  |
|  | Индикатор запаивания на верхней панели автоматической запаивающей головки зеленого цвета | Наличие |  |
|  | Шов пайки шириной не менее 3 мм | Наличие |  |
|  | Маркировка шва пойки посередине | Наличие |  |
|  | Подключается к силовому ВЧ - блоку запаивателя с помощью коаксиального кабеля | Наличие |  |
|  | Длина кабеля не менее , м | 1,75 |  |
|  | Кнопка запуска процесса запаивания на верхней поверхности рукоятки | Наличие |  |
|  | Прижатие электродов - электромагнитное, электроды защищены специальной пластмассовой крышкой | Наличие |  |
|  | Размер – не более , мм | 188 х 40 х 40 |  |
|  | Вес не более , кг | 0,4 |  |
|  | Количество, шт. | 1 |  |
| 4 | Центрифуга лабораторная |  |  |
|  | Задание и отображение на световой индикации времени и скорости вращения ротора | Наличие |  |
|  | Блокировка крышки во время работы двигателя | Наличие |  |
|  | Датчик дисбаланса | Наличие |  |
|  | Звуковой сигнал остановки ротора | Наличие |  |
|  | Автоматическая разблокировка и открытие крышки после остановки прибора | Наличие |  |
|  | Сверхточная цифровая регуляция скорости вращения ротора | Наличие |  |
|  | Количество пробирок в роторе не менее , штук | 12 |  |
|  | Размеры применяемых пробирок не более , мм | 17х150 |  |
|  | Объем применяемых пробирок не более, мл | 15 |  |
|  | Уровень шума не более 32 дБ | Наличие |  |
|  | Скорость вращения ротора в диапазоне, об/мин | от 100 до 3000 |  |
|  | Ускорение не более ,g | 1 900 |  |
|  | Питание от сети 220В, 50Гц | Наличие |  |
|  | Потребляемая мощность не более, Вт | 120 |  |
|  | Размеры, не более , мм | 416х398х244 |  |
|  | Масса не более, кг | 10,5 |  |
|  | Количество, шт. | 1 |  |