## Лист1
Приложение 1
к документации об аукционе в электронной форме
№ п/п. | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам и упаковке | Параметры и условия требований к товару
1 | 2 | 3
1 | Монитор глубины наркоза
2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
3 | Сертификат соответствия | Наличие
4 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие
5 | Монитор предназначена для оценки глубины наркоза и седации на основе анализа ЭЭГ - сигналов. | Наличие
6 | Вычисляемые, отображаемые параметры, технические характеристики: | Наличие
7 | BIS - индекс угасания электроэнцефалографической активности (биспектральный индекс) | Наличие
8 | Отображение BIS в числовом значении | Наличие
9 | Величина BIS - индекса в диапазоне | от 0 до 100
10 | Отображение BIS в виде тренда | Наличие
11 | Период обновления значений BIS, не более, сек. | 1
12 | Период обновления тренда BIS, не более, сек. | 10
13 | Показатель качества сигнала, передаваемого по ЭЭГ-каналу, подсчитываемый на основании данных импеданса, выраженности помех и других переменных-индекс качества сигнала (SQI) | Наличие
14 | Величина индекса качества сигнала в диапазоне | от 0 до 100
15 | ЭЭГ–отображение кривой электроэнцефалограммы в реальном времени | Наличие
16 | Скорость развертки ЭЭГ, мм/с. | 15, 25, 30
17 | Использование фильтров для отсечения помех из необработанной ЭЭГ | Наличие
18 | При включении фильтра ЭЭГ исключаются частоты в диапазоне, Гц | от 2 до 70
19 | При отключении фильтров ЭЭГ частота необработанной ЭЭГ в диапазоне, Гц | от 0,25 до 100
20 | Длительность эпохи ЭЭГ, не более, сек. | 2
21 | Автоматическое удаление помех | Наличие
22 | Процент времени, в течение последних 63 секунд, когда ЭЭГ-сигнал считался подавленным-Коэффициент подавления (SR) | Наличие
23 | Величина коэффицента подавления в диапазоне, % | от 0 до 100
24 | Параметр, отражающий частоту, ниже которой лежит 95% общей мощности, а выше – 5%-показатель частоты 95% мощности сигнала (SEF) | Наличие
25 | Величина показателя частоты 95% мощности сигнала (SEF) в диапазоне, Гц | от 0,5 до 30
26 | EMG - показания электромиографии фронтальной мышцы. | Наличие
27 | Суммарная мощность EMG (дБ) в диапазоне 70-110 Гц представляется в виде гистограммы, дБ | Наличие
28 | Суммарная мощность EMG (дБ) в диапазоне 70-110 Гц представляется в виде тренда, дБ | Наличие
29 | Суммарная мощность EMG (дБ) при отображении в виде гистограммы в диапазоне, дБ | от 30 до 55
30 | Суммарная мощность EMG (дБ) при отображении в виде тренда в диапазоне, дБ | от 30 до 80
31 | Журнал значений BIS | Наличие
32 | Выбор пользователем типов данных для представления на экране монитора | Наличие
33 | Установка пользователем пределов сигналов тревоги (визуальных / звуковых) | Наличие
34 | Возможность съема ЭЭГ-сигнала с пациента при помощи одноразовых или многоразовых налобных сенсоров | Наличие
35 | Самоконтроль работы прибора | Наличие
36 | Автоматическое тестирование датчиков сенсора ЭЭГ при подключению к прибору | Наличие
37 | Сигнал тревоги при отсоединении электродов от пациента | Наличие
38 | Отображение на экране монитора и сопровождение звуковым сигналом сообщений системы об ошибках оборудования | Наличие
39 | Отображение на экране монитора и сопровождение звуковым сигналом ошибках соединений | Наличие
40 | Отображение на экране монитора и сопровождение звуковым сигналом угрожающих состояниях пациента | Наличие
41 | Диапазон амплитуд регистрируемых сигналов, мкВ | от -1000 до +1000
42 | Встроенная память | Наличие
43 | Сохранение записи мониторинга, часов | не менее 72
44 | Внешняя память (Флеш-карта) | Наличие
45 | Электронный маркер событий | Наличие
46 | Сохранение 10 мин. данных, предшествующих событию и передача этих данных на внешний носитель через порт USB в формате PDF. | Наличие
47 | Экспорт всех данных монитора и мониторинга через порт USB на внешний носитель или персональный компьютер. | Наличие
48 | Просмотр и распечатка сохраненных данных тренда во время проведения мониторинга | Наличие
49 | Соединение монитора с системами мониторинга пациента через порт RS-232 | Наличие
50 | Цветной, сенсорный TFT дисплей | Наличие
51 | Размер экрана, не менее, мм | 130 х 100
52 | Кабель пациента с цифровым преобразователем сигнала длиной, не менее, м | 5
53 | Размер монитора, не болеее, см | 19 × 21 × 13
54 | Вес, не более, кг | 2
55 | Программное обеспечение для считывания данных мониторинга с «Флеш-карты», сохранения их в базе данных ПК, просмотра, анализа и распечатки на принтере ПК. | Наличие
56 | Параметры обработки сигнала:
57 | АЦП | Сигма-дельта
58 | Разрешающая способность при 256 измерениях/с., не менее, бит | 16
59 | Подавление сетевых помех, дБ | 110
60 | Ширина спектра сигнала в диапазоне, не мнее, Гц | от 0,16 до 450
61 | Электротехнические параметры:
62 | Питание | 220 В, 50 Гц, 0,7 А
63 | Работа от встроенного аккумулятора при полном заряде, не менее, минут | 45
64 | Класс электробезопасности | Тип ВF
65 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ Р50267.0.2 (МЭК 601-1-2)
66 | Защита от импульса дефибриллятора | Наличие
67 | Входное сопротивление (импеданс), не менее , МОм | 50
68 | Комплект поставки:
69 | Монитор глубины наркоза, комплект | 1
70 | в комплекте:
71 | - основной блок | наличие
72 | - сенсоры одноразовые для взрослых (25 шт./упак.) – 1 упаковка | наличие
73 | - кабель сенсоров | наличие
74 | - кабель от цифрового преобразователя к основному блоку | наличие
75 | - цифровой преобразователь сигнала | наличие
76 | - сетевой кабель | наличие
77 | - руководство пользователя на русском языке | наличие
78 | - зажим для крепления на стойке | наличие
79 | - флеш-карта (USB) 1Гб | наличие
80 | - программное обеспечение для ПК на CD носителе | наличие
81 | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию, не менее, мес. | 12
82 | Срок поставки и ввода в эксплуатацию товара, не более, дней с момента заключения контракта | 5
83 | Все оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие
84 | Год выпуска, не ранее | 2010
85 | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие
86 | При поставке должны прилагаться гарантийные талоны | Наличие
87 | Монтаж, пуско-наладочные работы на месте установки | Наличие
88 | После приемки оборудования в эксплуатацию провести инструктаж технического и обслуживающего персонала | Наличие