Приложение № 1

к извещению от « 09 » июня 2011г № 31

о проведении запроса котировок

Техническое задание

на комплекс для эндохирургии

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество – 1 шт. |  |  |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Описание |  |  |
|  | Оптика жесткая, стекло-линзовая, просветленная, широкоформатная с углом наблюдения 0 º, со встроенным стекловолоконным световодом, со встроенным источником света и соединительным кабелем в комплекте | Соответствие |  |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Снабжён встроенным светодиодным источником освещения (LED) | Наличие |  |
|  | Электрический разъём для соединения встроенного источника света с блоком питания эндоскопа с помощью электрического кабеля | Наличие |  |
|  | Угол наклона светового разъема от оси лапароскопа | Не более 80 º |  |
|  | Рабочая длина | Не менее 290 мм |  |
|  | Диаметр | Не более 6,5 мм |  |
|  | Максимальная освещенность на плоскости, перпендикулярной оси светового пучка на расстоянии 32 ± 1 мм от дистального конца | Не менее 5000 лк |  |
|  | Изготовлен из нержавеющей стали и высокотемпературной, химически устойчивой пластмассы | Наличие |  |
|  | Пластмассовые наглазники обеспечивают дополнительную электроизоляцию как хирурга, так и пациента | Наличие |  |
|  | Малое энергопотребление источника света, дает возможность использовать различные типы питания: от переносного до стационарного | Наличие |  |
|  | Тип адаптеров: Cyrcon/ACMI, Olympus, Storz | Наличие |  |
|  | Обладает естественной цветопередачей и равномерной засветкой поля зрения | Наличие |  |
|  | Длина соединительного кабеля | Не менее 2,5 м |  |
|  | Диаметр соединительного кабеля | Не более 6 мм |  |
|  | Ёмкость блока питания | Не менее 2500 мА∙ч |  |
|  | Продолжительность режима работы | Не менее 1 ч |  |
|  | Заменяемые элементы питания | Наличие |  |
|  | Кабель осветительный эндоскопический |  |  |
|  | Диаметр оптического волокна | Не менее 5 мм |  |
|  | Длина | Не менее 2380 мм |  |
|  | Коэффициент светопропускания | Не менее 30 % |  |
|  | Разъем к эндоскопам стандарта Storz, Olympus | Наличие |  |
|  | Возможность подключения к осветителям Storz, Olympus, Dufner, Stryker, Wolf, Cyrcon/ACMI | Наличие |  |
|  | Игла для пневмоперитонеума (типа Вереш) |  |  |
|  | Игла для создания пневмоперитонеума по Veress разборная | Наличие |  |
|  | Защита от проникновения (утечки) газа в ткани брюшной стенки | Наличие |  |
|  | С тупым подпружиненным мандреном, с краном для газоподачи типа «Луер» | Наличие |  |
|  | Диаметр | Не менее 2,5 мм |  |
|  | Длина | Не менее 128 мм |  |
|  | Троакар универсальный с газоподачей |  |  |
|  | Размер | Не менее 10 мм |  |
|  | Длина | Не менее 105 мм |  |
|  | Автоматический подвижный самоцентрирующийся клапан | Наличие |  |
|  | Защита оптики от повреждения об клапан при проведении | Наличие |  |
|  | Упрощенная операция смены уплотнительного колпачка | Наличие |  |
|  | Ручное управление клапаном | Наличие |  |
|  | Антибликовое покрытие | Наличие |  |
|  | Количество уплотнительных не металлических деталей | Не более 1 шт. |  |
|  | Кран для газоподачи с замком типа «Луер» | Наличие |  |
|  | Комплект уплотнительных колпачков | Наличие |  |
|  | Троакар универсальный |  |  |
|  | Размер | Не менее 5 мм |  |
|  | Длина | Не менее 93 мм |  |
|  | Автоматический подвижный самоцентрирующийся клапан | Наличие |  |
|  | Защита оптики от повреждения об клапан при проведении | Наличие |  |
|  | Упрощенная операция смены уплотнительного колпачка | Наличие |  |
|  | Ручное управление клапаном | Наличие |  |
|  | Количество уплотнительных не металлических деталей | Не более 1 шт. |  |
|  | Зажим-манипулятор биполярный (диссектор) |  |  |
|  | Диссектор разборный | Наличие |  |
|  | Бранши | Не менее 15 мм |  |
|  | Длина | Не менее 320 мм |  |
|  | Диаметр | Не менее 5 мм |  |
|  | Соединение для биполярной коагуляции, с одной подвижной браншей | Наличие |  |
|  | В составе: - рукоятка без фиксации со стабилизатором усилия; - изолированная трубка с пластиковым поворотным механизмом; - внутренняя вставка с браншами из титана | Наличие |  |
|  | Иглодержатель с фиксацией |  |  |
|  | Длина рабочей части | Не менее 330 мм |  |
|  | Разборный | Наличие |  |
|  | Состоит из U-образной рукоятки с фиксацией и рабочей части с одной подвижной изогнутой браншей | Наличие |  |
|  | Автоматическая установка иглы в рабочее положение | Наличие |  |
|  | Ножницы прямые остроконечные (двухбраншевые) |  |  |
|  | Ножницы прямые остроконечные 2-х браншевые | Наличие |  |
|  | Разборные | Наличие |  |
|  | Длина | Не менее 320 мм |  |
|  | Диаметр | Не менее 5 мм |  |
|  | Соединение для монополярной коагуляции, с 2-я подвижными браншами | Наличие |  |
|  | В составе: - рукоятка без фиксации; - изолированная трубка с пластиковым поворотным механизмом; - внутренняя вставка с браншами из титана | Наличие |  |
|  | Ножницы двухбраншевые изогнутые по плоскости |  |  |
|  | Ножницы изогнутые по плоскости 2-х браншевые | Наличие |  |
|  | Разборные | Наличие |  |
|  | Длина | Не менее 320 мм |  |
|  | Диаметр | Не менее 5 мм |  |
|  | Соединение для монополярной коагуляции, с 2-я подвижными браншами | Наличие |  |
|  | В составе: - рукоятка без фиксации; - изолированная трубка с пластиковым поворотным механизмом; - внутренняя вставка с браншами из титана | Наличие |  |
|  | Инструмент для опускания и затягивания узла шовной нити |  |  |
|  | Разборный | Наличие |  |
|  | Рабочая часть диаметром | Не менее 5 мм |  |
|  | Длина | Не менее 320 мм |  |
|  | Штопор |  |  |
|  | Диаметр | Не менее 5 мм |  |
|  | Рабочая длина | Не менее 420 мм |  |
|  | Аппарат электрохирургический высокочастотный |  |  |
|  | Влагозащитное пленочное покрытие панели управления | Наличие |  |
|  | Микропроцессорное управление с энергонезависимой памятью установленных параметров | Наличие |  |
|  | Частота генерации, в диапазоне | Не менее 440 ± 11 кГц |  |
|  | Максимальная мощность на номиальной нагрузке 500 Ом - резание, в диапазоне - монокоагуляция, в диапазоне | Не менее 300 ± 60 Вт Не менее 110 ± 28 Вт |  |
|  | Биполярная коагуляция при нагрузке 100 Ом, в диапазоне | Не менее 90 ± 14 Вт |  |
|  | Режим «спрей» коагуляции | Наличие |  |
|  | Габаритные размеры | Не более 330 × 320 × 140 мм |  |
|  | Масса | Не более 11 кг |  |
|  | Длина высокочастотного кабеля | Не менее 3 м |  |
|  | Сопротивление изоляции | Не менее 25 мОм |  |
|  | В составе: - аппаратный блок; - педаль двухклавишная; - сетевой кабель; - кабель пассивного электрода; - электрод пассивный | Наличие |  |
|  | Плавная цифровая регулировка режима резания | Наличие |  |
|  | Плавная цифровая регулировка режима коагуляции | Наличие |  |
|  | Плавная цифровая регулировка режима биполярной коагуляции | Наличие |  |
|  | Режим совмещенной работы резания и коагуляции | Наличие |  |
|  | Независимая регулировка мощности для всех режимов работ | Наличие |  |
|  | Энергонезависимая память текущего состояния | Наличие |  |
|  | Система самодиагностики, контроля целостности цепи нейтрального электрода и контроля утечки тока на пациента на частоте питающей сети (НЧ-утечки) | Наличие |  |
|  | Возможность управления с помощью ножной педали | Наличие |  |
|  | Наличие режима «резание с гемастазом» | Наличие |  |
|  | Разъем для подключения типа «Политом» | Наличие |  |
|  | Защита от обрыва ВЧ-кабеля пассивного электрода | Наличие |  |
|  | Возможность настройки времени воздействия эл. дуги на ткани, диапазон настройки | Не менее 1 – 20 с |  |
|  | Диссектор биполярный |  |  |
|  | Диссектор разборный | Наличие |  |
|  | Бранши | Не менее 21 мм |  |
|  | Длина | Не менее 320 мм |  |
|  | Диаметр | Не менее 5 мм |  |
|  | Соединение для монополярной коагуляции, с 2-я подвижными браншами | Наличие |  |
|  | В комплекте: - рукоятка без фиксации со стабилизатором усилия; - изолированная трубка с пластиковым поворотным механизмом; - внутренняя вставка с браншами из титана | Наличие |  |
|  | Зажим с кремальерой хирургический |  |  |
|  | Зажим хирургический с кремальерным механизмом | Наличие |  |
|  | Разборный | Наличие |  |
|  | Длина | Не менее 320 мм |  |
|  | Диаметр | Не менее 5 мм |  |
|  | Соединение для монополярной коагуляции, с 2-я подвижными браншами | Наличие |  |
|  | В комплекте: - рукоятка с кремальерным механизмом со стабилизатором усилия; - изолированная трубка с пластиковым поворотным механизмом; - внутренняя вставка с браншами из титана | Наличие |  |
|  | Зажим с кремальерой окончатый |  |  |
|  | Зажим окончатый с кремальерным механизмом | Наличие |  |
|  | Разборный | Наличие |  |
|  | Длина | Не менее 320 мм |  |
|  | Диаметр | Не менее 5 мм |  |
|  | Соединение для монополярной коагуляции, с 2-я подвижными браншами | Наличие |  |
|  | В комплекте: - рукоятка с кремальерным механизмом со стабилизатором усилия; - изолированная трубка с пластиковым поворотным механизмом; - внутренняя вставка с браншами из титана | Наличие |  |
|  | Стилет пирамидальный |  |  |
|  | Стилет | Не менее 10 мм |  |
|  | Диаметр | Не менее 10 мм |  |
|  | Длина | Не менее 190 мм |  |
|  | Стилет пирамидальный |  |  |
|  | Стилет | Не менее 5 мм |  |
|  | Диаметр | Не менее 5 мм |  |
|  | Длина | Не менее 190 мм |  |
|  | Комплектация |  |  |
|  | Трубка оптическая | 1 шт. |  |
|  | Кабель соединительный | 1 шт. |  |
|  | Компактный блок питания | 1 шт. |  |
|  | Кабель осветительный эндоскопический | 1 шт. |  |
|  | Игла для пневмоперитонеума (типа Вереш) | 1 шт. |  |
|  | Троакар универсальный с газоподачей | 1 шт. |  |
|  | Троакар универсальный | 1 шт. |  |
|  | Зажим-манипулятор биполярный (диссектор) | 1 шт. |  |
|  | Иглодержатель с фиксацией | 1 шт. |  |
|  | Ножницы прямые остроконечные (двухбраншевые) | 1 шт. |  |
|  | Ножницы двухбраншевые изогнутые по плоскости | 1 шт. |  |
|  | Инструмент для опускания и затягивания узла шовной нити | 1 шт. |  |
|  | Штопор | 1 шт. |  |
|  | Аппарат электрохирургический высокочастотный | 1 шт. |  |
|  | Диссектор биполярный | 2 шт. |  |
|  | Зажим с кремальерой хирургический | 1 шт. |  |
|  | Зажим с кремальерой окончатый | 1 шт. |  |
|  | Стилет пирамидальный | 1 шт. |  |
|  | Стилет пирамидальный | 1 шт. |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка, монтаж, пуско-наладка | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 10 дней с момента подписания муниципального контракта | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Год выпуска товара не ранее 2011 г. | Указать |  |
|  | Количество, компл. | 1 |  |