- Извещение

- о проведении запроса котировок

(Размещение заказа для субъектов малого предпринимательства)

| Номер извещения: | 0156300027911000001 |
| --- | --- |
| Наименование запроса котировок: | Оказание услуг по слухопротезированию жителей города Перми |
| Способ размещения заказа: | Запрос котировок |

### Заказчик

| Наименование: | Управление здравоохранения администрации города Перми |
| --- | --- |
| Место нахождения: | Российская Федерация, 614000, Пермский край, Пермь г, ул.Газеты "Звезда", д.9, - |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 614000, Пермский край, Пермь г, ул.Газеты "Звезда", д.9, - |

### Контактная информация

Размещение заказа осуществляется заказчиком

| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 614000, Пермский край, Пермь г, ул.Газеты "Звезда", д.9, - |
| --- | --- |
| Адрес электронной почты: | bov@perm.permregion.ru |
| Телефон: | +7 (342) 2330666 |
| Факс: | +7 (342) 2330685 |
| Контактное лицо: | Хохрякова Татьяна Валерьевна |

### Предмет контракта

| Предмет контракта: | Оказание услуг по слухопротезированию жителей города Перми |
| --- | --- |
| Начальная (максимальная) цена контракта: | 496 900,00 Российский рубль |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: | Цена Договора включает в себя все расходы Исполнителя на оказание Услуг в полном объеме, в том числе: все расходы, связанные со слухопротезированием Пациентов, расходы связанные с приобретением и индивидуальной настройкой приборов, обучением Пациентов правилам пользования приборами, подбором и изготовлением индивидуальных внутриушных вкладышей, расходы по замене неисправного и/или бракованного прибора в период срока гарантии и настройке выданного взамен, все расходы связанные с оплатой труда врачей и медицинского персонала, оформлением медицинской и учетной документации, все выплаченные или подлежащие выплате налоги, сборы и иные обязательные платежи. |
| Классификация товаров, работ, услуг: | 8510000 Услуги по охране здоровья человека |
| Характеристики и количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: | Исполнитель должен оказать услуги по слухопротезированию жителей города Перми: детей и пенсионеров по старости, не имеющих инвалидности, в том числе с I и II степенью тугоухости с использованием: - слуховых аппаратов заушных аналоговых средней мощности с АРУ отечественного производства У-02 «Соната» (или экв.). Требования к применяемому аппарату: максимальное ВУЗД90 – не более 125 дБ, диапазон частот – 0,2-4,8 кГц, максимальное акустическое усиление – не более 52 дБ, в комплекте с 2 батарейками и 3 стандартными вкладышами – в количестве 62 пациентов; - слуховых аппаратов заушных аналоговых мощных без АРУ отечественного производства У-03 «Соната» (или экв.). Требования к применяемому аппарату: максимальное ВУЗД90 – не более 134 дБ, диапазон частот – 0,3-4,5 кГц, максимальное акустическое усиление – не более 75 дБ, в комплекте с 2 батарейками и 3 стандартными вкладышами – в количестве 3 пациентов; - слуховых карманных аппаратов Ритм К-2 (или экв.). Требования к применяемому аппарату: максимальное ВУЗД90 – не более 123 дБ, диапазон частот – 0,15-4,7 кГц, максимальное акустическое усиление – не более 63 дБ, в комплекте с 2 батарейками и 3 стандартными вкладышами – в количестве 4 пациентов; - слуховых аппаратов цифровых средней мощности многоканальных с направленным микрофоном и тиннитус-маркером отечественного производства Арго 4М (или экв.). Требования к применяемому аппарату: максимальное ВУЗД90 – не более 128 дБ, диапазон частот – 0,1-7,5 кГц, максимальное акустическое усиление – не более 60 дБ, в комплекте с 2 батарейками и 3 стандартными вкладышами – в количестве 17 пациентов. Применяемые аппараты должны быть новыми не бывшими в употреблении. срок гарантии на аппарат должен составлять не менее 12 мес с даты оказания услуг. Услуга включает в себя в том числе: прием врача сурдолога-протезиста, работу техника по выдаче слухового аппарата, индивидуальную настройку приобретенного Исполнителем прибора, изготовление и выдачу индивидуального внутриушного вкладыша (при необходимости), обучение Пациента правилам пользования выданным прибором и контроль исполнения Пациентом этих правил, замена неисправного и/или бракованного прибора в период оказания Услуги и в период гарантийного срока на прибор, настройка прибора, выданного взамен бракованного прибора, коррекция настроек прибора в период гарантийного срока (при необходимости), оформление медицинской документации Исполнителя (медицинской карты амбулаторного больного (форма № 025/у) и выписки из медицинской карты амбулаторного больного (форма № 027/у)). Условия исполнения контракта отражены в приложении №2 к настоящему извещению о проведении запроса котировок. |
| Иная информация: | Начальная цена контракта сформирована на основании коммерческих предложений |

### Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, срок и условия оплаты

| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: | На базе Исполнителя, территория города Перми |
| --- | --- |
| Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: | до 01.11.2011г. |
| Срок и условия оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: | Заказчик оплатит оказанные и принятые Услуги путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня предоставления Исполнителем подписанного обеими сторонами «Акта оказанных услуг» и счета-фактуры |

### Особенности размещения заказа

К запросу котировок не допускаются участники размещения заказа, сведения о которых содержатся в реестре недобросовестных поставщиков.

### Дополнительная информация о размещении заказа

| Код бюджетной классификации: | 920 0909 4699900 351 226 |
| --- | --- |
| Источник финансирования заказа: | Бюджет города Перми |

### Информация о запросе котировок

| Место подачи котировочных заявок: | Российская Федерация, 614000, Пермский край, Пермь г, ул.Газеты "Звезда", д.9, - |
| --- | --- |
| Дата и время начала подачи котировочных заявок (время местное): | 10.06.2011 09:00 |
| Дата и время окончания подачи котировочных заявок (время местное): | 22.06.2011 10:00 |
| Форма котировочной заявки: | Котировочные заявки подаются в письменной форме (курьером или по почте) в соответствии с приложением №1 к извещению о проведении запроса котировок. |
| Срок подписания победителем государственного или муниципального контракта: | Не позднее 15 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

Опубликовано: 09.06.2011