## тех. задание
Приложение 3
к документации об аукционе в электронной форме
Конкретные показатели (рекомендуемая форма)
№п | № п/п | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам и упаковке | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые параметры и условия товара
1 | 2 | 3 | 4
1 | 1 | Электрокардиограф по холтеру
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Сертификат | Наличие
| 4 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие
| 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие
| 6 | Аппарат предназначен для проведения нализа ЭКГ по холтеру у кардиологических больных, для оценки функционального состояния, диагностики и контроля лечения сердечно-сосудистых заболеваний | Наличие
| 7 | Параметры системы:
| 8 | Введение дополнительная информация о пациенте, как непосредственно в регистратор, так и через ПК до и после считывания информации | Наличие
| 9 | Корректировки времени регистрации | Наличие
| 10 | Установка и разграничение прав доступа пользователей системой | Наличие
| 11 | Хранение и работа записей ЭКГ пациентов не менее, шт | 300
| 12 | По окончании предварительного анализа, можно оценить и при необходимости скорректировать результаты этого анализа | Наличие
| 13 | Выбор другого канала для оценки и установки чувствительности для каждого из двух каналов | Наличие
| 14 | Оценка и редактирование предложенных программой участков с помехами (возможность исключить из анализа и другие участки) | Наличие
| 15 | Системные настройки:
| 16 | Порог тахикардии | Наличие
| 17 | Порог брадикардии | Наличие
| 18 | Проверка и редактирование установленных программой минимумов RR-интервалов | Наличие
| 19 | Проверка и редактирование установленных программой максимумов RR-интервалов | Наличие
| 20 | N-N интервал | Наличие
| 21 | Оценка вариабельности N-N интервалов | Наличие
| 22 | Изолированные СВЭ | Наличие
| 23 | Групповые СВЭ | Наличие
| 24 | Параметры желудочковых аритмий: | Наличие
| 25 | - ЧСС | Наличие
| 26 | - идиовентрикулярный ритм | Наличие
| 27 | - изолированные желудочковые экстрасистолы | Наличие
| 28 | - парные желудочковые экстрасистолы | Наличие
| 29 | - групповые желудочковые экстрасистолы | Наличие
| 30 | - желудочковая бигеминия | Наличие
| 31 | Параметры сегмента ST: | Наличие
| 32 | - ширина ST | Наличие
| 33 | - STc | Наличие
| 34 | - пик ST | Наличие
| 35 | Возможность ретроспективного редактирования событий пациента с одновременным сохранением и включением в заключительный отчет | Наличие
| 36 | Отметка пропущенного системой сокращения | Наличие
| 37 | Возможность редактирования индивидуальных сокращений и объединения их в классы | Наличие
| 38 | Редактирование трендов | Наличие
| 39 | Просмотр полной 24-48-часовой записи ЭКГ в режиме суперимпозиции | Наличие
| 40 | Возможность повторного анализа | Наличие
| 41 | Наджелудочковые зкстрасистолы не будут классифицированы как эпизоды, если одновременно была установлена фибрилляция предсердий | Наличие
| 42 | Проведение анализа фибрилляции предсердий в выбранных отрезках ЭКГ | Наличие
| 43 | Количество классов комплексов QRS зависит от установок пользователя и качества ЭКГ | Наличие
| 44 | Количество классов трендов в т.ч. ST, QT не менее, шт | 8
| 45 | Количество классов гистограмм, в т.ч. различных градаций желудочковых и суправентрикулярных экстрасистол, ЧСС не менее, шт | 23
| 46 | Настройки экрана
| 47 | Выбор пользователем количества зарегистрированных каналов для просмотра на дисплее | Наличие
| 48 | Усиление и увеличение изображаемого сигнала на дисплее | Наличие
| 49 | Произвольно настраиваемые пользователем конфинурации экрана. | Наличие
| 50 | - Полный просмотр | Наличие
| 51 | - Отмеченные эпизоды | Наличие
| 52 | - Обзор классов | Наличие
| 53 | - Таблица эпизодов | Наличие
| 54 | - Гистограмма эпизодов | Наличие
| 55 | - Диаграммы ЧСС и ST | Наличие
| 56 | - Интервалы RR | 10
| 57 | - Интервалы сцепления ЖЭ | Наличие
| 58 | - Кардиостимулятор/ Гистограмма эпизодов | Наличие
| 59 | - Возможность коррекции и переименования индивидуальных сокращений пользователем при печати отчета. | Наличие
| 60 | - Возможность вносить изменения в отчет | Наличие
| 61 | Вариабельность сердечного ритма: | Наличие
| 62 | Средняя ЧСС и средний интервал RR | Наличие
| 63 | На основе найденных RR интервалов система вычисляет т.н. фибрилляционный индекс. | Наличие
| 64 | Дополнительные параметры RR интервалов:
| 65 | - количество | Наличие
| 66 | - общая длительность | Наличие
| 67 | Отображение спектра интервалов RR, рассчитанного на основе выбранной, нормализованной и взвешенной функции интервала RR | Наличие
| 68 | Дифференциальное распределение Y-T | Наличие
| 69 | Дифференциальное распределение RR > 50 мс | Наличие
| 70 | График Лоренца и распределение интервалов RR | Наличие
| 71 | Ручное измерение интервалов ST и QT | Наличие
| 72 | Носимый кардиомонитор-регистратор для полной суточной записи 3-х канальной ЭКГ | Наличие
| 73 | Размеры ДхШхВ не более, мм | 108x79x22
| 74 | Вес не более, г | 160
| 75 | Время записи до 10 суток | Наличие
| 76 | Количество каналов ЭКГ | 3
| 77 | Детекция водителя ритма | Наличие
| 78 | Память не менее, Мб | 128
| 79 | Частота дискретизации не менее, циклов в секунду | 1024
| 80 | Частотоный диапазон в пределах, Гц | 0.05 - 75
| 81 | Амплитуда входного сигнала в диапазоне, mV | От - 6 до +6
| 82 | Интегрированный графический ЖК-дисплей (128х64 точки) с подсветкой фона | Наличие
| 83 | Вывод ЭКГ кривых по 3-м каналам в реальном времени на дисплей | Наличие
| 84 | Определение сопротивления электродов и их отсоединения | Наличие
| 85 | Входное сопротивление не менее, Ом | 10
| 86 | Электропитание: алкалиновые батареи LR 6 или никельметаллгидридные аккумуляторы | Наличие
| 87 | Условия окружающей среды:
| 88 | - Температура в диапазоне градусов, C | От 5 до 40
| 89 | Влажность в диапазоне, % | От 10 до 95
| 90 | Температура хранения в диапазоне градусов, C | От -20 до +65
| 91 | Комплект поставки:
| 92 | Регистратор носимый с детекцией водителя ритма для регистрации суточной ЭКГ по Холтеру | 1
| 93 | Карта памяти для регистратора на 128 Мб | 1
| 94 | Кабель пациента для регистратора 0,5 м | 1
| 95 | Кабель ЭКГ на 5 отведений 0,3 м | 1
| 96 | Упаковка одноразовых электродов 25 шт. | 1
| 97 | Защитная сумка для регистратора с ремнём | 1
| 98 | Батарейки размера АА | 4
| 99 | CD диск с програмным обеспечением | 1
| 100 | Кардридер USB 2.0 | 1
| 101 | Руководство пользователя | 1
| 102 | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию, не менее, месяцев | 12
2 | 1 | Система анализа ЭКГ пациентов в состоянии покоя
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Сертификат соответствия | Наличие
| 4 | Свидетельство об утверждении средства измерения | Наличие
| 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие
| 6 | Система анализа ЭКГ пациентов в состоянии покоя | Наличие
| 7 | Технические характеристики:
| 8 | Частота дискретизации аналого-цифрового преобразователя в диапазоне,Гц/канал | от 500 до 1000
| 9 | Входной динамический диапазон не менее чем + 10 мВ при питании от сети переменного тока и + 300 мВ при питании от батарей | Наличие
| 10 | Разрешение аналого-цифрового преобразователя, мкВ/разряд | не более 4,88
| 11 | Возможность подключения сканера штрих-кодов | Наличие
| 12 | Полоса пропускания не хуже чем 0,04-150 Гц (-3дБ) | Наличие
| 13 | Подавление синфазной помехи, дБ | не менее 90
| 14 | Входное сопротивление, МОм | не менее 10
| 15 | Фильтр с частотой 20 Гц | Наличие
| 16 | Фильтр с частотой 40 Гц | Наличие
| 17 | Фильтр с частотой 100 Гц | Наличие
| 18 | Фильтр с частотой 150 Гц | Наличие
| 19 | Фильтр верхних частот с значением 0,04, Гц | Наличие
| 20 | Фильтр верхних частот с значением 0,08, Гц | Наличие
| 21 | Фильтр верхних частот с значением 0,16, Гц | Наличие
| 22 | Фильтр верхних частот с значением 0,31 Гц | Наличие
| 23 | Сетевой фильтр | Наличие
| 24 | Коррекция базовой линии | Наличие
| 25 | Защита от разряда дефибриллятора | Наличие
| 26 | Ток утечки, мкА | не более 10
| 27 | Обработка сигналов кардиостимулятора: в диапазоне от +5 мВ до +700 мВк и продолжительностью 0,1 – 2,2 мс. | Наличие
| 28 | Отображение ЧСС в диапазоне от 30 до 300 (+ 10 % или 5 ударов/мин) | Наличие
| 29 | Внутренний модем для передачи данных | Наличие
| 30 | Прием и измерения ЭКГ не менее чем по 12-ти отведениям | Наличие
| 31 | QTc расчитывается по формуле Базетта QTc=QT √ЧСС/60 | Наличие
| 32 | Анализ проводится с использованием репрезентативных медианных комплексов | Наличие
| 33 | Алгоритм клинически верифицирован по данным не менее чем 150 000 ЭКГ | Наличие
| 34 | Продолжительный мониторинг ЭКГ (до 5 мин или 500 ударов) и печать отчетов при выявлении аритмии | Наличие
| 35 | Тестирование качества сигнала по следующим параметрам: определение отсоединения или закарачивания отведений, определение отклонения изолинии, сообщения о мышечном треморе, визуальное определение импеданса электродов. | Наличие
| 36 | Регистрация ЭКГ не менее 10 с (первые или последние 10 с). | Наличие
| 37 | Память для стандартных ЭКГ | не менее 100
| 38 | Сохранение данных на карту памяти SD | Наличие
| 39 | Сетевой фильтр, мышечный фильтр, коррекции смещения базовой линии | Наличие
| 40 | Руссифицированное программное обеспечение | Наличие
| 41 | Использование ОС Windows CE | Наличие
| 42 | Перенос данных на ПК | Наличие
| 43 | Время готовности к работе после включения, сек. | не более 10
| 44 | Поддержка 19 языков | Наличие
| 45 | Поддержка интерфейсов:
| 46 | LAN | Наличие
| 47 | COM | Наличие
| 48 | USB | Наличие
| 49 | RJ11 | Наличие
| 50 | Гнездо карты SD | Наличие
| 51 | Дисплей:
| 52 | Цветной ЖК дисплей с подсветкой разрешением не хуже 800 х 480 пикселей, | Наличие
| 53 | Диагональ дисплея , дюймов | не менее 7
| 54 | Отображаемые и мониторируемые данные: ЧСС, имя пациента, его номер, не менее 12-х каналов ЭКГ (1х6, 2х3, 2х6, 4,х3 отведений), дата, время, отведения, скорость принтера, усиление, фильтры, контроль качества контактов электродов, уровень зарядки батареи, информационные сообщения. | Наличие
| 55 | Скорость развертки – 12,5, 25, 50 мм/сек | Наличие
| 56 | Усиление 2,5 – 5 – 10 – 20 – 40 мм/мВ | Наличие
| 57 | Принтер: | Наличие
| 58 | Тип принтера: термопринтер; | Наличие
| 59 | Разрешение: по горизонтали не менее 1000 точек/дюйм при скорости 25 мм/с., по вертикали 200 точек/дюйм. | Наличие
| 60 | Полоса пропускания не менее чем от 0,01 до 150 Гц | Наличие
| 61 | Число каналов регистрации по выбору оператора | не менее 6
| 62 | Размер бумаги: формат 140 мм х 110 мм (Letter) | Наличие
| 63 | Тип бумаги: термобумага, перфорированная, сложенная гармошкой | Наличие
| 64 | Емкость принтера не менее 200 листов формата А5 | Наличие
| 65 | Скорость печати 5, 25, 50 мм/сек. | Наличие
| 66 | Точность на 5 мм/c + 10%, на 25 и 50 мм/c + 5% | Наличие
| 67 | Усиление – 2,5 – 5 –10 – 20 –40 мм/мВ. Точность + 5%, | Наличие
| 68 | Кол-во печатаемых каналов 3, 6 | Наличие
| 69 | Возможность прямой печати (через USB) на лазерный принтер с поддержкой HP PCL 5e и выше | Наличие
| 70 | Клавиатура:
| 71 | Буквенно-цифровая влагозащищенная клавиатура, клавиша навигации. | Наличие
| 72 | Возможность обработки водными растворами для дезинфекции | Наличие
| 73 | Функциональные клавиши быстрого включения режима работы, просмотра области данных | Наличие
| 74 | Предиктивный алгоритм ввода T9 | Наличие
| 75 | Подключение внешней USB клавиатуры | Наличие
| 76 | Подключение сканера штрих-кодов и магнитных карт | Наличие
| 77 | Электропитание/батареи:
| 78 | Источник питания: Сеть переменного тока или встроенные батареи | Наличие
| 79 | Диапазон напряжения: не менее 100 - 240 В (+ 10%), сила тока 1,8 А при 115 В и 1А при 230 В, Частота тока 50-60 Гц | Наличие
| 80 | Ток в диапазоне 0,3 А | Наличие
| 81 | Тип батареи: заменяемые, перезаряжаемые Li-Ion аккумулятор | Наличие
| 82 | Параметры батареи 7,2 В и 4,5 АЧ (+ 10%) | Наличие
| 83 | Мощность батареи: не менее 250 листов отчета ЭКГ (по 4 страницы) или 2 часа непрерывного мониторинга без печати | Наличие
| 84 | Время зарядки, часов при полной разрядке | не более 4
| 85 | Кабели пациента:
| 86 | Кабель пациента IEC | Наличие
| 87 | Соответсвие требованиям IEC | Наличие
| 88 | Использование одноразовых и многоразовых электродов | Наличие
| 89 | ЭКГ покоя:
| 90 | Последовательность отведений Standart, Cabrera, NEHB, SEQ4 | Наличие
| 91 | Запись 10 секунд ЭКГ нажатием одной клавиши | Наличие
| 92 | Просмотр ЭКГ перед печатью | Наличие
| 93 | Работа в режиме выключенного принтера и передача данных в цифровом виде в систему хранения данных | Наличие
| 94 | Отключение сетки при печати на лазерном принтере | Наличие
| 95 | Выборформул подсчета QTc (Friderica, Bazett, Framingham) | Наличие
| 96 | Ручная коррекция точек измерения P,PR, QRS, QT с последующим реанализом ЭКГ | Наличие
| 97 | Анализ качества сигнала с автоматическим исключением помех и артефактов | Наличие
| 98 | Режим АРИТМИЯ позволяет печатать зарегистрированные данные:
| 99 | В табличном формате, который содержит следующую информацию: | Наличие
| 100 | - анализ продолжительности аритмии в минутах и секундах, | Наличие
| 101 | - продолжительность артефактов в минутах и секундах, | Наличие
| 102 | - тип каждого из зарегистрированных событий, и число зарегистрированных событий каждого типа | Наличие
| 103 | В табличном формате и в формате эпизодических кривых (Печатаются кривые сигналов, зарегистрированных по всем отведениям, причем каждое событие отмечается соответствующим кодом аритмии – Артефакт, Асистолия, Вентрикулярная пара, Дополнительная ЖЭ, Пауза, Импульс кардиостимулятора, Неисправность кардиостимулятора, НЖЭ, ЖЭ, выявленный комплекс QRS, Вентрикулярная серия, Бигеминия, Фибрилляция, Мерцание, ЖТ, ) | Наличие
| 104 | Анализ RR интервалов:
| 105 | В процессе этого анализа регистрируются закономерности, свойственные сложным динамическим явлениям изменчивости частоты сокращений сердца (HRV) и измеряются кардиологические интервалы RR. | Наличие
| 106 | По достижении целевого результата на экране предварительного просмотра появляются сводка результатов, гистограмма и график тренда. | Наличие
| 107 | Выбор целевого значения продолжительности теста | Наличие
| 108 | Выбор отведения ритма | Наличие
| 109 | Системные натройки:
| 110 | Ввод имени пользователя, разграничение прав доступа | Наличие
| 111 | Поддержка защищенного режима с разграничением прав доступа с помощью установки имени пользователя и пароля и ведением журнала контроля | Наличие
| 112 | Автоматический выход их системы | Наличие
| 113 | Экспорт\импорт текущих настроек на SD карту | Наличие
| 114 | Установка разных форматов даты (дд-мм-гггг, мм-дд-гггг, гггг-мм-дд) | Наличие
| 115 | Формат времени 12\24 часа | Наличие
| 116 | Прочее:
| 117 | Складная ручка для переноски | Наличие
| 118 | Физические параметры:
| 119 | Геометрические характеристики
| 120 | Ширина мм, | не более 330
| 121 | высота мм, | не более 110
| 122 | глубина мм | не более 280
| 123 | Вес не более 3 кг с батареями
| 124 | Условия эксплуатации:
| 125 | Температура в диапазоне не хуже +5 - +40 градусов Цельсия | Наличие
| 126 | Относительная влажность в диапазоне не хуже 25% - 95% (неконденсированная) | Наличие
| 127 | Давление в диапазоне 70 – 106 КПа | Наличие
| 128 | Комплект поставки:
| 129 | - электрокардиограф | 1
| 130 | - пачка бумаги 110х140х200 | 1
| 131 | - кабель отведений с электродами для снятия ЭКГ | 1
| 132 | - инструкция пользователя на русском языке | 1
| 133 | - батарея | 1
| 134 | -туба с гелем для электрофизиологических исследований, 250 мл | 1
| 135 | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию, не менее, месяцев | 12