Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

| № п.п. | Характеристики оборудования | Требуемые технические характеристики оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование | Редуктор-ингалятор кислородный |
| 2. | Производитель | Наличие производителя |
| 3. | Страна происхождения | Наличие страны происхождения |
| 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |
| 5. | Сертификат соответствия | Наличие сертификата соответствия |
| 6. | Инструкция по применению на русском языке | Наличие |
| 7. | Вес | не более 1,6 кг |
| 8. | Давление кислорода в баллоне | От 19,6 до 1 МПа (от 200 до 10 кгс/см2) |
| 9. | Давление на выходе редуктора | 0,4  0,05 МПа (4  0,5 кг/см2) |
| 10. | Расход (для аппаратов ИВЛ) | До 40 л/мин |
| 11. | Подача редуктора-ингалятора | 2, 4, 6, 10, 15 л/мин |
| 12. | Производительность редуктора | 90 л/мин |
| 13. | Давление срабатывания предохранительного клапана | От 0,6 до 0,8 МПа (от 6 до 8 кгс/см2) |
| 14. | Температурный диапазон эксплуатации | От 20С до + 40С |
| 15. | Установка на все основные типы кислородных медицинских баллонов | Возможность установки на все основные типы кислородных медицинских баллонов без дополнительного инструмента |
| 16. | Быстроразъемное соединение на выходе редуктора | Наличие |
| 17. | Использование в полевых условиях (аварии, ДТП, и т.п.) | Возможность использование в полевых условиях (аварии, ДТП, и т.п.) |
| 18. | Регулирование подачи кислорода ингалятором | Регулирование подачи кислорода ингалятором ступенчато, поворотом маховика |
| 19. | Комплектация: | - Редуктор-ингалятор - Ингалятор аэрозольный КШАТ - Маска лицевая для кислородной терапии АЗ-115 - Сумка для переноски - Комплект ЗИП - баллон для кислорода с вентилем вместимостью 2л. |
| 20. | Гарантийное обслуживание | не менее 12 месяцев с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию |