## Лист3
Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме
Техническое задание для МУЗ "ГКП №4"
№ позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару
1 | 2 | 3 | 4
1 | 1 | Стерилизатор воздушный в комплекте с напольной подставкой | Наличие
| 2 | Назначение: для воздушной стерилизации изделий медицинского назначения из металлов, стекла, и прочих медицинских изделий, устойчивых к воздействию высокой температуры | Наличие
| 3 | Технические характеристики: | Наличие
| 4 | Объем рабочей кмеры, дм3 | 80
| 5 | Режимы работы стерилизатора:
| 6 | дезинфекция: температура,°С/время, мин., | 120/45
| 7 | стерилизация I: температура,°С/время, мин., | 180/60
| 8 | стерилизация II: температура,°С/время, мин., | 160/150
| 9 | дополнительный режим: температура,°С/время, мин. | 50…200; 1...999
| 10 | Система принудительного охлаждения рабочей камеры | Наличие
| 11 | Аварийное отключение от электрической сети при температуре в камере, °С, не более | 235
| 12 | Предельное отклонение температуры в загруженной стерилизационной камере от заданной, °С, не более | ±3
| 13 | Время нагрева загруженного стерилизатора до температуры +180°С, мин., не более | 55
| 14 | Время охлаждения загруженного стерилизатора до температуры +60°С, мин., не более | 55
| 15 | Размеры рабочей камеры, мм, не менее ширина*глубина*высота | 450*340*460
| 16 | Габаритные размеры стерилизатора, мм, не более ширина*глубина*высота | 830*700*800
| 17 | Масса, кг, не более | 60
| 18 | Потребляемая мощность, кВт, не более | 2.3
| 19 | Электропитание, В/Тц | 220/50
| 20 | Температура окружающей среды при эксплуатации,°С | +10…+35
| 21 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | наличие
| 22 | Срок гарантии, не менее | 12 месяцев
| 23 | Количество, штук | 6