Приложение № 3

к документации об открытом аукционе в электронной форме

(указанная форма не является обязательной)

СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ

| № п/п | Требуемые технические характеристики, потребительские свойства товара | Требования установленные Заказчиком | Сведения Участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие функции и величины параметров | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров, условий, количества (указать) |
| 1 | Видеоэндоскопическая стойка для диагностики заболеваний всех отделов кишечника | Наличие |  |
| 2 | Система для визуальной диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта | Наличие |  |
| 3 | Видеопроцессор | Наличие |  |
| 4 | Напряжение, в пределах | 230V (PAL) |  |
| 5 | Частота | 50-60Hz |  |
| 6 | Потребление, не более отклонения ±10% | 1.0A |  |
| 7 | Ксеноновая лампа | наличие |  |
| 8 | Мощность лампы не менее | 100w |  |
| 9 | Сила тока не более | 10A |  |
| 10 | Среднее время жизни, лампы не менее 400 часов непрерывной работы | наличие |  |
| 11 | Температура цвета лампы, не менее 6,500 К | наличие |  |
| 12 | Формат освещения -импульсный стабилизатор с постоянным освещением | наличие |  |
| 13 | Управление яркостью : Автоматическое – по среднему или по пиковому | наличие |  |
| 14 | Управление яркостью ручное, дискретность не хуже - +/- 5 шагов | наличие |  |
| 15 | Автоматическая диафрагма , тип - настраиваемая | наличие |  |
| 16 | Отдельный выключатель для сети и для лампы, позволяющий выключать лампу между процедурами | Наличие |  |
| 17 | Совместимость с видеоскопами с цветной матрицей PAL, фиброскопами через видеомодуль. | Наличие |  |
| 18 | Система подачи воздуха | Наличие |  |
| 19 | Система насоса постоянного тока, диафрагменного типа | Наличие |  |
| 20 | Давление при 0 потоке, не уже диапазона | от 40 ~до 65 kPa (5.8 ~9.0 PSI) |  |
| 21 | Стандартный объем подачи воздуха на входе в бутылку, Низкое: диапазон не уже от 3.8 ~ до 5.9 л/мин Высокое: диапазон не уже от 6.0 ~ до 9.5 л/мин | наличие |  |
| 22 | Система подачи воды | Наличие |  |
| 23 | Бутылка с водой под давлением насоса Объем бутылки не менее 200 мл | Наличие |  |
| 24 | Система контроля яркости | Наличие |  |
| 25 | Автоматическая Выбор – по среднему или по пику Ручная с регулировкой , не шире +/- 5 шагов | Наличие |  |
| 26 | Система цвета | Наличие |  |
| 27 | Коррекция цвета Регулировка в пределах не шире +/- 5 шагов, синий в пределах +/- 5 шагов | Наличие |  |
| 28 | В режиме "стоп-кадра" доступен просмотр "живого" видео | Наличие |  |
| 29 | Стандарт видеосигнала | PAL |  |
| 30 | Возможность сохранения информации о 30 пациентах | Наличие |  |
| 31 | Возможность сохранения до 50 настроек пользователя | Наличие |  |
| 32 | Автозатвор, не уже диапазон | от 1/ до 250 сек. |  |
| 33 | Охлаждение принудительное, воздушное | Наличие |  |
| 34 | Видео выходы, не менее 3 набора | Наличие |  |
| 35 | 1 набор: не менее RGBS, 9-и штырьковый разъем типа D-Sub | Наличие |  |
| 36 | 2 набор: не менее композитный, BNC разъем | Наличие |  |
| 37 | 3 набора: не менее раздельный видео (Y/C), 4-х штырьковый разъем | Наличие |  |
| 38 | Тип защиты от электрического удара - оборудование класса I, вилка с 3-мя контактами | Наличие |  |
| 39 | Степень защиты от электрического удара BF тип (плавающий), эндоскоп изолированный, использование на сердце запрещено | Наличие |  |
| 40 | Степень защиты от взрыва Не использовать вблизи легко воспламеняющихся веществ | Наличие |  |
| 41 | Габариты основного блока не более ширина =380 мм; высота = 155 мм; глубина =420мм | Наличие |  |
| 42 | Основной блок, вес не более | 15.0 кг |  |
| 43 | Видеогастроскоп | Наличие |  |
| 44 | Направление обзора прямое | Наличие |  |
| 45 | Угол поля зрения, не менее | 140º |  |
| 46 | Глубина резкости, не уже пределов 5 ~ 100 мм | Наличие |  |
| 47 | Изгиб дистального конца | Наличие |  |
| 48 | Изгиб Вверх/Вниз Не менее | 210º/120º |  |
| 49 | Изгиб Вправо/Влево Не менее | 120º/120º |  |
| 50 | Диаметр вводимой трубки , в пределах диапазона | 9,8 мм ± 0,2мм |  |
| 51 | Диаметр инструментального канала , в пределах | 2,8 мм ±0,2мм |  |
| 52 | Рабочая длина вводимой трубки, в пределах, | 1050 мм ±10мм |  |
| 53 | Общая длина, в пределах | 1373 мм ±10м |  |
| 54 | Система предупреждения петлеобразования -- Головка разъёма поворачивается на 180º | Наличие |  |
| 55 | Формат изображения -технология FTV (полноэкранное изображение, большой формат) | Наличие |  |
| 56 | Дополнительные возможности управления с эндоскопа -Кнопка 1: стоп-кадрКнопка 2: сохранение/печать изображение Кнопка 3: запись ображения Кнопка 4: рычаг регулировки увеличения Функция каждой кнопки может быть изменена. | Наличие |  |
| 57 | Степень защиты от электрошока -типа BF ( повышенную степень защиты и изолированную рабочую часть) | Наличие |  |
| 58 | Совместимость с электрохирургическими принадлежностями | наличие |  |
| 59 | Лазер - совместимость только с Nd: YAG лазером и диодным лазером | наличие |  |
| 60 | ручка | Наличие |  |
| 61 | трубка для очистки петли | Наличие |  |
| 62 | Распылитель (канал ø 2,6 мм, рабочая длина 1700 мм) широкий угол распыления, 2 штуки | Наличие |  |
| 63 | Катетер (канал ø 2,2 мм, рабочая длина 1600 мм)-3 штуки | Наличие |  |
| 64 | Видеоколоноскоп | Наличие |  |
| 65 | Направление обзора | прямое |  |
| 66 | Угол поля зрения, не более | 140º |  |
| 67 | Глубина резкости, не хуже диапазона 3 ~ 100 мм | Наличие |  |
| 68 | Изгиб дистального конца | Наличие |  |
| 69 | Изгиб Вверх/Вниз Не менее | 180º/180º |  |
| 70 | Изгиб Вправо/Влево Не менее | 160º/160º |  |
| 71 | Ширина неизгибаемой части дистального конца, в пределах не шире | 13,2 мм±0,2мм |  |
| 72 | Диаметр дистального конца, в пределах не шире | 13,2 мм±0,2мм |  |
| 73 | Диаметр вводимой трубки, в пределах не шире | 13,2 мм±0,2мм |  |
| 74 | Диаметр инструментального канала, в пределах не шире | 3,8 мм±0,2мм |  |
| 75 | Рабочая длина вводимой трубки, в пределах не шире | 1700 мм±10мм |  |
| 76 | Общая длина, в пределах не шире | 2023 мм±10мм |  |
| 77 | Система предупреждения петлеобразования - головка разъёма поворачивается на 180º | наличие |  |
| 78 | Жесткость градуированная жесткость по длине вводимой трубки | наличие |  |
| 79 | Формат изображения полноэкранное изображение, большой формат | наличие |  |
| 80 | Степень защиты от электрошока | тип BF |  |
| 81 | Совместимость с электрохирургическими принадлежностями | Да |  |
| 82 | Лазер совместимость только с Nd: YAG лазером и диодным лазером | Наличие |  |
| 83 | Медицинский видеомонитор | Наличие |  |
| 84 | плоский, жидкокристаллический | наличие |  |
| 85 | Сертификация для применения в медицинских учреждениях | наличие |  |
| 86 | Частота обновления , не менее | 100 Гц |  |
| 87 | Диагональ, не менее , дюймов | 21 дюйм |  |
| 88 | Тип экрана - A-SI TFT с активной матрицей (или эквивалент) | наличие |  |
| 89 | Размеры, не более | 500 x 430 x 105 мм |  |
| 90 | Масса, не более | 7,5 кг |  |
| 91 | Яркость | 400±10 |  |
| 92 | контрастность ,не хуже | 600:1 |  |
| 93 | время ответа, не более | 16mc |  |
| 94 | Угол обзора, не менее | 85/85/85/85 град |  |
| 95 | Размер пикселя, не более | 0,27ммх0,27мм |  |
| 96 | Количество цветов, не менее | 16 млн. цветов |  |
| 97 | Разрешение, пикселей, не менее | 1600х1200 |  |
| 98 | Формат изображения или эквивалент | 4;3 |  |
| 99 | Синхронизация раздельная ,В пределах | 2.5 - 5.0 Vpp |  |
| 100 | Максимальная частота синхронизации пиксела , не хуже | 135 МГц x 1 |  |
| 101 | функция "картинка в картинке" | наличие |  |
| 102 | Принимаемые сигналы DVI, S-VHS, SXVGA, BNC | наличие |  |
| 103 | цифровое масштабирование картинки | наличие |  |
| 104 | заводские предустановки настроек монитора по типам хирургических вмешательств | наличие |  |
| 105 | возможность "заморозки" изображения | наличие |  |
| 106 | Возможность зеркального отображения изображения | наличие |  |
| 107 | Возможность создать и сохранить индивидуальные настройки хирурга (запись под именем хирурга для быстрого доступа). | наличие |  |
| 108 | возможность точной коррекции цветопередачи | наличие |  |
| 109 | Насройка резкости изображения (10 ступеней) | наличие |  |
| 110 | потребление электроэнергии Не более | 90Вт |  |
| 111 | Крепежные отверстия стандарт VESA (или эквивалент), 100mmx100mm | наличие |  |
| 112 | кабель питания переменного тока – 1 шт | наличие |  |
| 113 | кабель VGA HDDB15 – 1 шт | наличие |  |
| 114 | S-видеокабель – 1 шт | наличие |  |
| 115 | кабель DVI – 1 шт | наличие |  |
| 116 | адаптер переменного тока | наличие |  |
| 117 | кабель BNC – 1 шт | наличие |  |
| 118 | 4-мм винты VESA(или эквивалент), – 4 шт | наличие |  |
| 119 | Стойка приборная передвижная | наличие |  |
| 120 | Высота*Ширина*Глубина, мм, не более | 1280*620*625 |  |
| 121 | Количество полок, шт, не менее 4, (верхняя с установленным держателем для монитора) | наличие |  |
| 122 | Максимальная нагрузка на одну полку, кг Не менее | 50 |  |
| 123 | Максимальная нагрузка общая, кг Не менее | 150 |  |
| 124 | Выдвижная полка для клавиатуры | наличие |  |
| 125 | Поворотный держатель TFT монитора, полка также приспособлена для ЭЛТ мониторов | наличие |  |
| 126 | Держатель эндоскопов | двойной, с креплением |  |
| 127 | Задние дверцы | с замком |  |
| 128 | Ролики Поворотные сдвоенные, с фиксатором, диаметр в пределах 124 -126 мм | наличие |  |
| 129 | Все металлические элементы изолированы | наличие |  |
| 130 | Трансформатор изоляционный | наличие |  |
| 131 | Мощность трансформатора, не менее | 1600 ватт |  |
| 132 | розетки , не мене 8штук выключатель автоматический для каждой розетки выключатель общий для всего модуля | наличие наличие наличие |  |
| 133 | Отсос эндоскопический | наличие |  |
| 134 | Скорость воздушного потока , не менее | Н 18 литров в минуту |  |
| 135 | Максимальное разрежение не менее | 80 кПа |  |
| 136 | Ёмкость бачка Не менее | 1500 мл |  |
| 137 | Материал бутылки - Поликарбонат | наличие |  |
| 138 | Питание В пределах 210 -240 Вольт, 50-60 Гц | наличие |  |
| 139 | Мощность , не менее | 65 ВА |  |
| 140 | Однофазный индукционный двигатель | В пределах 210-230В, 30-35Вт, 50-60 Гц |  |
| 141 | Насос диафрагменного типа, одноцилиндровый | наличие |  |
| 142 | Предохраняющее устройство ограничительный клапан (поплавок-стопор), запасная ёмкость | наличие |  |
| 143 | Размеры (ширина - высота -(длина), не более | 375 мм - 150 мм - 310 мм |  |
| 144 | Масса, не более | 4,7 кг |  |
| 145 | 7х11 трубка пациента (2 м) с адаптером Катетер 12 Fr (4 мм) Угловой переходник. 110х130 уплотнитель Крышка емкости с держателем поплавка Поплавок - 1 шт. Соединительное отверстие трубки пациента Держатель емкости 1500 мл ёмкость Воздушный фильтр Комплект запасной ёмкости 4х15 уплотнитель Держатель катетера Чехол | наличие |  |
| 146 | Течеискатель | наличие |  |
| 147 | Насос – груша ручной | наличие |  |
| 148 | Манометр с циферблатом | наличие |  |
| 149 | Клапан сброса давления | наличие |  |
| 150 | Коннектор для подсоединения к фиброскопу | наличие |  |
| 151 | Видеокапсула эндоскопическая | наличие |  |
| 152 | Размер ресивера ,не более | 85 Х 140 Х 28 мм |  |
| 153 | Вес ресивера , включая батарею не более | 350 г. |  |
| 154 | Индикация - заряд батареи, наличие сигнала от капсулы | наличие |  |
| 155 | Подключение к ПК (тип разъема) | USB 2,0 |  |
| 156 | Перезаряжаемая батарея | наличие. |  |
| 157 | Тип батареи (аккумулятора) | Литий-ионная |  |
| 158 | время работы аккумулятора не менее | 11 часов |  |
| 159 | Время перезарядки батареи не более | 4 часов |  |
| 160 | Емкость не менее | 8800 мА/ч |  |
| 161 | Напряжение , не более | 3,6 В |  |
| 162 | Размер батареи не более | 74 Х 85 Х 22 мм |  |
| 163 | Зарядное батарейное устройство настольное | наличие |  |
| 164 | Заряд 2- х батарей одновременно | наличие |  |
| 165 | Вес не более | 290 г. |  |
| 166 | Кабель данных пациента | наличие |  |
| 167 | Количество каналов не более | 9 |  |
| 168 | Цветовая схема | наличие |  |
| 169 | Связь- HBC (Использование тела человека в качестве проводника) | наличие |  |
| 170 | Длина | не менее 90 см |  |
| 171 | Сумка с креплением к поясу пациента | наличие |  |
| 172 | Контейнер системы (мобильный кейс) | наличие |  |
| 173 | Измерительная лента | наличие |  |
| 174 | Инструкция пользователя на русском языке | наличие |  |
| 175 | Схемы выполнения процедуры | наличие |  |
| 176 | Рабочая станция | наличие |  |
| 177 | Русифицированное программное обеспечение | наличие |  |
| 178 | Время загрузки данных исследования не более | 1 часа |  |
| 179 | функция мульти-дисплей, не менее | 1,2, 4 и 19 окон |  |
| 180 | просмотр данных (режим с 1 окном), не менее | от 5 до 10000 кадров в секунду |  |
| 181 | просмотр данных (режим с 2 окнами) не менее | от 5 до 10000 кадров в секунду |  |
| 182 | просмотр данных (режим с 4 окнами) не менее | от 5 до 10000 кадров в секунду |  |
| 183 | Возможность увеличения изображения не менее | режим 1-2 окна: увеличение х2 |  |
| 184 | Масштабирование | наличие |  |
| 185 | Позиционирование капсулы | наличие |  |
| 186 | Возможность быстрого поиска кровотечений | наличие |  |
| 187 | Редактор изображений | наличие |  |
| 188 | Создание видеороликов в формате AVI | наличие |  |
| 189 | Метки для изображений | наличие |  |
| 190 | Раскадровка захваченных изображений | наличие |  |
| 191 | Корректировка цветовой схемы | наличие |  |
| 192 | Возможность хранение файлов пациента не менее: | 30 |  |
| 193 | Создание отчета в формате pdf | наличие |  |
| 194 | Возможность сохранения полученных изображений на внешний носитель | наличие |  |
| 195 | Запись видеофайла на DVD диск | наличие |  |
| 196 | Индивидуальный доступ | наличие |  |
| 197 | Экспорт изображений в файлы word, exel, ppt | наличие |  |
| 198 | Создание копий файлов пациента внутри программы | наличие |  |
| 199 | Режим ускоренного просмотра файла пациента (автоматическое удаление повторяющихся кадров) | наличие |  |
| 200 | Интеграция программного обеспечения во внутрибольничную интрасеть | наличие |  |
| 201 | Отдельный режим для сестринского персонала | наличие |  |
| 202 | Максимальное количество изображений на одной странице отчета | 9 |  |
| 203 | Программное обеспечение для мобильного ПК | наличие |  |
| 204 | Русифицированное программное обеспечение | наличие |  |
| 205 | Функция мульти-дисплей | 1,2 и 4 окна |  |
| 206 | Просмотр данных (режим с 1 окном) | от 5 до 40 кадров в секунду |  |
| 207 | Просмотр данных (режим с 2 окнами) | от 5 до 40 кадров в секунду |  |
| 208 | Просмотр данных (режим с 4 окнами) | от 5 до 40 кадров в секунду |  |
| 209 | Возможность увеличения изображения | режим 1-2 окна: увеличение х2 |  |
| 210 | Масштабирование | наличие |  |
| 211 | Базовый атлас изображений с возможностью добавления снимков | наличие |  |
| 212 | Окно сравнения (с возможностью загрузки изображений из атласа) | наличие |  |
| 213 | Позиционирование капсулы | наличие |  |
| 214 | Возможность быстрого поиска кровотечений | наличие |  |
| 215 | Редактор изображений | наличие |  |
| 216 | Создание видеороликов в формате AVI | наличие |  |
| 217 | Метки для изображений | наличие |  |
| 218 | Раскадровка захваченных изображений | наличие |  |
| 219 | Корректировка цветовой схемы | наличие |  |
| 220 | Создание отчета в формате pdf | наличие |  |
| 221 | Индивидуальный доступ | наличие |  |
| 222 | Программное обеспечение для просмотра в режиме реального времени | наличие |  |
| 223 | Капсула для эндоскопии | наличие |  |
| 224 | Размер капсулы , не более,мм | Ширина 11 длина24 мм |  |
| 225 | Вес, не более | 3.45 гр |  |
| 226 | угол обзора не менее | 150 гр |  |
| 227 | скорость съемки не менее | 3 кадра в секунду |  |
| 228 | тип сенсора | CMOS |  |
| 229 | кол-во светодиодов, не менее | 6 |  |
| 230 | разрешение разрешение получаемых изображений (пиксели) | 320\320 |  |
| 231 | тип передачи данных | E-field |  |
| 232 | возможность использования мобильной связи и ПК во время исследования | наличие |  |
| 233 | сенсорные прокладки в комплекте (10 шт.) | наличие |  |
| 234 | минимальное время съемки 11 часов | наличие |  |
| 235 | Комплектация. |  |  |
| 236 | Видеопроцессор с ресивером, аккумуляторной батареей , комплект | Наличие -1шт |  |
| 237 | Видеокапсула эндоскопическая , комплект | Наличие -1шт |  |
| 238 | Приборная стойка, комплект | Наличие -1шт |  |
| 239 | Медицинский видеомонитор, комплект | Наличие -1шт |  |
| 240 | Видеогастроскоп, комплект | Наличие -1шт |  |
| 241 | Видеоколоноскоп, комплект | Наличие -1шт |  |
| 242 | Щипцы биопсийные с окном (канал ø 2,6 мм, рабочая длина 1500 мм) | Наличие -1шт |  |
| 243 | Щипцы биопсийные с окном и шипом (канал ø 2,6 мм, рабочая длина 1500 мм) | Наличие -1шт |  |
| 244 | Щипцы захватывающие "крокодилы" (канал ø 2,6 мм, рабочая длина 1500 мм) | Наличие -1шт |  |
| 245 | Щипцы захватывающие V-образные "крысиный зуб" (канал ø 2,4 мм, рабочая длина 1500 мм) | Наличие -1шт |  |
| 246 | Проволока. Корзина захватывающая (канал ø 2,5 мм, рабочая длина 1800 мм) | Наличие -1шт |  |
| 247 | Ручка. | Наличие -1шт |  |
| 248 | Петля, Щипцы биопсийные горячие (канал ø 2,8 мм, рабочая длина 1800 мм) | Наличие -1шт |  |
| 249 | ручка | Наличие -1шт |  |
| 250 | Петля, «Горячие» гемостатические щипцы (канал ø 2,6 мм, рабочая длина 1800 мм) | Наличие -1шт |  |
| 251 | ручка | Наличие -1шт |  |
| 252 | Петля полипэктомическая заостренный овал S-типа (канал ø 2,3 мм, рабочая длина 1600 мм) | Наличие -1шт |  |
| 253 | ручка | Наличие -1шт |  |
| 254 | трубка для очистки петли | Наличие -1шт |  |
| 255 | Петля полипэктомическая гексагональная S-типа (канал ø 2,3 мм, рабочая длина 1600 мм) 2штуки | Наличие -1шт |  |
| 256 | Щипцы биопсийные с окном (канал ø 3,5 мм, рабочая длина 2 200 мм) | Наличие -1шт |  |
| 257 | Щипцы биопсийные с окном и шипом (канал ø 3,5 мм, рабочая длина 2 200 мм) | Наличие -1шт |  |
| 258 | Щипцы захватывающие "крокодилы" (канал ø 2,6 мм, рабочая длина 2200 мм) | Наличие -1шт |  |
| 259 | Щипцы захватывающие V-образные "крысиный зуб" (канал ø 2,4 мм, рабочая длина 2200 мм) | Наличие -1шт |  |
| 260 | Проволока. Корзина захватывающая (канал ø 2,5 мм, рабочая длина 2200 мм) | Наличие -1шт |  |
| 261 | Ручка. Handle to Basket Grasping Forceps | Наличие -1шт |  |
| 262 | Петля, Щипцы биопсийные горячие (канал ø 2,8 мм, рабочая длина 2200 мм)Заказывать с ручкой | Наличие -1шт |  |
| 263 | ручка | Наличие -1шт |  |
| 264 | Петля, «Горячие» гемостатические щипцы (канал ø 2,6 мм, рабочая длина 2200 мм)Заказывать с ручкой | Наличие -1шт |  |
| 265 | ручка | Наличие -1шт |  |
| 266 | Петля полипэктомическая заостренный овал H-типа (канал ø 2,9 мм, рабочая длина 2100 мм) | Наличие -1шт |  |
| 267 | ручка | Наличие -1шт |  |
| 268 | трубка для очистки петли | Наличие -1шт |  |
| 269 | Петля полипэктомическая гексагональная H-типа (канал ø 2,9 мм, рабочая длина 2100 мм) | Наличие -1шт |  |
| 270 | ручка | Наличие -1шт |  |
| 271 | трубка для очистки петли | Наличие -1шт |  |
| 272 | Распылитель (канал ø 2,4 мм, рабочая длина 2300 мм) широкий угол распыления | Наличие -1шт |  |
| 273 | Катетер (канал ø 2,2 мм, рабочая длина 2100 мм) | Наличие -1шт |  |
| 274 | Год выпуска не ранее 2011 г. | Указать |  |
| 275 | Срок действия гарантии Производителя | не менее 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию |  |
| 276 | Срок действия гарантии Поставщика | не менее 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию |  |
| 277 | Оказание вспомогательных услуг: монтаж и установка оборудования, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию и инструктаж персонала, уборка и вывоз материала упаковки оборудования | В течение 3-х рабочих дней со дня поставки |  |
| 278 | Сертификат соответствия, регистрационное удостоверение, санитарно-эпидемиологическое заключение | Предоставляется вместе с товаром |  |