Приложение № 3

к документации об открытом аукционе в электронной форме

(указанная форма не является обязательной)

СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ

| № п/п | Требуемые технические характеристики, потребительские свойства товара | Требования установленные Заказчиком | Сведения Участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие функции и величины параметров | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров, условий, количества (указать) |
| 1 | Модель | Указать |  |
| 2 | Блокировка перемещения С-дуги с помощью механических стопоров | # Наличие |  |
| 3 | Радиус дуги, не более, мм | 550 |  |
| 4 | Диапазон орбитального поворота LAO RAO , не менее | 90о/15о |  |
| 5 | Горизонтальное перемещение дуги, не менее, мм | 200 |  |
| 6 | Вертикальное перемещение, не менее, мм | 400 |  |
| 7 | Наклон в боковой CC проекции , не менее | +,- 12о |  |
| 8 | Фокусное расстояние, не более, мм | 900 |  |
| 9 | Автоматический коллиматор с ирисовой диафрагмой | Наличие |  |
| 10 | Вес штатива , не более | 230 кг |  |
| 11 | Ширина штатива, не более, мм | 780 |  |
| 12 | Усилитель рентгеновского изображения | Наличие |  |
| 13 | Диаметр рабочих полей, не менее, дюймов | 9/6/4,5 |  |
| 14 | Количество рабочих полей, не менее | 3 |  |
| 15 | Высокий контраст | Наличие |  |
| 16 | Коррекция парралакса | Наличие |  |
| 17 | Скорость получения изображений, не менее | 25 кадров в секунду |  |
| 18 | Квантовая эффективность DQE , не менее | 65 % |  |
| 19 | Размер ПЗС матрицы | 576х582 |  |
| 20 | Автоматическая оптимизация изображения в реальном времени | Наличие |  |
| 21 | Цифровое вращение изображения | Наличие |  |
| 22 | Память изображений, не менее | 110 кадров |  |
| 23 | Настройка яркость/контраст | Наличие |  |
| 24 | Мониторы | Наличие |  |
| 25 | Профессиональные монохромные антибликовые высококонтрастные мониторы с плоским экраном, в количества не менее | 2 шт. |  |
| 26 | Размер экрана по диагонали, не менее | 17” |  |
| 27 | Рабочая частота монитора, не менее | 100 Гц |  |
| 28 | Прогрессивная развертка | Наличие |  |
| 29 | Моноблок: | Наличие |  |
| 30 | Размеры фокусных пятен, не более | 0,3/0,6 мм |  |
| 31 | Теплоемкость анода, не менее | 110 kHU |  |
| 32 | Вращающийся анод | Наличие |  |
| 33 | Воздушное принудительное охлаждение трубки, | Наличие |  |
| 34 | Высокочастотное питающее устройство, контролируемое микропроцессором | Наличие |  |
| 35 | Высокочастотный генератор с микропроцессорным управлением | наличие |  |
| 36 | Мощность, кВт, не менее | 5 |  |
| 37 | Непрерывная цифровая рентгеноскопия | Наличие |  |
| 38 | Импульсная цифровая рентгеноскопия | Наличие |  |
| 39 | Рентгенография | Наличие |  |
| 40 | Диапазон напряжения, кВ, в диапазоне не уже | 40-120 |  |
| 41 | Значение силы тока в режиме рентгеноскопии, мА, в диапазоне не уже | 0,4-8 |  |
| 42 | Значение силы тока в режиме рентгенографии, мА, в диапазоне не уже | 25-65 |  |
| 43 | Время экспозиции, в диапазоне, не уже | 3мс – 1,3сек |  |
| 44 | Значение мАс, в диапазоне не уже | 1- 250 мАс |  |
| 45 | Защита от перегрузки | Наличие |  |
| 46 | Максимальная потребляемая мощность, во время включения высокого напряжения, не более 3,35 кВА | Наличие |  |
| 47 | Аппаратно-программный комплекс для хранения и обработки видеоинформации. | Наличие |  |
| 48 | Получение и хранение информации с периферических устройств | Наличие |  |
| 49 | Возможность подключения различного диагностического оборудования, включая узи аппараты. | Наличие |  |
| 50 | Создание базы данных пациентов | Наличие |  |
| 51 | Базовый атлас изображений с возможностью добавления снимков | Наличие |  |
| 52 | Окно сравнения (с возможностью загрузки изображений из атласа) | Наличие |  |
| 53 | Возможность сохранения полученных изображений на внешний носитель | Наличие |  |
| 54 | Запись видеофайла на DVD диск | Наличие |  |
| 55 | Клавиатура | Наличие |  |
| 56 | Манипулятор мышь | Наличие |  |
| 57 | Процессор не ниже чем Intel Core 2 Duo E6300 | Наличие |  |
| 58 | Оперативная память, не менее | 1 Гб |  |
| 59 | Жесткий диск не менее 500 Гб | Наличие |  |
| 60 | Монитор ЖК, цветной, диагональ не менее 17 дюймов | Наличие |  |
| 61 | #### Комплектация | Наличие |  |
| 62 | #### Аппаратный комплекс С-дуга, комплект | Наличие 1щт. |  |
| 63 | Мобильная тележка для монитора, принтера и видеомагнитофона | Наличие 1щт. |  |
| 64 | Приспособление на колеса, обеспечивающее перемещение аппарата без риска повреждения кабелей на полу | Наличие 1щт. |  |
| 65 | Система подъема передних колес для перемещения через препятствия | Наличие 1щт. |  |
| 66 | Кассетодержатель 24х30 | Наличие 1щт. |  |
| 67 | Год выпуска не ранее 2011 г. | Указать |  |
| 68 | Срок действия гарантии Производителя | не менее 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию |  |
| 69 | Срок действия гарантии Поставщика | не менее 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию |  |
| 70 | Оказание вспомогательных услуг: монтаж и установка оборудования, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию и инструктаж персонала, уборка и вывоз материала упаковки оборудования | В течение 3-х рабочих дней со дня поставки |  |
| 71 | Сертификат соответствия, регистрационное удостоверение, санитарно-эпидемиологическое заключение | Предоставляется вместе с товаром |  |