Приложение 1

Техническое задание

Облучатель рециркулятор бактерицидный

| № | Наименование параметра | Наличие характеристик или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |
| 1.1 | Наименование | Облучатель-рециркулятор |
| 1.2 | Количество |  |
| 1.3 | Модель | Указать |
| 1.4 | Фирма производитель, страна происхождения товара | Указать |
| 1.5 | Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России | Наличие |
| 1.6 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 1.7 | Инструкция по применению на русском языке | Наличие |
| 2. Общие характеристики: |  |  |
| 2.1 | Предназначены для обеззараживания воздуха помещений II-V категории объемом до 100 м3 как в присутствии, так и в отсутствии людей. Принцип действия рециркулятора основан на обеззараживании прокачиваемого с помощью вентилятора воздуха вдоль безозоновой бактерицидной лампы, дающей излучение с длиной волны 253,7 нм. | Соответствует |
| 3. Технические характеристики: |  |  |
| 3.1 | Таймер наработки лампы - цифровой 4-х разрядный счётчик часов, обнуление - при замене ламп | Наличие |
| 3.2 | Источник облучения: лампа TUV-15W мощностью, Вт | 15 |
| 3.3 | Количество ламп, шт | 3 |
| 3.4 | Срок службы лампы, не менее, ч | 8000 |
| 3.5 | Суммарный бактериц. поток, не менее, вт | 14,1 |
| 3.6 | Производительность по потоку, м3/ч | 100 |
| 3.7 | Эффективность обеззараживания воздушного потока по золот.стафилококку, % | 99,0 |
| 3.8 | Индивидуальная сигнализация выхода из строя УФ- ламп и вентиляторов | Наличие |
| 3.9 | Материал корпуса - АБС пластик марки W-92-35-Z | Наличие |
| 3.10 | Поверхность рабочей камеры покрыта алюминиевым напылением с коэфф-м отражения не менее 86% | Наличие |
| 3.11 | Экранная светоизоляция, исключающая выход наружу прямого и отражённого УФ-излучения | Наличие |
| 3.12 | Наличие съёмных автоклавируемых входных и выходных воздушных решёток | Наличие |
| 3.13 | Годовой запас фильтрующих элементов из синтетических волокон (фильтрование частиц 10мкм) | Наличие |
| 3.14 | Параметры сети, В/Гц | 220/50 |
| 3.15 | Потребляемая мощность не более, ВА | 300 |
| 3.16 | Звуковая мощность не более, ДБ | 39 |
| 3.17 | Вид установки | Настенный |
| 4. Прочие характеристики |  |  |
| 4.1 | Срок эксплуатации рециркулятора, не менее, лет | 5 |
| 4.2 | Габаритные размеры, не более, мм | 890х370х140 |
| 4.3 | Гарантия | Не менее 12 меcяцев |
|  | Количество | 28 |

| № | Описание требований | Наличие функции или величина параметра по ТЗ | Наличие функции или величина параметра в предложении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование | Кипятильник дезинфекционный электрический |  |  |
| 1.2 | Модель | Указать |  |  |
| 1.3 | Сертификат соответствия РФ | Наличие |  |  |
| 1.4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |  |
| 2. Технические характеристики |  |  |  |  |
|  | Предназначен для дезинфекции медицинских инструментов методом кипячения в воде. Используется в медицинских учреждениях. | Наличие |  |  |
| 2.1 | Камера и основные детали изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали марки | 12Х18Н10Т |  |  |
| 2.2 | Управление автоматическое | Наличие |  |  |
| 2.3 | Выносной электрощит управления | Наличие |  |  |
| 2.4 | Ручная заливка воды в камеру | Наличие |  |  |
| 2.5 | Возможность настройки времени кипячения | Наличие |  |  |
| 2.6 | Охлаждение крышки | Наличие |  |  |
| 2.7 | Габаритные размеры (ДхШхВ), не более, мм | 810х400х700 |  |  |
| 2.8 | Размеры камеры (ДхШхВ), не менее, мм | 670х280х180 |  |  |
| 2.9 | Размеры загрузочного лотка (ДхШхВ), не менее, мм | 585х247х80 |  |  |
| 2.10 | Напряжение, не более, В | 380 |  |  |
| 2.11 | Мощность, кВт, не более |  |  |  |
| 2.12 | - при нагреве | 6,5 |  |  |
| 2.13 | - при кипячении | 3,0 |  |  |
| 2.14 | Время кипячения, мин. | 1 … 60 |  |  |
| 2.15 | Расход воды на 1 час дезинфекции, не более, л | 100 |  |  |
| 2.16 | Масса, не более, кг | 50 |  |  |
| 2.17 | Средний срок эксплуатации не менее, лет | 5 |  |  |
| 2.18 | Комплектация: Набор запасных частей – 1 компл. Лоток загрузочный – 2 шт. | Наличие |  |  |
| 2.19 | Количество, шт | 2 |  |  |

| Электрокардиограф трехканальный . |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наличие сертификата Соответствия |  |  |
| Наличие Сертификата Госстандарта России |  |  |
| Наличие Регистрационного удостоверения МЗ РФ |  |  |
| Гарантия 24 месяца |  |  |
| Количество 4 шт. |  |  |
| 2. Технические параметры |  |  |
|  | Одновременная регистрация 12 отведений | Наличие |
|  | Автоматический и ручной режимы работы | Наличие |
|  | Печать 1-го, 2-х или 3-х отведений | Наличие |
|  | Жидкокристаллический графический дисплей с возможностью просмотра отведения ЭКГ в режиме реального времени | Наличие |
|  | Размер дисплея | Не менее 55х30 мм |
|  | Диапазон измерения ЧСС | Не менее 30-240 уд/мин |
|  | Скорость подачи бумаги | 5, 10, 25, 50 мм/сек |
|  | Выбираемая чувствительность | 5, 10, 20, 40 мм/мВ |
|  | Частота дискретизации | не менее 800 Гц |
|  | Защита от дефибрилляции | Наличие |
|  | Подавление синфазной помехи | не менее 100дБ |
|  | Частотный диапазон цифровой регистрации | от 0 до 150Гц |
|  | Автоматический старт записи ЭКГ по аритмии | Наличие |
|  | Комбинированное питание | Наличие |
|  | Встроенные: принтер, зарядное устройство, аккумулятор | Наличие |
|  | Время работы аккумулятора | не менее 2 ч |
|  | Принтер: | Наличие |
|  | Термопринтер высокого разрешения - 8 точек на мм | Наличие |
|  | Ширина бумаги | не менее 58мм, рулон |
|  | Распечатка данных: дата, время, скорость подачи бумаги, чувствительность, маркировка отведения, фильтры, усредненные комплексы основного ритма сердца с метками, подробная таблица измерений | Наличие |
|  | Измерения всех комплексов ЭКГ (интервалы, амплитуды, оси, усреднение всех комплексов и их маркировка) | Наличие |
|  | Световая индикация питания от сети, заряда аккумулятора, состояния фильтра, нарушения контакта электродов, проблем с бумагой | Наличие |
|  | Фильтры: сетевых помех, антитреморные, изолинии | Наличие |
|  | Распечатка с включенным или отключенным фильтром | Наличие |
|  | Регистрация ЭКГ в 12 общепринятых отведениях и возможных дополнительных: Стандартная последовательность (грудные и конечностные) | Наличие |
|  | Порт RS232 для связи с ПК | Наличие |
|  | Дооснащение программой для подключения к ПК и автоматического формирования заключения на ПК. | Возможность |
|  | Аппаратная и программная русификация | Наличие |
|  | Защитная сумка со специальной укладкой принадлежностей | Наличие |
|  | Степень защиты от поражения электрическим током | тип CF |
|  | Класс электрооборудования | II |
|  | Размеры | не более 250х185х70мм |
|  | Вес | не более 1,5 кг |
|  | Комплектация: Прибор Стартовый комплект расходных материалов Кабель ЭК-ПК | Наличие |