Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание (Спецификация)

на поставку медицинского оборудования

(Весы для новорожденных)

п. 1 Весы для новорожденных электронные

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Назначение |  |  |
|  | Предназначены для взвешивания новорожденных и грудных детей массой до 15 кг | Соответствие |  |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Весы могут работать как от встроенного аккумулятора, так и от блока питания | Наличие |  |
|  | Наибольший предел взвешивания | Не менее 15 кг |  |
|  | Дискретность отсчета в интервале взвешивания 0,02 – 3,0 кг | Не более 1 г |  |
|  | Дискретность отсчета в интервале взвешивания 3,0 – 6,0 кг | Не более 2 г |  |
|  | Дискретность отсчета в интервале взвешивания 6,0 – 15,0 кг | Не более 5 г |  |
|  | Наибольший предел выборки массы тары | Не менее 5 кг |  |
|  | Время работы в автономном режиме от аккумулятора | Не менее 48 ч |  |
|  | Время установки показаний | Не более 2 с |  |
|  | Габаритные размеры (с учётом съёмной платформы) | Не более 540 × 329 × 105 мм |  |
|  | Габаритные размеры съёмной платформы | Не более 540 × 290 × 70 мм |  |
|  | Масса весов | Не более 5 кг |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 30 дней с момента подписания муниципального контракта | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Товар должен быть новым, год выпуска не ранее 2011 г. | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 4 |  |

п. 2 Весы для новорожденных электронные с электронным ростомером, встроенных в стол для пеленания

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Сертификат об утверждении типа средств измерений | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Назначение |  |  |
|  | Предназначены для взвешивания и определения роста новорожденных и детей в возрасте до полутора лет в родильных отделениях и детских отделениях больниц, поликлиник и центров реанимаций педиатрического профиля, а также в яслях и других детских учреждениях | Соответствие |  |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Поворотная тумба с двумя отделениями и полочками для размещения детских принадлежностей: пеленок, ползунков. присыпок и т. д. | Наличие |  |
|  | Сохранение в памяти результатов взвешивания, измерения роста | Наличие |  |
|  | Выборка массы тары (детских принадлежностей: пеленки, одеяла и др.) | Наличие |  |
|  | Передача данных измерений веса и роста на компьютер | Наличие |  |
|  | Определение разности измерений ребенка с предыдущими, сохраненными в памяти | Наличие |  |
|  | Автоматическая установка нуля | Наличие |  |
|  | Сигнализация о перегрузе | Наличие |  |
|  | Жидкокристаллический дисплей с подсветкой | Наличие |  |
|  | Звуковое сопровождение при нажатии клавиш | Наличие |  |
|  | Два режима работы: обычный и экономичный | Наличие |  |
|  | Сигнализацию о разрядке аккумулятора | Наличие |  |
|  | Выносной пульт управления на гибкой связи | Наличие |  |
|  | Автономное питание | Наличие |  |
|  | Возможность подзарядки аккумулятора | Наличие |  |
|  | Наибольший предел взвешивания | Не менее 15 кг |  |
|  | Цена поверочного деления и дискретность индикации | Не более 5 г |  |
|  | Наименьший предел взвешивания | Не более 40 г |  |
|  | Диапазон выборки массы тары (детских принадлежностей: пеленки, одеяла и др.) | Не менее 0 – 2,5 кг |  |
|  | Наибольший предел измерения роста | Не менее 0,800 м |  |
|  | Наименьший предел измерения роста | Не более 0,410 м |  |
|  | Дискретность отсчета роста | Не более 1 мм |  |
|  | Погрешность измерения роста пациента | Не более 2 мм |  |
|  | Электрическое питание от встроенного аккумулятора напряжением, в диапазоне | 6 – 9 В |  |
|  | Габаритные размеры изделия | Не более 1030 × 820 × 880 мм |  |
|  | Габаритные размеры поворотной тумбы | Не менее 500 × 580 × 530 мм |  |
|  | Масса весов не более | Не более 42 кг |  |
|  | Диапазон рабочих температур | Не менее +10...+35 °C |  |
|  | Средний срок службы | Не менее 8 лет |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка, пуско-наладка | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 45 дней с момента подписания муниципального контракта | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Год выпуска товара не ранее 2011 г. | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 2 |  |