Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание (Спецификация)

на поставку медицинского оборудования

(универсальный монитор пациента)

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Назначение |  |  |
|  | Предназначен для проведения длительного полнофункционального мониторинга в стационаре и во время транспортировки | Соответствие |  |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Измеряемые параметры: ЭКГ, ЧСС, ЧД, НИАД, пульсоксиметрия и температура | Наличие |  |
|  | Измерение капнографии CO2 методом основного потока | Наличие |  |
|  | Измерение капнографии CO2 методом бокового потока | Возможность |  |
|  | Измерение инвазивного артериального давления | Возможность |  |
|  | ЭКГ |  |  |
|  | Возможность подключения 3-х, 5-и и 10-жильных кабелей | Наличие |  |
|  | 12 отведений (при подключении 10-тижильного кабеля) | Наличие |  |
|  | Диагностически значимое качество ЭКГ-кривой на экране (как на экране электрокардиографа) | Наличие |  |
|  | Фильтры |  |  |
|  | Диагностический, в диапазоне | Не менее 0,06 – 150 Гц |  |
|  | Мониторинговый с защитой от электромагнитных воздействий, в диапазоне | Не менее 1 – 40 Гц |  |
|  | Артефактный (сочетание диагности-ческого и монитор-ингового фильтров) | Наличие |  |
|  | Скорость развертки | 12,5, 25, 50 мм/с |  |
|  | Защита от дефибрилляции | Наличие |  |
|  | Определение пейсмекера | Наличие |  |
|  | Одновременное отображение на экране | Не менее 3 отведений |  |
|  | Диапазон ЧСС | Не менее 20 – 250 уд/мин |  |
|  | Дыхание |  |  |
|  | Источник | ЭКГ |  |
|  | Импедансный метод | Наличие |  |
|  | Скорость | 6,25, 12,5, 25, 50 мм/с |  |
|  | Диапазон измерения | Не менее 0 – 200 уд/мин |  |
|  | Мониторинг Апноэ | Наличие |  |
|  | SPO2 |  |  |
|  | Диапазон | 0 – 100 % |  |
|  | Разрешение | Не более 1 % |  |
|  | Точность (70 – 100 %) | Не более 2 ед. |  |
|  | Скорость развертки | 12,5, 25, 50 мм/с |  |
|  | Защита от дефибрилляции | Наличие |  |
|  | Неинвазивное артериальное давление |  |  |
|  | Метод измерения — осциллометрический | Наличие |  |
|  | Диапазон измерения | Не менее 15 – 300 мм рт. ст. |  |
|  | Скорость дефляции, в диапазоне | Не менее 3 – 9 мм рт. ст. |  |
|  | Интервал измерения, в диапазоне | Не менее 2 – 60 мин |  |
|  | Цифровое отображение значений, тренды | Наличие |  |
|  | Капнография — CO2 (основной поток) |  |  |
|  | Параметры: EtCO2, частота дыхания, Апноэ | Наличие |  |
|  | Диапазон СО2 | Не менее 0 – 15 % |  |
|  | Диапазон ЧД | Не менее 3 – 150 в мин |  |
|  | Время разогрева | Не более 30 с |  |
|  | Время отклика | Не более 1 с |  |
|  | Возможность подключения датчика основного и/или бокового потока | Наличие |  |
|  | Тренды |  |  |
|  | Память трендов на все параметры | Не менее 24 ч |  |
|  | Отображение: графическое, цифровое | Наличие |  |
|  | Температура |  |  |
|  | Метод измерения: ректальный, (возможность подключения кожного или ушного датчиков) | Наличие |  |
|  | Диапазон измерения | Не менее 15 – 45 °C |  |
|  | Точность | Не более 0,1 °C |  |
|  | Частота измерения | Не более 1 раза/с |  |
|  | Тревоги |  |  |
|  | Индикация тревоги: звуковая, визуальная | Наличие |  |
|  | Дисплей |  |  |
|  | Экран ЖК, цветной, диагональю | Не менее 10 дюймов |  |
|  | Максимальное количество кривых | Не менее 5 |  |
|  | Язык | Русский |  |
|  | Скорость кривых | 6,25, 12,5, 25, 50 мм/с |  |
|  | Физические свойства |  |  |
|  | Масса | Не более 5 кг |  |
|  | Возможность работы от сети и встроенного аккумулятора | Наличие |  |
|  | Время работы от аккумулятора | Не менее 2 ч |  |
|  | Работа от бортовой сети 11 – 33 В | Возможность |  |
|  | Встроенный термопринтер | Возможность |  |
|  | Комплектация |  |  |
|  | Универсальный монитор пациента | 1 шт. |  |
|  | Соединительная трубка для НИАД длиной не менее 3,5 м | 1 шт. |  |
|  | Кабель для пульсоксиметрии SpO2 | 1 шт. |  |
|  | Cетевой кабель длиной не менее 2 м | 1 шт. |  |
|  | Кабель заземления длиной не менее 5 м | 1 шт. |  |
|  | 3-х жильный кабель ЭКГ, для электродов с проводками | 1 шт. |  |
|  | ЭКГ электроды с проводками | 3 шт. |  |
|  | Соединительная трубка для НИАД длиной не менее 1,75 м | 1 шт. |  |
|  | Одноразовые манжеты НИАД 4,6 – 8,5 см | 10 шт. |  |
|  | одноразовые манжеты НИАД 5,8 – 10,8 см | 10 шт. |  |
|  | Температурный датчик ректальный неонатальный | 1 шт. |  |
|  | Одноразовый датчик для пульсоксиметрии неонатальный | 80 шт. |  |
|  | Многоразовый датчик для пульсоксиметрии неонатальный | 2 шт. |  |
|  | Одноразовые фиксаторы для многоразового датчика | 200 шт. |  |
|  | Датчик капнографии (основной поток) в комплекте с кабелем и датчиком | 1 шт. |  |
|  | Дополнительный аккумулятор | 1 шт. |  |
|  | Руководство пользователя на русском языке | 1 шт. |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка, пуско-наладка | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 14 дней с момента подписания муниципального контракта | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Товар должен быть новым, год выпуска не ранее 2011 г. | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 1 |  |