Приложение № 3

к документации об открытом аукционе в электронной форме

(указанная форма не является обязательной)

СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ

| № поз. | № п/п | Наименование основных функциональных и технических параметров | Требования установленные Заказчиком | Сведения Участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наличие функции и величины параметров | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров, условий, количества (указать) |
| 1 | 1 | Контур дыхательный гладкоствольный неонатальный | С активным увлажнением |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения, каталожный номер производителя (при наличии) | Указать |  |
|  | 3 | Состав на вдохе: |  |  |
|  | 4 | Неонатальный клапан Рубена | Наличие |  |
|  | 5 | Гладкоствольная зеленая линия 10 мм категории смозбор | Наличие |  |
|  | 6 | Дистально встроен порт 7,6 мм с угловой гермопробкой | Наличие |  |
|  | 7 | Влагосборник с клапаном самогерметизации поворотного типа | Наличие |  |
|  | 8 | Дополнительный гладкоствольный лимб, длиной 0,4 м, 10 мм смозбор на камеру увлажнителя с эластомерными коннекторами 9-11 мм | Наличие |  |
|  | 9 | Состав на выдохе: |  |  |
|  | 10 | Голадкоствольная линия 10 мм | Наличие |  |
|  | 11 | Влагосборник с клапаном самогерметизации повротного типа | Наличие |  |
|  | 12 | Встроен дистально порт 7,6 м с угловой гермопробкой | Наличие |  |
|  | 13 | Проскимально: У-образный соединитель с портом 7,6 мм с угловой гермопробкой, линия мониторинга давления с внутренним диаметром 3,6 мм и эластомерным дистальным коннектором с ограничителем, порты газоанализа и подачи закиси азота | Наличие |  |
|  | 14 | Комплект принадлежностей в составе: |  |  |
|  | 15 | Жесткие соединители 15М-8,5F, 22М-15M 2шт | Наличие |  |
|  | 16 | Трубка соединительная (внутренний диаметр 6мм) | Наличие |  |
|  | 17 | Гибкий соединитель с эластомерными съёмными соединителями 9-11мм на концах | Наличие |  |
|  | 18 | Жесткий соединитель 22М-22М/15F | Наличие |  |
|  | 19 | Длина контура в сборе 1,6 мм | Наличие |  |
|  | 20 | Упаковка | индивидуальная, клинически чистая |  |
|  | 21 | Количество, шт. | 120 |  |
|  | 22 | Срок поставки | Поставка двумя партиями. Первая партия 80 шт. – в течение трех рабочих дней со дня заключения гражданско-правового договора. Вторая партия 40 шт. – с 01 по 05 сентября 2011г. |  |
| 2 | 1 | Камера увлажнителя самозаполняющаяся в наборе с водяным бумажным фильтром | Назначение: активное увлажнение и подогрев дыхательной смеси при продленной ИВЛ |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения, каталожный номер производителя (при наличии) | Указать |  |
|  | 3 | Прозрачная емкость с градуировкой минимум-максимум | Наличие |  |
|  | 4 | Антипригарное покрытие днища | Наличие |  |
|  | 5 | С двумя вход/выход соединительными коннекторами 22мм | Наличие |  |
|  | 6 | Поплавковый клапан автоматического долива воды | Наличие |  |
|  | 7 | Защитный дополнительный клапан | Наличие |  |
|  | 8 | Водяной фильтр | Наличие |  |
|  | 9 | Система устройств ламинирования потока | Наличие |  |
|  | 10 | Поплавок уровня с яркой цветовой индикацией | Наличие |  |
|  | 11 | Продольноармированный прозрачный шланг подачи жидкости с пластиковой иглой | Наличие |  |
|  | 12 | Предохранительный колпачк и порт выравнивания давления | Наличие |  |
|  | 13 | Материалы: полипропилен, полиэтилен, аллюминий | Наличие |  |
|  | 14 | Упаковка | индивидуальная, клинически чистая |  |
|  | 15 | Количество, шт. | 120 |  |
|  | 16 | Срок поставки | Поставка двумя партиями. Первая партия 80 шт. – в течение трех рабочих дней со дня заключения гражданско-правового договора. Вторая партия 40 шт. – с 01 по 05 сентября 2011г. |  |
| 3 | 1 | Небулайзер типа «Циррус» или эквивалент | Назначение: производство и доставка аэрозоля трахеобронхиального осаждения при неинвазивной масочной вентиляции и при встраивании в дыхательный контур. |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения, каталожный номер производителя (при наличии) | Указать |  |
|  | 3 | распылитель: типа циррус | Наличие |  |
|  | 4 | зеленый разборной не выливающейся конструкции (обеспечивает производство аэрозоля заданных параметров при любом положении пациента) | Наличие |  |
|  | 5 | из трех элементов с адаптированным кислородным штуцером 6мм | Наличие |  |
|  | 6 | коннекция со стороны маски или дыхательного контура 22 мм | Наличие |  |
|  | 7 | Дисперсность: при скорости потока 8 литров в минуту образуется не менее 74% частиц аэрозоля размером не более 5 мкм | Наличие |  |
|  | 8 | Количество, шт. | 100 |  |
|  | 9 | Срок поставки | С 01 по 05 сентября 2011г. |  |
| 4 | 1 | Увлажнитель-распылитель с ёмкостью | Назначение: производство и доставка насыщенного увлажненного кислорода к пациенту |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения, каталожный номер производителя (при наличии) | Указать |  |
|  | 3 | Состав: крышка зеленая с противоскользящими выступами, встроенный клапан Вентури подъемно-поворотного типа для регулирования концентрации кислорода, кислородный ригидный кабель, адаптер к ротаметру гайка М12, аэрозольный штуцер 22 мм(90 градусов) | Наличие |  |
|  | 4 | Увлажнение, не менее | 92% |  |
|  | 5 | встроенный небулайзер с переключаемыми фиксированными настройками: | 5л/мин-28% О2, 6л/мин-35%О2, 9л/мин-40%О2, 11л/мин-60%О2 |  |
|  | 6 | градуировка емкости в диапазоне, не менее | min 100-max 500 ml. |  |
|  | 7 | Количество, шт. | 50 |  |
|  | 8 | Срок поставки | Поставка двумя партиями. Первая партия 25 шт. – в течение трех рабочих дней со дня заключения гражданско-правового договора. Вторая партия 25 шт. – с 01 по 05 сентября 2011г. |  |
| 5 | 1 | Тепловлагообменник для трахеостом с кислородным шлангом | Назначение: устройство тепловлагообменное для сохранения тепла и влаги в дыхательной смеси при спонтанном дыхании. |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения, каталожный номер производителя (при наличии) | Указать |  |
|  | 3 | тепловлагообменная зеленая мембрана типа "искусственный нос" для трахеостом | Наличие |  |
|  | 4 | герметичная крышка, защелкивающийся порт для санации трахеи и бронхоскопии | Наличие |  |
|  | 5 | боковые открывающиеся решетки для снятия и промыва мембран | Наличие |  |
|  | 6 | конусный кислородный шарнирный штуцер 6 мм (угол поворота 120град) | Наличие |  |
|  | 7 | стандартный продольноармированный кислородный шланг | Наличие |  |
|  | 8 | Соединение | 15М |  |
|  | 9 | возврат влаги, не менее | 26мг /л |  |
|  | 10 | сопротивление потоку (30 л/мин) не более | 0,2см Н2О |  |
|  | 11 | объём не более 19мл, масса не более 8г | Наличие |  |
|  | 12 | Материалы | полипропилен, полиэтилен, гигроскопичная пористая мембрана, без латекса |  |
|  | 13 | Количество, шт. | 110 |  |
|  | 14 | Срок поставки | В течение трех рабочих дней со дня заключения гражданско-правового договора |  |
| 6 | 1 | Тепловлагообменник для трахеостом | Назначение: устройство тепловлагообменное для сохранения тепла и влаги в дыхательной смеси при спонтанном дыхании. |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения, каталожный номер производителя (при наличии) | Указать |  |
|  | 3 | тепловлагообменная зеленая мембрана типа "искусственный нос" для трахеостом | Наличие |  |
|  | 4 | герметичная крышка, защелкивающийся порт для санации трахеи и бронхоскопии | Наличие |  |
|  | 5 | боковые открывающиеся решетки для снятия и промыва мембран | Наличие |  |
|  | 6 | конусный кислородный шарнирный штуцер 6 мм (угол поворота 120град) | Наличие |  |
|  | 7 | Соединение | 15М |  |
|  | 8 | возврат влаги, не менее | 26мг /л |  |
|  | 9 | сопротивление потоку (30 л/мин), не более | 0,2см Н2О |  |
|  | 10 | объём не более 19мл, масса не более 8г | Наличие |  |
|  | 11 | Материалы | полипропилен, полиэтилен, гигроскопичная пористая мембрана, без латекса |  |
|  | 12 | Количество, шт. | 75 |  |
|  | 13 | Срок поставки | В течение трех рабочих дней со дня заключения гражданско-правового договора |  |
| 7 | 1 | Набор силиконовых трубок для артроскопической помпы STRYKER | Назначение: для промывания артроскопической помпы. |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения, каталожный номер производителя (при наличии) | Указать |  |
|  | 3 | для артроскопической помпы | Наличие |  |
|  | 4 | силиконовые | Наличие |  |
|  | 5 | для промывания | Наличие |  |
|  | 6 | с двумя прокалывающими иглами для пакетов с промывающей жидкостью | Наличие |  |
|  | 7 | многоразовые | Наличие |  |
|  | 8 | выдерживают не менее 20 циклов автоклавирования | Наличие |  |
|  | 9 | Количество, шт. | 8 |  |
|  | 10 | Срок поставки | Поставка двумя партиями. Первая партия 4 шт. – в течение трех рабочих дней со дня заключения гражданско-правового договора. Вторая партия 4 шт. – с 01 по 05 сентября 2011г. |  |
| 8 | 1 | Набор магистралей для аппарата Octo Nova FS 250 | Назначение: для промывания артроскопической помпы |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения, каталожный номер производителя (при наличии) | Указать |  |
|  | 3 | для прерывистой (IVVH) гемофильтрации | Наличие |  |
|  | 4 | для непрерывной (продленной) вено - венозной гемофильтрации (CVVH) гемофильтрации | Наличие |  |
|  | 5 | для непрерывного (продленного) вено - венозного гемодиализа (CVVHD) | Наличие |  |
|  | 6 | для плазмообмена | Наличие |  |
|  | 7 | применяются в сочетании с наборами магистралей CAV - 210 или HF - 410 | Наличие |  |
|  | 8 | для транспортировки заместительных растворов и фильтрата | Наличие |  |
|  | 9 | одноразовые | Наличие |  |
|  | 10 | Количество, шт. | 1 |  |
|  | 11 | Срок поставки | С 01 по 05 сентября 2011г. |  |
| 9 | 1 | Универсальный силиконовый медицинский аэрозоль | Назначение: Профилактика возможного сращения медицинских инструментов из каучука, латекса и пластических материалов со слизистой; профилактика возможного образования налёта и корки в месте соприкосновения медицинских материалов со слизистой; смазка эластичных медицинских материалов и металлических инструментов |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения, каталожный номер производителя (при наличии) | Указать |  |
|  | 3 | Состав: 100% силикон | Наличие |  |
|  | 4 | Количество, шт. | 1 |  |
|  | 5 | Срок поставки | С 01 по 05 сентября 2011г. |  |
| 10 |  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Предоставляется с товаром |  |
| 11 |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Предоставляется с товаром |  |