Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

Предмет контракта: поставка аппарата рентгеновского палатного передвижного 12Л7 (Арман-2) или эквивалент

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Назначение |  |  |
|  | Предназначен для рентгенографии с регистрацией на кассету с усиливающими экранами с синечувствительной пленкой в автоматизированном режиме | Соответствие |  |
|  | Рентгеновское питающее устройство |  |  |
|  | Система органоавтоматики, предусматривающая не менее 50 основных программ (череп, легкие, конечности и т. д.), каждая из программ может быть перепрограммирована с пульта управления аппаратом | Наличие |  |
|  | Питание от сети | 220 В, 50 Гц |  |
|  | Тип высоковольтного преобразования | 100 кГц |  |
|  | Потребляемая мощность РПУ - при работе на большом фокусе (1,4 × 1,4 мм) - при работе на малом фокусе (0,6 × 0,6 мм) | Не более 3 кВт Не более 0,8 кВт |  |
|  | Диапазон рабочих значений высокого напряжения | Не менее 40 – 120 кВ |  |
|  | Дискретность установки анодного напряжения | 0,5 – 1 кВ |  |
|  | Диапазон изменения количества электричества | Не менее 0,15 – 150 мА∙с |  |
|  | Шаг | 0,5 – 1 мА∙с |  |
|  | Подключение к сети с помощью евровилки с контактом заземления | Наличие |  |
|  | Излучатель с рентгеновской трубкой |  |  |
|  | Излучатель моноблочного типа | Наличие |  |
|  | Рентгеновская трубка двухфокусная с неподвижным анодом | Наличие |  |
|  | Номинальный размер фокусов: - малый - большой | Не более 0,6 × 0,6 мм Не более 1,4 × 1,4 мм |  |
|  | Требования к штативу аппарата |  |  |
|  | Конструкция штатива, обеспечивающая мобильность и маневренность для перемещения в палатах ЛПУ | Наличие |  |
|  | Конструкция штатива, обеспечивающая вынос моноблока над кроватью или хирургическим столом | Наличие |  |
|  | Вращение излучателя относительно оси моноблока, в диапазоне | Не менее +180...−30 ° |  |
|  | Вращение излучателя относительно оси вилки моноблока, в диапазоне | Не менее +180...−180 ° |  |
|  | Диапазон вертикального движения моноблока от уровня пола, в диапазоне | Не менее 360 – 1835 мм |  |
|  | Усилие перемещения РДА по горизонтальной плоскости со стандартным покрытием | Не более 60 Н |  |
|  | Усилия перемещения подвижных элементов штатива | Не более 40 Н |  |
|  | Масса | Не более 47 кг |  |
|  | Габаритные размеры | Не более 1935 × 870 × 785мм |  |
|  | Требования к транспортированию |  |  |
|  | Аппарат должен иметь два положения штатива: рабочее, транспортное | Наличие |  |
|  | Время приведения аппарата из транспортного положения в рабочее состояние | Не более 5 мин |  |
|  | Требования к сервисным функциям аппарата |  |  |
|  | Пульт управления — микропроцессорный | Наличие |  |
|  | Буквенно-цифровой дисплей для отображения выбранных режимов работы на русском языке | Наличие |  |
|  | Система автоматизированного выбора режимов работы аппарата, включающая полноту пациента, расстояния фокус-пленка и фокуса, достаточным для рутинной рентгенографии | Не менее 60 программ |  |
|  | Требования безопасности |  |  |
|  | Дистанционное включение анодного напряжения с расстояния не менее 10 м от излучателя по инфракрасному каналу | Наличие |  |
|  | Соответствие требованиям безопасности в соответствии с СанПиН 2.6.1.802-99 Ионизирующее излучение, радиационная безопасность и ГОСТ Р 50267.0.3-99 (МЭК 60601-1-3-94) Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования к защите от излучения в диагностических рентгеновских аппаратах | Наличие |  |
|  | Излучатель должен быть снабжен оптической диафрагмой cо световым центратором, которая регулируется вручную и обеспечивает размер рабочего поля не менее 400 × 400 мм при фокусном расстоянии 1 м | Наличие |  |
|  | Наличие дополнительных фильтров на диафрагме | 1 мм Ал, 2 мм Ал |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка, монтаж, пуско-наладка | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 10 дней с момента подписания муниципального контракта | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Товар должен быть новым, год выпуска не ранее 2011 г. | Указать |  |
|  | Обучение медицинского персонала на рабочем месте | Наличие |  |
|  | Количество, шт. | 1 |  |