Приложение №1

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

от  07 июля  2011 года №0356300079211000145

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинского оборудования

| # Наименование оборудования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аппарат искусственной вентиляции легких Avea или эквивалент |  |  |  |  |
| Количество |  |  | 1 шт |  |
| Предназначен для обеспечения вспомогательного искусственного дыхания при лечении тяжелобольных новорожденных пациентов и пациентов детского или взрослого возраста с нарушением функции легких |  |  |  |  |
| 1 | ## Общие требования |  |  |  |
| № |  | Технические характеристики и свойства |  | Параметры, требования к техническим характеристикам и свойствам |
| 1.1. |  | Дисплей: плоский жидкокристаллический дисплей, изображающий диаграммы и цифровые данные в режиме реального времени |  | 12 дюймов |
| 1.2. |  | Электропитание, V, Hz |  | 220 /50 |
| 1.3. |  | Автономная работа от внутренней батареи при выключенном встроенном компрессоре не менее |  | 2 часа |
| 1.4. |  | Автономная работа от внутренней батареи при включенном встроенном компрессоре не менее |  | 30 мин |
| 1.5. |  | Размеры не более |  | 44х31х41см |
| 1.6. |  | Вес не более |  | 37 кг |
| 1.7 |  | Автоматическая компенсация сопротивления в эндотрахеальной трубке (АТС) |  | Наличие |
| 1.8 |  | Коррекция параметров вентиляции с учётом температуры тела, атмосферного давления и влажности |  | Наличие |
| 1.9 |  | Компенсация утечки |  | Наличие |
| 1.10 |  | Компенсация податливости дыхательного контура |  | Наличие |
| 1.11 |  | Активное или пассивное увлажнение |  | Наличие |
| 1.12 |  | Возможность автоматического регулирования концентрации кислорода в подаваемом пациенту кислородо-воздушной смеси в зависимости от показателей пульсоксиметрии |  | Наличие |
| 2 |  | Типы дыхания |  |  |
| 2.1 |  | Принудительное дыхание |  |  |
| 2.2 |  | Дыхание по объёму |  | Наличие |
| 2.3 |  | Дыхание по давлению |  | Наличие |
| 2.4 |  | Дыхание, ограниченное давлением с циклом, определяемым временем (доступно только для новорожденных пациентов) |  | Наличие |
| 2.5 |  | Дыхание, управляемое объёмом, регулируемым давлением |  | Наличие |
| 2.6 |  | Дыхание по требованию |  | Наличие |
| 2.7 |  | Вентиляция при поддерживающем давлении |  | Наличие |
| 2.8 |  | #### Спонтанное дыхание |  | Наличие |
| 2.9 |  | Возможность проведения неинвазивной вентиляци у новорожденных |  | Наличие |
| 3 |  | Режимы вентиляции взрослых и детей |  |  |
| 3.1 |  | Дыхание по объёму при поддерживающей вентиляции |  | Наличие |
| 3.2 |  | Дыхание по давлению при поддерживающей вентиляции |  | Наличие |
| 3.3 |  | Дыхание по объёму при синхронизированной перемежающейся принудительной вентиляцией (СППВ) |  | Наличие |
| - 3.4 |  | - Дыхание по давлению при синхронизированной перемежающейся принудительной вентиляцией (СППВ) |  | - Наличие |
| - 3.5 |  | - Продолжительное положительное давление дыхательных путей (дыхание по требованию) при вентиляции с поддержкой давления |  | - Наличие |
| - 3.6 |  | - Дыхание, управляемое объёмом и регулируемое давлением при поддерживающей вентиляции |  | - Наличие |
| - 3.7 |  | - Дыхание, управляемое объёмом и регулируемое давлением при синхронизированной перемежающейся принудительной вентиляции |  | - Наличие |
| - 3.8 |  | - Спонтанное дыхание по требованию при двух переменных уровнях давления с циклом, ограниченным по времени |  | - Наличие |
| - 4 |  | - Режимы вентиляции для новорождённых (вес от 500гр) |  |  |
| - 4.1 |  | - Дыхание по объёму при поддерживающей вентиляции |  | - Наличие |
| - 4.2 |  | - Дыхание по давлению при поддерживающей вентиляции |  | - Наличие |
| - 4.3 |  | - Дыхание по объёму при синхронизированной перемежающейся принудительной вентиляцией (СППВ) |  | - Наличие |
| - 4.4 |  | - Дыхание по давлению при синхронизированной перемежающейся принудительной вентиляцией (СППВ) |  | - Наличие |
| - 4.5 |  | - Дыхание, ограниченное давлением с циклом, определяемым временем при поддерживающей вентиляции |  | - Наличие |
| - 4.6 |  | - Дыхание, ограниченное давлением с циклом, определяемым временем с СППВ |  | - Наличие |
| - 4.7 |  | - Продолжительное положительное давление дыхательных путей (дыхание по требованию) с вентиляцией с поддержкой давления |  | - Наличие |
| - 5 |  | - Параметры вентиляции |  |  |
| - 5.1 |  | - Дыхательный объём в диапазоне |  | - 0,10 – 2,50 л (взрослые) - 25 – 500 мл (дети) - 2.0 – 300 мл (новорождённые) |
| - 5.2 |  | - Частота дыхания в диапазоне |  | - 1 – 150 дых/мин. |
| - 5.3 |  | - Давление вдоха в диапазоне |  | - 0 – 100 см вод. ст. (взрослые/дети) - 0 – 80 см вод. ст. (новорождённые) |
| - 5.3 |  | - Пиковый поток на вдохе в диапазоне |  | - 3 – 150 л/мин. (взрослые) - 1 – 75 л/мин. (дети) - 0.4 – 30.0 л.мин. (новорождённые) |
| - 5.4 |  | - Время вдоха в диапазоне |  | - 0,20 – 5,00 секунд (взрослые и дети) - 0.15 – 3.00 секунды (новорождённые) |
| - 5.5 |  | - Инспираторная пауза в диапазоне не менее: |  | - 0,0 – 3,00 секунд |
| - 5.6 |  | - Поддерживающее давление в диапазоне |  | - 0 – 100 см вод. ст. (взрослые/дети) - 0 – 80 см вод. ст. (новорождённые) |
| - 5.7 |  | - Положительное давление в конце выдоха в диапазоне |  | - 0 – 60 см вод. ст. |
| - 5.8 |  | - Чувствительность триггера потока в диапазоне |  | - 0,1 – 20,0л/мин |
| - 5.9 |  | - Концентрация О2 |  | - 21% - 100% |
| - 5.10 |  | - Высокое давление в диапазоне |  | - 0 – 100 см вод. ст. |
| - 5.11 |  | - Время высокого давления в диапазоне |  | - 0,20 – 30,0 секунд |
| - 5.12 |  | - Время низкого давления в диапазоне |  | - 0,20 – 30,0 секунд |
| - 5.13 |  | - Низкое давление в диапазоне |  | - 0 – 45 см вод. ст. |
| - 5.14 |  | - Система прогрева клапана выдоха во избежание его залипания и для предотвращения внутрибольничных инфекций |  | - Наличие |
| - 6 |  | - Мониторирование |  |  |
| - 6.1 |  | - Возможность индивидуальной компоновки графиков, петель, трендов и численных параметров на экране сенсорного дисплея |  | - Наличие |
|  |  | - Одновременное отображение на основном экране трёх графиков (давление, поток, объём) или двух петель с различным цветом изображения вдоха и выдоха |  | - Наличие |
|  |  | - Петля поток / объём |  | - Наличие |
|  |  | - Петля давление / объём |  | - Наличие |
|  |  | - Петля давление дыхательных путей / объём |  | - Наличие |
|  |  | - График давления в дыхательных путях |  | - Наличие |
|  |  | - График потока |  | - Наличие |
|  |  | - График объёма |  | - Наличие |
|  |  | - Тренды за 24 часа (не менее 37 параметров) |  | - Наличие |
|  |  | - Выдыхаемый экскурсирующий объём |  | - Наличие |
|  |  | - Вдыхаемый экскурсирующий объём |  | - Наличие |
|  |  | - Спонтанный экскурсирующий объём |  | - Наличие |
|  |  | - Принудительный экскурсирующий объём |  | - Наличие |
|  |  | - Процент утечки |  | - Наличие |
|  |  | - Минутный объём |  | - Наличие |
|  |  | - Спонтанный минутный объём |  | - Наличие |
|  |  | - Частота дыхания |  | - Наличие |
|  |  | - Объем СО2 за один выдох опция |  | - 0-299 ml |
| - 7 |  | - Сигналы тревоги и индикаторы |  |  |
| - 7.1 |  | - Индикаторы состояния |  |  |
|  |  | - Компрессор активирован |  | - Наличие |
|  |  | - Индикаторы мощности сети /батареи |  | - Наличие |
|  |  | - Индикатор включенного питания |  | - Наличие |
|  |  | - Индикатор мощности сети |  | - Наличие |
|  |  | - Индикатор внешней батареи |  | - Наличие |
|  |  | - Индикатор состояния батареи |  | - Наличие |
|  |  | - Индикатор внутренней батареи |  | - Наличие |
| - 7.2 |  | - Сигналы тревоги |  |  |
|  |  | - Предохранительный клапан открыт |  | - Наличие |
|  |  | - Вентилятор неисправен |  | - Наличие |
|  |  | - Повреждение вентилятора |  | - Наличие |
|  |  | - Потеря воздуха |  | - Наличие |
|  |  | - Компрессор включён |  | - Наличие |
|  |  | - Потеря О2 |  | - Наличие |
|  |  | - Потеря газоснабжения |  | - Наличие |
|  |  | - Низкое пиковое давление |  | - Наличие |
|  |  | - Высокое пиковое давление |  | - Наличие |
|  |  | - Длительное повышенное пиковое давление |  | - Наличие |
|  |  | - Низкое ПДКВ |  | - Наличие |
|  |  | - Низкий выдыхаемый минутный объём |  | - Наличие |
|  |  | - Высокий выдыхаемый минутный объём |  | - Наличие |
|  |  | - Высокий объём выдоха |  | - Наличие |
|  |  | - Интервал апноэ (апноэ) |  | - Наличие |
|  |  | - Высокая частота |  | - Наличие |
|  |  | - Максимальный предел времени вдоха |  | - Наличие |
|  |  | - Предел отношения I:Е |  | - Наличие |
|  |  | - Низкое давление О2 на входе аппарат |  | - Наличие |
|  |  | - Высокое давление О2 на входе аппарат |  | - Наличие |
| - 8 |  | - Комплектность поставки |  |  |
|  |  | - Встроенный компрессор |  | - Наличие |
|  |  | - Внутренний небулайзер |  | - Наличие |
|  |  | - Встроенная аккумуляторная батарея |  | - Наличие |
|  |  | - Шланг для подачи воздуха, не менее 3м |  | - Наличие |
|  |  | - Шланг для подачи кислорода, не менее 3м |  | - Наличие |
|  |  | - Влагосборник |  | - Наличие |
|  |  | - Датчик потока для новорождённых |  | - Наличие |
|  |  | - Увлажнитель в комплекте |  | - Наличие |
|  |  | - Контур пациента в сборе, автоклавируемый (2 шт.) |  | - Наличие |
|  |  | - Возможность подключения внешнего аккумулятора |  | - Наличие |
| - 9 |  | - Документы |  |  |
| - 9.1 |  | Год выпуска, не ранее |  | - 2010 |
| - 9.2 |  | Срок гарантии с момента ввода в эксплуатацию, не менее, месяцев |  | - 12 месяцев |
| - 9.3 |  | Руководство пользователя на русском языке |  | Наличие |
| - 9.4 |  | - Объём гарантии |  | - 100% |
| - 9.5 |  | - Регистрационное удостоверение Минздрава России |  | - Наличие |
| - 9.6 |  | - Сертификат соответствия |  | - Наличие |

Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в течение 60 (Шестьдесят) календарных дней с момента подписания договора. Место доставки товара – г. Пермь, ул. Бушмакина, 19. Время – не позднее 15 часов местного времени. Поставщик информирует Заказчика о планируемой дате отгрузки товара и согласует с Заказчиком время поставки по телефону не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до момента поставки.

Кроме поставки медицинского оборудования, Поставщик оказывает вспомогательные услуги, включенные в цену договора, а именно:

- установка, монтаж и проверка исправности поставленного медицинского оборудования,

- ввод оборудования в эксплуатацию в присутствии представителя Поставщика,

- проведение инструктажа персонала Заказчика.

Срок предоставления вспомогательных услуг – в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты поставки товара.

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                                              О.Г.Токмакова