## Техническое задание
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
№ 0356300000611000120 от 08.07.2011 г.
Техническое задание
на монитор пациента
№ п/п | Требования к товару | Функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара
1 | 2 | 3
1 | Монитор пациента
1.1 | Область применения | для длительной динамической фиксации параметров жизнедеятельности взрослых, детей и новорожденных
1.2 | Технические параметры:
1.2.1 | Вес с внутренней батареей | не более 6 кг
1.2.2 | Размеры | не более 320 х 370 х 130 мм
1.2.3 | Ручка для транспортировки | Наличие
1.2.4 | Внутренняя батарея | Наличие
1.2.5 | Работа от внутренней батареи | не менее 3,5 часов
1.2.6 | Цветной антибликовый дисплей | наличие
1.2.7 | Диагональ дисплея | не менее 15”
1.2.8 | Отображение кривых | не хуже 9 кривых
1.2.9 | Демо-режим | Наличие
1.2.10 | Автоматическое отображение параметра при его подключении | Наличие
1.2.11 | Разрешение | не менее 1024 х 768 VGA STD
1.2.12 | Интерфейс для подключения к центральной станции | Наличие
1.2.13 | Варианты отображения информации | Цифровое, графическое, все отведения ЭКГ,меню оператора, оксикардиореспирограмма
1.2.14 | Индикация тревоги, питания, заряда батареи | Наличие
1.2.15 | Наличие табличных трендов длительностью | не менее 360 часов
1.2.16 | Наличие графических трендов длительностью | не менее 60 минут
1.2.17 | Отображение порогов тревог | Наличие
1.2.18 | Русскоязычные меню | Наличие
1.2.19 | Самодиагностика | Наличие
1.2.20 | Диагностика утечек | Наличие
1.2.21 | Возможность размещения на спинке кровати | Наличие
1.2.22 | Расположение разъемов для датчиков на лицевой стороне монитора | Наличие
1.2.23 | Наличие предустановочных режимов: | детский, взрослый, неонатальный
1.2.24 | Опция WiFi | Возможность
1.2.25 | Возможность интеграции через Интернет | Наличие
1.2.26 | Временное отключение звуковой тревоги | Наличие
1.2.27 | 15 уровней громкости сигналов тревоги | Наличие
1.2.28 | Звуковое сопровождение сердечных сокращений | Наличие
1.2.29 | Выбор источника ЧСС от SpO2 или от ЭКГ | Наличие
1.3 | Мониторируемые параметры:
1.3.1 | Электрокардиография:
1.3.1.1 | Регистрация ЭКГ-отведений при помощи 3 или 5-ти канального кабеля с возможностью их полного отображения на дисплее | Наличие
1.3.1.2 | Выбор отведений | I, II, III, avR, avL, avF, V1-V6
1.3.1.3 | Выбор усиления | х 0,25, х0,5, х1, х2, авто
1.3.1.4 | Скорости развертки: 12,5; 25 или 50 мм/сек | Наличие
1.3.1.5 | Регистрация диапазона ЧСС | 30-240 уд. в мин, точность не менее: ±1 уд/мин
1.3.1.6 | Защита от ВЧ-коагулятора | Наличие
1.3.1.7 | Защита от дефибрилляции | Наличие
1.3.1.8 | Чувствительность | 0,5 1,2 мВ/см
1.3.1.9 | Автоматическое определение изоэлектрической точки | Наличие
1.3.2 | Дыхание:
1.3.2.1 | Метод измерения | Импедансный
1.3.2.2 | определения частоты дыхания в диапазоне, | не хуже 0 – 120 в мин
1.3.2.3 | Точность, | не хуже ±2 вдох/мин
1.3.2.4 | Звуковая и светова тревожная индикация апноэ | Наличие
1.3.3 | Пульсоксиметрия:
1.3.3.1 | Плетизмограмма, цифровые значения SpO2 и ЧП | Наличие
1.3.3.2 | Тревожная сигнализация по SpO2 и ЧП | Наличие
1.3.3.3 | Метод измерения оптический | Наличие
1.3.3.4 | Диапазон измерения | Не менее 0…100%
1.3.3.5 | Точность измерения SpO2 - (70…100%) | Не более 2%
1.3.3.6 | Диапазон измерения ЧП | Не хуже 30…240 уд/мин
1.3.3.7 | Точность измерения ЧП 2 уд/мин. или 2% | Наличие
1.3.4 | Неинвазивное артериальное давление:
1.3.4.1 | Ручной, непрерывный и автоматический режимы определения артериального давления с заданными интервалами | Наличие
1.3.4.2 | Осциллометрический принцип измерения АД | Наличие
1.3.4.3 | Цифровое отображение на экране значений систолического, диастолического артериального давления. Расчет и отображение среднего артериального давления. | Наличие
1.3.4.4 | Диапазон измерений:
1.3.4.4.1 | систолическое - | не хуже 40-250 мм рт. ст.
1.3.4.4.2 | диастолическое - | не хуже 20-215 мм рт. Ст.
1.3.4.5 | Разрешение | не более 1 мм рт.ст.
1.3.4.6 | Точность | +/- 5 мм рт.ст
1.3.4.7 | Защита от избыточного давления | наличие
1.3.4.8 | Количество вариантов представления данных НИАД на экране | не менее 5000
1.3.5 | Насыщение крови кислородом:
1.3.5.1 | Диапазон определение насыщения крови кислородом | 0 – 100%
1.3.5.1.1 | Разрешение | не более 1%
1.3.5.2 | Определение частоты сердечных сокращений в диапазоне | не хуже 30 – 240 ударов/мин.
1.3.5.2.1 | Разрешение | не более 1 удар/мин
1.3.5.3 | Точность | не более ±1 удар/мин
1.3.5.4 | Датчик многоразовый, с применением светодиодной и цифровой технологии получения сигнала | Наличие
1.3.5.5 | Датчик типа Nellcor | Опция
1.3.6 | Термометрия:
1.3.6.1 | Каналы термометрии | Не менее 2-х
1.3.6.2 | Терморезисторный метод измерения | Наличие
1.3.6.3 | Диапазон измерений | не хуже 20-45º С
1.3.6.4 | Разрешение | не более 0,2º С;
1.3.6.5 | Точность | не более ±0,2º С;
1.3.6.6 | Многоразовый накожный температурный датчик YSI - 400 | Наличие
1.3.6.7 | Многоразовый ректальный датчик YSI - 400 | Наличие
1.3.6.8 | Тревожная сигнализация | Наличие
1.3.6.9 | Представление на дисплее Т1, Т2, ΔТ | Наличие
1.4 | Тревоги:
1.4.1 | Многоуровневый звуковой сигнал тревоги | Наличие
1.4.2 | Мерцающий сигнал тревоги | Наличие
1.4.3 | Функция «Alarm Latch» - фиксация тревоги: после того, как измеряемый параметр пациента, вызвавший включение аудиовизуальной тревоги, придет в норму, тревога не отключается до тех пор, пока врач не отключит её самостоятельно, чтобы не пропустить ни одного отклонения от нормы мониторируемых параметров. | Наличие
1.4.4 | Обеспечение выключения технических тревог, вызванных отсоединением датчика и электродов посредством нажатия кнопки | Наличие
1.4.5 | Обеспечение звуковой индикации тревоги, с целью акцентирования внимания персонала на параметре, величина которого находится вне установленных пределов. | Наличие
1.4.6 | Обеспечение удобной установки параметров тревоги на все определяемые параметры при помощи поворотного переключателя. | Наличие
1.4.7 | Автоматическая установка тревог | Наличие
1.4.8 | 120 вариантов представления тревог | Наличие
1.5 | Функция стабильной адаптации системы к мониторингу витальных параметров жизнедеятельности в в неблагоприятных условиях (амплитуда не менее 130 В) | Наличие
1.6 | Оптимальное рабочее напряжение | Наличие
1.7 | Напряжение | 220 В
1.8 | Автоматическое определение напряжения и частоты питающей сети | не более 1,0 А при напряжении ~220 В
1.9 | Мощность потребляемая | не болеее 100 вт
1.10 | Комплектация
1.10.1 | Системный блок со встроенным аккумулятором | 1 шт.
1.10.2 | Кабель ЭКГ стандартной длины, с набором из 5-ти экранированных проводов | 1 шт.
1.10.3 | Датчик температурный ректальный, многоразовый | 1 шт.
1.10.4 | Многоразовый пальцевой пульсоксиметрический датчик | 1 шт.
1.10.5 | Манжета измерения АД | 1 шт.
1.10.6 | Датчик температурный накожный, многоразовый | 1 шт.
1.11 | Техническая документация и инструкция на русском языке. | Наличие
1.12 | Срок гарантии | не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
1.13 | Год выпуска | не ранее 2010 г.
1.14 | Количество | 1 шт.