## Лист1
Приложение № 1
к документации об открытом
аукционе в электронной форме
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА СИСТЕМУ ОЦИФРОВКИ, ПОЛУЧЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕДАЧИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ И МАММОГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
1. Общие требования
1.1 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ на аппарат | Наличие
1.2 | Сертификат Госстандарта России на аппарат | Наличие
1.3 | Гарантия на всю систему, месяцев, не менее | 12
1.4 | Поставка в комплекте со всеми необходимыми монтажными материалами, кабелями, переходниками и т.д. | Наличие
1.5 | Проведение монтажных и пусконаладочных работ | Наличие
1.6 | Инструктаж специалистов заказчика работе на аппарате | Наличие
1.7 | Инструкция пользователя на русском языке | Наличие
1.8 | Все предлагаемое оборудование должно быть выпущено не ранее 2010 года | Наличие
2. Цифровой комплекс:
2.1.1 | Аппарат цифровой для диагностики и архивирования рентгеновских и маммографических изображений | Наличие/ Указать наименование/ Указать модель/ Производителя/ Страну происхождения
2.1.2 | Область применения:
2.1.3 | - общие рентгенографические исследования | Наличие
2.1.4 | - маммографические исследования | Наличие
2.1.5 | Регистрация рентгеновских изображений - при помощи кассет с люминесцентными запоминающими пластинами | Наличие
2.1.6 | Электропитание цифровой системы с рабочим напряжением, В | не более 240
2.1.7 | Специализированная операционная система | Наличие
2.1.8 | Тип считывателя - многокассетный | Наличие
2.1.9 | Входной буфер для кассет вместимостью, кассет | не менее 10
2.1.10 | Выходной буфер для кассет вместимостью, кассет | не менее 10
2.1.11 | Автоматическая загрузка кассет из буфера в считывающее устройство без помощи человека | Наличие
2.1.12 | Оцифровка кассет форматов 15х30 см, 18х24 см, 24х30 см, 35х35 см, 35х43 см в любой последовательности, помещенных в буфер | Наличие
2.1.13 | Лазерный метод сканирования запоминающего люминофора | Наличие
2.1.14 | Длина волны лазера системы считывания в диапазоне, нм | не менее от 650 и до 670
2.1.15 | Модуль стирания на галогенных лампах | Наличие
2.1.16 | Галогенных ламп для модуля стирания, шт. | не менее 10
2.1.17 | Метод считывания путем загрузки кассеты в дигитайзер | Наличие
2.1.18 | Поддержка размера матрицы изображений для формата кассет 35 х 43 см, пикселей | не менее 3480 х 4240
2.1.19 | Поддержка размера матрицы изображений для формата кассет 24 х30 см, пикселей | не менее 4760 х 5840
2.1.20 | Поддержка размера матрицы изображений для формата кассет 18 х 24 см, пикселей | не менее 3560х4640
2.1.21 | Тип запоминающих экранов - на основе запоминающих люминофоров | Наличие
2.1.22 | Градационная разрешающая способность, бит | не менее 12
2.1.23 | Уровней шкалы серого, уровней | не менее 4096
2.1.24 | Максимальная разрешающая способность не менее, точек/мм | 20
2.1.25 | Автоматическая выгрузка и загрузка пластины в кассету внутри дигитайзера за один цикл считывания информации | Наличие
2.1.26 | Идентификация снимка производится как до проведения экспозиции, так и после неё | Наличие
2.1.27 | Производительность считывателя (пропускная способность), кассет в час | не менее 110
2.1.28 | Многострочный ЖК дисплей для отображения рабочего состояния на панели аппарата с подсветкой | Наличие
2.1.29 | Клавиатура для доступа к операторским и служебным функциям | Наличие
2.1.30 | Специальный световой индикатор режима работы аппарата | Наличие
2.1.31 | Обязательное стирание неэкспонированной кассеты через период, составляющий, часов | не менее 45
2.1.32 | Время доступа к оцифрованному и обработанному изображению, полученному на кассете формата 35 x 43 см, секунд | не более 60
2.1.33 | Время доступа к оцифрованному и обработанному изображению, полученному на кассете формата 24 x 30 см, секунд | не более 55
2.1.34 | Время доступа к оцифрованному и обработанному изображению, полученному на кассете формата 18 x 24 см, секунд | не более 55
2.1.35 | Подключение рабочего места рентгенолаборанта общей рентгенографии через локальную сеть | Наличие
2.1.36 | Подключение рабочего места рентгенолаборанта маммографического кабинета через локальную сеть | Наличие
2.1.37 | Встроенная функция самодиагностики аппарата | Наличие
2.1.38 | Удаленный доступ по сети для диагностики и сервисного вмешательства | Наличие
2.1.39 | Сохранение изображения в кассете через 2 часа после облучения, % | не менее 70
2.1.40 | Сохранение изображения в кассете через 24 часа после облучения, % | не менее 40
2.1.41 | Шумовое излучение в режиме ожидания, дБ | не более 50
2.1.42 | Шумовое излучение в режиме сканирования, дБ | не более 70
2.1.43 | Тепловое излучение в режиме ожидания, Вт | не более 360
2.1.44 | Тепловое излучение в режиме сканирования, Вт | не более 2200
2.1.45 | Температура эксплуатации в диапазоне, градусов | от 15 и до 30
2.1.46 | Допустимая максимальная относительная влажность помещения в диапазоне, % | от 10 и до 80
2.1.47 | Защита от удара электрическим током | Класс 1
2.1.48 | Размеры дигитайзера (ШхДхВ), см | не более 90х120х150
2.1.49 | Источник бесперебойного питания мощностью, VA | не менее 2200
2.1.50 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
2.2.1 | Аппарат цифровой для диагностики и архивирования рентгеновских изображений | Наличие/ Указать модель/ Производителя/ Страну происхождения
2.2.2 | Область применения:
2.2.3 | - общие рентгенографические исследования | Наличие
2.2.4 | Технические характеристики:
2.2.5 | Регистрация рентгеновских изображений - при помощи кассет с люминесцентными запоминающими пластинами | Наличие
2.2.6 | Специализированная операционная система | Наличие
2.2.7 | Электропитание цифровой системы с рабочим напряжением 220 В | Наличие
2.2.8 | Однокассетный тип считывателя | Наличие
2.2.9 | Приемный буфер на одну кассету | Наличие
2.2.10 | Лазерный метод сканирования запоминающего люминофора | Наличие
2.2.11 | Длина волны лазера системы считывания в диапазоне, нм | не менее от 650 и до 670
2.2.12 | Диаметр лазерного пятна на поверхности сканирования, мкм | не более 65
2.2.13 | Модуль стирания на галогенных лампах | Наличие
2.2.14 | Галогенных ламп для модуля стирания, шт. | не менее 8
2.2.15 | Метод считывания путем загрузки кассеты в дигитайзер | Наличие
2.2.16 | Поддержка размера матрицы изображений для формата 35х43 см, пикселей | не менее 3480х4240
2.2.17 | Поддержка размера матрицы изображений для формата 24х30см, пикселей | не менее 4760х5840
2.2.18 | Поддержка размера матрицы изображений для формата 18х24см, пикселей | не менее 3560х4640
2.2.19 | Тип запоминающих экранов - на основе запоминающих люминофоров | Наличие
2.2.20 | Градационная разрешающая способность, бит | не менее 12
2.2.21 | Уровней шкалы серого, уровней | не менее 4096
2.2.22 | Максимальная разрешающая способность, точек/мм | не менее 20
2.2.23 | Автоматическая выгрузка и загрузка пластины в кассету внутри дигитайзера за один цикл считывания информации | Наличие
2.2.24 | Идентификация снимка как до проведения экспозиции, так и после неё | Наличие
2.2.25 | Производительность считывателя (пропускная способность), кассет/час | не менее 68
2.2.26 | Подключение рабочего места рентгенолаборанта общей рентгенографии через локальную сеть | Наличие
2.2.27 | Многострочный ЖК дисплей для отображения рабочего состояния на панели аппарата с подсветкой | Наличие
2.2.28 | Специальный световой индикатор режима работы дигитайзера | Наличие
2.2.29 | Обязательное стирание неэкспонированной кассеты через период, составляющий, ч | не менее 45
2.2.30 | Шумовое излучение в режиме ожидания, дБ | не более 60
2.2.31 | Шумовое излучение в режиме сканирования, дБ | не более 70
2.2.32 | Тепловое излучение в режиме ожидания, Вт | не более 260
2.2.33 | Тепловое излучение в режиме сканирования, Вт | не более 1700
2.2.34 | Допустимая максимальная относительная влажность помещения в диапазоне, % | от 10 и до 80
2.2.35 | Защита от удара электрическим током | Класс 1
2.2.36 | Размеры дигитайзера (ШхДхВ), см | не более 55х85х150
2.2.37 | Источник бесперебойного питания мощностью, VA | не менее 2200
2.2.38 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
2.3.1 | Кассеты с разрешением 10 точек/мм: | Наличие/ Указать наименование/ Указать модель/ Производителя/ Страну происхождения
2.3.2 | Кассеты с люминесцентными запоминающими пластинами | Наличие
2.3.3 | кассета 18 х 24 см с разрешением 10 точек/мм, шт. | не менее 4
2.3.4 | кассета 24 х 30 см с разрешением 10 точек/мм, шт. | не менее 4
2.3.5 | кассета 35 х 43 см с разрешением 10 точек/мм, шт. | не менее 5
2.4.1 | Кассеты с разрешением 20 точек/мм не маммографические: | Наличие/ Указать наименование/ Указать модель/ Производителя/ Страну происхождения
2.4.2 | Кассеты с люминесцентными запоминающими пластинами | Наличие
2.4.3 | кассета 18 х 24 см с разрешением 20 точек/мм, шт. | не менее 2
2.4.4 | кассета 24 х 30 см с разрешением 20 точек/мм, шт. | не менее 2
2.5.1 | Кассеты с разрешением 20 точек/мм маммографические: | Наличие/ Указать наименование/ Указать модель/ Производителя/ Страну происхождения
2.5.2 | Кассеты с люминесцентными запоминающими пластинами | Наличие
2.5.3 | кассета 18 х 24 см с разрешением 20 точек/мм, шт. | не менее 4
2.6.1 | Камера мультиформатная термографическая для печати обших рентгеновских и маммографических изображений | Наличие/ Указать наименование/ Указать модель/ Производителя/ Страну происхождения
2.6.2 | Протокол подключения и обмена DICOM | Наличие
2.6.3 | Принцип печати: прямая термопечать | Наличие
2.6.4 | Печать всех стандартных форматов, форматов | не менее 5
2.6.5 | Печать плёнки форматов: 8х10 дюймов, 10х12 дюймов, 11х14 дюймов, 14х14 дюймов, 14х17 дюймов | Наличие
2.6.6 | Печать любых форматов плёнки в прямом доступе, форматов | не менее 3
2.6.7 | Тип применяемой плёнки | нечувствительная к свету
2.6.8 | Разрешение, dpi | не менее 508
2.6.9 | Размер печатаемой точки, микрон | не более 50
2.6.10 | Количество точек при печати на мм | не менее 20
2.6.11 | Яркостное разрешение, бит | 12
2.6.12 | Оперативное запоминающее устройство, Мб | не менее 512
2.6.13 | Жёсткий диск, Гб | не менее 18
2.6.14 | Внешнее запоминающее устройство: карта памяти флэш | Наличие
2.6.15 | Количество подключений напрямую без сети | не менее 3
2.6.16 | Поддержка сетевого протокола FTP | Наличие
2.6.17 | Поддержка сетевого протокола telnet | Наличие
2.6.18 | Поддержка сетевого протокола HTTP | Наличие
2.6.19 | Поддержка формата изображений DICOM | Наличие
2.6.20 | Поддержка формата изображений TIFF | Наличие
2.6.21 | Модульная конструкция мультиформатной камеры | Наличие
2.6.22 | Многострочный ЖК дисплей | Наличие
2.6.23 | Скорость печати снимков 8х10 дюймов, листов/час | не менее 160
2.6.24 | Скорость печати снимков 14х17 дюймов, листов/час | не менее 100
2.6.25 | Время печати первого снимка форматом 8х10 дюймов, сек | не более 23
2.6.26 | Время печати первого снимка форматом 14х17 дюймов, сек | не более 76
2.6.27 | Загрузка плёнки на свету | Наличие
2.6.28 | Лотков для пленки любого формата вместимостью по 100 листов каждый | не менее 3
2.6.29 | Сортировщик отпечатанной пленки | Наличие
2.6.30 | Количество лотков в сортировщике | не менее 4
2.6.31 | Уровень шума во время работы, дБ | не более 55
2.6.32 | Уровень шума в режиме ожидания, дБ | не более 45
2.6.33 | Защита от удара электрическим током | Наличие
2.6.34 | Габариты (высота х ширина х глубина), см | не более 141х75х72
2.6.35 | Источник бесперебойного питания мощностью, VA | не менее 1000
2.7.1 | Камера мультиформатная термографическая для печати обших рентгеновских изображений | Наличие/ Указать модель/ Производителя/ Страну происхождения
2.7.2 | Протокол подключения и обмена DICOM | Наличие
2.7.3 | Принцип печати: прямая термопечать | Наличие
2.7.4 | Печать плёнки форматов: 8х10 дюймов, 10х12 дюймов, 11х14 дюймов, 14х14 дюймов, 14х17 дюймов | Наличие
2.7.5 | Печать любых форматов плёнки в прямом доступе, форматов | не менее 2
2.7.6 | Тип применяемой плёнки - нечувствительная к свету | Наличие
2.7.7 | Разрешение не менее, dpi | не менее 320
2.7.8 | Яркостное разрешение, бит | не менее 12
2.7.9 | Оперативное запоминающее устройство, Мб | не менее 512
2.7.10 | Жёсткий диск, Гб | не менее 18
2.7.11 | Внешнее запоминающее устройство: карта памяти флэш | Наличие
2.7.12 | Количество подключений напрямую без сети | не менее 3
2.7.13 | Поддержка сетевого протокола FTP | Наличие
2.7.14 | Поддержка сетевого протокола telnet | Наличие
2.7.15 | Поддержка сетевого протокола HTTP | Наличие
2.7.16 | Поддержка формата изображений DICOM | Наличие
2.7.17 | Поддержка формата изображений TIFF | Наличие
2.7.18 | Модульная конструкция мультиформатной камеры | Наличие
2.7.19 | Многострочный ЖК дисплей | Наличие
2.7.20 | Скорость печати снимков 8х10 дюймов, листов/час | не менее 135
2.7.21 | Скорость печати снимков 14х17 дюймов, листов/час | не менее 70
2.7.22 | Время печати первого снимка форматом 8х10 дюймов, сек | не более 60
2.7.23 | Время печати первого снимка форматом 14х17 дюймов, сек | не более 80
2.7.24 | Загрузка плёнки на свету | Наличие
2.7.25 | Лотков для пленки любого формата вместимостью по 100 листов каждый | не менее 2
2.7.26 | Уровень шума во время работы, дБ | не более 65
2.7.27 | Уровень шума в режиме ожидания, дБ | не более 55
2.7.28 | Тепловыделение во время работы, кДж/час | не более 1000
2.7.29 | Тепловыделение в режиме ожидания, кДж/час | не более 260
2.7.30 | Вес камеры, кг | не более 100
2.7.31 | Габариты (высота х ширина х глубина), см | не более 55х75х72
2.7.32 | Исполнение настольное | Наличие
2.7.33 | Источник бесперебойного питания мощностью, VA | не менее 1000
2.8.1 | Рабочая станция рентгенлаборанта кабинета общей рентгенографии на базе персонального компьютера совмещенная с ПО для записи и передачи данных на кассеты и станцией ввода идентификационных данных | Наличие
2.8.2 | Рабочих станций рентгенлаборанта кабинета общей рентгенографии, комплектов | не менее 2
2.8.3 | Полная DICOM совместимость станции | Наличие
2.8.4 | Специальное программное обеспечение для записи и передачи данных на кассеты, ввода идентификационных данных для общих радиографических исследований | Наличие
2.8.5 | Специальное программное обеспечение для записи и передачи данных на кассеты, ввода идентификационных данных для маммографических исследований | Наличие
2.8.6 | Ввод вида и подвида исследования для определения параметров и алгоритма обработки изображения | Наличие
2.8.7 | Обработка изображений, улучшение контраста изображения с применением дополнительных алгоритмов подчеркивания краев объектов изображения, подавление шумов и компрессии динамического диапазона, регулировка оптимизации яркости-контрастности | Наличие
2.8.8 | Прием и передача данных | Наличие
2.8.9 | Соединение с другими DICOM - устройствами | Наличие
2.8.10 | Ввод и хранение данных о пациентах: Ф.И.О., дата рождения, пол, кто направил, вид, дата, время и параметры обследования с возможностью самостоятельного создания новых полей | Наличие
2.8.11 | Формирование и автоматическая передача демографических данных пациента на CR по единой базе (сети) со специализированным, русифицированным программным обеспечением | Наличие
2.8.12 | Устройство идентификации кассет позволяющее передавать идентификационные данные изображения в память кассеты | Наличие
2.9.1 | Рабочая станция рентгенлаборанта маммографического кабинета, на базе персонального компьютера, совмещенная с ПО для записи и передачи данных на кассеты и станцией ввода идентификационных данных | Наличие
2.9.2 | Рабочих станций рентгенлаборанта маммографического кабинета, комплектов | 1
2.9.3 | Специализированное программное обеспечение для маммографии | Наличие
2.9.4 | Полная DICOM совместимость станции | Наличие
2.9.5 | Специальное программное обеспечение для записи и передачи данных на кассеты, ввода идентификационных данных для радиографических исследований | Наличие
2.9.6 | Ввод вида и подвида исследования для определения параметров и алгоритма обработки изображения | Наличие
2.9.7 | Обработка изображений, улучшение контраста изображения с применением дополнительных алгоритмов подчеркивания краев объектов изображения, подавление шумов и компрессии динамического диапазона, регулировка оптимизации яркости-контрастности | Наличие
2.9.8 | Программа обработки маммографических изображений для выявления микрокальцинатов | Наличие
2.9.9 | Прием и передача данных | Наличие
2.9.10 | Соединение с другими DICOM - устройствами | Наличие
2.9.11 | Ввод и хранение данных о пациентах: Ф.И.О., дата рождения, пол, кто направил, вид, дата, время и параметры обследования с возможностью самостоятельного создания новых полей | Наличие
2.9.12 | Формирование и автоматическая передача демографических данных пациента на CR по единой базе (сети) со специализированным, русифицированным программным обеспечением | Наличие
2.9.13 | Устройство идентификации кассет позволяющее передавать идентификационные данные изображения в память кассеты | Наличие
2.10.1 | Рабочая станция врача-рентгенолога кабинета общей рентгенографии на базе персонального компьютера со специализированным, русифицированным программным обеспечением | Наличие
2.10.2 | Рабочих станций врача-рентгенолога кабинета общей рентгенографии, комплектов | не менее 2
2.10.3 | Специальное программное обеспечение для общих радиографических исследований | Наличие
2.10.4 | Автоматизированная подготовка заключений по заранее составленным шаблонам, самостоятельное создание шаблонов | Наличие
2.10.5 | Наследование предыдущего протокола исследования | Наличие
2.10.6 | Высококачественная печать изображений и сопровождающей информации на обычной бумаге | Наличие
2.10.7 | Встраивание в протокол схем и графиков | Наличие
2.10.8 | Сортировка и быстрый поиск пациентов по любым критериям отбора, самостоятельное формирование различных критериев отбора | Наличие
2.10.9 | Автоматическое составление отчетов за определенный день, месяц, произвольный период (по количеству проведенных исследований, по количеству пациентов, направившим отделениям, по выявленной нозологии) | Наличие
2.10.10 | Составление других видов отчетов, вносимых в конфигурацию программного обеспечения, по запросу клиента на месте | Наличие
2.10.11 | Учет дозы за текущий год, за календарный год и за все время | Наличие
2.10.12 | Функции, обеспечиваемые программой просмотра и обработки изображения: | Наличие
2.10.13 | Одновременное представление на экране монитора произвольного количества изображений | Наличие
2.10.14 | Одновременное представление на экране изображений текущего и предыдущих исследований | Наличие
2.10.15 | Обработка изображения: | Наличие
2.10.16 | · изменение масштаба и прокрутка изображения в окне | Наличие
2.10.17 | · изменение яркости-контрастности изображений | Наличие
2.10.18 | · набор специальных математических фильтров (резкостной, сглаживающий, градиентный, контурный) | Наличие
2.10.19 | · поворот изображения | Наличие
2.10.20 | Измерения расстояний, площадей, углов, оптической плотности | Наличие
2.10.21 | Архивирование изображений на DVD-диски | Наличие
2.10.22 | Расстановка пометок и комментариев на изображении, их печать и сохранение в архиве | Наличие
2.10.23 | Запись исследования на CD-диск и выдача его пациенту вместе с программой просмотра полученных изображений | Наличие
2.10.24 | Импорт/экспорт изображений в формате DICOM 3.0, bmp | Наличие
2.10.25 | Поддержка двухмониторного режима работы (вывод изображений на два монитора) | Наличие
2.10.26 | Высококачественная печать медицинских изображений на принтере термопечати по стандарту DICOM 3.0 | Наличие
2.10.27 | Взаимодействие с госпитальной системой по унифицированному протоколу | Наличие
2.10.28 | Синхронизация справочников по унифицированному протоколу | Наличие
2.10.29 | Синхронизация заявок-заказов по унифицированному протоколу | Наличие
2.10.30 | Синхронизация исследований по унифицированному протоколу | Наличие
2.10.31 | Ответные сообщения со статусом ошибки | Наличие
2.10.32 | Принтер лазерный для печати протоколов исследований | Наличие
2.11.1 | Рабочая станция врача-рентгенолога маммографического кабинета на базе персонального компьютера со специализированным, русифицированным программным обеспечением | Наличие
2.11.2 | Рабочих станций врача-рентгенолога маммографического кабинета, комплектов | 1
2.11.3 | Специальное программное обеспечение для маммографических исследований | Наличие
2.11.4 | Специальное программное обеспечение для общих радиографических исследований | Наличие
2.11.5 | Автоматизированная подготовка заключений по заранее составленным шаблонам, самостоятельное создание шаблонов | Наличие
2.11.6 | Наследование предыдущего протокола исследования | Наличие
2.11.7 | Высококачественная печать изображений и сопровождающей информации на обычной бумаге | Наличие
2.11.8 | Встраивание в протокол схем и графиков | Наличие
2.11.9 | Сортировка и быстрый поиск пациентов по любым критериям отбора, самостоятельное формирование различных критериев отбора | Наличие
2.11.10 | Автоматическое составление отчетов за определенный день, месяц, произвольный период (по количеству проведенных исследований, по количеству пациентов, направившим отделениям, по выявленной нозологии) | Наличие
2.11.11 | Составление других видов отчетов, вносимых в конфигурацию программного обеспечения, по запросу клиента на месте | Наличие
2.11.12 | Учет дозы за текущий год, за календарный год и за все время | Наличие
2.11.13 | Функции, обеспечиваемые программой просмотра и обработки изображения: | Наличие
2.11.14 | Одновременное представление на экране монитора произвольного количества изображений | Наличие
2.11.15 | Одновременное представление на экране изображений текущего и предыдущих исследований | Наличие
2.11.16 | Обработка изображения: | Наличие
2.11.17 | · изменение масштаба и прокрутка изображения в окне | Наличие
2.11.18 | · изменение яркости-контрастности изображений | Наличие
2.11.19 | · набор специальных математических фильтров (резкостной, сглаживающий, градиентный, контурный) | Наличие
2.11.20 | · поворот изображения | Наличие
2.11.21 | Измерения расстояний, площадей, углов, оптической плотности | Наличие
2.11.22 | Архивирование изображений на DVD-диски | Наличие
2.11.23 | Расстановка пометок и комментариев на изображении, их печать и сохранение в архиве | Наличие
2.11.24 | Запись исследования на CD-диск и выдача его пациенту вместе с программой просмотра полученных изображений | Наличие
2.11.25 | Импорт/экспорт изображений в формате DICOM 3.0, bmp | Наличие
2.11.26 | Поддержка двухмониторного режима работы (вывод изображений на два монитора) | Наличие
2.11.27 | Высококачественная печать медицинских изображений на принтере термопечати по стандарту DICOM 3.0 | Наличие
2.11.28 | Взаимодействие с госпитальной системой по унифицированному протоколу | Наличие
2.11.29 | Синхронизация справочников по унифицированному протоколу | Наличие
2.11.30 | Синхронизация заявок-заказов по унифицированному протоколу | Наличие
2.11.31 | Синхронизация исследований по унифицированному протоколу | Наличие
2.11.32 | Ответные сообщения со статусом ошибки | Наличие
2.11.33 | Принтер лазерный для печати протоколов исследований | Наличие
2.12.1 | Рабочая станция врача специалиста на базе персонального компьютера со специализированным, русифицированным программным обеспечением | Наличие
2.12.2 | Количество рабочих станций врача специалиста, шт. | не менее 1
2.12.3 | Высококачественная печать изображений и сопровождающей информации на обычной бумаге | Наличие
2.12.4 | Сортировка и быстрый поиск пациентов по любым критериям отбора, самостоятельное формирование различных критериев отбора | Наличие
2.12.5 | Функции, обеспечиваемые программой просмотра и обработки изображения: | Наличие
2.12.6 | Одновременное представление на экране монитора произвольного количества изображений | Наличие
2.12.7 | Одновременное представление на экране изображений текущего и предыдущих исследований | Наличие
2.12.8 | Обработка изображения:
2.12.9 | · изменение масштаба и прокрутка изображения в окне | Наличие
2.12.10 | · изменение яркости-контрастности изображений | Наличие
2.12.11 | · набор специальных математических фильтров (резкостной, сглаживающий, градиентный, контурный) | Наличие
2.12.12 | · поворот изображения | Наличие
2.12.13 | Измерения расстояний, площадей, углов, оптической плотности | Наличие
2.12.14 | Архивирование изображений на DVD-диски | Наличие
2.12.15 | Запись исследования на CD-диск и выдача его пациенту вместе с программой просмотра полученных изображений | Наличие
2.12.16 | Взаимодействие с госпитальной системой по унифицированному протоколу | Наличие
2.12.17 | Синхронизация справочников по унифицированному протоколу | Наличие
2.12.18 | Синхронизация заявок-заказов по унифицированному протоколу | Наличие
2.12.19 | Синхронизация исследований по унифицированному протоколу | Наличие
2.13.1 | Монитор для медицинской визуализации | Наличие/ Указать наименование/ Указать модель/ Производителя/ Страну происхождения
2.13.2 | Количество мониторов, шт. | не менее 2
2.13.3 | Технические характеристики:
2.13.4 | Технология ЖК-панели черно-белая TFT | Наличие
2.13.5 | Диагональ экрана, дюймов | не менее 21
2.13.6 | Рабочее разрешение, Мегапикселей | не менее 1,9
2.13.7 | Диапазон шкалы серого, ступеней | не менее 1024
2.13.8 | Контрастность | не менее 700:1
2.13.9 | Яркость, кд/кв.м | не менее 1000
2.13.10 | Углы обзора не менее, градусов | не менее 170
2.14.1 | Монитор для медицинской визуализации | Наличие/ Указать наименование/ Указать модель/ Производителя/ Страну происхождения
2.14.2 | Количество мониторов, шт. | не менее 2
2.14.3 | Технические характеристики:
2.14.4 | Технология ЖК-панели черно-белая TFT | Наличие
2.14.5 | Диагональ экрана, дюймов | не менее 21
2.14.6 | Рабочее разрешение, Мегапикселей | не менее 3
2.14.7 | Оттенков серого не менее | не менее 1024
2.14.8 | Коэффициент контрастности не менее | не менее 700:1
2.14.9 | Яркость не менее, кд/м2 | не менее800
2.14.10 | Углы обзора не менее, градусов | не менее 170
3.1.1 | Прочие требования:
3.1.2 | Программное обеспечение для Формирования радиологической информационной системы: | Наличие
3.1.3 | - программное обеспечение для планирования исследований | Наличие
3.1.4 | - создание карты пациента | Наличие
3.1.5 | - составление и хранение протоколов обследования | Наличие
3.1.6 | - составление статистических данных отчетности за любой период времени | Наличие
3.1.7 | Подключение предлагаемого оборудования в единую, создаваемую радиологическую базу данных по унифицированному протоколу | Наличие
3.1.8 | Программное обеспечение для Формирования радиологической информационной системы (Система RIS): | Наличие
3.1.9 | Планирование исследований в рентгенологическом отделении | Наличие
3.1.10 | Формирование DICOM Worklist (карты пациента) | Наличие
3.1.11 | Составление протоколов | Наличие
3.1.12 | Хранение протоколов | Наличие
3.1.13 | Составление статистических данных за любой период времени | Наличие
3.1.14 | Составление отчетности за любой период времени | Наличие
3.1.15 | Пользователи RIS-системы:
3.1.16 | · врачи рентгенологи | Наличие
3.1.17 | · врачи клиницисты (спеиалисты) ЛПУ | Наличие
3.1.18 | · врачи маммологи
3.1.19 | Формирование системы архивирования и передачи изображений (система PACS) | Наличие
3.1.20 | Полная интеграция с RIS-системой | Наличие
3.1.21 | Получение изображений от всего диагностического оборудования: рентгенологического, КТ, МРТ, УЗИ-аппаратов | Наличие
3.1.22 | Диагностика всех полученных изображений от диагностического оборудования | Наличие
3.1.23 | Передача всех диагностических изображений по сети в ЛПУ | Наличие
3.1.24 | Язык общения PACS-системы с диагностическим оборудованием | DICOM
3.1.25 | · хранение изображений в ЛПУ в формате | DICOM
3.1.26 | · передача изображений в ЛПУ в формате | DICOM
3.1.27 | · поисковая система изображений по любому параметру | Наличие
3.1.28 | · автоматический вывод изображений в необходимых последовательностях и порядке | Наличие
3.1.29 | ·сравнительный просмотр всех предыдущих изображений | Наличие
3.1.30 | · увеличение изображения до последнего пикселя | Наличие
3.1.31 | · инвертирование изображения | Наличие
3.1.32 | · проекционные инструменты | Наличие
3.1.33 | · масштабирование, измерение | Наличие
3.1.34 | · настраиваемая информация пациент / исследование | Наличие
3.1.35 | · сохранение ссылок на особые виды исследований для мгновенного доступа | Наличие
3.1.36 | · запись снимков на CD, включая вариант просмотрщика на диске c возможностью использовать основные диагностические инструменты (DICOM Viewer) | Наличие
3.1.37 | · создание файлов для обучения, печатных работ, научных публикаций | Наличие
3.1.38 | · создание системы телемедицины при наличии выхода в Интернет | Наличие
3.1.39 | · программирование последовательности действий (скрипты) | Наличие
3.1.40 | В состав PACS-системы входят:
3.1.41 | · программное обеспечение | Наличие
3.1.42 | · рабочая станция врача рентгенолога | Наличие
3.1.43 | · рабочая станция врача рентгенолога-маммолога | Наличие
3.1.44 | · рабочая станция врача специалиста
3.2.1 | Сервер базы данных PACS и управления потоками:
3.2.2 | Объем памяти, Тб | не менее 2
3.2.3 | Процессор не ниже Intel Xenon | Наличие
3.2.4 | - тактовая частота, GHz | не менее 2
3.2.5 | Оперативная память RAM, Gb | не менее 2
3.2.6 | Привод DVD-RW | Наличие
3.2.7 | Видеокарта, сетевая карта | Наличие
3.2.8 | Монитор, клавиатура, мышь | Наличие
3.2.9 | Специализированное программное обеспечение предустановленное и лицензионное русифицированное (серверная операционная система) | Наличие
3.2.10 | Восстановление данных в случае выхода из строя одного из жестких дисков | Наличие
3.2.11 | Замена жесткого диска не выводя архив из рабочего режима | Наличие
3.2.12 | Интеграция в локальную и глобальную сеть (в т.ч.передача данных в формате DICOM) | Наличие
3.2.13 | Подключение к серверу рабочих станций врачей рентгенологов кабинета общей рентгенографии и маммографического кабинета, и станции врача специалиста | Наличие
3.2.14 | Источник бесперебойного питания мощностью, VA | не менее 2200