## Техническое задание
Приложение № 1
к документации от открытом аукционе
в электронной форме
Техническое задание
на реактивы для клинико-диагностических методов исследования
для МУЗ Городская клиническая больница № 4
№ п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару
1 | Набор для определения активности α-амилазы (субстрат CNP-олигосахарид)
1.1 | Исследуемый образец:
1.1.1 | сыворотка (плазма) | Наличие
1.1.2 | моча | Наличие
1.2 | Стабильность реагента после вскрытия при температуре 2-8 С0, месяцев | не менее 1
1.3 | Состав набора:
1.3.1 | буфер, содержащий субстрат, готовый к использованию, фл х мл | 5 х 20
1.4 | Состав буфера:
1.4.1 | МES, ммоль/л | 50
1.4.2 | кальция хлорид , ммоль/л | 5
1.4.3 | калия тиоцианат, ммоль/л | 200
1.4.4 | натрия азид, ммоль/л | 13.8
1.4.5 | CNP-олигосахарид, ммоль/л | 2.27
1.4.6 | детергент, % | 0.1
1.5 | Количество, набор. | 25
2 | Аланинаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АЛТ в сыворотке и плазме крови
2.1 | Процедура проведения анализа:
2.1.1 | однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
2.1.2 | двухреагентная | Наличие
2.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
2.3 | Стабильность рабочего раствора:
2.3.1 | при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4
2.3.2 | при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5
2.4 | Состав набора:
2.4.1 | буфер, фл х мл | 8 х 40
2.4.2 | субстрат, фл х мл | 8 х 10
2.5 | Состав буфера:
2.5.1 | ТРИС буфер (рН 7,5), ммоль/л | 150
2.5.2 | L-аланин, ммоль/л | 750
2.5.3 | лактатдегидрогеназа , кЕ/л | не более 1,2
2.6 | Состав субстрата:
2.6.1 | 2-оксоглутарат, ммоль/л | 90
2.6.2 | NADH, ммоль/л | 0.9
2.7 | Количество, набор | 8
3 | Аспартатаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АСТ в сыворотке и плазме крови
3.1 | Процедура проведения анализа:
3.1.1 | однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
3.1.2 | двухреагентная | Наличие
3.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
3.3 | Стабильность рабочего раствора:
3.3.1 | при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4
3.3.2 | при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5
3.4 | Состав набора:
3.4.1 | -буфер, фл х мл | 8 х 40
3.4.2 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10
3.5 | Состав буфера:
3.5.1 | ТРИС буфер (рН 7,8), ммоль/л | 100
3.5.2 | L-аспартат, ммоль/л | 300
3.5.3 | лактатдегидрогеназа, кЕ/л | не менее 0,9
3.5.4 | малатдегидрогеназа, кЕ/л | не менее 0,6
3.6 | Состав субстрата:
3.6.1 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 60
3.6.2 | -NADH, ммоль/л | 0.9
3.7 | Количество, набор | 8
4 | Креатинкиназа, кинетический модифицированный стандартный метод по рекомендации ECCLS и IFCC для количественного определения активности креатинкиназыв сыворотке и плазме крови
4.1 | Процедура проведения анализа:
4.1.1 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
4.1.2 | -двухреагентная | Наличие
4.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 , дней | не менее 30
4.3 | Стабильность рабочего раствора:
4.3.1 | -при температуре 2-8 С0 , дней | не менее 30
4.3.2 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 3
4.4 | Состав набора:
4.4.1 | -ферментативный реагент, фл х мл | 10 х 8
4.4.2 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10
4.5 | Состав ферментативного реагента:
4.5.1 | -имидазоловый буфер (рН 6,5), моль/л | 0.1
4.5.2 | -глюкоза, ммоль/л | 20
4.5.3 | -ацетат магния, ммоль/л | 10
4.5.4 | -ЭДТА, ммоль/л | 2
4.5.5 | -АМФ, ммоль/л | 5
4.5.6 | -N-ацетилцистеин, ммоль/л | 0.2
4.5.7 | -диаденозин пентафосфат, мкмоль/л | 10
4.5.8 | -NADP, ммоль/л | 2
4.5.9 | -гексокиназа, Е/мл | не менее 4
4.5.10 | -SH стабилизатор, ммоль/л | 25
4.5.11 | -азид натрия, % | 0.095
4.6 | Состав субстрата:
4.6.1 | -АДФ, ммоль/л | 2
4.6.2 | -глюкоза-6-фосфат--дегидрогеназа, Е/мл | не менее 2,8
4.6.3 | -креатинфосфат, ммоль/л | 30
4.6.4 | -азид натрия, % | 0.095
4.7 | Количество,набор. | 10
5 | Креатинкиназа МВ-фракция, кинетический метод с иммунным ингибированием для количественного определения активности креатинкиназы МВ в сыворотке и плазме крови
5.1 | Процедура проведения анализа:
5.1.1 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
5.1.2 | -двухреагентная | Наличие
5.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30
5.3 | Стабильность рабочего раствора:
5.3.1 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30
5.3.2 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 2
5.4 | Состав набора:
5.4.1 | -ферментативный реагент, фл х мл | 10 х 8
5.4.2 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10
5.5 | Состав ферментативного реагента:
5.5.1 | -имидазоловый буфер (рН 6,5), моль/л | 0.1
5.5.2 | -глюкоза, ммоль/л | 20
5.5.3 | -ацетат магния, ммоль/л | 10
5.5.4 | -N-ацетилцистеин, ммоль/л | 0.2
5.5.5 | -АМФ, ммоль/л | 5
5.5.6 | -диаденозин пентафосфат, мкмоль/л | 10
5.5.7 | -НАДФ, ммоль/л | 2
5.5.8 | -гексокиназа, Е/мл | не менее 4
5.5.9 | -ЭДТА, ммоль/л | 2
5.5.10 | -SH стабилизатор, ммоль/л | 30
5.5.11 | -антитела (козел) к креатинкиназе, блокирующие блокирующие активность, Ед/л КК-ММ | не менее 2000
5.5.12 | -азид натрия, % | 0.095
5.6 | Состав субстрата:
5.6.1 | -АДФ, ммоль/л | 2
5.6.2 | -глюкоза-6-фосфат--дегидрогеназа не менее, Е/мл | 2.8
5.6.3 | -креатинфосфат, ммоль/л | 30
5.6.4 | -азид натрия, % | 0.095
5.7 | Количество,набор. | 10
6 | Гамма-глутамилтрансфераза, кинетический колометрический метод поPersijn & van der Slik для количественного определения активности γ-ГТ в сыворотке и плазме крови
6.1 | Процедура проведения анализа:
6.1.1 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
6.1.2 | -двухреагентная | Наличие
6.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при хранении в темноте и температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
6.3 | Стабильность рабочего раствора:
6.3.1 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 6
6.3.2 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5
6.4 | Состав набора:
6.4.1 | -буфер, фл х мл | 10 х 8
6.4.2 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10
6.5 | Состав буфера:
6.5.1 | -ТРИС буфер (рН 8,25), ммоль/л | 100
6.5.2 | -глицилглицин, ммоль/л | 150
6.6 | Состав субстрата:
6.6.1 | -L-гамма-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид, ммоль/л | 20
6.7 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 300
6.8 | Количество ,набор. | 1
7 | Щелочная фосфатаза, кинетический метод по рекомендации Германской Ассоциации по Клинической Химии (DEA буфер), для количественного определения активности щелочной фосфотазы в сыворотке и плазме крови
7.1 | Процедура проведения анализа:
7.1.1 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
7.1.2 | -двухреагентная | Наличие
7.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
7.3 | Стабильность рабочего раствора:
7.3.1 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4
7.3.2 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5
7.4 | Состав набора:
7.4.1 | -буфер, фл х мл | 10 х 8
7.4.2 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10
7.5 | Состав буфера:
7.5.1 | -диэтаноламиновый буфер (рН 10,35±0,2), моль/л | 1.25
7.5.2 | -хлорид магния, ммоль/л | 0.625
7.6 | Состав субстрата:
7.6.1 | -р-нитрофенилфосфат, ммоль/л | 55
7.7 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 700
7.8 | Количество, набор. | 1
8 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения уровня глюкозы в капилярной крови человека
8.1 | Возможность использования для визуального анализа | Наличие
8.2 | Диапазон определяемых концентраций глюкозы, нмоль/л (мг/дл) | не менее 0,0-55,00 (0,0-1000,0)
8.3 | Цветовых полей на пенале для индикации значений глюкозы | не менее 14
8.4 | Фасовка, тест-полосок | не менее 50
8.5 | Количество, уп. | 50
9 | Глюкоза, ферментативный колометрический модифицированный метод (без депротеинизации) для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке и плазме крови
9.1 | Процедура проведения анализа:
9.1.1 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
9.2 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
9.3 | Стабильность ферментативного реагента:
9.3.1 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 14
9.4 | Состав набора:
9.4.1 | -ферментативный реагент, фл х мл | 1 х 1000
9.4.2 | -стандарт глюкозы, фл х мл | 1 х 3
9.5 | Состав ферментативного реагента:
9.5.1 | -фосфатный буфер (рН 7,5), моль/л | 0.1
9.5.2 | -4-аминофеназол, ммоль/л | 0.25
9.5.3 | -фенол, ммоль/л | 0.75
9.5.4 | -глюкозооксидаза (ГОД), кЕ/л | не менее 15
9.5.5 | -пероксидаза (пОД), кЕ/л | не менее 1,5
9.5.6 | -мутароза, кЕ/л | не менее 2
9.5.7 | -стабилизаторы | Наличие
9.6 | Состав стандарта:
9.6.1 | -глюкоза, ммоль/л | 5.55
9.7 | Количество, набор. | 2
10 | Глюкоза, глюкозооксидазный метод для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке, плазме и цельной крови
10.1 | Процедура проведения анализа:
10.1.1 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
10.2 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
10.3 | Стабильность рабочего раствора:
10.3.1 | -при температуре 2-8 С0 , дней | не менее 5
10.4 | Состав набора:
10.4.1 | -буфер-субстрат, таб. | 10
10.4.2 | -ферментативный реагент, таб. | 5
10.4.3 | -калибратор глюкозы, фл х мл | 1 х 5
10.4.4 | -антикоагулянт, таб. | 10
10.5 | Количество, уп. | 5
11 | Набор реагентов для количественного определения глюкозы и лактата на анализаторе Super GL Ambulance
11.1 | Процедура проведения анализа:
11.2 | Состав набора:
11.2.1 | -системный гемолизирующий раствор, фл х мл | 2 х 1000
11.2.2 | -калибровочный раствор, фл х мл | 1 х 100
11.2.3 | -контрольные растворы (1,2,3), фл. х мл | 3 х 25
11.3 | Состав калибровочного раствора:
11.3.1 | -глюкоза, ммоль/л | 12
11.3.2 | -лактат, ммоль/л | 10
11.4 | Состав контрольного раствора 1:
11.4.1 | -глюкоза, ммоль/л | 4
11.4.2 | -лактат, ммоль/л | 2
11.5 | Состав контрольного раствора 2:
11.5.1 | -глюкоза, ммоль/л | 12
11.5.2 | -лактат, ммоль/л | 10
11.6 | Состав контрольного раствора 3:
11.6.1 | -глюкоза, ммоль/л | 30
11.6.2 | -лактат, ммоль/л | 25
11.7 | Количество, уп. | 5
12 | Билирубин общий, колометрический метод с использованием 3,5-дихлорфенил-диазоний-тетрафлюоробората (DPD) для количественного определения концентрации общего билирубина в сыворотке и плазме крови
12.1 | Процедура проведения анализа:
12.1.1 | -двухреагентная | Наличие
12.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-12 С0 , дней | не мене 30
12.3 | Состав набора:
12.3.1 | -детергент, фл х мл | 3 х 100
12.3.2 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 75
12.4 | Состав детергента:
12.4.1 | -кофеин, ммоль/л | 5.2
12.4.2 | -детергент | Наличие
12.4.3 | -консервант | Наличие
12.5 | Состав окрашивающего реагента:
12.5.1 | -3,5-дихлорфенил-диазоний-тетрафлюороборат, ммоль/л | 0.9
12.5.2 | -кофеин, ммоль/л | 5.2
12.5.3 | -детергент | Наличие
12.5.4 | -консерфант | Наличие
12.6 | Линейность в диапазоне, г/л | от 0 до 513
12.7 | Количество, набор | 3
13 | Билирубин прямой, колометрический метод с использованием 3,5-дихлорфенил-диазоний-тетрафлюоробората (DPD) для количественного определения концентрации прямого билирубина в сыворотке и плазме крови
13.1 | Процедура проведения анализа:
13.1.1 | -двухреагентная | Наличие
13.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-12 С0 , дней | не мене 30
13.3 | Состав набора:
13.3.1 | -соляная кислота, фл х мл | 3 х 100
13.3.2 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 75
13.4 | Состав соляной кислоты:
13.4.1 | -соляная кислота (рН < 1,0), ммоль/л | 170
13.5 | Состав окрашивающего реагента:
13.5.1 | -3,5-дихлорфенил-диазоний-тетрафлюороборат, ммоль/л | 0.16
13.5.2 | -соляная кислота (рН < 1,0), ммоль/л | 170
13.6 | Линейность в диапазоне, г/л | от 0 до 171
13.7 | Количество, набор | 3
14 | Набор реагентов для определения концентрации общего и прямого билирубина в сыворотке крови методом Ендрасика-Грофа
14.1 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
14.2 | Стабильность рабочего раствора:
14.2.1 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 10
14.2.2 | -при температуре 18-25 С0, дней | не менее 2
14.3 | Состав набора:
14.3.1 | -Кофеиновый реагент, фл х мл | 1 х 200
14.3.2 | -Сульфаниловая кислота, фл х мл | 1 х 55
14.3.3 | -Натрия нитрит, фл х мл | 1 х 2
14.3.4 | -Физиологический раствор, фл х мл | 1х250
14.3.5 | -Калибратор (билирубин), мкмоль/л | 171
14.4 | Количество, уп. | 6
15 | Общий белок, биуретовый метод для количественного определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови
15.1 | Процедура проведения анализа:
15.1.1 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
15.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-25 С0 | до конца срока годности
15.3 | Состав набора:
15.3.1 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 1000
15.3.2 | -стандарт белка, фл х мл | 1 х 3
15.4 | Состав окрашивающего реагента:
15.4.1 | -гидроксид натрия, ммоль/л | 200
15.4.2 | -калий-натрий тартрат, ммоль/л | 32
15.4.3 | -сульфат меди, ммоль/л | 12
15.4.4 | -иодид калия, ммоль/л | 30
15.5 | Состав стандарта:
15.5.1 | -белок, г/л | 80
15.5.2 | -азид натрия, % | 0.095
15.6 | Линейность в диапазоне, г/л | от 0 до 120
15.7 | Количество, набор. | 3
16 | Альбумин, метод с использованием бромкрезолового зеленого для количественного определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови
16.1 | Процедура проведения анализа:
16.1.1 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
16.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
16.3 | Состав набора:
16.3.1 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 1000
16.3.2 | -стандарт альбумина, фл х мл | 1 х 3
16.4 | Состав окрашивающего реагента:
16.4.1 | -цитратный буфер (рН 4,2), ммоль/л | 30
16.4.2 | -бромкрезаловый зеленый, мкмоль/л | 260
16.5 | Состав стандарта:
16.5.1 | -альбумин, г/л | 40
16.5.2 | -азид натрия, % | 0.095
16.6 | Количество,набор. | 2
17 | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания С-реактивного белка в сыворотке крови
17.1 | Метод латексной агглютинации | Наличие
17.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
17.3 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 20
17.4 | Кол-во тестов | не менее 100
17.5 | Состав набора:
17.5.1 | -СРБ-латекс суспензия | Наличие
17.6 | Количество, уп. | 10
18 | Креатинин, кинетический метод по Яффе без депротеинизации для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче
18.1 | Процедура проведения анализа:
18.1.1 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
18.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 | до конца срока годности
18.3 | Стабильность рабочего раствора:
18.3.1 | -при температуре 15-25 С0, недель | не менее 4
18.4 | Состав набора:
18.4.1 | -пикриновая кислота (26 ммоль/л), фл х мл | 1 х 100
18.4.2 | -гидроксид натрия (1,6 ммоль/л), фл х мл | 1 х 100
18.4.3 | -стандарт креатинина (177 ммоль/л), фл х мл | 1 х 25
18.5 | Линейность в сыворотке и плазме в диапазоне, мкмоль/л | от 0 до 1150
18.6 | Линейность в моче в диапазоне, мкмоль/л | от 0 до 44200
18.7 | Количество, набор | 4
19 | Креатинин, кинетический метод по Яффе для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче
19.1 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
19.2 | Состав набора:
19.2.1 | -пикриновая кислота (35, 2 ммоль/л), фл х мл | 3 х 100
19.2.2 | -гидроксид натрия (0,32 ммоль/л), фл х мл | 3 х 100
19.2.3 | -калибратор (177 ммоль/л), фл х мл | 2 х 3
19.3 | Количество,набор. | 4
20 | Мочевина, кинетический метод с использованием глутаматдегидрогеназы для количественного определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче
20.1 | Процедура проведения анализа:
20.1.1 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
20.1.2 | -двухреагентная | Наличие
20.2 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
20.3 | Стабильность рабочего раствора:
20.3.1 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4
20.3.2 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5
20.4 | Состав набора:
20.4.1 | -ферментативный реагент, фл х мл | 8 х 40
20.4.2 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10
20.4.3 | -стандарт мочевины, фл х мл | 1 х 3
20.5 | Состав ферментативного реагента:
20.5.1 | -ТРИС буфер, ммоль/л | 120
20.5.2 | -АДФ, ммоль/л | 750
20.5.3 | -уреаза, КЕд/л | не менее 40
20.5.4 | -глутаматдегидрогеназа (ГЛДГ), КЕд/л | 0.4
20.6 | Состав субстрата:
20.6.1 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 25
20.6.2 | -NADH, ммоль/л | 1.2
20.7 | Состав стандарта:
20.7.1 | -мочевина, ммоль/л | 13.3
20.8 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 50
20.9 | Количество, набор. | 5
21 | Мочевина, кинетический метод с использованием глутаматдегидрогеназы для количественного определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче
21.1 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
21.2 | Стабильность рабочего раствора:
21.2.1 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4
21.2.2 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5
21.3 | Состав набора:
21.3.1 | -ферментативный реагент, фл х мл | 5 х 80
21.3.2 | -субстрат, фл х мл | 1 х 100
21.3.3 | -стандарт мочевины, фл х мл | 2 х 3
21.4 | Состав ферментативного реагента:
21.4.1 | -ТРИС буфер, ммоль/л | 120
21.4.2 | -АДФ, ммоль/л | 0.6
21.4.3 | -уреаза не менее, Е/л | 6000
21.4.4 | -глутаматдегидрогеназа (ГЛДГ), Е/л | 1000
21.4.5 | -альфа-кетоглутарат, ммоль/л | 7
21.4.6 | -азид натрия, г/л | 0.95
21.5 | Состав субстрата:
21.5.1 | -азид натрия, г/л | 0.95
21.5.2 | -NADH, ммоль/л | 0.25
21.6 | Состав стандарта:
21.6.1 | -мочевина, ммоль/л | 8.3
21.7 | Количество, набор. | 5
22 | Триглицериды, энзиматический колориметрический метод для количественного определения концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме крови
22.1 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
22.2 | Процедура проведения анализа:
22.2.1 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
22.3 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
22.4 | Состав набора:
22.4.1 | -монореагент, фл х мл | 4 х 100
22.4.2 | -стандарт триглицеридов, фл х мл | 1 х 3
22.5 | Состав монореагента:
22.5.1 | -PIPES буфер (рН-7,5), ммоль/л | 50
22.5.2 | -4-хлорфенол, ммоль/л | 5
22.5.3 | -4-аминоантипирин, ммоль/л | 0.25
22.5.4 | -ионы магния ммоль/л | 4.5
22.5.5 | -АТФ, ммоль/л | 2
22.5.6 | -липаза, Е/мл | не менее 1,3
22.5.7 | -пероксидаза, Е/мл | не менее 0,5
22.5.8 | -глицеролкиназа, Е/мл | не менее 0,4
22.5.9 | -глицерол-3-фосфат оксидаза, Е/мл | не менее 1,5
22.6 | Состав стандарта:
22.6.1 | -триглицериды, ммоль/л | 2.28
22.7 | Линейность в диапазоне, мкмоль/л | от 0 до 11,4
22.8 | Количество ,набор. | 3
23 | Холестерин ЛПВП (липопротеины высокой плотности), прямой ферментативный метод для количественного определения концентрации холестерина ЛПВП в сыворотке и плазме крови
23.1 | Процедура проведения анализа:
23.1.1 | -двухреагентная | Наличие
23.2 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
23.3 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона:
23.3.1 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30
23.4 | Состав набора:
23.4.1 | -ферментативный реагент, фл х мл | 1 х 60
23.4.2 | -субстрат, фл х мл | 1 х 20
23.4.3 | -калибратор холестерина, фл х мл | 1 х 4
23.5 | Состав ферментативного реагента:
23.5.1 | -буфер Гудса (рН=6,6 при температуре 25 С0), ммоль/л | 100
23.5.2 | -хлорид натрия, ммоль/л | 170
23.5.3 | -холестеринэстераза , Ед/л | не менее 1400
23.5.4 | -холестериноксидаза, Ед/л | не менее 800
23.5.5 | -каталаза, кЕд/л | 600
23.5.6 | -аскорбатоксидаза, Ед/л | 3000
23.5.7 | -N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5-диметоксианилин (HDAOS), ммоль/л | 0.42
23.5.8 | -консервант, % | 0.1
23.6 | Состав субстрата:
23.6.1 | -пероксидаза, Ед/л | 3500
23.6.2 | -4-аминоантипирин (4-АА), ммоль/л | 4
23.6.3 | -буфер Гудса (рН=7,0 при температуре 25 С0), ммоль/л | 100
23.6.4 | -консервант, % | 0.1
23.6.5 | -детергенты, % | 1.4
23.6.6 | -азид натрия, % | 0.05
23.7 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 3,9
23.8 | Количество, набор | 2
24 | Холестерин, ферментативный метод для количественного определения концентрации холестерина в сыворотке и плазме крови
24.1 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
24.2 | Процедура проведения анализа:
24.2.1 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
24.3 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
24.4 | Стабильность ферментативного реагента:
24.4.1 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 14
24.5 | Состав набора:
24.5.1 | -ферментативный реагент, фл х мл | 4 х 100
24.5.2 | -стандарт холестерина, фл х мл | 1 х 3
24.6 | Состав ферментативного реагента:
24.6.1 | -фосфатный буфер (рН 6,5), ммоль/л | 100
24.6.2 | -4-аминофеназон, ммоль/л | 0.3
24.6.3 | -фенол, ммоль/л | 5
24.6.4 | -пероксидаза, КЕ/л | не менее 5
24.6.5 | -холестеринэстераза, Е/л | не менее 150
24.6.6 | -холестериноксидаза, Е/л | не менее 100
24.6.7 | -азид натрия, % | 0.05
24.7 | Состав стандарта:
24.7.1 | -холестерин, ммоль/л | 5.17
24.8 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 19,3
24.9 | Количество, набор | 2
25 | Магний, метод с использованием ксилидилового голубого для количественного определения концентрации магния в сыворотке, плазме крови и моче
25.1 | Процедура проведения анализа:
25.1.1 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
25.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0, месяцев | не менее 6
25.3 | Состав набора:
25.3.1 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 2 х 100
25.3.2 | -стандарт магния, фл х мл | 1 х 3
25.4 | Количество, набор. | 5
26 | Кальций, фотометрический метод с о-крезолфталеинкомплексоном для количественного определения концентрации кальция в сыворотке и плазме крови
26.1 | Процедура проведения анализа:
26.1.1 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
26.1.2 | -двухреагентная | Наличие
26.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-25 С0 | до конца срока годности
26.3 | Стабильность рабочего раствора:
26.3.1 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 7
26.3.2 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 3
26.4 | Состав набора:
26.4.1 | -буфер, фл х мл | 1 х 100
26.4.2 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 100
26.4.3 | -стандарт кальция, фл х мл | 1 х 3
26.5 | Состав буфера:
26.5.1 | -лизиновый буфер (рН 11,1), моль/л | 0.2
26.5.2 | -азид натрия, % | 0.095
26.6 | Состав окрашивающего реагента:
26.6.1 | -8-гидроксихинолин, ммоль/л | 14
26.6.2 | -о-крезолфталеинкомплексон, ммоль/л | 0.1
26.6.3 | -соляная кислота, ммоль/л | 40
26.7 | Состав стандарта:
26.7.1 | -кальций (двухвалентный), ммоль/л | 2
26.7.2 | -азид натрия, % | 0.095
26.8 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 3,75
26.9 | Количество, набор | 1
27 | Хлориды, колометрический тест с использованием ТПТЗ комплекса для количественного определения концентрации хлоридов в сыворотке крови, цереброспинальной жидкости и моче
27.1 | Процедура проведения анализа:
27.1.1 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
27.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-25 С0 | до конца срока годности
27.3 | Состав набора:
27.3.1 | -цветной реагент, фл х мл | 2 х 100
27.3.2 | -стандарт хлоридов, фл х мл | 1 х 3
27.4 | Состав цветного реагента:
27.4.1 | -ртуть(II)-2,4,6-три-(2-пиридил)-s-триазин (ТПТЗ), ммоль/л | 0.986
27.4.2 | -сульфат двухвалентного железа, ммоль/л | 0.53
27.5 | Состав стандарта:
27.5.1 | -хлорид натрия, ммоль/л | 100
27.6 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 500
27.7 | Количество, набор | 1
28 | Пакет с растворами для анализатора электролитов EasyLyte Na/K (Medica, США)
28.1 | Количество, шт. | 5
29 | Электрод К для анализатора электролитов EasyLyte Na/K (Medica, США)
29.1 | Количество, шт. | 1
30 | Набор ежедневной очистки для анализатора электролитов EasyLyte Na/K (Medica, США)
30.1 | Количество, уп. | 1
31 | Набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания в плазме венозной крови
31.1 | Количество определений | не менее 100
31.2 | Состав набора:
31.2.1 | -АПТВ-реагент (оптически чистый раствор, содержащий фосфолипиды, эллаговую кислоту, буфер и стабилизаторы), фл х мл | 2 х 5
31.2.2 | -кальция хлорид 0,277 % раствор, фл х мл | 2 х 10
31.3 | АПТВ-реагент готов к использованию | Наличие
31.4 | Линейность определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени, Сек. | не менее 30,0 - 300,0
31.5 | Количество, уп. | 80
32 | Протромбиновое время, набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме и венозной крови
32.1 | Состав набора:
32.1.1 | -лиофильно высушеная тромбопластин-кальциевая смесь, фл х мл | 4 х 5
32.1.2 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма , фл х мл | 1 х 1
32.2 | Тромбопластин-кальциевая смесь изготовлена из кроличего мозга, стандартизированная по международному индексу чувствительности (МИЧ 1,0-1,3) | Наличие
32.3 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
32.4 | Стабильность раствора тромбопластин-кальциевой смеси:
32.4.1 | -при температуре 37 С0, часов | не менее 6
32.4.2 | -при температуре 15-25 С0, часов | не менее 48
32.4.3 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 7
32.5 | Стабильность контрольной плазмы после разведения:
32.5.1 | -при температуре 15-25 С0, часов | не менее 2
32.6 | Линейность определения протромбинового времени, сек. | не менее 12,0 - 110,0
32.7 | Количество, уп. | 50
33 | Тромбин человека 500 ед.NIH, контроль на свертывающую активность
33.1 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
33.2 | Стабильность маточного раствора тромбина при температуре 2-8 Сº, месяцев | не менее 1
33.3 | Растворимость тромбина человека в физиологическом ( 0,9%) растворе хлорида натрия при температуре 15-25 Сº, мин | не более 3
33.4 | Свертывающая активность маточного раствора тромбина , сек | не более 5
33.5 | Количество, фл. | 40
34 | Набор реагентов для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме венозной крови
34.1 | Количество определений | не менее 200
34.2 | Состав набора:
34.2.1 | -орто-фенантролина гидрохлофид, фл х мг | 2 х 70
34.2.2 | -положительный контроль (лиофильно высушенная плазма человека содержащая РФМК ), фл х мл | 1 х 1
34.2.3 | -отрицательный контроль (лиофильно высушенная плазма человека не содержащая РФМК ), фл х мл | 1 х 1
34.3 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
34.4 | Стабильность раствора орто-фенантролина гидрохлофида:
34.4.1 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 21
34.5 | Стабильность контрольной плазмы после разведения:
34.5.1 | -при температуре 15-25 С0, часов | не менее 1
34.6 | Количество, уп. | 13
35 | Набор реагентов для определения ХIIa-калликреин-зависимого, спонтанного и индуцированного эуглобулинового фибринолиза
35.1 | Количество определений | не менее 400
35.2 | Состав набора:
35.2.1 | -суспензия каолина, фл х мг | 1 х 10
35.2.2 | -хлорид кальция, фл х мл | 1 х 10
35.2.3 | -буфер трис HCL, фл х мл | 1 х 10
5.3 | Количество, уп. | 6
36 | Патологическая плазма, набор для контроля качества анализов при исследовании системы гемостаза
36.1 | Патоплазма предназначена для контроля правильности следующих тестов:
36.1.1 | -протромбиновое время свертывания | Наличие
36.1.2 | -активированное парциальное (частичное) тримбопластиновое время свертывания (АПТВ/АЧТВ) | Наличие
36.1.3 | -тромбиновое время свертывания | Наличие
36.1.4 | -определение концентрации фибриногена | Наличие
36.2 | Состав набора:
36.2.1 | -лиофильно высушеная патоплазма, фл х мл | 1 х 2
36.3 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
36.4 | Стабильность плазмы после разведения:
36.4.1 | -при температуре 2-8 С0, часов | не менее 3
36.5 | Количество, фл. | 10
37 | Референтная нормальная пулированная плазма (РНП-плазма)
37.1 | РНП-плазма предназначена для контроля правильности следующих тестов:
37.1.1 | -протромбиновое время свертывания | Наличие
37.1.2 | -активированное парциальное (частичное) тримбопластиновое время свертывания (АПТВ/АЧТВ) | Наличие
37.1.3 | -тромбиновое время свертывания | Наличие
37.1.4 | -определение концентрации фибриногена | Наличие
37.2 | Состав набора:
37.2.1 | -лиофильно высушеная референтная нормальная пулированная плазма, фл х мл | 1 х 1
37.3 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
37.4 | Стабильность плазмы после разведения:
37.4.1 | -при температуре 2-8 С0, часов | не менее 3
37.5 | Количество, фл. | 15
38 | Набор для диагностики врожденных и приобретенных нарушений тромбоцитарного гемостаза (кровоточивости), обусловленных тромбостенией Гланцмана, эссенциальной атромбией, нарушением "реакции освобождения" тромбоцитов и др.
38.1 | Состав набора:
38.1.1 | -аденозин-5'-дифосфорная кислота динатриевая соль, фл х мг | 2 х 2
38.1.2 | -растворитель, флхмл | 2х2,5
38.2 | Количество, уп. | 1
39 | Трис-буфер, набор для исследования системы гемостаза
39.1 | Состав набора:
39.1.1 | Буфер трис-HCL концентрированный 20:1,флхмл | 1х10
39.2 | Количество, фл. | 10
40 | Набор реагентов для иммуноферментного определения свободного трийодтиронина в сыворотке и плазме крови.
40.1 | Планшет , лунок х стрипов | не менее 8 х 12
40.2 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 50
40.3 | Количество определений в дублях | не менее 42
40.4 | Метод - одностадийный конкурентный ИФА | Наличие
40.5 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75
40.6 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 5
40.7 | Количество калибраторов | не менее 6
40.8 | Концентрация калибраторов:
40.8.1 | -первый калибратор, пмоль/л | 0
40.8.2 | -второй калибратор, пмоль/л | 2.5
40.8.3 | -третий калибратор, пмоль/л | 5
40.8.4 | -четвертый калибратор, пмоль/л | 10
40.8.5 | -пятый калибратор, пмоль/л | 20
40.8.6 | -шестой калибратор, пмоль/л | 40
40.9 | Диапазон определения концентраций , пмоль/л | от 2,5 до 40
40.10 | Чувствительность, пмоль/л | не более 1
40.11 | Количество, набор. | 4
41 | Набор реагентов для иммуноферментного определения тиреотропного гормона.
41.1 | Планшет, лунок х стрипов | не менее 8 х 12
41.2 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 50
41.3 | Количество определений в дублях | не менее 42
41.4 | Метод - одностадийный сэндвич ИФА | Наличие
41.5 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75
41.6 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 8
41.7 | Количество калибраторов | не менее 6
41.8 | Концентрация калибраторов:
41.8.1 | -первый калибратор, мМЕ/л | 0
41.8.2 | -второй калибратор, мМЕ/л | 0.2
41.8.3 | -третий калибратор, мМЕ/л | 1
41.8.4 | -четвертый калибратор, мМЕ/л | 5
41.8.5 | -пятый калибратор, мМЕ/л | 10
41.8.6 | -шестой калибратор, мМЕ/л | 20
41.9 | Диапазон определения концентраций, мМЕ/л | не менее 0-15
41.10 | Чувствительность, мМЕ/л | не более 0,12
41.11 | Линейность, мМЕ/л | не менее 0,2-20
41.12 | Количество, набор. | 3
42 | Набор реагентов для иммуноферментного определения свободного тироксина в сыворотке и плазме крови.
42.1 | Планшет, лунок х стрипов | не менее 8 х 12
42.2 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 50
42.3 | Количество определений в дублях | не менее 42
42.4 | Метод - одностадийный конкурентный ИФА | Наличие
42.5 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) , мин | не более 75
42.6 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 5
42.7 | Количество калибраторов | не более 5
42.8 | Концентрация калибраторов:
42.8.1 | -первый калибратор, пмоль/л | 0
42.8.2 | -второй калибратор, пмоль/л | 5
42.8.3 | -третий калибратор, пмоль/л | 25
42.8.4 | -четвертый калибратор, пмоль/л | 50
42.8.5 | -пятый калибратор, пмоль/л | 100
43 | Диапазон определения концентраций, пмоль/л | от 0 до 100
44 | Чувствительность, пмоль/л | не более 2,5
45 | Количество, набор. | 3
43 | Тест-полоски для анализатора мочи Clinitek Satus
43.1 | Количество определяемых параметров | не менее 10
43.2 | Определяемые параметры:
43.2.1 | -глюкоза | Наличие
43.2.2 | -билирубин | Наличие
43.2.3 | -кетоновые тела | Наличие
43.2.4 | -удельный вес | Наличие
43.2.5 | -кровь | Наличие
43.2.6 | -рН | Наличие
43.2.7 | -белок | Наличие
43.2.8 | -уробилиноген | Наличие
43.2.9 | -нитриты | Наличие
43.2.10 | -лейкоциты | Наличие
43.3 | Количество тест-полосок в упаковке | не менее 100
43.4 | Количество, уп. | 135
44 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения глюкозы в моче человека.
44.1 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие
44.2 | Фасовка, тест-полосок | не менее 100
44.3 | Количество, уп. | 12
45 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения кетонов в моче человека.
45.1 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие
45.2 | Фасовка, тест-полосок | не менее 100
45.3 | Количество, уп. | 5
46 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения крови, кетонов, глюкозы, белка, рН в моче человека.
46.1 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие
46.2 | Концентрации рабочего реагента:
46.2.1 | - метиловый красный, % | 0.71
46.2.2 | - бромтимоловый синий, % | 12.1
46.2.3 | - эфир тетрабромфенолфталеина, % | 0.21
46.2.4 | - тетрабромфеноловый синий, % | 0.35
46.2.5 | - глюкозооксидаза, % | 1.3
46.2.6 | - пероксидаза, % | 1.3
46.2.7 | -тетраметилбензидин, % | 21
46.2.8 | - натрия нитропруссид, % | 4.9
46.2.9 | - тетраметилбензидин, % | 1.5
46.2.10 | - куменовая перекись водорода, % | 15.2
46.3 | Диапазон определяемых концентраций белка, г/л (мг/дл) | не менее 0,0 - 5,0 (0,0 - 500,0)
46.4 | Диапазон определяемых значений рН | не менее 5-9
46.5 | Диапазон определяемых концентраций глюкозы, ммоль/л (мг/дл) | не менее 0,0 - 55,0 (0,0-1000,0)
46.6 | Диапазон определяемых концентраций кетоновых тел, ммоль/л (мг/дл) | не менее 0,0 - 15,0 (0,0-156,0)
46.7 | Диапазон определяемых концентраций крови, эри/мкл | не менее 0,0 - 250,0
46.8 | Диапазон определяемых концентраций гемоглобина , эри/мкл | не менее 0,0 - 250,0
46.9 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации белка | не более 4
46.10 | Цветовых полей на пенале для индикации значений рН | не более 5
46.11 | Цветовых полей на пенале для индикации значений глюкозы | не более 5
46.12 | Цветовых полей на пенале для индикации значений кетоновых тел | не более 4
46.13 | Цветовых полей на пенале для индикации значений крови | не более 4
46.14 | Цветовых полей на пенале для индикации значений гемоглобина | не более 4
46.15 | Храние образцов мочи для исследования, часов | не менее 4
46.16 | Фасовка, тест-полосок | не менее 50
46.17 | Количество, уп. | 10
47 | Мультипанель для качественного определения наркотиков в моче человека.
47.1 | Иммунохроматографический метод | Наличие
47.2 | Определяемые параметры:
47.2.1 | -метамфетамин | Наличие
47.2.2 | -марихуана | Наличие
47.2.3 | -морфин | Наличие
47.2.4 | -амфетамин | Наличие
47.2.5 | -кокаин | Наличие
47.2.6 | -экстази | Наличие
47.3 | Чувствительность:
47.3.1 | -метамфетамин, нг/мл | не менее 1000
47.3.2 | -марихуана, нг/мл | не менее 50
47.3.3 | -амфетамин, нг/мл | не менее 1000
47.3.4 | -морфин, нг/мл | не менее 300
47.3.5 | -кокаин, нг/мл | не менее 300
47.3.6 | -экстази, нг/мл | не менее 500
47.4 | Состав набора:
47.4.1 | Тест в индивидуальной фольгированной упаковке с влагопоглотителем, шт | не менее 10
47.4.2 | Одноразовые капиллярные пипетки | не менее 10
47.5 | Количество, уп. | 1
48 | Натрий хлористый
48.1 | Количество, кг. | 2
49 | Набор реагентов по Циль-Нильсону для дифференциально-диагностической окраски микроорганизмов
49.1 | Состав набора:
49.1.1 | -фуксин основной карболовый концентрированный (готов к применению), фл х мл | 1 х 100
49.1.2 | -метиленовый синий (готов к применению), фл х мл | 1 х 100
49.1.3 | -спирт солянокислый (концентрат), фл х мл | 1 х 10
49.2 | Количество, уп. | 4
50 | Реагент для срочной очистки автоматических анализаторов
50.1 | Пластиковый флакон | Наличие
50.2 | Объем, л | 1
50.3 | Состав раствора:
50.3.1 | -гипохлорид натрия,% | 5
50.3.2 | -гидрооксид натрия, г/л | 5
50.4 | Срок годности, мес. | не менее 24
50.5 | Количество, уп. | 1
51 | Сенсор глюкозы для автоматического анализатора глюкозы и лактата "Super GL Ambulance"
51.1 | Количество тестов | не менее 2000
51.2 | Количество, шт. | 2
52 | Диаграмная бумага для лабораторного оборудования
52.1 | Размер, мм | 57 х 20 х 12
52.2 | Количество, рулон. | 40
53 | Микрокюветы к коагулометру АПГ4-02-П
53.1 | Объем кюветы, мкл | 0.25
53.2 | Фасовка уп.хшт. | 1х1000
53.3 | Количество, уп. | 7
54 | Кюветы мультиячеистые к биохимическому анализатору "Konelab"
54.1 | Фасовка уп.хшт. | 40 х 25
54.2 | Количество, уп. | 3