Приложение № 3

к документации об открытом аукционе в электронной форме

(указанная форма не является обязательной)

СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ

| № поз. | № п/п | Требуемые характеристики, потребительские свойства товара | Требования установленные Заказчиком | Сведения Участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наличие функции и величины параметров | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров, условий, количества (указать) |
| 1 | 1 | Монофиламентная синтетическая рассасывающаяся нить из полидиоксанона (EP3,5) USP 0 нить 150 см петля | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Остаточная прочность на разрыв: | через 4 недели 70-75% первоначальной прочности, через 6 недель 55-60 % |  |
|  | 4 | Срок полного рассасывания: | 180-210 дней |  |
|  | 5 | Атравматическая игла цилиндр 1/2окр. 40мм | повыш. прочн., изготовленная из высокопрочной , мартенситной стали (содержание углерода не более 0,02%, содержание хрома не менее 11%, содержание никеля не менее 10,75 %) с уплощенным телом |  |
|  | 6 | Прочность иглы на изгиб: | не менее 36 (при лабораторных испытаниях, усилие необходимой для сгибания иглы под углом 90° и 45°). Игла способна выдержать не менее 30 вколов-выколов |  |
|  | 7 | Шероховатость на стержне, не более | Ra 0,32 мкм, на шлифованной поферхности острия - Ra 0,63 мкм, в зоне крепления шовной нити - Ra 0,20 мкм |  |
|  | 8 | Соотношение диаметра иглы и нити | 1:01 |  |
|  | 9 | Коэффициент сужения острия иглы относительно ее тела | 12:1 |  |
|  | 10 | Лазерное сверление ушка иглы с дальнейшим обжимом места крепления нити к ушку | не менее чем в трех проекциях |  |
|  | 11 | Наличие скользящего покрытия тела иглы | силикон |  |
|  | 12 | Стерилизация | Оксидом Этилена |  |
|  | 13 | Упаковка | нить с иглой намотана на специальный вкладыш и упакована в двойную стерильную упаковку. В коробке по 12 шт. |  |
|  | 14 | Количество, нитей | 144 |  |
| 2 | 1 | КАПРОН крученый L=20 м (USP 0) (EP 3,5) | Нить синтетическая не рассасывающаяся крученая белая на полимерной катушке с фланцем H=5мм, в двойной стерильной упаковке. Длина нити 20м., условный размер USP 0, метрический EP 3,5. Стерилизация радиационная (R). Упаковка по 20 штук |  |
|  | 2 | Количество, шт. | 230 |  |
| 3 | 1 | КАПРОН крученый L=20 м (USP 1) (EP 4) | Нить синтетическая не рассасывающаяся крученая белая на полимерной катушке с фланцем H=5мм, в двойной стерильной упаковке. Длина нити 20м., условный размер USP 1, метрический EP 4. Стерилизация радиационная (R). Упаковка по 20 штук |  |
|  | 2 | Количество, шт. | 230 |  |
| 4 | 1 | КАПРОН крученый L=20 м (USP 2) (EP 5) | Нить синтетическая не рассасывающаяся крученая белая на полимерной катушке с фланцем H=5мм, в двойной стерильной упаковке. Длина нити 20м., условный размер USP 2, метрический EP 5. Стерилизация радиационная (R). Упаковка по 20 штук |  |
|  | 2 | Количество, шт. | 230 |  |
| 5 | 1 | КАПРОН крученый L=20 м (USP 2/0) (EP 3) | Нить синтетическая не рассасывающаяся крученая белая на полимерной катушке с фланцем H=5мм, в двойной стерильной упаковке. Длина нити 20м., условный размер USP 2/0, метрический EP 3. Стерилизация радиационная (R). Упаковка по 20 штук |  |
|  | 2 | Количество, шт. | 300 |  |
| 6 | 1 | КАПРОН крученый L=20 м (USP 3/0) (EP 2) | Нить синтетическая не рассасывающаяся крученая белая на полимерной катушке с фланцем H=5мм, в двойной стерильной упаковке. Длина нити 20м., условный размер USP 3/0, метрический EP 2. Стерилизация радиационная (R). Упаковка по 20 штук |  |
|  | 2 | Количество, шт. | 300 |  |
| 7 | 1 | КАПРОН крученый L=20 м (USP 3-4) (EP 6) | Нить синтетическая не рассасывающаяся крученая белая на полимерной катушке с фланцем H=5мм, в двойной стерильной упаковке. Длина нити 20м., условный размер USP 3-4, метрический EP 6. Стерилизация радиационная (R). Упаковка по 20 штук |  |
|  | 2 | Количество, шт. | 230 |  |
| 8 | 1 | КАПРОН крученый L=75 см (USP 1) (EP 4) HR-40 | Нить синтетическая не рассасывающаяся полиамидная крученая белая USP 1 EP 4, длина нити 75см с одной силиконизированной иглой 1/2окр. колющей 40мм, из высокопрочной стали, с высверленным или прожженным лазером отверстием на задней торцевой части, что обеспечивает при соединении с нитью атравматичность за счет лучшего соотношения (приближающегося к 1:1) диаметров иглы и нити. Соединение нити с хирургической иглой производится методом кругового равномерного обжима иглы. Стерильная двойная полимерная упаковка - блистер, потребительская упаковка-20шт/упак. Стерилизация- R |  |
|  | 2 | Количество, шт. | 300 |  |
| 9 | 1 | КАПРОН крученый L=150 см (USP 2/0) (EP 3) | Нить синтетическая не рассасывающаяся полиамидная крученая белая USP 2/0 EP 3, длина нити 150см. Стерильная двойная полимерная упаковка - блистер, потребительская упаковка-25шт/упак. Стерилизация- R |  |
|  | 2 | Количество, шт. | 850 |  |
| 10 | 1 | КАПРОН крученый L=75 см (USP 2/0) (EP 3) HS-30 | Нить синтетическая не рассасывающаяся полиамидная крученая белая USP 2/0 EP 3, длина нити 75см с одной силиконизированной иглой 1/2окр. режущей 30мм, из высокопрочной стали, с высверленным или прожженным лазером отверстием на задней торцевой части, что обеспечивает при соединении с нитью атравматичность за счет лучшего соотношения (приближающегося к 1:1) диаметров иглы и нити. Соединение нити с хирургической иглой производится методом кругового равномерного обжима иглы. Стерильная двойная полимерная упаковка - блистер, потребительская упаковка-25шт/упак. Стерилизация- R |  |
|  | 2 | Количество, шт. | 550 |  |
| 11 | 1 | КАПРОН крученый L=75 см (USP 2/0) (EP 3) DS-30 | Нить синтетическая не рассасывающаяся полиамидная крученая белая USP 2/0 EP 3, длина нити 75см с одной силиконизированной иглой 3/8окр. режущей 30мм, из высокопрочной стали, с высверленным или прожженным лазером отверстием на задней торцевой части, что обеспечивает при соединении с нитью атравматичность за счет лучшего соотношения (приближающегося к 1:1) диаметров иглы и нити. Соединение нити с хирургической иглой производится методом кругового равномерного обжима иглы. Стерильная двойная полимерная упаковка - блистер, потребительская упаковка-25шт/упак. Стерилизация- R |  |
|  | 2 | Количество, шт. | 475 |  |
| 12 | 1 | КАПРОН крученый L=75 см (USP 2/0) (EP 3) HR-30 | Нить синтетическая не рассасывающаяся полиамидная крученая белая USP 2/0 EP 3, длина нити 75см с одной силиконизированной иглой 1/2окр. колющей 30мм, с высверленным или прожженным лазером отверстием на задней торцевой части, что обеспечивает при соединении с нитью атравматичность за счет лучшего соотношения (приближающегося к 1:1) диаметров иглы и нити. Соединение нити с хирургической иглой производится методом кругового равномерного обжима иглы. Стерильная двойная полимерная упаковка - блистер, потребительская упаковка-25шт/упак. Стерилизация- R |  |
|  | 2 | Количество, шт. | 400 |  |
| 13 | 1 | КЕТГУТ простой L=150 см (USP 1) (EP 5) | Натуральный абсорбируемый стерильный хирургический материал, изготовленный из очищенной соединительной ткани (коллагена), изготовленной либо из серозного слоя кишечника крупного рогатого скота, либо из подслизистой оболочки кишечника овец, с сохранением прочности на разрыв in vivo 50% через 2 недели и полным рассасыванием за 60-90 суток, USP 1 EP 5 длина нити 150 см. Стерильная двойная полимерная упаковка - блистер, потребительская упаковка-20шт/упак. Стерилизация- радиационная (R) |  |
|  | 2 | Количество, шт. | 200 |  |
| 14 | 1 | КЕТГУТ простой L=75 см (USP3/0) (EP 3) HR-20/30 | Натуральный абсорбируемый стерильный хирургический материал, изготовленный из очищенной соединительной ткани (коллагена), изготовленной либо из серозного слоя кишечника крупного рогатого скота, либо из под слизистой оболочки кишечника овец, с сохранением прочности на разрыв in vivo 50% через 2 недели и полным рассасыванием за 60-90 суток, USP 3/0 EP 3 длина нити 75см с силиконизированной иглой, 1/2окр. колющей 20/30мм из высокопрочной стали, с высверленным или прожженным лазером отверстием на задней торцевой части, что обеспечивает при соединении с нитью атравматичность за счет лучшего соотношения (приближающегося к 1:1) диаметров иглы и нити. Соединение нити с хирургической иглой производится методом кругового равномерного обжима иглы. Стерильная двойная полимерная упаковка - блистер, потребительская упаковка-25шт/упак. Стерилизация- радиационная (R) |  |
|  | 2 | Количество, шт. | 175 |  |
| 15 | 1 | ЛАВСАН белый L=150 см (USP 2) (EP 5) | Нить синтетическая не рассасывающаяся полиэфирная плетеная белая USP 2 EP 5, длина нити 150см.Стерильная двойная полимерная упаковка. Потребительская упаковка-20шт/упак. Стерилизация- радиационная- R |  |
|  | 2 | Количество, шт. | 460 |  |
| 16 | 1 | МОНОФИЛ L=75 см (USP 4/0) (EP 1,5) HR-20 | Мононить синтетическая не рассасывающаяся полипропиленовая синяя USP 4/0 EP 1,5, длина нити 75см с одной силиконизированной иглой 1/2окр. колющей 20мм, из высокопрочной стали, с высверленным или прожженным лазером отверстием на задней торцевой части, что обеспечивает при соединении с нитью атравматичность за счет лучшего соотношения (приближающегося к 1:1) диаметров иглы и нити. Соединение нити с хирургической иглой производится методом кругового равномерного обжима иглы. Стерильная двойная полимерная упаковка - блистер, потребительская упаковка-25шт/упак. Стерилизация- R |  |
|  | 2 | Количество, шт. | 300 |  |
| 17 | 1 | Фторэкс плетеный зеленый L=75 см (USP 2/0) (EP 3) HR-25 | Нить синтетическая не рассасывающая полиэфирная плетеная с фторполимерным покрытием (псевдомононить), зеленого цвета USP 2/0, EP 3, длина нити 75см с одной силиконизированной иглой 1/2 окр., колющей 25мм, из высокопрочной стали, с высверленным или прожженным лазером отверстием на задней торцевой части, что обеспечивает при соединении с нитью атравматичность за счет лучшего соотношения (приближающегося к 1:1) диаметров иглы и нити. Соединение нити с хирургической иглой производится методом кругового равномерного обжима иглы. Стерильная двойная полимерная упаковка. Стерилизация- радиационная- R |  |
|  | 2 | Количество, шт. | 200 |  |
| 18 | 1 | Эсфил стандартный | Цельновязанный сетчатый эндопротез из полипропиленовых мононитей диаметром 0.12мм. Стерильный в индивидуальной светонепроницаемой упаковке. Особенность вязания препятствует осыпанию краев при разрезании эндопротеза. Применяется для герниопластики. |  |
|  | 2 | Цвет | бело-синий |  |
|  | 3 | Толщина, мм | 0.4-06 |  |
|  | 4 | Объемная пористость, % | 80-85 |  |
|  | 5 | Поверхностная плотность, г/м2 | 65-80 |  |
|  | 6 | Размер | 10*15 |  |
|  | 7 | Количество, шт. | 35 |  |
|  | 8 | Размер | 6*11 |  |
|  | 9 | Количество, шт. | 62 |  |
| 19 | 1 | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная из изотактического кристаллинового стереоизомера полипропилена, обладающего свойством контролируемого линейного растяжения, с иглой из сплава Эталлой или эквивалент с продольными насечками для лучшей фиксации в иглодержателе M1.5 (4/0), 90см, две иглы колющие, сосудистые, 1/2 окружности, 18 мм | Наличие |  |
|  | 2 | Упаковка | Двойная: внешняя - склеенная бумага и прозрачная пленка прямоугольной формы, имеющая порт с обозначенными легко отслаивающимися листками, маркирована матричным кодом (со всеми характеристиками данной нити). Внутренняя стерильная 2-х составная: пластиковый овальный лоток с отверстием для доступа к игле и эластичной задней панелью, с информацией о нити и игле на картонной крышке. 12 шт в упаковке |  |
|  | 3 | Количество, уп. | 2 |  |
| 20 | 1 | Нить рассасывающаяся плетеная на основе Полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%,) покрытие из лактида, гликолида и стеарата кальция в равых частях , с сохранением прочности на разрыв IN VIVO 75% через 2 недели, 50% через 3 недели, 25 % через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней, с иглой из сплава Эталлой или эквивалент с продольными насечками для лучшей фиксации в иглодержателе фиолетовая М5 (2), 90 см игла колющая , утолщенная, 1/2 окружности | Наличие |  |
|  | 2 | Упаковка | Внешняя : материал фольга, прямоугольной формы , имеющая с порт с обозначенными легко отслаивающимися листками маркирована матричным кодом (со всеми характеристиками данной нити) для сканирования и последующего компьютерного учета. Внутренняя стерильная :материал картон с информацией о нити и игле (для двойного контроля за содержимым упаковки в операционной). С отверстием для доступа к игле и эластичной задней панелью (для избавления от эффекта памяти, т. е . для прямолинейности нити после ее извлечения из упаковки). 12 шт. в упаковке |  |
|  | 3 | Количество, уп. | 5 |  |
| 21 | 1 | Игла для спинномозговой пункции с карандашной заточкой | Игла с карандашной заточкой для спинно-мозговой анестезии. Состав: игла из нержавеющей стали с карандашной заточкой, прозрачный пластиковый рифленый павильон, обтуратор с цветовой кодировкой ручки и указателем положения бокового отверстия. Набор может комплектоваться проводниковой иглой |  |
|  | 2 | Наружный диаметр, мм | G 25/ 0.53 |  |
|  | 3 | Длина , мм | 88 |  |
|  | 4 | Количество, шт. | 125 |  |
|  | 5 | Наружный диаметр, мм | G 27/ 0.42 |  |
|  | 6 | Длина , мм | 88 |  |
|  | 7 | Количество, шт. | 200 |  |
| 22 | 1 | Игла для спинномозговой пункции со срезом Квинке | Игла со срезом типа Квинке для диагностической и терапевтической люмбальной пункции, спинномозговой анестезии. Состав: игла из нержавеющей стали с трехгранной заточкой Квинке, прозрачный пластиковый рифленый павильон, обтуратор с цветовой кодировкой ручки и указателем положения среза. Набор может комплектоваться проводниковой иглой. |  |
|  | 2 | Наружный диаметр, мм | 18G/1.3 |  |
|  | 3 | Длина , мм | 88 |  |
|  | 4 | Количество, шт. | 75 |  |
|  | 5 | Наружный диаметр, мм | 20G/0,9 |  |
|  | 6 | Длина , мм | 88 |  |
|  | 7 | Количество, шт. | 50 |  |
|  | 8 | Наружный диаметр, мм | 22G/0,7 |  |
|  | 9 | Длина , мм | 88 |  |
|  | 10 | Количество, шт. | 275 |  |
|  | 11 | Наружный диаметр, мм | 25G/0,53 |  |
|  | 12 | Длина , мм | 88 |  |
|  | 13 | Количество, шт. | 775 |  |
|  | 14 | Наружный диаметр, мм | 25G/0,53 |  |
|  | 15 | Длина , мм | 120 |  |
|  | 16 | Количество, шт. | 25 |  |
|  | 17 | Наружный диаметр, мм | 26G/0,47 |  |
|  | 18 | Длина , мм | 88 |  |
|  | 19 | Количество, шт. | 75 |  |
|  | 20 | Наружный диаметр, мм | 27G/0,42 |  |
|  | 21 | Длина , мм | 88 |  |
|  | 22 | Количество, шт. | 150 |  |
| 23 | 1 | Двухканальная закрытая фильтр-система для безыгольного многократного забора жидких медикаментов с поддержкой стерильности. | Наличие |  |
|  | 2 | Состав: | двухканальный наконечник для прокола пробки флакона; защитная пластина с фильтром; соединитель Луэр лок; защитная крышка |  |
|  | 3 | Фильтр воздушного канала | Диаметр пор 0.45 микрон |  |
|  | 4 | Соединение | Луэр лок |  |
|  | 5 | Количество, шт. | 250 |  |
| 24 | 1 | Разветвитель для соединения основной инфу-зионной линии с дополнительными. | Наличие |  |
|  | 2 | Материал – Поливинилхлорид медицинского назначения. Длина 35 см. Внутренний диаметр 3,0 мм. Объем заполнения 4,5 мл. Роликовый зажим. Четыре гибких коннектора | Наличие |  |
|  | 3 | Количество, шт. | 25 |  |
| 25 | 1 | Блок из трех 3-ходовых кранов для инфузии, измерения давления, регулирования потоков. Состав крана: Т- образный прозрачный корпус, прямоточные внутренние каналы, коннекторы Люэр Лок; регулятор потоков - цветовая маркировка, указатели открытых каналов; удлинительная линия 150 см | Наличие |  |
|  | 2 | Используемые материалы | Полипропилен, полиэтилен ВД |  |
|  | 3 | Регулятор потоков | Угол поворота 3600, пять рабочих позиций |  |
|  | 4 | Цветовая кодировка крана | Синий цвет – венозная линия |  |
|  | 5 | Количество, шт. | 25 |  |
| 26 | 1 | Ножницы хирургические по Mayo, изогнутые, без специального технологического покрытия, структура пассивного антибликового покрытия оксида хрома образовывается из материала стали, непрерывно, в процессе эксплуатации инструмента. | Наличие |  |
|  | 2 | Длина, мм | 170 |  |
|  | 3 | Длина бранш в боковой проекции, мм | 54 |  |
|  | 4 | Матричный код производителя для системы учета использования, обработки, стерилизации и хранения. | Наличие |  |
|  | 5 | Материал изготовления | Сталь |  |
|  | 6 | Твердость, по шкале Роквелла, HRC |  |  |
|  | 7 | - не менее | 52 |  |
|  | 8 | - не более | 58 |  |
|  | 9 | Метод стерилизации - автоклавирование | Наличие |  |
|  | 10 | Индивидуальная упаковка, прозрачная с одной стороны, несущая на себе информацию о производителе, юни-код, штрих-код, каталожный номер и описание на русском языке. | Наличие |  |
|  | 11 | Гарантия с даты поставки, месяцев | 12 |  |
|  | 12 | Количество, шт. | 5 |  |
| 27 | 1 | Ножницы препаровальные по Metzenbaum, изогнутые, без специального технологического покрытия, структура пассивного антибликового покрытия оксида хрома образовывается из материала стали, непрерывно, в процессе эксплуатации инструмента. | Наличие |  |
|  | 2 | Длина, мм | 180 |  |
|  | 3 | Длина режущей части, мм | 28,5 |  |
|  | 4 | Кольца, окрашенные в золотистый цвет | Наличие |  |
|  | 5 | Твердосплавные вставки рабочей поверхности из карбид вольфрама | Наличие |  |
|  | 6 | Матричный код производителя для системы учета использования, обработки, стерилизации и хранения. | Наличие |  |
|  | 7 | Материал изготовления | Сталь |  |
|  | 8 | Твердость, по шкале Роквелла, HRC |  |  |
|  | 9 | - не менее | 59 |  |
|  | 10 | - не более | 61 |  |
|  | 11 | Метод стерилизации - автоклавирование | Наличие |  |
|  | 12 | Индивидуальная упаковка, прозрачная с одной стороны, несущая на себе информацию о производителе, юни-код, штрих-код, каталожный номер и описание на русском языке. | Наличие |  |
|  | 13 | Гарантия с даты поставки, месяцев | 36 |  |
|  | 14 | Количество, шт. | 2 |  |
| 28 | 1 | Катетер для обеспечения центральной вены через периферический доступ, стерильный | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Требуемые характеристики | Диапазон значений |  |
|  | 4 | Катетер - проводник | силиконовая трубка молочно-матового цвета |  |
|  | 5 | Длина катетера | 25 см |  |
|  | 6 | Наружный диаметр катетера | 0,6 мм |  |
|  | 7 | Внутренний диаметр катетера | 0,3 мм |  |
|  | 8 | Относительная растяжимость | 7 |  |
|  | 9 | Усилие на разрыв | 9,0 Мпа |  |
|  | 10 | Инструкция по применению на русском языке | Наличие |  |
|  | 11 | Количество, шт. | 100 |  |
| 29 | 1 | Манжеты для мониторного измерения АД | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Количество подключений | 2 |  |
|  | 4 | Пневматическая камера | Наличие |  |
|  | 5 | Коннектор для подключения к монитору | Наличие |  |
|  | 6 | Пленка по окружности руки | Наличие |  |
|  | 7 | Размер пленки: | №2: 3 - 6 см, №3: 4 - 8 см, №4: 9 - 12 см |  |
|  | 8 | Количество |  |  |
|  | 9 | № 2 | 50 шт. |  |
|  | 10 | № 3 | 85 шт. |  |
|  | 11 | № 4 | 85 шт. |  |
| 30 | 1 | Шприц 3-х компонентный для шприцевого насоса Перфузор компакт, без иглы | Наличие |  |
|  | 2 | Вместимость | 50мл |  |
|  | 3 | Общая характеристика | Винтовая насадка Луер-Лок, цилиндр и поршень изготовлены из полипропилена, легко скользящая накладка поршня с двумя уплотнительными кольцами не содержит латекса, нестираемая четкая гравировка. Разъем для фиксации в шприцевом насосе под упорной планкой плунжера, прозрачный цилиндр. Насадка для канюль центральной ориентации |  |
|  | 4 | Минимальное расстояние между упорными планками цилиндра и плунжера | 14 мм |  |
|  | 5 | Производитель, каталожный № | Указать, должен быть внесен в таблицу совместимых шприцов руководства по эксплуатации шприцевого насоса Perfusor compakt |  |
|  | 6 | Количество, шт. | 4680 |  |
| 31 | 1 | Фильтр электростатический с функцией увлажнения «Искусственный нос» для педиатрии и неонатологии, однократного применения, стерильный | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Эффективность бактериальной фильтрации, % | 99,99 |  |
|  | 4 | Эффективность вирусной фильтрации, % | 99,99 |  |
|  | 5 | Сопротивление потоку при вентиляции | 5л/мин – 0,7см Н2О – 7,5л/мин – 1,2см Н2О – 10л/мин – 1,9см Н2О. |  |
|  | 6 | Компрессионный объем, мл | 10 |  |
|  | 7 | Тип фильтрации | электростатический |  |
|  | 8 | Фильтрующая поверхность, кв.см | 10 |  |
|  | 9 | Коннекторы | 22М/15F – 22F/15M |  |
|  | 10 | Люер-порт для капнографии (СО2) | Наличие |  |
|  | 11 | Увлажнение дыхательной смеси на вдохе | Наличие |  |
|  | 12 | Объем вентиляции 2 часа VT 25мл 27,7мг/л VT 50мл 27,5мг/л | Наличие |  |
|  | 13 | Согревание дыхательной смеси на вдохе | Наличие |  |
|  | 14 | Объем вентиляции 2 часа VT 250мл 30,20С |  |  |
|  | 15 | Время использования, не менее час. | 24 |  |
|  | 16 | Количество, шт | 150 |  |
| 32 | 1 | Фильтр механический с функцией увлажнения «Искусственный нос», однократного применения, стерильный | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Эффективность бактериальной фильтрации, % | 99,999999 |  |
|  | 4 | Эффективность вирусной фильтрации, % | 99,999999 |  |
|  | 5 | Сопротивление потоку при вентиляции | 30л/мин – 0,8см Н2О – 60л/мин – 1,9см Н2О – 90л/мин – 3,4см Н2О. |  |
|  | 6 | Компрессионный объем, мл | 92 |  |
|  | 7 | Тип фильтрации | механический |  |
|  | 8 | Фильтрующая поверхность, более кв.см | 500 |  |
|  | 9 | Коннекторы | 22М/15F – 22F/15M |  |
|  | 10 | Люер-порт для капнографии (СО2) | Наличие |  |
|  | 11 | Увлажнение дыхательной смеси на вдохе | Наличие |  |
|  | 12 | Объем вентиляции 2 часа VT 500мл 34,0мг/л VT 1000мл 34,0мг/л | Наличие |  |
|  | 13 | Согревание дыхательной смеси на вдохе | Наличие |  |
|  | 14 | Объем вентиляции 2 часа VT 500мл 32,10С | Наличие |  |
|  | 15 | Время использования, не менее час. | 24 |  |
|  | 16 | Количество, шт | 560 |  |
| 33 | 1 | Датчик пульсоксиметрический | тип Nellcor |  |
|  | 2 | Датчик гибкий, типа Y-сенсер | Предназначен для сатурации и частоты пульса у новорожденных детей весом менее 3 кг и взрослых весом более 40кг |  |
|  | 3 | Длина волны при измерении | инфракрасный - 925 нм |  |
|  | 4 | Точность измерения | + 3% + 1 ед. |  |
|  | 5 | Изоляция пациента | более 12 Мом |  |
|  | 6 | Напряжение питания | 1,5 В |  |
|  | 7 | Разъем датчика | трапециевидный |  |
|  | 8 | Количество, шт | 108 |  |
| 34 | 1 | Зонд желудочный, одноразового применения, стерильный | Предназначен для декомпрессии ЖКТ |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Материал | термопластичный ПВХ,содержит пластизоль в качестве пластификатора |  |
|  | 4 | Наружная поверхность | Матовая |  |
|  | 5 | Градуировка на расстоянии | 450мм, 550мм, 650мм, 750мм |  |
|  | 6 | Коннектор Луер-Лок | Цвет коннектора определяет размер катетера |  |
|  | 7 | Дистальный конец катетера имеет два боковых гладко оплавленных отверстия | Наличие |  |
|  | 8 | Длина, мм | 1000 |  |
|  | 9 | Размер, CH/FR | 14 |  |
|  | 10 | ID (mm) | 3,3 |  |
|  | 11 | OD(mm) | 4,7 |  |
|  | 12 | Цвет конектора | зеленый |  |
|  | 13 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |  |
|  | 14 | Количество, шт. | 25 |  |
| 35 | 1 | Зонд желудочный, одноразового применения, стерильный | Предназначен для декомпрессии ЖКТ |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Материал | термопластичный ПВХ,содержит пластизоль в качестве пластификатора |  |
|  | 4 | Наружная поверхность | Матовая |  |
|  | 5 | Градуировка на расстоянии | 450мм, 550мм, 650мм, 750мм |  |
|  | 6 | Коннектор Луер-Лок | Цвет коннектора определяет размер катетера |  |
|  | 7 | Дистальный конец катетера имеет два боковых гладко оплавленных отверстия | Наличие |  |
|  | 8 | Длина, мм | 1000 |  |
|  | 9 | Размер, CH/FR | 16 |  |
|  | 10 | ID (mm) | 3,8 |  |
|  | 11 | OD(mm) | 5,3 |  |
|  | 12 | Цвет конектора | оранжевый |  |
|  | 13 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |  |
|  | 14 | Количество, шт | 50 |  |
| 36 | 1 | Зонд желудочный, одноразового применения, стерильный | Предназначен для декомпрессии ЖКТ |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Материал | термопластичный ПВХ,содержит пластизоль в качестве пластификатора |  |
|  | 4 | Наружная поверхность | Матовая |  |
|  | 5 | Градуировка на расстоянии | 450мм, 550мм, 650мм, 750мм |  |
|  | 6 | Коннектор Луер-Лок | Цвет коннектора определяет размер катетера |  |
|  | 7 | Дистальный конец катетера имеет два боковых гладко оплавленных отверстия | Наличие |  |
|  | 8 | Длина, мм | 1000 |  |
|  | 9 | Размер, CH/FR | 18 |  |
|  | 10 | ID (mm) | 4,5 |  |
|  | 11 | OD(mm) | 6 |  |
|  | 12 | Цвет конектора | красный |  |
|  | 13 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |  |
|  | 14 | Количество, шт | 25 |  |
| 37 | 1 | Зонд желудочный, одноразового применения, стерильный | Предназначен для декомпрессии ЖКТ |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Материал | термопластичный ПВХ,содержит пластизоль в качестве пластификатора |  |
|  | 4 | Наружная поверхность | Матовая |  |
|  | 5 | Градуировка на расстоянии | 450мм, 550мм, 650мм, 750мм |  |
|  | 6 | Коннектор Луер-Лок | Цвет коннектора определяет размер катетера |  |
|  | 7 | Дистальный конец катетера имеет два боковых гладко оплавленных отверстия | Наличие |  |
|  | 8 | Длина, мм | 1000 |  |
|  | 9 | Размер, CH/FR | 20 |  |
|  | 10 | ID (mm) | 5,1 |  |
|  | 11 | OD(mm) | 6,7 |  |
|  | 12 | Цвет конектора | желтый |  |
|  | 13 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |  |
|  | 14 | Количество, шт. | 25 |  |
| 38 | 1 | Зонд желудочный, одноразового применения, стерильный | Предназначен для декомпрессии ЖКТ |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Материал | термопластичный ПВХ,содержит пластизоль в качестве пластификатора |  |
|  | 4 | Наружная поверхность | Матовая |  |
|  | 5 | Градуировка на расстоянии | 450мм, 550мм, 650мм, 750мм |  |
|  | 6 | Коннектор Луер-Лок | Цвет коннектора определяет размер катетера |  |
|  | 7 | Дистальный конец катетера имеет два боковых гладко оплавленных отверстия | Наличие |  |
|  | 8 | Длина, мм | 1000 |  |
|  | 9 | Размер, CH/FR | 25 |  |
|  | 10 | ID (mm) | 6,6 |  |
|  | 11 | OD(mm) | 8,4 |  |
|  | 12 | Цвет конектора | фиолетовый |  |
|  | 13 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |  |
|  | 14 | Количество, шт. | 35 |  |
| 39 | 1 | Зонд желудочный, одноразового применения, стерильный | Предназначен для декомпрессии ЖКТ |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Материал | термопластичный ПВХ,содержит пластизоль в качестве пластификатора |  |
|  | 4 | Наружная поверхность | Матовая |  |
|  | 5 | Градуировка на расстоянии | 450мм, 550мм, 650мм, 750мм |  |
|  | 6 | Коннектор Луер-Лок | Цвет коннектора определяет размер катетера |  |
|  | 7 | Дистальный конец катетера имеет два боковых гладко оплавленных отверстия | Наличие |  |
|  | 8 | Длина, мм | 1000 |  |
|  | 9 | Размер, CH/FR | 28 |  |
|  | 10 | ID (mm) | 7,5 |  |
|  | 11 | OD(mm) | 9,3 |  |
|  | 12 | Цвет конектора | салатный |  |
|  | 13 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |  |
|  | 14 | Количество, шт. | 35 |  |
| 40 | 1 | Зонд желудочный, одноразового применения, стерильный | Предназначен для декомпрессии ЖКТ |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Материал | термопластичный ПВХ,содержит пластизоль в качестве пластификатора |  |
|  | 4 | Наружная поверхность | Матовая |  |
|  | 5 | Градуировка на расстоянии | 450мм, 550мм, 650мм, 750мм |  |
|  | 6 | Коннектор Луер-Лок | Цвет коннектора определяет размер катетера |  |
|  | 7 | Дистальный конец катетера имеет два боковых гладко оплавленных отверстия | Наличие |  |
|  | 8 | Длина, мм | 1000 |  |
|  | 9 | Размер, CH/FR | 32 |  |
|  | 10 | ID (mm) | 8,7 |  |
|  | 11 | OD(mm) | 10,7 |  |
|  | 12 | Цвет конектора | черный |  |
|  | 13 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |  |
|  | 14 | Количество, шт. | 25 |  |
| 41 | 1 | Катетер аспирационный с вакуум контролем тип Wakon, одноразового применения, стерильный | Предназначен для контролируемого отсасывания слизи из верхних дыхательных путей |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Материал дренажной трубки | Термопластичный ПВХ, содержат пластизоль в качестве пластификатора |  |
|  | 4 | Материал коннектора | Полистирол |  |
|  | 5 | Коннектор тип Wakon идеально соответствует размерам элементов любого отсасывающего оборудования | Цвет коннектора определяет размер катетера |  |
|  | 6 | Дистальный конец катетера имеет гладкооплавленное центральное отверстие | Наличие |  |
|  | 7 | Длина, мм | 400 |  |
|  | 8 | Размер, CH/FR | 6 |  |
|  | 9 | ID (mm) | 1,1 |  |
|  | 10 | OD(mm) | 2 |  |
|  | 11 | Цвет конектора | салатный |  |
|  | 12 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |  |
|  | 13 | Количество, шт. | 250 |  |
| 42 | 1 | Катетер аспирационный с вакуум контролем тип Wakon, одноразового применения, стерильный | Предназначен для контролируемого отсасывания слизи из верхних дыхательных путей |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Материал дренажной трубки | Термопластичный ПВХ, содержат пластизоль в качестве пластификатора |  |
|  | 4 | Материал коннектора | Полистирол |  |
|  | 5 | Коннектор тип Wakon идеально соответствует размерам элементов любого отсасывающего оборудования | Цвет коннектора определяет размер катетера |  |
|  | 6 | Дистальный конец катетера имеет гладкооплавленное центральное отверстие | Наличие |  |
|  | 7 | Длина, мм | 400 |  |
|  | 8 | Размер, CH/FR | 8 |  |
|  | 9 | ID (mm) | 1,7 |  |
|  | 10 | OD(mm) | 2,7 |  |
|  | 11 | Цвет конектора | синий |  |
|  | 12 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |  |
|  | 13 | Количество, шт. | 2000 |  |
| 43 | 1 | Катетер аспирационный с вакуум контролем тип Wakon, одноразового применения, стерильный | Предназначен для контролируемого отсасывания слизи из верхних дыхательных путей |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Материал дренажной трубки | Термопластичный ПВХ, содержат пластизоль в качестве пластификатора |  |
|  | 4 | Материал коннектора | Полистирол |  |
|  | 5 | Коннектор тип Wakon идеально соответствует размерам элементов любого отсасывающего оборудования | Цвет коннектора определяет размер катетера |  |
|  | 6 | Дистальный конец катетера имеет гладко оплавленное центральное отверстие | Наличие |  |
|  | 7 | Длина, мм | 600 |  |
|  | 8 | Размер, CH/FR | 10 |  |
|  | 9 | ID (mm) | 2,3 |  |
|  | 10 | OD(mm) | 3,3 |  |
|  | 11 | Цвет конектора | черный |  |
|  | 12 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |  |
|  | 13 | Количество, шт. | 10 |  |
| 44 | 1 | Катетер аспирационный с вакуум контролем тип Wakon, одноразового применения, стерильный | Предназначен для контролируемого отсасывания слизи из верхних дыхательных путей |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Материал дренажной трубки | Термопластичный ПВХ, содержат пластизоль в качестве пластификатора |  |
|  | 4 | Материал коннектора | Полистирол |  |
|  | 5 | Коннектор тип Wakon идеально соответствует размерам элементов любого отсасывающего оборудования | Цвет коннектора определяет размер катетера |  |
|  | 6 | Дистальный конец катетера имеет гладкооплавленное центральное отверстие | Наличие |  |
|  | 7 | Длина, мм | 600 |  |
|  | 8 | Размер, CH/FR | 12 |  |
|  | 9 | ID (mm) | 2,8 |  |
|  | 10 | OD(mm) | 4,0 |  |
|  | 11 | Цвет конектора | белый |  |
|  | 12 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |  |
|  | 13 | Количество, шт. | 100 |  |
| 45 | 1 | Катетер аспирационный с вакуум контролем тип Wakon, одноразового применения, стерильный | Предназначен для контролируемого отсасывания слизи из верхних дыхательных путей |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Материал дренажной трубки | Термопластичный ПВХ, содержат пластизоль в качестве пластификатора |  |
|  | 4 | Материал коннектора | Полистирол |  |
|  | 5 | Коннектор тип Wakon идеально соответствует размерам элементов любого отсасывающего оборудования | Цвет коннектора определяет размер катетера |  |
|  | 6 | Дистальный конец катетера имеет гладкооплавленное центральное отверстие | Наличие |  |
|  | 7 | Длина, мм | 600 |  |
|  | 8 | Размер, CH/FR | 14 |  |
|  | 9 | ID (mm) | 3,3 |  |
|  | 10 | OD(mm) | 4,7 |  |
|  | 11 | Цвет конектора | зеленый |  |
|  | 12 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |  |
|  | 13 | Количество, шт. | 2500 |  |
| 46 | 1 | Катетер аспирационный с вакуум контролем тип Wakon, одноразового применения, стерильный | Предназначен для контролируемого отсасывания слизи из верхних дыхательных путей |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Материал дренажной трубки | Термопластичный ПВХ, содержат пластизоль в качестве пластификатора |  |
|  | 4 | Материал коннектора | Полистирол |  |
|  | 5 | Коннектор тип Wakon идеально соответствует размерам элементов любого отсасывающего оборудования | Цвет коннектора определяет размер катетера |  |
|  | 6 | Дистальный конец катетера имеет гладко оплавленное центральное отверстие | Наличие |  |
|  | 7 | Длина, мм | 600 |  |
|  | 8 | Размер, CH/FR | 16 |  |
|  | 9 | ID (mm) | 3,8 |  |
|  | 10 | OD(mm) | 5,3 |  |
|  | 11 | Цвет конектора | оранжевый |  |
|  | 12 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |  |
|  | 13 | Количество, шт. | 450 |  |
| 47 | 1 | Катетер аспирационный с вакуум контролем тип Wakon, одноразового применения, стерильный | Предназначен для контролируемого отсасывания слизи из верхних дыхательных путей |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Материал дренажной трубки | Термопластичный ПВХ, содержат пластизоль в качестве пластификатора |  |
|  | 4 | Материал коннектора | Полистирол |  |
|  | 5 | Коннектор тип Wakon идеально соответствует размерам элементов любого отсасывающего оборудования | Цвет коннектора определяет размер катетера |  |
|  | 6 | Дистальный конец катетера имеет гладко оплавленное центральное отверстие | Наличие |  |
|  | 7 | Длина, мм | 600 |  |
|  | 8 | Размер, CH/FR | 18 |  |
|  | 9 | ID (mm) | 4,5 |  |
|  | 10 | OD(mm) | 6,0 |  |
|  | 11 | Цвет конектора | красный |  |
|  | 12 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |  |
|  | 13 | Количество, шт. | 200 |  |
| 48 | 1 | Катетер для энтерального питания, однократного использования, стерильный | Предназначен для энтерального питания |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Материал катетера термопластичный ПВХ,содержит пластизоль в качестве пластификатора | Наличие |  |
|  | 4 | Матовая наружная поверхность | Наличие |  |
|  | 5 | Коннектор Луер-Лок с крышечкой | Наличие |  |
|  | 6 | Цвет коннектора определяет размер катетера | Наличие |  |
|  | 7 | Дистальный конец катетера имеет два боковых гладко оплавленных отверстия | Наличие |  |
|  | 8 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |  |
|  | 9 | Размер, CH/FR | 6 |  |
|  | 10 | ID (mm) | 1,1 |  |
|  | 11 | OD(mm) | 2,0 |  |
|  | 12 | Количество, шт. | 2000 |  |
| 49 | 1 | Катетер для энтерального питания, однократного использования, стерильный | Предназначен для энтерального питания |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Материал катетера термопластичный ПВХ,содержит пластизоль в качестве пластификатора | Наличие |  |
|  | 4 | Матовая наружная поверхность | Наличие |  |
|  | 5 | Коннектор Луер-Лок с крышечкой | Наличие |  |
|  | 6 | Цвет коннектора определяет размер катетера | Наличие |  |
|  | 7 | Дистальный конец катетера имеет два боковых гладко оплавленных отверстия | Наличие |  |
|  | 8 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |  |
|  | 9 | Размер, CH/FR | 8 |  |
|  | 10 | ID (mm) | 1,7 |  |
|  | 11 | OD(mm) | 2,7 |  |
|  | 12 | Количество, шт. | 500 |  |
| 50 | 1 | Комплект для катетеризации крупных сосудов (по Сельдингеру) одноканальный, одноразового использования, стерильный | Предназначен для постановки центрального венозного катетера в крупные сосуды |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Состав |  |  |
|  | 4 | Одноканальный центральный венозный катетер | полиуретановый рентгенконтрастный,с сантиметровой разметкой |  |
|  | 5 | Диаметр катетера | 5F(16G) |  |
|  | 6 | Длина катетера | 20см |  |
|  | 7 | Две пары фиксирующих крыльев | наличие |  |
|  | 8 | Игла подключичная по Сельдингеру | с мандреном |  |
|  | 9 | Диаметр иглы | 18G(1,2мм) |  |
|  | 10 | Длина иглы | 90мм |  |
|  | 11 | Проводник | стальной,c мягким атравматичным кончиком J-типа,с направителем |  |
|  | 12 | Диаметр проводника | 0,38" |  |
|  | 13 | Длина проводника | 60см |  |
|  | 14 | Дилататор | 6F |  |
|  | 15 | Скальпель | наличие |  |
|  | 16 | Шприц обычный | 10мл |  |
|  | 17 | Количество, шт. | 135 |  |
| 51 | 1 | Комплект для катетеризации крупных сосудов (по Сельдингеру) одноканальный, одноразового использования, стерильный | Предназначен для постановки центрального венозного катетера в крупные сосуды |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Состав |  |  |
|  | 4 | Одноканальный центральный венозный катетер | полиуретановый рентгенконтрастный,с сантиметровой разметкой |  |
|  | 5 | Диаметр катетера | 6F(14G) |  |
|  | 6 | Длина катетера | 20см |  |
|  | 7 | Две пары фиксирующих крыльев | наличие |  |
|  | 8 | Игла подключичная по Сельдингеру | с мандреном |  |
|  | 9 | Диаметр иглы | 18G(1,2мм) |  |
|  | 10 | Длина иглы | 90мм |  |
|  | 11 | Проводник | стальной,c мягким атравматичным кончиком J-типа,с направителем |  |
|  | 12 | Диаметр проводника | 0,38" |  |
|  | 13 | Длина проводника | 60см |  |
|  | 14 | Дилататор | 7F |  |
|  | 15 | Скальпель | наличие |  |
|  | 16 | Шприц обычный | 10мл |  |
|  | 17 | Количество, шт. | 50 |  |
| 52 | 1 | Комплект для катетеризации крупных сосудов (по Сельдингеру) одноканальный, одноразового использования, стерильный | Предназначен для постановки центрального венозного катетера в крупные сосуды |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Состав |  |  |
|  | 4 | Одноканальный центральный венозный катетер | полиуретановый рентгенконтрастный,с сантиметровой разметкой |  |
|  | 5 | Диаметр катетера | 7F(13G) |  |
|  | 6 | Длина катетера | 20см |  |
|  | 7 | Две пары фиксирующих крыльев | наличие |  |
|  | 8 | Игла подключичная по Сельдингеру | с мандреном |  |
|  | 9 | Диаметр иглы | 18G(1,2мм) |  |
|  | 10 | Длина иглы | 90мм |  |
|  | 11 | Проводник | стальной,c мягким атравматичным кончиком J-типа,с направителем |  |
|  | 12 | Диаметр проводника | 0,38" |  |
|  | 13 | Длина проводника | 60см |  |
|  | 14 | Дилататор | 8F |  |
|  | 15 | Скальпель | наличие |  |
|  | 16 | Шприц обычный | 10мл |  |
|  | 17 | Количество, шт. | 10 |  |
| 53 | 1 | Скобки к инструменту Гера 5 | Наличие |  |
|  | 2 | габаритный размер ручки-манипулятора | 180 мм х Ø30мм |  |
|  | 3 | габаритный размер сменной рабочей части | 160 мм х Ø7мм |  |
|  | 4 | габаритный размер экстрактора скобок | 330 мм х Ø5мм |  |
|  | 5 | масса степлера, не более г | 250 |  |
|  | 6 | масса экстрактора скобок не более, г | 100 |  |
|  | 7 | габаритный размер магазина скобок | 37,5 мм х Ø5мм |  |
|  | 8 | масса магазина скобок не более, г | 1 |  |
|  | 9 | фиксированное количество скобок в магазине, шт. | 8 |  |
|  | 10 | форма скобки | спираль |  |
|  | 11 | материал | титан |  |
|  | 12 | Количество, маг. | 50 |  |
| 54 | 1 | Угловой коннектор 4-13см, двойной порт, растяжимый, моделируемый для подсоединения к дыхательному контуру и эндотрахеальной трубке | Наличие |  |
|  | 2 | Количество, шт. | 100 |  |
| 55 | 1 | Трубка трахеостомическая с манжетой, однократного применения, стерильная №8 | Предназначена для трахеальной интубации |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Прозрачная. Изготовлена из термопластичного силиконизированного ПВХ, материал содержит пластизоль в качестве пластификатора | Наличие |  |
|  | 4 | Инкапсулированная рентгеноконтрастная полоса по всей длине трубки | Наличие |  |
|  | 5 | Манжета низкого давления с большим объемом, припаяная | Наличие |  |
|  | 6 | Чувствительный синий пилотный баллон большого размера, | Наличие |  |
|  |  | - маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки, номера лота и производителя |  |  |
|  | 7 | Гладкий закругленный проводниковый стилет | Наличие |  |
|  | 8 | Гибкие крылья с маркировкой размера трубки | Наличие |  |
|  | 9 | Запечатанная белая шейная лента | Наличие |  |
|  | 10 | Коннектор | Вращающийся 15мм |  |
|  | 11 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |  |
|  | 12 | Размер, CH/FR | 33 |  |
|  | 13 | ID (mm) | 8,0 |  |
|  | 14 | OD(mm) | 11,0 |  |
|  | 15 | Количество, шт. | 5 |  |
| 56 | 1 | Трубка трахеостомическая с манжетой, однократного применения, стерильная №8,5 | Предназначена для трахеальной интубации |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Прозрачная. Изготовлена из термопластичного силиконизированного ПВХ, материал содержит пластизоль в качестве пластификатора | Наличие |  |
|  | 4 | Инкапсулированная рентгенконтрастная полоса по всей длине трубки | Наличие |  |
|  | 5 | Манжета низкого давления с большим объемом, припаяная | Наличие |  |
|  | 6 | Чувствительный синий пилотный баллон большого размера, | Наличие |  |
|  |  | - маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки,номера лота и производителя |  |  |
|  | 7 | Гладкий закругленный проводниковый стилет | Наличие |  |
|  | 8 | Гибкие крылья с маркировкой размера трубки | Наличие |  |
|  | 9 | Запечатанная белая шейная лента | Наличие |  |
|  | 10 | Коннектор | Вращающийся 15мм |  |
|  | 11 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |  |
|  | 12 | Размер, CH/FR | 35 |  |
|  | 13 | ID (mm) | 8,5 |  |
|  | 14 | OD(mm) | 11,7 |  |
|  | 15 | Количество, шт. | 30 |  |
| 57 | 1 | Трубка эндотрахеальная с манжетой, однократного применения, стерильная №8 | Предназначена для оро- и назо- трахеальной интубации |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Прозрачная. Изготовлена из термопластичного силиконизированного ПВХ, материал содержит пластизоль в качестве пластификатора | Наличие |  |
|  | 4 | Атравматичный закругленный конец с гладким глазком типа Мерфи | Наличие |  |
|  | 5 | Инкапсулированная рентгеноконтрастная полоса по всей длине трубки | Наличие |  |
|  | 6 | Двойная шкала глубины | Наличие |  |
|  | 7 | Сантиметровая разметка | Наличие |  |
|  | 8 | Манжета низкого давления с большим объемом, припаяная | Наличие |  |
|  | 9 | Чувствительный пилотный баллон большого размера, | Наличие |  |
|  |  | - маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки и номера лота производителя |  |  |
|  | 10 | Коннектор | 15мм |  |
|  | 11 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |  |
|  | 12 | Размер, CH/FR | 33 |  |
|  | 13 | ID (mm) | 8,0 |  |
|  | 14 | OD(mm) | 11,0 |  |
|  | 15 | Количество, шт. | 210 |  |
| 58 | 1 | Трубка эндотрахеальная с манжетой, однократного применения, стерильная №8,5 | Предназначена для оро- и назо- трахеальной интубации |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Прозрачная. Изготовлена из термопластичного силиконизированного ПВХ, материал содержит пластизоль в качестве пластификатора | Наличие |  |
|  | 4 | Атравматичный закругленный конец с гладким глазком типа Мерфи | Наличие |  |
|  | 5 | Инкапсулированная рентгеноконтрастная полоса по всей длине трубки | Наличие |  |
|  | 6 | Двойная шкала глубины | Наличие |  |
|  | 7 | Сантиметровая разметка | Наличие |  |
|  | 8 | Манжета низкого давления с большим объемом, припаяная | Наличие |  |
|  | 9 | Чувствительный пилотный баллон большого размера, | Наличие |  |
|  |  | - маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки и номера лота производителя |  |  |
|  | 10 | Коннектор | 15мм |  |
|  | 11 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |  |
|  | 12 | Размер, CH/FR | 35 |  |
|  | 13 | ID (mm) | 8,5 |  |
|  | 14 | OD(mm) | 11,7 |  |
|  | 15 | Количество, шт. | 90 |  |
| 59 | 1 | Трубка эндотрахеальная с манжетой, однократного применения, стерильная №9,0 | Предназначена для оро- и назо- трахеальной интубации |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Прозрачная. Изготовлена из термопластичного силиконизированного ПВХ, материал содержит пластизоль в качестве пластификатора | Наличие |  |
|  | 4 | Атравматичный закругленный конец с гладким глазком типа Мерфи | Наличие |  |
|  | 5 | Инкапсулированная рентгеноконтрастная полоса по всей длине трубки | Наличие |  |
|  | 6 | Двойная шкала глубины | Наличие |  |
|  | 7 | Сантиметровая разметка | Наличие |  |
|  | 8 | Манжета низкого давления с большим объемом,припаяная | Наличие |  |
|  | 9 | Чувствительный пилотный баллон большого размера, | Наличие |  |
|  |  | - маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки и номера лота производителя |  |  |
|  | 10 | Коннектор | 15мм |  |
|  | 11 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |  |
|  | 12 | Размер, CH/FR | 37 |  |
|  | 13 | ID (mm) | 9,0 |  |
|  | 14 | OD(mm) | 12,3 |  |
|  | 15 | Количество, шт. | 90 |  |
| 60 | 1 | Комплект белья акушерский стерильный | Наличие |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Состав |  |  |
|  | 4 | Впитывающая пеленка, размер не менее 60х60 см – 1шт. | Имеет многослойную структуру: покрытие из нетканого материала, поглощающий слой и внешнее покрытие из нескользящего полиэтилена. Впитываемость не менее 1000 мл |  |
|  | 5 | Простыня большая влагонепроницаемая, размер не менее 140*80 см – 2шт. | Трехслойный материал (целлюлоза-полиэтилен-целлюлоза) |  |
|  | 6 | Простыня малая влагонепроницаемая, размер не менее 80*70 – 2шт. | Трехслойный материал (целлюлоза-полиэтилен-целлюлоза) |  |
|  | 7 | Упаковка | Комплект упакован в индивидуальную упаковку. Одна из сторон упаковки выполнена из прозрачной полимерной пленки. Упаковка легко открывается без помощи ножниц. |  |
|  | 8 | Количество, компл. | 1450 |  |
| 61 | 1 | Пеленка впитывающая, одноразового использования, не стерильная | Наличие |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Поверхность | Рифленая, равномерно распределяющая жидкость, полностью водонепроницаемый наружный слой |  |
|  | 4 | Размер, см | 60*60 |  |
|  | 5 | Длина пеленки, мм | 600 |  |
|  | 6 | Ширина, мм | 580 |  |
|  | 7 | Длина впитывающей подушки, мм | 530 |  |
|  | 8 | Ширина впитывающей подушки, мм | 510 |  |
|  | 9 | Впитываемость, не менее мл | 1250 |  |
|  | 10 | Количество, шт. | 5900 |  |
| 62 | 1 | Пеленка впитывающая, одноразового использования, не стерильная | Наличие |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Поверхность | Рифленая, равномерно распределяющая жидкость, полностью водонепроницаемый наружный слой |  |
|  | 4 | Размер, см | 60*90 |  |
|  | 5 | Длина пеленки, мм | 900 |  |
|  | 6 | Ширина, мм | 580 |  |
|  | 7 | Длина впитывающей подушки, мм | 830 |  |
|  | 8 | Ширина впитывающей подушки, мм | 510 |  |
|  | 9 | Впитываемость, не менее мл | 1950 |  |
|  | 10 | Количество, шт. | 6700 |  |
| 63 | 1 | Синтетическая расссасывающаяся мононить на основе Полидиаксанона фиолетовая, с длительным сроком рассасывания 180/210 дней и потерей 50% прочности через 28-42 дня; М1,5 (4/0), 70см игла колющая, 3/8 окружности, 17мм. | Наличие |  |
|  | 2 | Упаковка | Состоит из 2-х частей. Внешняя : материал фольга, прямоугольной формы , имеющая с порт с обозначенными легко отслаивающимися листками . Внутренняя стерильная: материал картон с информацией о нити и игле с отверстием для доступа к игле и эластичной задней панелью - пластиковым раздаточным лотком, 36 шт в упаковке маркированной матричным кодом |  |
|  | 3 | Количество, уп. | 2 |  |
| 64 | 1 | Щипцы биопсийные, тип "бронхоскопические", с овальными чашечками, в металлическом тубусе, в сборе с ручкой, тип ручки - пластиковая, ОДНОРАЗОВЫЕ, без иглы | Наличие |  |
|  | 2 | Диаметр 1,8 мм, для канала 2,0 мм, | Наличие |  |
|  | 3 | Длина, см | 120 |  |
|  | 4 | Количество в упаковке, шт | 20 |  |
|  | 5 | Количество, уп. | 2 |  |
| 65 | 1 | Дыхательный контур 22мм 1.6м | Наличие |  |
|  | 2 | Дыхательный контур анестезиологический гофрированный, неразборный, диаметр 22мм, длина 1.6м х 2 + переходник Y-образный, переходник прямой 22М-22М/15F; материал - медицинский полиэтилен, индивидуальная упаковка. | Наличие |  |
|  | 3 | Количество, шт. | 750 |  |
| 66 | 1 | Дыхательный контур 22мм 2.4м + лимб 0.8м | Наличие |  |
|  | 2 | Дыхательный контур анестезиологический гофрированный с эластичными коннекторами, неразборный, диаметр 22мм, длина 2,4 м + переходник Y-образный + гофрированный лимб длиной 0.8 м.; материал - медицинский полиэтилен, индивидуальная упаковка. | Наличие |  |
|  | 3 | Количество, шт. | 220 |  |
| 67 | 1 | Дыхательный контур 15мм 1.5м | Наличие |  |
|  | 2 | Дыхательный контур анестезиологический гофрированный педиатрический, неразборный, диаметр 15 мм, длина 1.5м х 2, коннекторы 22F + переходник Y-образный, переходник 22М-22М/15F; материал - медицинский полиэтилен. Индивидуальная упаковка. | Наличие |  |
|  | 3 | Количество, шт. | 50 |  |
| 68 | 1 | Маска кислородная взрослая с заушным держателем с клипом + кисл. шланг 2.1 м | Наличие |  |
|  | 2 | Маска кислородная взрослая, для дозированной оксигенотерапии, фиксатор для носа, мягкие края, без латекса, гипоаллергенный атравматичный держатель заушный, шланг кислородный продольно армированный, длина не менее 2.1м, индивидуальная упаковка. | Наличие |  |
|  | 3 | Количество, шт. | 10 |  |
| 69 | 1 | Трубка дыхательная 22мм (лимб 0.8м) | Наличие |  |
|  | 2 | Трубка гофрированная дыхательная, 22мм, длина 0.8м; встроенные коннекторы с обеих сторон 22F; материал - медицинский полиэтилен. Индивидуальная упаковка. | Наличие |  |
|  | 3 | Количество, шт. | 50 |  |
| 70 | 1 | Фильтр вирусобактериальный | Наличие |  |
|  | 2 | Фильтр вирусобактериальный электростатический взрослый, эффективность фильтрации не менее 99,999 %, сопротивление не более 0,6 см.вод.ст. при 30л/мин, внутренний объем не менее 69 мл, вес не более 24 г., рекомендуемый срок непрерывной эксплуатации до 24 часов; отсутствие острый углов для исключения риска травмы пациента, стандартные 22/15 мм коннекторы, наличие антиокклюзивного механизма, обеспечивающего невозможность закупорки дыхательного контура жидкостью. Индивидуальная упаковка. | Наличие |  |
|  | 3 | Количество, шт. | 900 |  |
| 71 | 1 | Держатель электродов (электрохирургическая ручка для резания/коагуляции, электрод-скальпель, кабель 3м, одноразовая. В комплекте с ручкой поставляется стальной электрод-лезвие. Ручка оснащена трехштырьковой вилкой | Наличие |  |
|  | 2 | Количество, шт | 60 |  |
| 72 | 1 | Линейный сшивающий аппарат без ножа для наложения двухрядного скобочного шва одной рукой с последующим иссечением тканей скальпелем. | Предназначен для многократного использования во время операции, легко перезаряжаются одноразовыми кассетами для тканей разной толщины. |  |
|  | 2 | Параллельное сведение браншей | Наличие |  |
|  | 3 | Промежуточное положение замка для изменения положения тканей | Наличие |  |
|  | 4 | Возможность открытия аппарата в любое время до и после прошивания (осуществляется простым нажатием на кнопку) | Наличие |  |
|  | 5 | Усиленная низкопрофильная упорная бранша и длинный и тонкий шток аппаратов обеспечивают оптимальный доступ к прошиваемому органу, улучшают визуальный контроль прошивания, и предотвращают смещение рабочих частей при закрытии аппарата. Рифленое "прорезиненное" покрытие ручек предотвращает выскальзывание аппарата даже при работе в мокрых перчатках. | Наличие |  |
|  | 6 | Положение промежуточного закрытия аппарата и атравматичная фиксация тканей в закрытом состоянии позволяют, в любой момент перед прошиванием, переложить аппарат в область, более подходящую для наложения шва | Наличие |  |
|  | 7 | Дополнительные ребра жесткости на скрепке, скрепка в сечении прямоугольной формы. | Наличие |  |
|  | 8 | Заряжен кассетой, длина скобочного шва – не менее 45 мм, высота открытой скобки - не более 3,5 мм, высота закрытой скобки – не более 1,5 мм, сечение скрепки 0,19 мм х 0,30 мм | Наличие |  |
|  | 9 | Количество, шт. | 2 |  |
|  | 10 | Сменные кассеты со скобами к линейным сшивающим аппаратам без ножа, двухрядные. | Наличие |  |
|  | 11 | Дополнительные ребра жесткости на скрепке, скрепка в сечении прямоугольной формы. Длина скобочного шва – не менее 45 мм, высота открытой скобки - не более 3,5 мм, высота закрытой скобки – не более 1,5 мм, сечение скрепки 0,19 мм х 0,30 мм. | Наличие |  |
|  | 12 | Количество, шт. | 12 |  |
| 73 | 1 | Линейный сшивающий аппарат без ножа для наложения двухрядного скобочного шва одной рукой с последующим иссечением тканей скальпелем. | Предназначен для многократного использования во время операции, легко перезаряжаются одноразовыми кассетами для тканей разной толщины. |  |
|  | 2 | Параллельное сведение браншей | Наличие |  |
|  | 3 | Промежуточное положение замка для изменения положения тканей | Наличие |  |
|  | 4 | Возможность открытия аппарата в любое время до и после прошивания (осуществляется простым нажатием на кнопку) | Наличие |  |
|  | 5 | Усиленная низкопрофильная упорная бранша и длинный и тонкий шток аппаратов обеспечивают оптимальный доступ к прошиваемому органу, улучшают визуальный контроль прошивания, и предотвращают смещение рабочих частей при закрытии аппарата. Рифленое "прорезиненное" покрытие ручек предотвращает выскальзывание аппарата даже при работе в мокрых перчатках. | Наличие |  |
|  | 6 | Положение промежуточного закрытия аппарата и атравматичная фиксация тканей в закрытом состоянии позволяют, в любой момент перед прошиванием, переложить аппарат в область, более подходящую для наложения шва | Наличие |  |
|  | 7 | Дополнительные ребра жесткости на скрепке, скрепка в сечении прямоугольной формы. | Наличие |  |
|  | 8 | Заряжен кассетой, длина скобочного шва – не менее 60 мм, высота открытой скобки - не более 3,5 мм, высота закрытой скобки – не более 1,5 мм, сечение скрепки 0,19 мм х 0,30 мм | Наличие |  |
|  | 9 | Количество, шт. | 2 |  |
|  | 10 | Сменные кассеты со скобами к линейным сшивающим аппаратам без ножа, двухрядные. | Наличие |  |
|  | 11 | Дополнительные ребра жесткости на скрепке, скрепка в сечении прямоугольной формы. Длина скобочного шва – не менее 60 мм, высота открытой скобки - не более 3,5 мм, высота закрытой скобки – не более 1,5 мм, сечение скрепки 0,19 мм х 0,30 мм | Наличие |  |
|  | 12 | Количество, шт. | 12 |  |
| 74 | 1 | Электрод пациента возвратный | Нейтральный REMLэлектрод педиатрический для детей весом менее 13,5 кг, двухсекционный, по периметру электрода нанесен гипоаллергенный клей, в центре на электрод нанесен токопроводящий липкий гидрогель. Индивидуально упакован. В комплекте имеет кабель 2,7 м |  |
|  | 2 | Количество, шт. | 25 |  |
| 75 | 1 | Электрод электролигирующий (к многоразовому зажиму Max LS3090, 23 см, с кабелем, к электрохирургическому генератору ЛигаШу | Наличие |  |
|  | 2 | Количество, шт. | 20 |  |
| 76 | 1 | Электрод электролигирующий (к многоразовому зажиму Xtd LS3110, 28 см, с кабелем, к электрохирургическому генератору ЛигаШу | Наличие |  |
|  | 2 | Количество, шт. | 10 |  |
| 77 | 1 | Гемостатический материал Surgigel или эквивалент | Стерильный рассасывающийся плетёный материал, изготовленный путём регулируемого оксидирования регенерированной целлюлозы |  |
|  | 2 | Размер | 5 см x 7.5 см |  |
|  | 3 | Эффективный гемостаз | в течение 2-3 минут |  |
|  | 4 | Отсутствие тканевой реакции вследствие отсутствия компонентов животного происхождения | Наличие |  |
|  | 5 | Рассасывается ферментативным гидролизом в течение | 1-2 недель |  |
|  | 6 | Дополнительный бактерицидный эффект | Наличие |  |
|  | 7 | Эластичность, возможность моделировать по размеру | Наличие |  |
|  | 8 | Возможность проведения электрокоагуляции через ткань гемостатика | Наличие |  |
|  | 9 | Не липнет к инструментам, перчаткам | Наличие |  |
|  | 10 | Стабилен, может храниться при комнатной температуре | Наличие |  |
|  | 11 | Упаковка | 12шт. |  |
|  | 12 | Количество, уп. | 1 |  |
| 78 | 1 | Кассеты для зарядки инструментов хирургических сшивающих серии Endo Stitch (нить Седжидак или эквивалент, 120 см, размер 2-0) | Наличие |  |
|  | 2 | Количество, шт. | 36 |  |
| 79 | 1 | Кассеты для зарядки инструментов хирургических сшивающих серии Endo Stitch (нить Полисорб или эквивалент, 120 см, размер 2/0) | Наличие |  |
|  | 2 | Количество, шт. | 24 |  |
| 80 | 1 | Маска анестезиологическая | Маска с ниппельным клапаном, с прозрачным куполом, обеспечивающим визуальный контроль за окраской кожных покровов, с ультрамягкой манжетой для достижения плотного равномерного прилегания к лицу новорожденного с минимальными усилиями со стороны анестезиолога. Материал маски - не скользкий . Изделия не содержат латекса. Cрок стерилизации 5 лет |  |
|  | 2 | Форма маски | Удлиненная конусообразная |  |
|  | 3 | Манжета | Сверхмягкая гипоаллергенная полностью прозрачная , не оставляющая следов на коже |  |
|  | 4 | Полностью прозрачное тело маски, включая место присоединения манжеты | Наличие |  |
|  | 5 | Прочный прозрачный гипоаллергенный клей, прикрепляющий манжету к телу маски | Наличие |  |
|  | 6 | Нипельный клапан для раздувания манжеты под стандартный шприц Луера | Наличие |  |
|  | 7 | Маска анестизиологическая детская (наружный диаметр отверстия маски 15 мм) | Наличие |  |
|  | 8 | Количество, шт. | 5 |  |
|  | 9 | Маска анестизиологическая педиатрическая | Наличие |  |
|  | 10 | Количество, шт. | 15 |  |
|  | 11 | Маска анестизиологическая взрослая средняя (наружный диаметр отверстия маски 22 мм) | Наличие |  |
|  | 12 | Количество, шт. | 15 |  |
|  | 13 | Маска анестизиологическая взрослая большая (наружный диаметр отверстия маски 22 мм) | Наличие |  |
|  | 14 | Количество, шт. | 20 |  |
| 81 | 1 | Мешок резервный для ИВЛ 1литр латекс | Наличие |  |
|  | 2 | Количество, шт. | 3 |  |
| 82 | 1 | Мешок резервный для ИВЛ 3литра латекс | Наличие |  |
|  | 2 | Количество, шт. | 30 |  |
| 83 | 1 | Защитная фиксирующая повязка для центральных венозных катетеров стерильный | Наличие |  |
|  | 2 | Усиливающая окантовка |  |  |
|  | 3 | Материал окантовки | Полиэтилен |  |
|  | 4 | Подкладочная пленка-основа | Наличие |  |
|  | 5 | Прозрачная центральная часть | Наличие |  |
|  | 6 | Материал центральной части | Полиуретановая пленка с нанесенным специальным медицинским акриловым клеем |  |
|  | 7 | Проницаемость пленки для водяных паров наружу | Наличие |  |
|  | 8 | Коэффициент проницаемости пленки | 2000 г/м2/24ч/37гр.С |  |
|  | 9 | Длительность стояния повязки | 5 дней |  |
|  | 10 | Наличие в комплекте трех дополнительных полосок | Наличие |  |
|  | 11 | Количество, шт. | 100 |  |
| 84 | 1 | Защитная фиксирующая пленка для эпидуральных катетеров стерильная | Наличие |  |
|  | 2 | Защитная фиксирующая низкопрофильная рамка | Наличие |  |
|  | 3 | Материал рамки | Нетканный плетеный материал с нанесенным специальным медицинским акриловым клеем |  |
|  | 4 | Прозрачная центральная часть | Наличие |  |
|  | 5 | Материал центральной части | полиуретановая пленка с нанесенным специальным медицинским акриловым клеем |  |
|  | 6 | Проницаемость пленки для водяных паров наружу | Наличие |  |
|  | 7 | Коэффициент проницаемости пленки | 2000 г/м2/24ч/37гр.С |  |
|  | 8 | Длительность стояния повязки | 5 дней |  |
|  | 9 | Специальная мягкая опора для эпидурального катетера | Наличие |  |
|  | 10 | Материал опоры | полиэтиленовая пена |  |
|  | 11 | Количество, шт. | 350 |  |
| 85 | 1 | Отсос для плевральной пункции Pleura Punkture или эквивалент (3 иглы G14, 16, 19/80мм) 60мл | Наличие |  |
|  | 2 | Количество, шт. | 50 |  |
| 86 | 1 | Система закрытая аспирационная стерильная | Наличие |  |
|  | 2 | Атравматичный маркированный катетер Мюлли | Наличие |  |
|  | 3 | Пятимикронный бактериальный фильтр, для очистки воздуха, выходящего из защитного рукава, встроенный в блок управления вакуумом | Наличие |  |
|  | 4 | Защитная предохранительная крышка кнопки управления вакуумом | Наличие |  |
|  | 5 | Растягивающаяся гофрированная трубка для соединения поворотного коннектора системы и дыхательного контура | Наличие |  |
|  | 6 | Поворотный коннектор для присоединения дыхательного контура аппарата ИВЛ | Наличие |  |
|  | 7 | Тонкий полупрозрачный защитный рукав | Наличие |  |
|  | 8 | Промывочная камера катетера | Наличие |  |
|  | 9 | Промывочный порт с встроенным невозвратным клапаном | Наличие |  |
|  | 10 | Поворотный клапан промывочной камеры | Наличие |  |
|  | 11 | Разъединительное кольцо | Наличие |  |
|  | 12 | Цветовая маркировка размера катетера | Наличие |  |
|  | 13 | Т-образный соединитель с колпачком | Наличие |  |
|  | 14 | Количество, шт. | 40 |  |
| 87 | 1 | Система почасового диуреза с клапаном слива | Наличие |  |
|  | 2 | Система крепления к раме кровати | Входит в комплект поставки |  |
|  | 3 | Компоновка системы крепления | 1 крючок, 2 ремешка |  |
|  | 4 | Тип сливного крана | Крестообразный, быстрого слива |  |
|  | 5 | Расположение сливного крана | По нижнему краю сборного мешка |  |
|  | 6 | Смещенное от центра сборного мешка расположение сливного крана | Наличие |  |
|  | 7 | Армированное отверстие для закрепления сливного крана. | Наличие |  |
|  | 8 | Безигольный порт для взятия проб мочи. | Наличие |  |
|  | 9 | Неперекручивающаяся приводная трубка мочеприемника | Наличие |  |
|  | 10 | Двухпросветная приводная трубка | Наличие |  |
|  | 11 | Два невозвратных клапана - в верхней части приводной трубки и в сборном мешке | Наличие |  |
|  | 12 | Два встроенных гидрофобных антибактериальных (3 мкм.) фильтра - на передней поверхности сборного мешка и в капельной камере. | Наличие |  |
|  | 13 | Количество, шт. | 55 |  |
| 88 | 1 | Устройство для взятия проб мокроты | Наличие |  |
|  | 2 | Штырьковый коннектор на крышке изделия для присоединения к вакуум-аспиратору | Наличие |  |
|  | 3 | Охватывающий коннектор для присоединения к аспирационному катетеру | Наличие |  |
|  | 4 | Удлиненная входная часть охватывающего коннкетора, погруженная в контейнер – для сохранности пробы в контейнере | Наличие |  |
|  | 5 | Прозрачный матерал контейнера для немедленной оценки характера и объема аспирата | Наличие |  |
|  | 6 | Дополнительная крышка | Наличие |  |
|  | 7 | Самоклеящаяся этикетка | Наличие |  |
|  | 8 | Количество, шт. | 50 |  |
| 89 | 1 | Трахеостомическая трубка с манжетой стерильная | Наличие |  |
|  | 2 | Материал | Поливинилхлорид медицинского назначения |  |
|  | 3 | Чувствительный пилотный баллон большого размера | Наличие |  |
|  | 4 | Маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки и номером лота производителя. | Наличие |  |
|  | 5 | Манжета большого обьема / низкого давления. | Наличие |  |
|  | 6 | Присоединенные в заводских условиях к крыльям трубки, фиксирующие шелковые ленты. | Наличие |  |
|  | 7 | Фиксирующие ленты свернуты и упакованы в легко удаляемые прозрачные чехлы с двумя рядами вертикальных насечек. | Наличие |  |
|  | 8 | Гибкие крылья с маркировкой размера трубки. | Наличие |  |
|  | 9 | Гладкий закругленный проводниковый стилет. | Наличие |  |
|  | 10 | Вращающийся 15-мм коннектор | Наличие |  |
|  | 11 | Размер, мм | 9 |  |
|  | 12 | Количество, шт. | 100 |  |
| 90 | 1 | Электроды для оперативного мониторирования стерильные | Наличие |  |
|  | 2 | Встречный импеданс | 110 Ом |  |
|  | 3 | Фоновая разность потенциалов электродов, мВ | 5,3 |  |
|  | 4 | Восстановление электропроводных свойств электрода, менее мВ | 3,9 |  |
|  | 5 | Устойчивость при длительном пропускании малых токов | 3,1 |  |
|  | 6 | Эффективность снятия сигнала при внутренних паразитарных шумах до, мВ | 23 |  |
|  | 7 | Сверхсильная клеевая основа | Полиэтиленовая пена медицинского назначения |  |
|  | 8 | Отшелушивающая терка | Наличие |  |
|  | 9 | Коннектор | Никелированная кнопка |  |
|  | 10 | Датчик Ag/AgCl | Наличие |  |
|  | 11 | Электропроводный слой | Влажный гель |  |
|  | 12 | Поднимающийся козырек электрода | Наличие |  |
|  | 13 | Размер в диаметре, мм | 50 |  |
|  | 14 | Эффективное время функционирования, часа | 24 |  |
|  | 15 | Количество, шт. | 2340 |  |
| 91 | 1 | Зонд силиконовый для декомпрессии желудочно-кишечного тракта | Наличие |  |
|  | 2 | Диаметр зонда, мм | 8 |  |
|  | 3 | Размер отверстия, мм | 6 |  |
|  | 4 | Длина зонда, мм | 3000 |  |
|  | 5 | Наконечник в виде оливы на ножке, имеет 25 отверстий, расположенные по спирали. Первое отверстие – на расстоянии 60 мм. от наконечника, следующие – через 60 мм. | Наличие |  |
|  | 6 | Количество, шт. | 100 |  |
| 92 | 1 | Трубка силиконовая медицинская одноканальная |  |  |
|  | 2 | Внутренний диаметр, мм | 5 |  |
|  | 3 | Наружный диаметр, мм | 9 |  |
|  | 4 | Твердость, ед. | 55 |  |
|  | 5 | Остаточное удлинение после разрыва, не более % | 5 |  |
|  | 6 | Количество, м | 50 |  |
| 93 | 1 | Зонд обтуратор пищеводно-желудочный | Предназначен для предотвращения забрасывания желудочного содержимого в пищевод и ротовую полость, для отсасывания содержимого желудка, а так же для остановки кровотечения желудка и пищевода. |  |
|  | 2 | Количество, шт. | 30 |  |
| 94 | 1 | Трубка ПВХ дренажная одноканальная для внутрисосудистых вливаний, жесткая | Наличие |  |
|  | 2 | Наружный диаметр | 2,5 мм |  |
|  | 3 | Изготовлена из материала | типа ПМ1/42-М или эквивалент |  |
|  | 4 | Количество, м | 300 |  |
| 95 | 1 | Трубка дренажная ПВХ силиконизированная одноканальная |  |  |
|  | 2 | Наружный диаметр | 10 мм |  |
|  | 3 | Толщина стенки | 1 мм |  |
|  | 4 | Количество, кг | 10 |  |
| 96 | 1 | Трубка дренажная ПВХ силиконизированная одноканальная |  |  |
|  | 2 | Наружный диаметр | 12 мм |  |
|  | 3 | Толщина стенки | 1 мм |  |
|  | 4 | Количество, кг | 180 |  |
| 97 | 1 | Щетка цитологическая, одноразовая, в стерильной упаковке, в комплекте с ручкой, диаметр инструмента 1,8 мм, для канала 2,0 мм, длина 120 см | Наличие |  |
|  | 2 | Количество, шт. | 5 |  |
| 98 | 1 | Щетка для очистки инструментального канала двухсторонняя, многоразовая, в комплекте с ручкой, диаметр щетки 5 мм, диаметр инструмента 2,2 мм, для канала 2,8 мм, длина 180 см | Наличие |  |
|  | 2 | Количество, шт. | 8 |  |
| 99 | 1 | Щипцы биопсийные Ø 2,3 мм для канала Ø 2,8 мм одноразовые | Наличие |  |
|  | 2 | В металлическом тубусе, тип ручки "пластиковая" | Наличие |  |
|  | 3 | С овальными чашечками, двойная заточка чашечек, с иглой | Наличие |  |
|  | 4 | Длина, см | 180 |  |
|  | 5 | Количество в упаковке, шт | 20 |  |
|  | 6 | Количество, шт. | 1 |  |
| 100 | 1 | Щипцы биопсийные Ø 2,3 мм для канала Ø 2,8 мм одноразовые | Наличие |  |
|  | 2 | В металлическом тубусе, тип ручки "пластиковая" | Наличие |  |
|  | 3 | С овальными чашечками, двойная заточка чашечек, с иглой | Наличие |  |
|  | 4 | Длина, см | 230 |  |
|  | 5 | Количество в упаковке, шт | 20 |  |
|  | 6 | Количество, шт. | 1 |  |