Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «13» июля 2011 года  № 0356300051111000012

Техническое задание

Поставка системы суточного мониторирования ЭКГ

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Сертификат об утверждении типа средств измерений | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Максимальная продолжительность регистрации ЭКГ | Не менее 72 ч |  |
|  | Количество каналов ЭКГ | Не менее 3 |  |
|  | Возможность работы в 2-канальном режиме | Наличие |  |
|  | Канал дыхания | Наличие |  |
|  | Принцип работы канала дыхания: реографический | Наличие |  |
|  | Канал двигательной активности | Наличие |  |
|  | Канал регистрации положения тела | Наличие |  |
|  | Детекция импульсов кардиостимулятора | Наличие |  |
|  | Замена батарей в процессе регистрации без остановки текущего сеанса записи | Наличие |  |
|  | Запуск процесса регистрации со стандартными параметрами в том числе нажатием кнопки на регистраторе | Наличие |  |
|  | Интерфейс связи с компьютером | USB и Bluetooth |  |
|  | Ппрограммирование следующих параметров регистрации: частоты квантования, количества регистрируемых каналов, продолжительности записи | Наличие |  |
|  | Установка следующих значений частоты квантования ЭКГ | 250, 500 или 1000 Гц |  |
|  | Пациент должен иметь возможность отмечать во время регистрации значимые для обследования события нажатием кнопки | Наличие |  |
|  | Наличие на регистраторе светодиодного индикатора обозначающего, что он находится в процессе записи ЭКГ в память | Наличие |  |
|  | Наличие на регистраторе светодиодного индикатора обозначающего, что имеется обрыв в одном из отведений ЭКГ | Наличие |  |
|  | Наличие на регистраторе светодиодного индикатора обозначающего, степень заряда батареи | Наличие |  |
|  | Наличие на регистраторе светодиодного индикатора обозначающего, что осуществляется обмен по радиоинтерфейсу Bluetooth | Наличие |  |
|  | Возможность мониторинга ЭКГ с отображение на экране компьютера по радиоинтерфейсу Bluetooth в процессе установки электродов и в процессе записи ЭКГ в память | Наличие |  |
|  | Пациент должен иметь возможность отмечать во время регистрации значимые для обследования события с помощью записи голосовых комментариев | Наличие |  |
|  | Возможности программного обеспечения |  |  |
|  | Автоматическое и ручное определение основного канала для поиска и классификации кардиокомплексов | Наличие |  |
|  | Автоматическая морфологическаяя классификация QRS-комплексов | Наличие |  |
|  | Автоматические расчет уровня, наклона, площади сегмента ST по трем каналам | Наличие |  |
|  | Построение тренда уровня сегмента ST по трем каналам с цветовой маркировкой диагностически значимых отклонений | Наличие |  |
|  | Автоматическое формирование таблицы эпизодов депрессии и элевации ST | Наличие |  |
|  | Возможность ручного редактирования маркеров начала QRS и точки J в любом кардиокомплексе с последующем отображением результатов коррекции в таблице параметров и на всех графиках трендов | Наличие |  |
|  | Автоматическое формирование таблицы аритмий | Наличие |  |
|  | Возможность быстрого перехода к просмотру соответствующего нарушения на ЭКГ по щелчку мыши любой на ячейке таблицы | Наличие |  |
|  | Возможность ручного исключения из таблицы и всех последующих результатов анализа любого нарушения | Наличие |  |
|  | Возможность перехода на участок с максимальной и минимальной ЧСС, максимальной паузой, а также возможность выбора соответствующих участков из предложенных вариантов | Наличие |  |
|  | Возможность автоматического формирования протокола | Наличие |  |
|  | Возможность прослушать во время анализа ЭКГ звуковых комментариев, сделанных пациентом, синхронно с соответствующим фрагментом ЭКГ | Наличие |  |
|  | Анализ вариабельности ритма сердца с отображением результатов за сутки, за день, ночь и на выбранном интервале произвольной длины | Наличие |  |
|  | Возможность установки вручную маркеров начала сна и бодрствования пациента | Наличие |  |
|  | Геометрический анализ вариабельности ритма сердца с построение гистограммы RR интервалов, разностной гистограммы RR интервалов и расчетом триангулярного индекса и индекса триангулярной интерполяции | Наличие |  |
|  | Построение скатерграммы с цветовой маркировкой плотности облака | Наличие |  |
|  | Построение спектрограммы с расчетом мощности спектра в диапазонах ULF, VLF, LF, HF | Наличие |  |
|  | Проведение анализа турбулентности сердечного ритма при желудочковой экстрасистолии | Наличие |  |
|  | Синхронное отображение на экране графиков ЧСС и смещения сегмента ST | Наличие |  |
|  | Ведение журнала обследований с возможностями поиска, фильтрации и сортировки обследований по фамилии пациента, дате проведения исследования | Наличие |  |
|  | Общие параметры электронного блока |  |  |
|  | Разрядность АЦП | Не менее 12 бит |  |
|  | Частота квантования ЭКГ | Не менее 1000 Гц с возможностью установки пользователем значений 250 и 500 Гц |  |
|  | Размер встроенной энергонезависимой памяти | Не менее 512 МБ |  |
|  | Время непрерывной регистрации | Не менее 72 ч |  |
|  | Связь с компьютером | USB, Bluetooth |  |
|  | Питание регистратора | 2 элемента типоразмера АА (R6) напряжением 1,5 В |  |
|  | Каналы ЭКГ |  |  |
|  | Количество каналов ЭКГ | Не менее 3 |  |
|  | Частотный диапазон ЭКГ | Не уже 0,05 – 250 Гц |  |
|  | Детектор импульсов кардиостимулятора | Наличие |  |
|  | Контроль качества установки электродов путем измерения электродного импеданса | Наличие |  |
|  | Контроль обрыва электродов в процессе регистрации ЭКГ | Наличие |  |
|  | Защита от импульсов дефибриллятора | Наличие |  |
|  | Канал дыхания | Наличие |  |
|  | Принцип действия канала дыхания: измерение сопротивления реографическим методом | Наличие |  |
|  | Возможность программного выбора электродов используемых для регистрации дыхания | Наличие |  |
|  | Канал двигательной активности | Наличие |  |
|  | Принцип действия канала двигательной активности: измерение ускорения в трех направлениях | Наличие |  |
|  | Диапазон измерения ускорения в канале двигательной активности | Не уже −6g... +6g |  |
|  | Оценка положения в пространстве | Наличие |  |
|  | Комплект поставки |  |  |
|  | Электронный блок регистратора ЭКГ | Наличие |  |
|  | Одноразовый ЭКГ-электрод | 1080 шт. |  |
|  | Кабель отведений 5-проводный | Наличие |  |
|  | Кабель отведений 7-проводный | Наличие |  |
|  | Гарнитура микротелефонная | Наличие |  |
|  | Сумка с поясным и наплечным ремнями | Наличие |  |
|  | Зарядное устройство в комплекте с 4 аккумуляторами типоразмера АА (R6) | Наличие |  |
|  | Адаптер Bluetooth | Наличие |  |
|  | Кабель связи USB | Наличие |  |
|  | Компакт-диск с программным обеспечением | Наличие |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка, монтаж, пуско-наладка | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 30 дней с момента подписания муниципального контракта | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Товар должен быть новым, год выпуска не ранее 2011 г. | Указать |  |
|  | Обучение медицинского персонала на рабочем месте | Наличие |  |
|  | Количество, компл. | 1 |  |