Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок №65

от «12» июля 2011 года

- Перечень медицинского оборудования, подлежащего техническому обслуживанию

| ### Наименование оборудования/ виды работ | Периодичность ТО | Стоимость за единицу оборудования | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Аппарат цифровой для диагностики и архивирования медицинских рентгеновских и маммографических изображений CR 35-Х Техническое обслуживание включает в себя: 1. Проверка общего состояния 2. Анализ списка кодов ошибок 3. Очистка оборудования от пыли и грязи 4. Проверка состояния ремней и механизмов 5. Проверка электрических соединений 6. Профилактика линейки оцифровки 7. Профилактика пневматической системы 8. Проверка положения вакуумной системы 9. Проверка электрической функции выключателя безопасности 10. Проверка электрической функции вентилятора PCI-стойки 11. Чистка механизма открывания кассеты 12. Чистка роликов сканирующего модуля 13. Проверка и по необходимости замена ламп стирающего устройства 14. Чистка отражателя 15. Проверка качества изображения. Сравнение тестовых и медицинских изображений 16. Чистка ID-таблетки 17. Проверка функции ID-таблетки по идентификации кассеты 18. Проверка калибровки монитора 19. Устранение ошибок, сбоев в ПО 20. Сохранение конфигурации рабочей станции | 1 раз в месяц |  | 1 |
| ### Аппарат цифровой для диагностики и архивирования медицинских рентгеновских и маммографических изображений CR 85-Х Техническое обслуживание включает в себя: 1. Проверка общего состояния 2. Анализ списка кодов ошибок 3. Очистка оборудования от пыли и грязи 4. Проверка состояния ремней и механизмов 5. Проверка электрических соединений 6. Профилактика линейки оцифровки 7. Профилактика пневматической системы 8. Проверка положения вакуумной системы 9. Проверка электрической функции выключателя безопасности 10. Проверка электрической функции вентилятора PCI-стойки 11. Чистка механизма открывания кассеты 12. Чистка роликов сканирующего модуля 13. Проверка и по необходимости замена ламп стирающего устройства 14. Чистка отражателя 15. Проверка качества изображения. Сравнение тестовых и медицинских изображений 16. Чистка ID-таблетки 17. Проверка функции ID-таблетки по идентификации кассеты 18. Проверка калибровки монитора 19. Устранение ошибок, сбоев в ПО 20. Сохранение конфигурации рабочей станции | 1 раз в месяц |  | 1 |
| ### Камера мультиформатная термографическая DRYSTAR 5503 с принадлежностями Техническое обслуживание включает в себя: 1. Проверка общего состояния 2. Анализ списка кодов ошибок 3. Проверка лотков подачи пленки 4. Проверка электрических соединений 5. Проверка пневматической системы 6. Проверка состояния ремней и механизмов 7. Проверка и чистка барабана 8. Проверка термоголовки 9. Проверка электрической функции выключателя безопасности 10. Калибровка лотков подачи пленки 11. Проверка воспроизводства плотности печати | 1 раз в месяц |  | 1 |
| ### Камера мультиформатная термографическая DRYSTAR 5302 с принадлежностями Техническое обслуживание включает в себя: 1. Проверка общего состояния 2. Анализ списка кодов ошибок 3. Проверка лотков подачи пленки 4. Проверка электрических соединений 5. Проверка пневматической системы 6. Проверка состояния ремней и механизмов 7. Проверка и чистка барабана 8. Проверка термоголовки 9. Проверка электрической функции выключателя безопасности 10. Калибровка лотков подачи пленки 11. Проверка воспроизводства плотности печати | 1 раз в месяц |  | 1 |
| ### Комплекс рентгенодиагностический VISION, произв. фирмы "Вилла Системи Медикали" Италия Техническое обслуживание включает в себя: 1. Проверка общего состояния: отсутствие загрязнений, жидких органических остатков; отсутствие проблем с движущимися частями и направляющими, правильность работы световых индикаторов и отсутствие поврежденных частей 2. Проверка целостности кабелей и электрических соединений 3. Проверка аварийных выключателей общего питания 4. Проверка и регулировка механических перемещений стола 5. Проверка состояния подшипников перемещения и тормозных устройств 6. Проверка соответствия между световым пятном и полем рентгеновского облучения 7. Проверка работы мониторов 8. Проверка и калибровка качества изображения 9. Проверка движения кассетоприемника, скорости движения растра, состояния микропереключателей, фиксации ионизационной камеры, фиксации растра 10. Проверка общего состояния стойки, состояния кассетодержателя | 1 раз в месяц |  | 1 |
| ### Комплекс рентгенодиагностический РДС/4 «Абрис» Техническое обслуживание включает в себя: 1. Проверка общего состояния: отсутствие загрязнений, жидких органических остатков; отсутствие проблем с движущимися частями и направляющими, правильность работы световых индикаторов и отсутствие поврежденных частей 2. Проверка целостности кабелей и электрических соединений 3. Проверка аварийных выключателей общего питания 4. Проверка и регулировка механических перемещений стола 5. Проверка состояния подшипников перемещения и тормозных устройств 6. Проверка соответствия между световым пятном и полем рентгеновского облучения 7. Проверка работы мониторов 8. Проверка и калибровка качества изображения 9. Проверка движения кассетоприемника, состояния микропереключателей 10. Проверка общего состояния стойки, состояния кассетодержателя | 1 раз в месяц |  | 1 |
| ### Проявочная машина СР-1000 Техническое обслуживание включает в себя: 1. Проверка общего состояния 2. Проверка целостности кабелей и электрических соединений 3. Смазка шестеренок привода, подающих пленку 4. Проверка и настройка количества расхода растворов 5. Проверка работы инфракрасной лампы 6. Проверка и настройка натяжения ремня 7. Проверка состояния валиков 8. Проверка нагревательных элементов 9. Проверка электрической функции выключателя безопасности | 1 раз в месяц |  | 2 |

| № п/п | Требования к оказанию услуг | Параметры и условия требований к оказанию услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники. | Наличие |
| 2 | Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения. | Наличие |
| 3 | Соблюдение технологии выполнения работ, требований действующих стандартов, технических условий к качеству выполняемых работ по техническому обслуживанию медицинской техники. Обслуживание выполняется в соответствии с методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники». Утвержденной МПНиТ РФ 10 октября 2003 г. и МЗ РФ 24 сентября 2003г. и требованиями эксплуатационной документации применительно к обслуживаемым изделиям МТ. | Наличие |
| 4 | Техническое обслуживание охватывает комплекс работ, обеспечивающих надежную эксплуатацию и технически исправное состояние ИМТ. Состоит из периодических технических осмотров ИМТ, технического обслуживания ИМТ, проверки технического состояния. | Наличие |
| 5 | Технические осмотры заключаются в определении работоспособности ИМТ, проверки действия защитных устройств и электрических цепей, устранения повреждений и мелких неисправностей. Состав и периодичность работ по техническому обслуживанию определяется эксплуатационной документацией ИМТ. В процессе технического обслуживания проводится проверка технического состояния ИМТ производится в соответствии с основными техническими характеристиками по эксплуатационной документации. | Наличие |
| 6 | Работы по техническому обслуживанию сдаются с подписанием «Акта выполненных работ». | Наличие |
| 7 | В состав работ по техническому обслуживанию ИМТ не входят работы, связанные с обслуживанием и ремонтом силовой электропроводки, электроарматуры и пусковых устройств, не входящих в комплект ИМТ, заземляющих контуров и магистралей заземления, водопроводных и канализационных сетей, подведенных к ИМТ. | Наличие |
| 8 | Работы по техническому обслуживанию ИМТ оказываются с использованием необходимых инструментов, контрольно-измерительных приборов Исполнителя. | Наличие |
| 9 | Периодичность выполнения работ – с момента подписания гражданско-правового договора ежемесячно в течение 6 месяцев. | Наличие |
| 10 | Наличие сервисной документации от производителя на диагностику, обслуживание и ремонт на весь перечень обслуживаемого оборудования | Наличие |
| 11 | Соблюдение сроков оказания услуг | Наличие |
| 12 | Своевременное и качественное устранение за свой счёт недостатков, выявленных при приёмке оказанных услуг | Наличие |
| 13 | Место оказания услуг: МУЗ «Городская клиническая больница № 2 имени доктора Федора Христофоровича Граля» г. Пермь, ул. Плеханова, д. 36 | Наличие |