Приложение № 3

к документации об открытом аукционе в электронной форме

(указанная форма не является обязательной)

СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ

| № п/п | Требуемые технические характеристики, потребительские свойства товара | Требования установленные Заказчиком | Сведения Участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие функции и величины параметров | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров, условий, количества (указать) |
| 1 | Наименование | Холодильник низкотемпературный для хранения компонентов крови |  |
| 2 | Модель | MDF-137 или эквивалент |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Количество, шт. | 1 |  |
| 5 | Общая характеристика |  |  |
| 5.1 | Области применения | Обеспечивает эффективное хранение жизненно важных запасов крови и вакцин, а также образцов для диагностики |  |
| 5.2 | Тип | Горизонтальный |  |
| 5.3 | Внешние размеры (ширина х глубина х высота), мм | не более 640х687х881 |  |
| 5.4 | Внутренние размеры (ширина х глубина х высота), мм | не менее 525х440х715 |  |
| 5.5 | Полезный объем, л | не менее 138 |  |
| 5.6 | Вес, нетто, кг | не более 52 |  |
| 5.7 | Внешняя дверь | 1 |  |
| 5.8 | Изоляция | Вспененный на месте установки жёсткий полиуретан PUF |  |
| 5.9 | Внешняя отделка | Окрашенная сталь (гальванизированная сталь с покрытием из полиэстра) |  |
| 5.10 | Внутренняя отделка | Окрашенный алюминий |  |
| 5.11 | Роликовые опоры, шт | 4 |  |
| 5.12 | Системы для хранения | 2 корзины из стальной проволоки, покрытой полиуретаном |  |
| 5.13 | Максимальная нагрузка на корзину, кг | не менее 10 |  |
| 5.14 | Максимальная нагрузка общая, кг | не менее 50 |  |
| 5.15 | Порт доступа | 2 диаметром 17мм справа и внизу |  |
| 5.16 | Замок | 1 на внешней двери, 1 на контрольной панели |  |
| 6 | Технические характеристики |  |  |
| 6.1 | Потребляемая мощность номинальная/максимальная, Вт | не более 100/180 |  |
| 6.2 | Компрессор | Герметичный тип, 150Вт |  |
| 6.3 | Испаритель | Встроенный, алюминиевая трубка на листе |  |
| 6.4 | Конденсатор | Встроенный, трубчатый на проволочном каркасе |  |
| 6.5 | Эффективность охлаждения | -300С в центре холодильника при температуре окружающей среды +350С |  |
| 6.6 | Регулируемый диапазон температур | -180С ~ -350С |  |
| 6.7 | Хладагент | R-134a |  |
| 6.8 | Источник питания | 220 В, 50 Гц |  |
| 6.9 | Контроль температуры | Электронный контроллер температуры (от –18° до –40°С) |  |
| 6.10 | Температурный дисплей | Цифровой (от –50° до +50°С) |  |
| 7 | Тревожная сигнализация |  |  |
| 7.1 | Перерыв в подаче электроэнергии | Визуальная/звуковая/ дистанционная |  |
| 7.2 | Повышенная температура | Визуальная/звуковая/ дистанционная |  |
| 7.3 | Пониженная температура | Визуальная/звуковая/ дистанционная |  |
| 7.4 | Уровень шума, дБ | Не более 35 |  |
| 8 | Комплект поставки |  |  |
| 8.1 | Ключи, комплект | 1 |  |
| 8.2 | Корзины, шт | 2 |  |
| 8.3 | Шпатель для разморозки, шт | 1 |  |
| 9 | Дополнительные опции |  |  |
| 9.1 | Температурный самописец (регистратор температуры) | MTR-G85 |  |
| 9.2 | Комплект для монтажа самописца | MDF-S740 |  |
| 10 | Товар должен быть новым, не бывшим в использовании, год выпуска не ранее 2011 г. | Указать |  |
| 11 | Эксплуатационно-техническая документация на русском языке | Наличие |  |
| 12 | Срок действия гарантии Производителя | не менее 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию |  |
| 13 | Срок действия гарантии Поставщика | не менее 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию |  |
| 14 | Оказание вспомогательных услуг: монтаж и установка оборудования, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию и инструктаж персонала | В течение 3-х рабочих дней со дня поставки |  |
| 15 | Сертификат соответствия, регистрационное удостоверение | Предоставляется вместе с товаром |  |