Приложение № 3

к документации об открытом аукционе в электронной форме

(указанная форма не является обязательной)

СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ

| № п/п | Требуемые технические характеристики, потребительские свойства товара | Требования установленные Заказчиком | Сведения Участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие функции и величины параметров | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров, условий, количества (указать) |
| 1 | Наименование | Стерилизатор паровой горизонтальный |  |
| 2 | Модель | ГК-100-3 или эквивалент |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Технические характеристики: |  |  |
| 5 | Механизм закрывания крышки | 1 прижим |  |
| 6 | Материал наружных панелей | нержавеющая сталь |  |
| 7 | Толщина материала наружных панелей | не менее 1мм |  |
| 8 | Материал камеры | нержавеющая сталь |  |
| 9 | Толщина материала камеры | не менее 3мм |  |
| 10 | Коррозионная стойкость материала камеры в средах с насыщенными парами органических и неорганических кислот, в том числе хлорсодержащих | Наличие |  |
| 11 | Стойкость материала камеры к межкристаллической коррозии | Наличие |  |
| 12 | Материал крышки камеры | нержавеющая сталь |  |
| 13 | Толщина материала крышки камеры | не менее 10мм |  |
| 14 | Термозащитный кожух на крышке | Наличие |  |
| 15 | Материал термозащитного кожуха | нержавеющая сталь |  |
| 16 | Материал трубок, контактирующих с жидкостями и паром | нержавеющая сталь |  |
| 17 | Объем стерилизационной камеры | не более 100л |  |
| 18 | Размеры стерилизационной камеры не более, | 400х830 мм (длина х глубина) |  |
| 19 | Внешние размеры, не более | 1170х604х |  |
| 20 | Высота загрузки | 785 мм |  |
| 21 | Вес нетто | не более 230 кг |  |
| 22 | Напряжение питания | 380В |  |
| 23 | Производительность встроенного парогенератора | 15,87 кг/ч пара |  |
| 24 | Водоуказательная колонка визуального контроля за уровнем воды в парогенераторе | наличие |  |
| 25 | Возможность заливки в парогенератор вручную | наличие |  |
| 26 | Система подачи воздуха в камеру через фильтр бактериальной очистки | наличие |  |
| 27 | Система охлаждения сброса пара в канализацию (парогаситель) | наличие |  |
| 28 | Режим предварительной продувки | гравитационный |  |
| 29 | Режим вакуумной сушки стерилизуемых изделий за счет конденсатора | наличие |  |
| 30 | Остаточная влажность стерильных текстильных материалов | не более 3% |  |
| 31 | Отключение ТЭНов при снижении уровня воды в парогенераторе | наличие |  |
| 32 | Защитное устройство от превышения давления в парогенераторе | наличие |  |
| 33 | Комплектация: |  |  |
| 34 | Комплект запасных частей | 1 комп. |  |
| 35 | Стерилизационные коробки на 18 л.для размещения стерилизуемых изделий | 4шт. |  |
| 36 | Подставка под стерилизационные коробки | 1шт. |  |
| 37 | Оказание вспомогательных услуг: монтаж и установка оборудования, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию и инструктаж персонала, уборка и вывоз материала упаковки оборудования | В течение 5 календарных дней со дня поставки |  |
| 38 | Срок действия гарантии Производителя | не менее 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию |  |
| 39 | Срок действия гарантии Поставщика | не менее 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию |  |
| 40 | Объем гарантии | 100% |  |
| 41 | Год выпуска не ранее 2010 г. | Указать |  |
| 42 | Гидравлические испытания по месту установки с подписанием акта о выполнении гидравлических испытаний и протокола гидравлических испытаний | Наличие |  |
| 43 | Сертификат соответствия, регистрационное удостоверение | Предоставляется вместе с товаром |  |