## Лист1
Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме
№ п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики работ в рамках установленных параметров и условий (указать)
1 | Название: Комплекс аппаратно-программный носимый с цифровой записью одно-, двух-, трехсуточного мониторирования ЭКГ и АД (по Холтеру )
2 | Назначение: Комплекс предназначен для непрерывной регистрации и записи ЭКГ, записи реопневмограммы, периодического измерения и записи АД
3 | Общие требования:
4 | Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации | Наличие
5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие
6 | Гарантийный срок на регистраторы, мес | не менее 60
7 | Комплектация поставки:
10 | Комплекс аппаратно-программный носимый с цифровой записью одно-, двух-, трехсуточного мониторирования ЭКГ и АД (по Холтеру), в составе: | 1 комплекс
11 | Комбинированный регистратор ЭКГ и АД, не менее, шт | 3
12 | Носимый регистратор АД, шт | 1
13 | Комплекс обработки холтеровских записей: | 1
14 | Блок стыковки монитора с компьютером через USB | 1
15 | Программное обеспечение для обработки суточных записей | 1
16 | Программное обеспечение для носимых кардиомониторов | 1
17 | База данных и архив | 1
18 | Аксессуары:
19 | зарядное устройство, шт | 4
20 | аккумуляторы (2700 mAh), шт | не менее 48
21 | кабель для подключения одноразовых ЭКГ электродов на 12 отведений/10 электродов с возможностью регистрации числа постановок в памяти кабеля, механической и функциональной совместимостью с регистраторами (мониторами) входящими в состав Комплекса, шт. | 9
22 | Кабель для подключения одноразовых ЭКГ электродов на 3 отведения /7 электродов с возможностью регистрации числа постановок в памяти кабеля, механической и функциональной совместимостью с регистраторами (мониторами) входящими в состав Комплекса, шт | 3
23 | Кабели для подключения одноразовых ЭКГ электродов на 1 отведение/3 электрода, шт | 2
24 | Одноразовые ЭКГ электроды, не менее, шт | 7800
25 | Датчик тонов Короткова, не менее, шт | 8
26 | Набор манжет (1 большая, 2 средние, 1 малая), шт | 4
27 | Набор салфеток для манжет, шт | 4
28 | Характеристики комбинированного регистратора ЭКГ и АД:
29 | Длительность записи, ч | не менее 48
30 | Канал периодического измерения и записи АД с параметрами: | Наличие
31 | Измерение АД акустическим методом (по Короткову) с использованием выносного микрофона | Наличие
32 | Осциллометрический метод измерения АД | Наличие
33 | Возможность автоматического внеочередного измерения АД по параметрам ЭКГ (при тахикардии и/или брадикардии) | Наличие
34 | Плавное бесступенчатое регулирование давления в манжете с целью уменьшения среднего времени измерения и увеличения комфорта пациента | Наличие
35 | Канал непрерывной качественной записи ЭКГ с параметрами по ГОСТ 19687-89 | Наличие
36 | Количество отведений ЭКГ, может быть выбрано при каждом обследовании | 12
37 | Количество отведений ЭКГ, может быть выбрано при каждом обследовании | 3
38 | Выделение импульсов стимулятора | Наличие
39 | Канал непрерывной регистрации реопневмограммы в одном отведении | Наличие
40 | Канал непрерывной регистрации двигательной активности и положения тела пациента | Наличие
41 | Вес, г | не более 215
42 | Размеры, мм | 130х80х37
43 | Электропитание - от аккумуляторов или одноразовых батарей типа АА | 4 шт.
44 | Характеристики канала АД:
45 | Одновременноеиспользование двух методов измерения АД с целью верификации измерений | Наличие
46 | Время накачки манжеты, с | не более 15
47 | Индикация результатов на встроенном дисплее: | Наличие
48 | АД систолическое | Наличие
49 | АД диастолическое | Наличие
50 | ЧСС | Наличие
51 | время суток | Наличие
52 | время до очередного измерения | Наличие
53 | Максимальное число измерений АД за сутки | не менее 600
54 | Диапазон измерения давления, мм рт. ст. | от 0 до 300
55 | Для обеспечения безопасности пациента конструкция регистратора предусматривает:
56 | контроль максимального давления в манжете на двух уровнях: | Наличие
57 | «взрослый» режим, мм рт. ст. | не более 280
58 | «детский» режим, мм рт. ст. | не более 180
59 | устройства, функционально независимые от системы временной синхронизации в режиме измерения | Наличие
60 | Погрешность измерения давления, мм рт. ст. | не более 1
61 | Канал ЭКГ:
62 | диапазон регистрируемых напряжений, мВ | от 0,015 и до 300
63 | дискретность АЦП, разр | не менее 24
64 | частота квантования, Гц | не менее 1024
65 | задавание экономичных режимов регистрации ЭКГ с частотами квантования 266/512 Гц | Наличие
66 | С целью выявления плохого контакта (обрыва) электрода и обеспечения неискажения сегмента ST нижняя граница полосы пропускания (по постоянному току) должна быть, Гц | 0
67 | Верхняя граница полосы пропускания, Гц | не менее 250
68 | Коэффициент ослабления синфазных сигналов, дБ | не менее 100
69 | Канал реопневмограммы:
70 | Регистрация реопневмограммы осуществляется при записи 12 отведений ЭКГ | Наличие
71 | Регистрация реопневмограммы осуществляется при записи 3 отведений ЭКГ | Наличие
72 | Регистрация реопневмограммы осуществляется с тех же электродов, которые используются для снятия ЭКГ, без установки дополнительных электродов | Наличие
73 | диапазон измерения сопротивлений:
74 | постоянной составляющей импеданса, кОм | от 0,1 и до 2
75 | переменной составляющей импеданса, Ом | от 0,2 и до 3,0
76 | предел относительной погрешности измерения сопротивлений, % | ± 15
77 | диапазон измерения ЧСС, уд/мин | от 30 и до 240
78 | Использование кабелей для подключения одноразовых ЭКГ электродов с автоматической регистрацией числа постановок в памяти кабеля | наличие
79 | Считывание информации о номере и числе постановок кабеля для подключения одноразовых ЭКГ электродов | наличие
80 | Визуальный контроль ЭКГ в 3 или 12 отведениях во время записи без ее прерывания | Наличие
81 | для обеспечения электробезопасности подключение регистратора к компьютеру осуществляется через блок USB-адаптера с гальванической развязкой не менее 4 кВ между регистратором и компьютером | Наличие
82 | Характеристики регистратора АД
83 | Длительность записи, ч | не менее 48
84 | Канал периодического измерения и записи АД с параметрами: | Наличие
85 | Измерение АД акустическим методом (по Короткову) с использованием выносного микрофона | Наличие
86 | Осциллометрический метод измерения АД | Наличие
87 | Возможность измерения АД с синхронизацией по ЭКГ | Наличие
88 | Возможность установки индивидуальных режимов измерения | Наличие
89 | АД в заданные интервалы времени («ночной» режим и т.д.) | Наличие
90 | Плавное бесступенчатое регулирование давления в манжете с целью уменьшения среднего времени измерения и увеличения комфорта пациента | Наличие
91 | Возможность автоматического внеочередного измерения АД по параметрам ЭКГ (при тахикардии и/или брадикардии) | Наличие
92 | Канал непрерывной качественной записи ЭКГ с параметрами по ГОСТ 19687-89 | Наличие
93 | Количество отведений ЭКГ | 1
94 | Канал непрерывной регистрации реопневмограммы в одном отведении | Наличие
95 | Канал непрерывной регистрации двигательной активности и положения тела пациента | Наличие
96 | ЖК дисплей размерами, мм | не менее 30х22
97 | Вес, г | не более 215
98 | Размеры, мм | 130х80х37
99 | кнопка «метки событий» | Наличие
100 | кнопка внеочередного запуска измерения АД | Наличие
101 | Электропитание - от аккумуляторов или одноразовых батарей типа АА | 4 шт.
102 | Канал АД:
103 | Возможность одновременного использования двух методов измерения АД с целью верификации измерений | Наличие
104 | Возможность внеочередного запуска измерения АД пациентом (по кнопке) | Наличие
105 | Время накачки манжеты, с | не более 15
106 | Индикация результатов на встроенном дисплее: | Наличие
107 | АД систолическое по Короткову | Наличие
108 | АД диастолическое по Короткову | Наличие
109 | АД систолическое (осциллометрический метод) | Наличие
110 | АД диастолическое (осциллометрический метод) | Наличие
111 | Текущее давление в манжете | Наличие
112 | ЧСС | Наличие
113 | индикация успешного подключения кабеля электродов | Наличие
114 | индикация успешного подключения к адаптеру USB-совместимому | Наличие
115 | индикация успешного подключения выносного микрофона | Наличие
116 | время суток | Наличие
117 | время до очередного измерения | Наличие
118 | Возможность отключения индикации результатов измерения | Наличие
119 | Программирование аускультативного метода по IV или V фазе тонов Короткова | Наличие
120 | Максимальное число измерений АД за сутки | не менее 600
121 | Диапазон измерения давления, мм рт.ст. | от 0 и до 300
122 | Для обеспечения безопасности пациента конструкция регистратора предусматривает:
123 | контроль максимального давления в манжете на двух уровнях: | Наличие
124 | «взрослый» режим, не более | 280 мм рт. ст.
125 | «детский» режим, не более | 180 мм рт. ст.
126 | устройства, функционально независимые от системы временной синхронизации в режиме измерения | Наличие
127 | Погрешность измерения давления, мм рт. ст. | не более 1
128 | Возможность измерения АД без измерения ЭКГ | Наличие
129 | Канал ЭКГ:
130 | диапазон регистрируемых напряжений, мВ | от 0,03 и до 300
131 | дискретность АЦП, разр | не менее 24
132 | частота квантования, Гц | не менее 256
133 | С целью выявления плохого контакта (обрыва) электрода нижняя граница полосы пропускания (по постоянному току) должна быть, Гц | 0
134 | Верхняя граница полосы пропускания, Гц | не менее 65
135 | Коэффициент ослабления синфазных сигналов, дБ | не менее 100
136 | Запись ЭКГ без потери информации | Наличие
137 | Канал реопневмограммы:
138 | Регистрация реопневмограммы осуществляется с тех же электродов, которые используются для снятия ЭКГ, без установки дополнительных электродов | наличие
139 | Диапазон измерения сопротивлений:
140 | - Постоянной составляющей импеданса, кОм | от 0,1 и до 2
141 | - Переменной составляющей импеданса, Ом | от 0,2 и до 3,0
142 | - Предел относительной погрешности измерения сопротивлений, % | ± 15
143 | Диапазон измерения ЧСС, уд/мин | от 0 до 240
144 | Для обеспечения электробезопасности подключение регистратора к компьютеру осуществляется через блок USB-адаптера с гальванической развязкой не менее 4 кВ между регистратором и компьютером | Наличие
145 | Характеристики программного обеспечения для обработки суточных записей
146 | Язык интерфейса программного обеспечения | русский
147 | Обработка ЭКГ, в том числе:
148 | - оценка стимулятора с выделением нарушений | Наличие
149 | - оценка аритмий с учетом фонового ритма | Наличие
150 | - оценка смещения и наклона сегмента ST | Наличие
151 | - выявление эпизодов смещения ST с расчетом их характеристик | Наличие
152 | - оценка толерантности пациента к физическим нагрузкам путем автоматического вычисления объема выполненной работы и мощности нагрузки | Наличие
153 | - расчет вариабельности RR-интервалов временным и спектральным методом | Наличие
154 | - расчет вариабельности RR-интервалов методом ВКРМ | Наличие
155 | - выделение периодов искажения ЭКГ сигнала вследствие плохого контакта (обрыва) электрода | Наличие
156 | -Векторный анализ PQRST-комплекса | Наличие
157 | -Расчет турбулентности ритма | Наличие
158 | -Выявление поздних потенциалов желудочков | Наличие
159 | -Анализ поздних потенциалов предсердий | Наличие
160 | Оценка спектральных характеристик волн F | Наличие
161 | -Определение PQ-интервала и анализ формы зубца Р | Наличие
162 | -Расчет величины и дисперсии QT-интервала | Наличие
163 | -Выявление микроальтернации Т-зубца | Наличие
164 | -Оценка времени проведения пульсовой волны по RP-интервалу | Наличие
165 | Обработка параметров дыхания: | Наличие
166 | - выявление эпизодов апноэ / гипопноэ с возможностью определения типа – обструктивное, центральное, смешанное | Наличие
167 | - расчет уровня оксигемоглобина крови с выявлением эпизодов гипоксемии | Наличие
168 | - обнаружение храпа и его сочетание с эпизодами апноэ / гипопноэ | Наличие
169 | - программирование минимальной длительности эпизодов апноэ для применения в педиатрической практике | Наличие
170 | - вычисление общей длительности апноэ и индекса апноэ / гипопноэ | Наличие
171 | Обработка результатов измерений АД, в том числе: | Наличие
172 | - статистические характеристики АД, включая средние величины АД днем и ночью | Наличие
173 | - вариабельность АД | Наличие
174 | - циркадный индекс | Наличие
175 | - результаты косинорного анализа суточного ритма | Наличие
176 | - индексы нагрузки давлением | Наличие
177 | - индексы гипотензии | Наличие
178 | - комментарии полученных величин применительно к нормативам | Наличие
179 | - индивидуальная настройка при расчете АД | Наличие
180 | - верификация любого измерения АД | Наличие
181 | - взаимосвязь ЧСС, аритмий, смещения ST и АД | Наличие
182 | База врачебных диагнозов | Наличие
183 | Генерация «клинического» заключения с возможностью корректировки и редактирования врачом | Наличие
184 | Ведение базы данных пациентов | Наличие
185 | Программные средства, обеспечивающие возможность интеграции аппаратно- программного комплекса в состав информационной системы лечебного учреждения | Наличие
186 | Характеристики программного обеспечения для носимых кардиомониторов
187 | Язык интерфейса программного обеспечения | русский
188 | Обработка ЭКГ, в том числе:
189 | - расчет ЧСС | Наличие
190 | - оценка толерантности пациента к физическим нагрузкам путем автоматического вычисления объема выполненной работы и мощности нагрузки | Наличие
191 | - расчет вариабельности RR-интервалов временным и спектральным методом | Наличие
192 | - расчет вариабельности RR-интервалов методом ВКРМ | Наличие
193 | Обработка результатов измерений АД, в том числе:
194 | - статистические характеристики АД, включая средние величины АД днем и ночью | Наличие
195 | - вариабельность АД | Наличие
196 | - циркадный индекс | Наличие
197 | - результаты косинорного анализа суточного ритма | Наличие
198 | - индексы нагрузки давлением | Наличие
199 | - индексы гипотензии | Наличие
200 | - комментарии полученных величин применительно к нормативам | Наличие
201 | - индивидуальная настройка при расчете АД | Наличие
202 | - верификация любого измерения АД | Наличие
203 | - взаимосвязь ЧСС и АД | Наличие
204 | База врачебных диагнозов | Наличие
205 | Генерация «клинического» заключения с возможностью корректировки и редактирования врачом | Наличие
206 | Ведение базы данных пациентов | Наличие
207 | Программные средства, обеспечивающие возможность интеграции аппаратно- программного комплекса в состав информационной системы лечебного учреждения | Наличие