Приложение №1

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

от 26 июля 2011 года №0356300079211000161

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинского оборудования

| Оптический прибор для быстрого определения мутности бактериальной суспензии (денсиламетр) Количество 1 шт. |  |  |
| --- | --- | --- |
| № поз. | Технические характеристики и свойства | Параметры, требования к техническим характеристикам и свойствам |
| 1.1. | Прибор стандартизирует оптическую плотность бактериальной суспензии при проведении идентификации микроорганизмов и определении их антибиотикочувствительности | Наличие |
| 1.2. | Принцип измерения изменения интенсивности светового потока, проходящего через раствор бактериальной суспензии | Наличие |
| 1.3. | Измерения интерпретируются в единицах мутности по МакФарланду | Наличие |
| 1.4. | Диапазон измерения единиц МакФарланда | от 0.0 и до 15 |
| 1.5. | Отклонения от величин калибровки: |  |
| 1.6. | -при от 0 до 3,0 McF | не более ±0,1 |
| 1.7. | -при от 3 до 10 McF | не более ±0,2 |
| 1.8. | -при от 10 до 15 McF | не более ±0,3 |
| 1.9. | Стандартная калибровка, установленная производителем | Наличие |
| 1.10. | Калибровка, установленная пользователем прибора | Наличие |
| 1.11 | Время измерения, сек | не более 1 |
| 1.12 | Длина волны в диапазоне, нм | от 515 и до 555 |
| 1.13 | Диаметр используемых пробирок в диапазоне, мм | от 15 и до 18,5 |
| 1.14 | Объем образца, мл | не менее 2 |
| 1.15 | Размеры прибора: |  |
|  | -глубина, мм | не более 166 |
|  | -ширина, мм | не более 102 |
|  | -высота, мм | не более 107 |
| 2 | Комплектация |  |
| 2.1 | Программируемый оптический блок для пробирок | Наличие |
| 2.2 | Панель управления с кнопками включения и выключения прибора | Наличие |
| 2.3 | Кнопка для калибровки | Наличие |
| 2.4 | Кнопка для обслуживания прибора во время калибровки | Наличие |
| 2.5 | Вход для проведения калибровки прибора производителем | Наличие |
| 2.6 | Два цифровых символьных дисплея | Наличие |
| 2.7 | Сетевой адаптер 12 V ss /500 mA | Наличие |
| 2.8 | Калиброванные одноразовые стерильные пробирки | Наличие |
| 2.9 | Стандарты мутности по МакФарланду: 0,5 Ед/МcF 1,0 Ед/МcF 3,0 Ед /МcF | Наличие |
| 2.10 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 3 | Документы: |  |
| 3.1. | Руководство пользователя на русском языке | Наличие |
| 3.2. | Регистрационное удостоверение РФ | Наличие |
| 3.3. | Сертификат соответствия | Наличие |
| 3.4. | Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации | Наличие |
| 3.5. | Год выпуска, не ранее | 2011 |
| 3.6. | Срок предоставления гарантии качества, не менее, мес. | 24 |
| 3.7. | Гарантия производителя, не менее, мес. | 24 |

Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в течение 10 (Десять) рабочих дней с момента подписания договора. Место доставки товара – г. Пермь, ул. Лебедева. Время – не позднее 15 часов местного времени. Поставщик информирует Заказчика о планируемой дате отгрузки товара и согласует с Заказчиком время поставки по телефону не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до момента поставки.

Кроме поставки медицинского оборудования, Поставщик оказывает вспомогательные услуги, включенные в цену договора, а именно:

- установка, монтаж и проверка исправности поставленного медицинского оборудования,

- ввод оборудования в эксплуатацию в присутствии представителя Поставщика,

- проведение инструктажа персонала Заказчика.

Срок предоставления вспомогательных услуг – в течение 2 (Два) рабочих дней с даты поставки товара.

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                          О.Г.Токмакова