## Форма 1.3
Технические характеристики
Системы для транспедикулярной фиксации позвоночника.
№ позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (Указать)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Система для транспедикулярной фиксации позвоночника "BASIS" с редукционными винтами "TSRH" производство Medtronic Sofamor Danek, Inc. США или эквивалент - 6 шт.
Общие характеристики:
| 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать
| 5 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 6 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие
| 7 | Компоненты системы изготавливаются из: - титанового сплава марки Ti-6Al-4V, градация V, американский стандарт ASTM F136, немецкий стандарт DIN 17850 | Наличие
| 8 | Имеется литерная маркировка производителя на всех имплантах. | Наличие
| 9 | Год выпуска | не ранее 2011г.
| 10 | Набор вспомогательных инструментов | наличие
| 11 | Технические характеристики имплантатов и комплектация:
| 12 | Редукционный (длинный) мультиплоскостной транспедикулярный винт | 2 шт.
| 13 | Винт с дополнительной резьбой не имеет головки: состоит из резьбовой части и «шейки». | Наличие
| 14 | Крепится к стержню посредством коннектора и блокируется фиксирующим винтом-гайкой. | Наличие
| 15 | Шейка имеет гладкую и резьбовую части. | Наличие
| 16 | Длина гладкой части шейки винта, мм | 57
| 17 | Длина резьбовой части шейки винта, мм. | 64
| 18 | Резьбовая часть шейки винта служит для редуцирования деформаций. | Наличие
| 19 | Контрольная часть служит для определения максимальной глубины вкручивания винта в позвонок. | Наличие
| 20 | Торцевая часть винта имеет гнездо, диаметр, мм, для шестигранной отвертки. | 3.2
| 21 | Диаметр винта 5.5мм/6.5мм/7.5мм/8.5мм | Наличие
| 22 | Диапазон длины винтов, мм | 20 - 60
| 23 | Выступающий наружу профиль винта не превышает профиль, устанавливаемый в позвонок, т.е. имеет «нулевой футпринт» от занимаемой верхней частью винта поверхности раны. | Наличие
| 24 | Титановый блочный фиксатор | 2 шт.
| 25 | Блочный фиксатор объединяет транспедикулярный винт и стержень в один узел. | Наличие
| 26 | Блочный фиксатор состоит из двух частей: одна имеет проушину для стержня, другая проушину для винта. | Наличие
| 27 | Обе части фиксатора соединяются посредством свободно вращаемых внутренних зубчатых поверхностей. | Наличие
| 28 | Подвижность обеих частей фиксатора позволяет достигать, градусов по оси вращения винта относительно стержня. | 360
| 29 | Офсет от оси стержня: 3мм, 6мм или 9мм в аксиальной плоскости. | Наличие
| 30 | Соединение стержня и транспедикулярного винта производится в любом направлении, под любым углом, на любом уровне выступающей гладкой шейки винта. | Наличие
| 31 | фиксаторы предустанавливаются на стержне. | Наличие
| 32 | Сборка фиксаторов и стержня производится вне хирургического поля. | Наличие
| 33 | Весь узел (фиксатор, стержень, транспедикулярный винт) фиксируется только одним блокирующим винтом-гайкой. При этом сохраняется возможность продолжения сагиттальной коррекции, вплоть до момента сепарирования верхней части блокирующего винта-гайки | Наличие
| 34 | Двойная блокирующий гайка | 2 шт.
| 35 | Блокирующий винт-гайка состоит из нижней вкручиваемой в узловой коннектор части и верхней, отламывающейся, для контроля над величиной затягивающего усилия. | Наличие
| 36 | Верхняя сепарируемая часть гайки имеет внутреннее посадочное гнездо под отвертку-шестигранник размером, мм. | 3.2
| 37 | Нижняя основная часть блокирующего винта-гайки имеет внешнюю резьбу для вкручивания в узловой коннектор. | Наличие
| 38 | Для контроля величины затягивающего усилия при блокировании винта или крючка динамометрический ключ не требуется. | Наличие
| 39 | Сила сепарирования гайки, Н/м. | 5 - 7
| 40 | Транспедикулярный винт в сборе с гайкой | 10 шт.
| 41 | Транспедикулярные винты бывают моноаксиальными и мультиаксиальными | Наличие
| 42 | Транспедикулярный винт имеет головку «камертонного типа» и самонарезающую коническую резьбу, компрессирующую в той части, которая находится в ножке позвонка, и широколопастную - для фиксации в теле позвонка с возможностью выкручивания с сохранением нарезанной резьбы в позвонке. | Наличие
| 43 | Кончик транспедикулярного винта имеет тупую форму (40 градусов) для предотвращения повреждения кровеносных сосудов и спинного мозга. | Наличие
| 44 | Головка винта имеет внутреннюю резьбу и на наружной поверхности присутствуют два углубления под держатель винта, а так же под инструмент, которым в случае необходимости притягивают стержень к винту. | Наличие
| 45 | Отвертка для закручивания транспедикулярного стандартного винта используется та же что и для мультиаксиального винта, за исключением замены внутреннего вала, что позволяет уменьшить количество инструментов используемых при операции. | Наличие
| 46 | Винт рассчитан под стержень диаметром, мм. | 5.5
| 47 | Транспедикулярный моноаксиальный винт имеет головку «камертонного типа» и самонарезающую резьбу с отводом костной стружки. | Наличие
| 48 | Головка винта и ножка винта монолитны. | Наличие
| 49 | Диаметр винтов, мм | 5,6,7
| 50 | Диапазон длины винтов, мм. | 35 - 50
| 51 | Размеры головки винта не более: высота 11.5мм, длина 8.0 мм, ширина 15,0 мм. | Наличие
| 52 | Транспедикулярный мультиаксиальный винт имеет головку «камертонного типа» и самонарезающую резьбу с отводом костной стружки. | Наличие
| 53 | Ножка мультиаксиального винта имеет ось вращения и позволяет вкручивать винт под углом 28 градусов к прямой оси стержня. | Наличие
| 54 | Диаметр винтов 5,5мм/6,5мм/7,5мм | Наличие
| 55 | Диапазон длины винтов, мм. | 35 - 50
| 56 | Размеры головки винта не более: высота 11.5мм, длина 8.0 мм, ширина 15,0 мм. | Наличие
| 57 | Поперечная стяжка для контракции, разборная | 3 шт.
| 58 | Поперечная стяжка (только 2 точки фиксации) состоит из поперечной балки прямоугольной формы (на поперечном срезе) и двух свободно перемещающихся по ней крючков-захватов стержня. | Наличие
| 59 | Крючок имеет округлое отверстие с внутренней резьбой, в которое устанавливается блокирующая гайка с наружной резьбой и внутренним шлицем по типу «звездочки», фиксирующая стержень. | Наличие
| 60 | Стяжка может устанавливаться как на контракцию стержней, так и на дистракцию. | Наличие
| 61 | Длина балки 40, 60, 80 или 120 мм. | Наличие
| 62 | Балка может триммироваться и моделироваться при необходимости. | Наличие
| 63 | Для установки необходим уникальный набор монтажных инструментов. | Наличие
| 64 | Имплантаты и монтажные инструменты совместимы с навигационной станцией. | Наличие
| 65 | Инструменты предоставляються бесплатно, с заменой вышедших из строя частей или инструментов целиком, на неограниченный срок. | Наличие
| 66 | Стандартный стержень | 2 шт.
| 67 | Гладкий стержень для жесткой фиксации имеет шестигранный кончик для захвата специальным инструментом и деротации. | Наличие
| 68 | Диаметр стержня, мм. | 5.5
| 69 | Длина стержня, мм. | 500
| 70 | Возможность тримминга специальными кусачками и многоплоскостного моделирования. | Наличие
2 | Имплантаты для миниинвазивной чрескожной транспедикулярной фиксации Viper DePuy Spine, Inc., США или эквивалент-4 шт.
| 1 | Производитель, страна происхождения | фирма DePuy Spine, Inc., США
| 2 | Сертификат соответствия, заверенный синей печатью Производителя | наличие
| 3 | Регистрационное удостоверение, заверенное синей печатью Производителя | наличие
| 4 | Год выпуска не ранее | 2011 года
| 5 | Продукция должна быть упакована в заводскую упаковку. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. | наличие
| 6 | Проведение инструктажа представителем Производителя для персонала Заказчика | наличие
| 7 | Предоставление образцов поставляемых имплантатов | по требованию Заказчика
| 8 | Технические характеристики имплантатов и комплектация:
| 9 | Канюлированный полиаксиальный титановый винт Viper | 12 шт.
| 10 | Производитель, страна происхождения | фирма DePuy Spine, Inc., США
| 11 | Материал изготовления винта | Ti-6Al-4V
| 12 | Диаметры винтов | 4,35; 5 мм; 6 мм; 7 мм
| 13 | Длина винтов с шагом 5 мм в диапазоне | 30 мм - 80 мм
| 14 | Форма головки винта | камертонного типа, с шестигранным Т20 пазом
| 15 | Головка винта имеет блокирующий механизм в виде однокомпонентной внутренней гайки | наличие
| 16 | Головка винта имеет кольцевую борозду TOP-NOTCH | наличие
| 17 | Конструктивная особенность, обеспечивающая возможность проведения проводника | наличие внутреннего канала в жале винта
| 18 | Диаметр внутреннего канала винта | 1,97 мм
| 19 | Тип резьбы, обеспечивающий 2-кратное увеличение скорости введения винта по сравнению со стандартными винтами | самонарезающий, конический, с увеличенным углом наклона нити нарезки
| 20 | Однокомпонентная внутренняя гайка имеет резьбу прямоугольного сечения | наличие
| 21 | Высота внутренней гайки не более | 5 мм
| 22 | Общая величина степени свободы вращения винта вокруг центральной оси при любом диаметре винта не менее | 50 градусов
| 23 | Ширина головки винта, не более | 11 мм
| 24 | Расстояние между головкой винта и стержнем, не более | 3,99 мм
| 25 | Высота головки винта, не более | 14,45 мм
| 26 | Конструктивная особенность хвостовой части винта, предотвращающая повреждение окружающих тканей | равный диаметр по всей длине хвостовой части с закругленным окончанием
| 27 | Торец хвостовой части винта | конусообразный, с закругленным окончанием
| 28 | Маркировка хвостовика винта | анодизированная, цветовая (голубой, зеленый, синий)
| 29 | Конструктивная особенность стержня, позволяющая осуществлять самоцентрализацию винта в момент введения и фиксацию в теле позвонка с возможностью выкручивания с сохранением нарезанной резьбы в позвонке | резьба на протяжении всего стержня
| 30 | Стержень титановый миниинвазивный изогнутый Viper | 6 шт.
| 31 | Производитель, страна происхождения | фирмa DePuy Spine, Inc., США
| 32 | Материал изготовления стержня | Ti-6AI-4V
| 33 | Форма стержня | изогнутый в соответствии с лордозом на поясничном отделе позвоночника с двумя углублениями треугольной формы
| 34 | Форма кончиков стержня | с одной стороны - пулевидный, с другой стороны - тупой
| 35 | Длина стержня с шагом 5 мм в диапазоне | 35 мм - 90 мм
| 36 | Диаметр стержня независимо от длины не более | 5,5 мм
| 37 | Однокомпонентная внутренняя гайка Viper | 12 шт.
| 38 | Производитель, страна происхождения | фирмa DePuy Spine, Inc., США
| 39 | Материал изготовления гайки | Ti-6AI-4V
| 40 | Форма гайки | низкопрофильная с резьбой прямоугольного сечения
| 41 | Размер резьбы гайки | 5 мм
| 42 | Инструментальная поддержка на безвозмездной основе и предоставление специфического установочного инструментария для использования с поставляемыми имплантатами | По запросу Заказчика комплект инструментов для установки имплантатов предоставляется на каждую операцию
| 43 | Срок поставки специфического установочного инструментария не более | 2 рабочих дня
| 44 | Бесплатное предоставление смежных размеров и замена размеров имплантатов в соответствии с потребностями Заказчика | Наличие
| 45 | Срок поставки смежных размеров и замены размеров имплантатов не более | 2 рабочих дня
| 46 | Маркировка производителя на всех имплантатах | наличие
| 47 | Срок поставки с момента заключения муниципального контракта не более | 5 рабочих дней