Приложение №1

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

от 28 июля 2011 года №0356300079211000165

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Гематологический автоматический анализатор на 16 параметров с комплектом реагентов Medonic М16 или эквивалент Количество 1 штука |  |  |
| --- | --- | --- |
| № поз. | Технические характеристики и свойства | Параметры, требования к техническим характеристикам и свойствам |
| 1 | Тип прибора | полный автомат |
| 2 | Производительность, не менее | 67 исследований в час |
| 3 | Измеряемые параметры: - эритроциты (RBC) - гемоглобин (HGB) - гематокрит (HCT) - лейкоциты (WBC) - средний объем эритроцитов (MCV) - среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) - средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC) - процентное содержание эритроцитов (RDW%) - гранулоцитов (GRAabs, GRA%) - средних лейкоцитов (MIDabs, MID%) - лимфоцитов (LYMabs, LYM%) - тромбоциты (PLT) - средний объем тромбоцитов (MPV) гистограммы распределения эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов по объему | наличие |
| 4 | Распределение клеток по размерам: PLT, RBC, WBC | наличие |
| 5 | Принцип подсчета RBC, PLT, WBC | кондуктометрический |
| 6 | Принцип измерения HGB | фотометрический бесцианидный метод |
| 7 | Режимы работы | - пробирка с цельной (венозной или капиллярной) кровью; - стаканчик с предварительно разведенной кровью |
| 8 | Объем крови | - 20 мкл – в режиме предилюции (предварительно разведенная кровь); - 90 мкл – при работе с пробирками с цельной кровью |
| 9 | Система дозирования | поворотный клапан в бесшприцевой гидравлической системе |
| 10 | Количество каналов счета | 2 |
| 11 | Количество реагентов | 2 |
| 12 | Встроенная программа контроля качества | наличие |
| 13 | Встроенный дилютер изотонического разбавителя | наличие |
| 14 | Дисплей | сенсорный, 240х320 |
| 15 | Язык меню | русский |
| 16 | Память | - 800 проб - 800 контрольных проб |
| 17 | Автоматическое отслеживание текущей даты | наличие |
| 18 | Задание границ норм по возрастным и половым критериям пациентов | 9 программ |
| 19 | Возможность идентификации проб по: | - персональному номеру; - текущему номеру; - дате анализа; - возрастному и половому критерию |
| 20 | Программы калибровки по отдельным параметрам и режимам | - автоматический режим - ручной режим |
| 21 | Автоматический контроль состояния узлов и агрегатов прибора | наличие |
| 22 | «Спящий» режим | наличие |
| 23 | Возможность (по PLT) автоматического вычитания фона реагентов | наличие |
| 24 | Автоматическая промывка после каждой пробы | наличие |
| 25 | Встроенный контроль качества | наличие |
| 26 | Диапазон измерений: WBC RBC MCV PLT HGB | 0 – 99,9х109/l 0 – 14х1012/l 15 – 250 fl 0 – 1999 x 109/l 0 – 99,9 g/dl |
| 27 | Воспроизводимость: WBC RBC MCV PLT HGB | < 1.8 % < 1.1% < 0.3 % < 3.3 % < 1.0 % |
| 28 | Вывод результатов измерения, гистограмм распределения и комментариев по результатам измерения на принтер | наличие |
| 29 | Вывод результатов на дисплей | наличие |
| 30 | Вывод гистограмм распределения клеток на дисплей | наличие |
| 31 | Звуковое сообщение о критических ошибках и неисправностях | наличие |
| 32 | Последовательный порт | наличие |
| 33 | Параллельный порт | наличие |
| 34 | Сканер штрих-кодов (опция) | наличие |
| 35 | Автоматическое бланкирование HGB при каждой пробе | наличие |
| 36 | Автоматическая установка дискриминаторов клеток («плавающий дискриминатор») | наличие |
| 37 | Автоматическая ультразвуковая очистка и промывка апертуры | наличие |
| 38 | Автоматическое определение и индикация засорения апертур | наличие |
| 39 | Автоматическая индикация низкого уровня реагентов в емкостях | наличие |
| 40 | Коррекция HGB (гемоглобин) при высоких значениях WBC (концентрации лейкоцитов) | наличие |
| 41 | Встроенная программа контроля качества | наличие |
| 42 | Представление и обработка контрольных данных | графики Леви-Дженнингса |
| 43 | Напряжение | 220В 50 Гц |
| 44 | Потребляемая мощность: | - рабочий режим – не более 100Вт; - «спящий» режим – не более 20 Вт |
| 45 | Габаритные размеры, не более, мм | 410х300х460 |
| 46 | Вес, не более, кг | 20 |
| 47 | Комплект поставки: |  |
| 47.1 | Источник бесперебойного питания, отвечающий требованиям: | Выходная мощность 500W, форма выходного напряжения – синусоида |
| 47.2 | Принтер, отвечающий требованиям: | Матричный, монохромный, формат бумаги A4, скорость печати– 337 знаков в секунду, бумага рулонная, листовая, картридж ленточный |
| 47.3 | Кабель соединительный для принтера | Наличие |
| 48 | Комплект реагентов и расходных материалов для поставляемого анализатора на 900 исследований: |  |
| 48.1 | Гематологический контроль 16 параметров 1флак.*4,5мл | 1 флак. |
| 48.2 | Микропробирка с ЭДТА на 200 мкл крови, 100шт./упак. | 9 упаковок |
| 48.3 | Стаканчик гематологический V=15,0 мл, 20 шт./упак. | 1 упак. |
| 48.4 | Крышки для стаканчика гематологического, 20 шт./упак. | 1 упак. |
| 48.5 | Бумага перфорированная А4 (L – сл., 1220 м) | 1 упак. |
| 48.6 | Изотонический раствор 20 л/упак. | 1 упак. |
| 48.7 | Лизирующий раствор 5л/упак. | 1 упак. |
| 48.8 | Очищающий раствор 0,25 л/упак. | 1 упак. |
| 48.9 | Промывающий раствор 1 л/упак. | 1 упак. |
| 48.10 | Салфетка дезинфицирующая для инъекций 200 шт./упак. | 5 упак. |
| 49 | Документы: |  |
| 49.1 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 49.2 | Сертификат соответствия | Наличие |
| 49.3 | Руководство пользователя на русском языке | Наличие |
| 50 | Год выпуска, не ранее | 2011 |
| 51 | Срок гарантии с момента ввода в эксплуатацию, мес, не менее | 12 |

Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с момента подписания договора. Место доставки товара – г. Пермь, ул. Лебедева. Время – не позднее 15 часов местного времени. Поставщик информирует Заказчика о планируемой дате отгрузки товара и согласует с Заказчиком время поставки по телефону не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до момента поставки.

Кроме поставки медицинского оборудования, Поставщик оказывает вспомогательные услуги, включенные в цену договора, а именно:

- установка, монтаж и проверка исправности поставленного медицинского оборудования,

- ввод оборудования в эксплуатацию в присутствии представителя Поставщика,

- проведение инструктажа персонала Заказчика.

Срок предоставления вспомогательных услуг – в течение 2 (Два) рабочих дней с даты поставки товара.

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                          О.Г.Токмакова