Приложение 1.

Техническое задание

к извещению о проведении котировок  № 68 от  «02»  августа 2011г.

| № п/п | Требуемые технические характеристики, потребительские свойства товара | Параметры и условия / Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Датчик допплера | Наличие |
| 1.1 | Торговое название | Указать |
| 1.2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
| 1.3 | Измерение | Маточные сокращения ( МС ) |
| 1.4 | Входной источник | Внешний преобразователь с тензодатчиком |
| 1.5 | Частотная характеристика | Постоянный ток ~ 0.5 Гц |
| 1.6 | Управление опорным синалом (нулевой) | Выключатель одного соприкосновения |
| 1.7 | Амплитуда измерения | 0 ~ 99 единиц |
| 1.8 | Совместимость кабеля и датчика с прикроватными мониторами, пульсоксиметрами МЕК ics, PAMO | Наличие |
| 1.9 | Разъем интерфейсного соединения с прикроватными монитороми, пульсоксиметрами МЕК ics, PAMO | Наличие |
| 1.10 | Условия эксплуатации | Помещение с t от + 10 до + 40 град. Цельсия |
| 1.11 | Количество, шт | 10 |
| 1.12 | Год выпуска, не ранее 2011г. | Указать |
| 2 | Датчик допплера | Наличие |
| 2.1 | Торговое название | Указать |
| 2.2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
| 2.3 | Измерение | Сердечный ритм эмбриона (СМЭ) |
| 2.4 | Входной сигнал | Ультразвуковой допплер пульса |
| 2.5 | Частота ультразвука | 1.0 МГц |
| 2.6 | Мощность ультразвука | < 10 мВ / см. кв. |
| 2.7 | Метод обнаружения СРЭ | Автокорреляция |
| 2.8 | Амплитуда измерения | 50 ~ 240 уд./мин. |
| 2.9 | Совместимость кабеля и датчика с прикроватными мониторами, пульсоксиметрами МЕК ics, PAMO | Наличие |
| 2.10 | Разъем интерфейсного соединения с прикроватными монитороми, пульсоксиметрами МЕК ics, PAMO | Наличие |
| 2.11 | Условия эксплуатации | Помещение с t от + 10 до + 40 град. Цельсия |
| 2.12 | Количество, шт | 10 |
| 2.13 | Год выпуска, не ранее 2011г. | Указать |
| 3 | Датчик пульсоксиметрический | Наличие |
| 3.1 | Торговое название | Указать |
| 3.2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
| 3.3 | Измерение | Степень насыщения артериальной крови кислородом, (сатурация крови, SpO2), частота пульса, уд/мин. |
| 3.4 | Применение | Для пациентов с весом от 10 кг., (взрослые, дети) |
| 3.5 | Место крепления | Палец кисти или стопы |
| 3.6 | Длительность использования | Многоразовый, (неограниченное число раз и у разных пациентов) |
| 3.7 | Конструкция датчика | По типу "прищепка" |
| 3.8 | Совместимость кабеля и датчика с прикроватными мониторами, пульсоксиметрами МЕК ics, PAMO | Наличие |
| 3.9 | Длина кабеля, не менее, м | 1.6 |
| 3.10 | Дополнительная защита кабеля от перегиба в месте крепления кабеля к датчику | Наличие |
| 3.11 | Основной материал | Пластмасса |
| 3.12 | Внутри датчика - прорезиненая прокладка для комфортного прилегания к поверхности тела | Наличие |
| 3.13 | Разъем интерфейсного соединения с прикроватными монитороми, пульсоксиметрами МЕК ics, PAMO | Наличие |
| 3.14 | Диапазон измерения | 0 ~ 100 град. Цельсия |
| 3.15 | Условия эксплуатации | Помещение с t от + 10 до + 40 град. Цельсия |
| 3.16 | Количество, шт | 26 |
| 3.17 | Год выпуска, не ранее 2011г. | Указать |
| 4 | Сертификат соответствия, регистрационное удостоверение | Предоставляется вместе с товаром |

Главный врач 	       В.Н.Петухов