- техническое задание

Рентгенодиагностический комплекс для рентгеноскопии (1-е рабочее место)

| № | Параметры | Требования | Соответствие требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования |  |  |
| 1.1 | Год выпуска, не ранее | 2011 год |  |
| 1.2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 1.3 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 1.4 | Лицензия на право работы с источниками ионизирующего (генерируемого) излучения. | Наличие |  |
| 2 | Поворотный стол-штатив (указать модель) |  |  |
| 2.1 | Напряжение и частота сети | 380 В, 50Гц |  |
| 2.2 | Поворотный стол с электрическим моторным приводом | Наличие |  |
| 2.3 | Вес стола, не более | 900 кг |  |
| 2.4 | Максимальный вес пациента, не менее | 200 кг |  |
| 2.5 | Угол наклона (поворота) стола, не менее | +90º/-15° |  |
| 2.6 | Автоматическая остановка стола в горизонтальной позиции | Наличие |  |
| 2.7 | Перемещение деки стола в поперечном направлении, не менее | ±100 мм |  |
| 2.8 | Продольное перемещение деки стола, не менее | +600/-400 мм |  |
| 2.9 | Перемещение экрано-снимочного устройства в продольном направлении, не менее | 950 мм |  |
| 2.10 | Перемещение экрано-снимочного устройства в поперечном направлении, не менее | 250 мм |  |
| 2.11 | Минимальное расстояние ЭСУ – пленка, не более | 60 мм |  |
| 2.12 | Ширина деки стола, не менее | 750 мм |  |
| 2.13 | Длина деки стола, не менее | 2100 мм |  |
| 2.14 | Скорость наклона стола, не менее | 4 град/с |  |
| 2.15 | Деление снимков, не хуже | 1/2/3/4 – вертикально; 4/6/8 - накрест |  |
| 2.16 | Компрессионное перемещение ЭСУ, не менее | 300 мм |  |
| 2.17 | Максимальный размер кассет, не хуже | 35х35 см |  |
| 3 | Усилитель рентгеновского изображения (УРИ) с TV-системой (указать модель) |  |  |
| 3.1 | Число рабочих полей, не менее | 3 |  |
| 3.2 | Номинальный диаметр | 12" (30 см) |  |
| 3.3 | Предельное разрешение, не менее | 6,1 пар лин/мм |  |
| 3.4 | Коэффициент квантовой эффективности, не менее | 62% |  |
| 3.5 | Телевизионная камера на CCD-матрице | Наличие |  |
| 3.6 | Система автоматического контроля дозы и яркости изображения | Наличие |  |
| 3.7 | Телевизионный тракт с системой шумоподавления | Наличие |  |
| 3.8 | Режим сохранения на экране монитора последнего кадра просвечивания | Наличие |  |
| 3.9 | Режим автокалибровки | Наличие |  |
| 3.10 | Режим самотестирования TV-системы | Наличие |  |
| 3.11 | Монитор с диагональю не менее | 17 дюймов |  |
| 4 | Рентгеновское питающее устройство (указать модель) |  |  |
| 4.1 | Мощность в диапазоне | 40-50 кВт |  |
| 4.2 | Диапазон рабочих значений напряжения на рентгеновской трубке, не хуже | от 40 до 150 кВ с шагом 1 кВ |  |
| 4.3 | Время нарастания кВ, не более | 200 мкс |  |
| 4.4 | Диапазон времени экспозиции, не менее | 1мс – 10с |  |
| 4.4 | Минимальное значение количества электричества, не более | 0,5 мАс |  |
| 4.5 | Диапазон анодного тока рентгеновской трубки, не менее | 10 – 630 мА |  |
| 4.6 | Число анатомических программ (органоавтоматика), не менее | 2000 |  |
| 4.7 | Частота генератора не должна меняться в зависимости от нагрузки и составлять, не менее | 240 кГц |  |
| 4.8 | Режимы автоматического выбора фокусного пятна и скорости вращения трубки | Наличие |  |
| 4.9 | Напряжение и частота сети | 380В, 50 Гц |  |
| 4.10 | Русскоязычный интерфейс генератора | Наличие |  |
| 5 | Рентгеновские излучатель (указать модель) |  |  |
| 5.1 | Рентгеновская трубка двухфокусная | Наличие |  |
| 5.2 | Размер фокусных пятен, не более | 0,6/1,0 мм |  |
| 5.3 | Напряжение на трубке, не менее | 150 кВ |  |
| 5.4 | Мощность трубки, не менее - на малом фокусе - на большом фокусе | 25 кВт 50 кВт |  |
| 5.5 | Теплоемкость анода, не менее | 300 000 ТЕ |  |
| 5.6 | Скорость вращения анода, не менее | 9000 об/мин |  |
| 5.7 | Максимальная мощность рассеивания анода, не менее | 1200 Вт |  |
| 5.8 | Угол наклона анода, не менее | 15º |  |
| 6 | Прочие условия |  |  |
| 6.1 | Гарантия с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 месяцев |  |
| 6.2 | Инструкция пользователя на русском языке | Наличие |  |
| 6.3 | Устройство индикации дозовой нагрузки | Наличие |  |
| 7 | Требования к поставке, монтажу и инструктажу (обучению) персонала |  |  |
| 7.1 | Доставка оборудования до места монтажа | Наличие |  |
| 7.2 | Монтаж и наладка оборудования | Наличие |  |
| 7.3 | Инструктаж (обучение) медицинского персонала работе с оборудованием | Наличие |  |