# Приложение №2

# Техническое задание на поставку компьютерного электрокардиографа с возможностью детектирования импульсов кардиостимулятора

| Название параметра | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Область применения | Кардиология |
| Возможность регистрации электрокардиограмм одновременно по 12-ти стандартным отведениям | Наличие |
| Возможность регистрации электрокардиограмм в системе ортогональных отведений Франка | Наличие |
| Раздельный сброс фильтров по каждому каналу | Наличие |
| Контурный анализ ЭКГ: расстановка маркеров узловых точек комплекса QRST, расчет основных амплитудных и временных параметров комплекса | Наличие |
| Автоматическая детекция импульсов искусственных водителей ритма | Наличие |
| Возможность отображения ЭКГ на экране компьютера и на бумаге на миллиметровой сетке | Наличие |
| Возможность отображения ЭКГ в одну колонку (все 12 отведений расположены одно под другим) или две колонки по 6 отведений | Наличие |
| Автоматическое определение угла отклонения электрической оси сердца | Наличие |
| Автоматическая интерпретация ЭКГ: построение синдромального заключения | Наличие |
| Возможность длительного мониторинга ЭКГ без записи на диск с автоматическим выделением комплексов QRS в режиме реального времени и подачей звукового сигнала при обнаружении каждого комплекса | Наличие |
| Связь с компьютером | USB |
| Количество разрядов АЦП | 12 |
| Частота квантования | 2000 Гц |
| Чувствительность | 2.5, 5, 10, 20, 40 мм/мВ |
| Фильтр высоких частот | 0.05, 0.1, 0.5, 1 Гц |
| Фильтр низких частот | 35, 75 Гц |
| Дополнительные фильтры | сетевой, фильтр дрейфа, антитреморный |
| Отсутствие необходимости установки дополнительных плат в компьютер | Наличие |
| Операционная система | Windows XP, Windows Vista или Windows 7 |
| Одновременный просмотр на экране нескольких обследований или нескольких проб одного обследования | Наличие |
| Встроенный редактор протокола обследования | Наличие |
| Комплект поставки |  |
| Электронный блок | 1 шт. |
| Кабель отведений | 1 шт. |
| Комплект многоразовых электродов (не менее10 шт.) | Наличие |
| Гель электродный | 250 мл |
| Сумка для переноски | Наличие |
| Прочие условия |  |
| Гарантия | 2 года |
| Монтаж оборудования на месте | По дополнительному соглашению |
| Обучение специалиста на базе производителя | Наличие |
| Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие |
| Сертификат об утверждении типа средств измерений | Наличие |
| Сертификаты DIN EN ISO 9001:2000 и DIN EN ISO 13485:2003 у производителя | Наличие |
| Сертификат СЕ | Наличие |