- Приложение №1

- к открытому аукциону

- в электронной форме

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- НА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ

- КОМПЛЕКС НА ТРИ РАБОЧИХ МЕСТА.

- 1. Общие требования

|  | Наименование, модель, производитель, страна происхождения | Указать |
| --- | --- | --- |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ на аппарат | Наличие |
|  | Сертификат Госстандарта России на аппарат | Наличие |
|  | Гигиеническое заключение МЗ РФ на аппарат (санитарно-эпидемиологическое заключение) | Наличие |
|  | Соответствие требованиям нормативных документов: ГОСТ 26140-84, ГОСТ 26141-84, ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88), ГОСТ Р 50267.0.3-99 (МЭК 60601-1-3-94), ГОСТ Р 50267.7-95 (МЭК 601-2-7-87), ГОСТ Р 50267.28-95 (МЭК 601-2-28-93), ГОСТ Р 50267.32-99, (МЭК 60601-2-32-94); СанПиН 2.6.1.1192-03 | Наличие |
|  | Напряжение и частота питающей сети, В, Гц | 380, 50 |
|  | Номинальная потребляемая мощность питающей сети, не более, кВа | 40 |
|  | Гарантия на всю систему, месяцев, не менее | 12 |
|  | Поставка в комплекте со всеми необходимыми монтажными материалами, кабелями, переходниками и т.д. | Наличие |
|  | Минимальная площадь процедурной рентгеновского кабинета, м2 , не более | 45 |
|  | Подготовка рекомендуемого плана кабинета и технического задания на реконструкцию кабинета | Наличие |
|  | Проведение монтажных и пусконаладочных работ | Наличие |
|  | Инструктаж специалистов заказчика работе на аппарате | Наличие |
|  | Инструкция пользователя на русском языке | Наличие |
|  | Все предлагаемое оборудование должно быть выпущено, не ранее года | 2010 |

2. Поворотный стол-штатив:

|  | Стол с электрическим моторным приводом с автоматической остановкой в горизонтальном положении, без дополнительного потолочного устройства уравновешивания УРИ; | Наличие |
| --- | --- | --- |
|  | Вес Поворотного стола-штатива, не более, кг | 800 |
|  | Размер деки стола, не менее, см | 210х70 |
|  | Высота деки стола от пола, не более, см | 90 |
|  | Диапазон изменения угла наклона, не менее, градусов | -15 / +90 |
|  | Инверторная система питания электродвигателя, обеспечивающая плавный пуск и останов стола при его повороте | Наличие |
|  | Дека стола с низким уровнем рентгеновского поглощения, не более, мм Аl | 0,8 |
|  | Диапазон продольного перемещения деки стола электромотором, не менее, см | 100 |
|  | Диапазон поперечного перемещения деки стола электромотором, не менее, см | 20 |
|  | Экранно-снимочное устройство с микропроцессорным управлением | Наличие |
|  | Экранно-снимочное устройство с левосторонней загрузкой кассет и звуковой сигнализацией (срабатывающей при суммарном времени просвечивания 5 мин.); | Наличие |
|  | Система формирования рентгеновского поля в зависимости от расстояния фокус-приемник рентгеновского изображения (формат-автоматика); | Наличие |
|  | Электронная программа деления кассеты при снимке, на части | 2, 3, 4, 6 |
|  | Индикация размера кассеты, оставшихся экспозиций, служебных сообщений на графическом ЖКИ дисплее | Наличие |
|  | Автоматическая заправка, центровка и распознавание формата кассеты | Наличие |
|  | Функция автоматического диафрагмирования шторками ЭСУ в зависимости от размера кассеты и программы деления кассеты | Наличие |
|  | Моторизированное продольное движение ЭСУ | Наличие |
|  | Моторизированное поперечное движение ЭСУ | Наличие |
|  | Продольное движение ЭСУ в диапазоне, не менее, см | 85 |
|  | Поперечное движение ЭСУ в диапазоне, не менее, см | 21 |
|  | Компрессионное движение ЭСУ в диапазоне, не менее, см | 25 |
|  | Фокусное расстояние, не менее, см | 100 |
|  | Моторизированное перемещение компрессионного тубуса из парковочного положения в область обследования | Наличие |
|  | Формат используемых кассет | от 18 х 24 до 35 х 35 см. |
|  | Трехпольная ионизационная камера с предусилителем для автоматического экспонирования | Наличие |
|  | Эквивалент ослабления, не более, мм Al | 0,5 |
|  | Расхождение между датчиками полей, не более, % | 5 |

3.  Усилитель рентгеновского изображения:

|  | Номинальный диаметр РЭОП должен быть, не менее, дюймов, (см) | 9, (23) |
| --- | --- | --- |
|  | Количество рабочих полей должно быть, не менее | 3 |
|  | Телевизионная камера должна быть выполнена на ПЗС – матрице с рабочей областью, не менее, пикселов | 1024х1024 |
|  | АЦП телевизионного тракта не менее, бит | 10 |
|  | Телевизионный тракт должен быть оснащен системой шумоподавления, системой автоматической стабилизации яркости, системой запоминания последнего кадра. | Наличие |
|  | Наличие не менее одного медицинского монохромного ЖК монитора на тележке с размером экрана по диагонали не менее, дюймов | 19 |
|  | Включение рентгеноскопии выполняется как с пультов управления (общего или на ЭСУ), так и специальной педалью, расположенной рядом со столом-штативом. | Наличие |

4. Стол снимков с томографической приставкой:

|  | Плавающая в 4 направлениях дека стола с электромагнитной фиксацией | Наличие |
| --- | --- | --- |
|  | Размеры деки стола, не менее, см | 220х77 |
|  | Диапазон перемещения деки в продольном направлении, не менее, см | 100 |
|  | Диапазон перемещения деки в поперечном направлении, не менее, см | 26 |
|  | Покрытие стола с низким уровнем рентгеновского поглощения, не более, мм Аl | 0,6 |
|  | Расстояние от фокуса до пола в нижнем положении колонны, не более, см | 38 |
|  | Расстояние от фокуса до пола в верхнем положении колонны, не менее, см | 188 |
|  | Напольное крепление колонны излучателя | Наличие |
|  | Продольное перемещение колонны, не менее, см | 180 |
|  | Вращение колонны для проведения латерографии, не менее, градусов | + / - 90 |
|  | Кассетодержатель с решеткой для кассет стандартных размеров | от 13 х 18 см. до 35 х 43 см. |
|  | Индикация текущих установок параметров стола и служебных сообщений на ЖКИ дисплее | Наличие |
|  | Устройство для проведения линейной томографии | Наличие |
|  | Количество углов томографии, не менее | 4 |
|  | Количество скоростей томографии для каждого угла, не менее | 3 |
|  | Высота среза с цифровой индикацией в пределах, не менее, мм | 0-250 |
|  | Световая индикация высоты исследуемого слоя | Наличие |
|  | Шаг изменения высоты среза, не более, мм | 1 |
|  | Совмещение центра кассеты и фокуса рентгеновской трубки при проведении прямых и продольных снимков в зоне стола; | Наличие |
|  | Трехпольная ионизационная камера с предусилителем для автоматического экспонирования | Наличие |
|  | Эквивалент ослабления, не более, мм Al | 0,5 |
|  | Расхождение между датчиками полей, не более, % | 5 |

5. Вертикальная стойка снимков:

|  | Диапазон вертикального перемещения кассетодержателя от центра до пола, не менее, см | 155 |
| --- | --- | --- |
|  | Кассетодержатель с решеткой для кассет стандартных размеров | от 13 х 18 см до 35 х 43 см. |
|  | Электромагнитная система тормозов фиксации кассетодержателя | Наличие |
|  | Трехпольная ионизационная камера с предусилителем для автоматического экспонирования | Наличие |
|  | Эквивалент ослабления, не более, мм Al | 0,5 |
|  | Расхождение между датчиками полей, не более, % | 5 |

6. Рентгеновское питающее устройство:

|  | Мощность генератора, не менее, кВт | 50 |
| --- | --- | --- |
|  | Частота преобразования, не менее, кГц | 400 |
|  | Пульт управления генератором с сенсорным дисплеем | Наличие |
|  | Размер сенсорного дисплея, не менее, см | 29 |
|  | Интегрированное в пульт управления переговорное устройство | Наличие |
|  | Одновременная индикация на дисплее параметров рентгеноскопии, рентгенографии, программ оргонавтоматики, мониторинг состояния излучателя, выбор полей автоматического экспонометра, степени почернения пленки и сочетания зкран-пленка и др. | Наличие |
|  | Изменения анодного напряжения, не менее, кВ | от 40 до 150 |
|  | Минимальное значение анодного тока при рентгенографии, не менее, мА | 16 |
|  | Максимальное значение анодного тока при рентгенографии, не более, мА | 630 |
|  | Максимальное значение миллиамперсекунд, не менее, мАс | 800 |
|  | Минимальное время экспозиции, не более, мсек | 1 |
|  | Максимальное время экспозиции, не более, сек. | 5 |
|  | Возможность подключения трех ионизационных камер с тремя полями для автоматического управления экспозицией | Наличие |
|  | Плавная регулировка анодного напряжения и тока при рентгеноскопии; | Наличие |
|  | Автоматический контроль яркости изображения при рентгеноскопии; | Наличие |
|  | Наличие встроенных анатомических программ, не менее, программ | 1000 |
|  | Язык программ и служебных сообщений | Русский |
|  | Система контроля над тепловой нагрузкой на трубку с защитой от перегрузки | Наличие |

7. Рентгеновский излучатель

|  | Двухфокусная рентгеновская трубка с вращающимся анодом | Наличие |
| --- | --- | --- |
|  | Количество рентгеновских трубок, штук | 2 |
|  | Размер малого фокуса, не более, мм | 0.6 |
|  | Размер большого фокуса, не более, мм | 1.2 |
|  | Номинальная мощность, не менее, кВт | 50 |
|  | Теплоемкость анода, тепловые единицы, не менее | 300 000 |