Приложение №1

к открытому аукциону

в электронной форме

Техническое  задание на офтальмологическое оборудование

| № п.п. | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Щелевая лампа стационарная с принадлежностями |  |
| 2 | Окуляры | 12,5х |
| 3 | Тип оптики в окулярах | Широкоугольная апохроматическая |
| 4 | Материал линз в окулярах | стекло |
| 5 | Просветляющее покрытие на линзах окуляров | Наличие |
| 6 | Диаметр линз в окулярах должен обеспечивать хорошее поле зрения. | Не менее 21мм |
| 7 | Внешний диаметр окуляров | Не менее 40 мм |
| 8 | Механизм на окулярах, позволяющий работать как в очках, так и без очков, должен быть выполнен сдвижным, из твердого черного медицинского пластика | Наличие |
| 9 | Минимальное межзрачковое расстояние | Не более 48.5, |
| 10 | Максимальное межзрачковое расстояние | Не менее 80 мм |
| 11 | Регулировка межзрачкового расстояния | Плавная, с механической связью правого и левого окуляров |
| 12 | Возможность отсоединения окуляров от увеличительного блока(технология легкого доступа одним винтом) | Наличие |
| 13 | Крепление защитного экрана выполнено на кронштейн микроскопа, под окулярами, для защиты пациентов от дыхания врача | Наличие |
| 14 | Микроскоп Галлилея | Наличие |
| 15 | Поворот микроскопа вокруг оси с фиксатором положения под обе руки | Наличие |
| 16 | Изменение увеличения путем вращения барабана | Наличие |
| 17 | Трехступенчатая смена увеличения барабана | Увеличение 10х, 16х, 25х |
| 18 | Материал линзы в барабане | Стекло |
| 19 | Просветляющее покрытие на линзах барабана | Наличие |
| 20 | Диаметр выходной линзы микроскопа | Не менее 42 мм |
| 21 | Материал линзы микроскопа | Стекло |
| 22 | Просветляющее покрытие на линзах микроскопа | Наличие |
| 23 | Оптическое разрешение при увеличении 10 крат | Не менее 76 линий на миллиметр |
| 24 | Регулировка диоптрий, диапазон не уже | От -5 до +5D |
| 25 | Тип осветителя | Нижний |
| 26 | Подача напряжения на осветитель через безопасный двухштырьковый разъем, с поворачивающейся втулкой для надежной фиксации | Наличие |
| 27 | Корпус осветителя выполнен из материала с высокой теплопроводностью | Металл |
| 28 | Осветитель пыле и влагозащищен благодаря отсутствию сквозных незакрывающихся отверстий в корпусе | Наличие |
| 29 | Поворот осветителя плавный | Наличие |
| 30 | Поворотный осветитель имеет стопор как под правую, так и под левую руку | Наличие |
| 31 | Шкала поворота осветителя должна быть выполнена единой от 0 до 90 и от 90 до 0 градусов | Наличие |
| 32 | Шаг градуировки шкалы поворота осветителя | Не более 5 градусов |
| 33 | Максимальный поворот щели | Не менее 180 градусов |
| 34 | Минимальная ширина щели | Не более 0 мм |
| 35 | Максимальная ширин щели | Не менее 13.5мм |
| 36 | Минимальная длина щели | Не более 0 мм |
| 37 | Максимальная длина щели | Не менее 13.5мм |
| 38 | Оптическая система подавления дифракционных аномалий | Наличие |
| 39 | Апертура щели | 0.6, 5.8, 9, 13.5мм |
| 40 | Шаг градуировки шкалы поворота щели | Не более 5 градусов |
| 41 | Длина шкалы поворота щели | Не менее 180 градусов |
| 42 | Пружинный фиксатор для центрального положения блока поворота щели | Наличие |
| 43 | Колесо регулировки ширины щели на управляющем блоке | Наличие |
| 44 | Соосное расположение рукояток по обеим сторонам блока управления щелью | Наличие |
| 45 | Колесо выбора светофильтра на поворотном блоке | Наличие |
| 46 | Колесо выбора апертуры щели на поворотном блоке | Наличие |
| 47 | Тип источника света | Галогенная лампа 6В,20Вт |
| 48 | Параметры лампы не уникальны для обеспечения доступности ее в продаже | Наличие |
| 49 | Подходящая лампа производится известным производителем | Наличие |
| 50 | Ширина выходной линзы осветителя | Не менее 9 мм |
| 51 | Высота выходной линзы осветителя | Не менее 22 мм |
| 52 | Встроенные защитные и диагностические фильтры | - Синий кобальтовый - Зеленый - Теплопоглощающий |
| 53 | Плавная регулировка яркости | Наличие |
| 54 | Ход ручки регулировки яркости, для обеспечения плавности регулировки, | Не менее 300 градусов |
| 55 | Отдельная крышка отсека лампы для быстрой смены лампы | Наличие |
| 56 | Крепление крышки отсека для лампы одним винтом | Наличие |
| 57 | Высота крышки отсека для лампы | Не более 41 мм |
| 58 | Ширина крышки отсека для лампы | Не более 55 мм |
| 59 | Диаметр отверстия юстировочной палочки | Не более 8мм |
| 60 | Вал основания выполнен на подшипнике качения, шариковом, с цилиндрической обоймой и с пластиковыми шестернями для обеспечения бесшумного и плавного перемещения | Наличие |
| 61 | Опорная пластина джойстика выполнена из пластика, для обеспечения износостойкости поверхности столешницы | Наличие |
| 62 | Материал джойстика | Металл |
| 63 | Материал уплотнителя джойстика | Медицинская резина, с рельефным покрытием |
| 64 | Материал блока подбородника | Металл |
| 65 | Материал втулки для регулировки высоты упора подбородка | Бронза |
| 66 | Материал лобного упора | Пластик |
| 67 | Упор для подбородка выполнен из пластмассы эргономичной формы, допускающей работу с пациентами, использующими зубные протезы | Наличие |
| 68 | Регулируемые по высоте ручки для пациента | Не менее 2 шт |
| 69 | Материал ручек для пациента | Пластик |
| 70 | Металлические втулки для крепления ручек к направляющим | Не менее 2 шт. |
| 71 | Фиксационная метка на металлическом кронштейне с возможностью изгиба | Наличие |
| 72 | Тип фиксационной метки | Микролампа накаливания |
| 73 | Цвет фиксационной метки | Белый |
| 74 | Длина блока питания | Не более 120 мм |
| 75 | Ширина блока питания | Не более 200 мм |
| 76 | Высота блока питания | Не более 90 мм |
| 77 | Безопасный разъем для подключения лампы | Штырькового типа, без фиксатора |
| 78 | Минимальное входное напряжение блока питания, | Не более 90В |
| 79 | Максимальное входное напряжение блока питания | Не менее 250В |
| 80 | Минимальная входная частота блока питания | Не более 50Гц |
| 81 | Максимальная входная частота блока питания | Не менее 60Гц |
| 82 | Шнур питания двух стандартов, европейский и американский, в комплекте | Наличие |
| 83 | Длина шнура питания европейского стандарта | Не менее 2.5 метров |
| 84 | Регулировка яркости плавная, на корпусе блока питания, рядом с выключателем питания | Наличие |
| 85 | Материал ручек регулировки | Пластик с ребристой поверхностью |
| 86 | На каждой ручке выполнено не менее 12 ребер для того, чтобы не допустить проскальзывания | Наличие |
|  | Блок питания смонтирован снизу столешницы, под левой рукой врача | Наличие |
| 87 | Тип крепления столешницы, для монтажа на стол | Штыревое |
| 88 | Диаметр крепления столешницы, для монтажа на стол | Не более 19 мм |
| 89 | Длина крепления столешницы, для монтажа на стол | Не менее 46 мм |
| 90 | Длина столешницы | Не более 320 мм |
| 91 | Ширина столешницы | Не более 470 мм |
| 92 | Высота столешницы | Не более 27 мм |
| 93 | Количество винтовых соединений для крепления опорной пластины для джойстика к столешнице | Не менее 4 шт |
| 94 | Материал опорной пластины для джойстика | Пластик с сформированным микрорельефом |
| 95 | Материал направляющих полозьев | Пластик |
| 96 | Количество фиксаторов для чехлов на каждой направляющей | Не менее 2 шт |
| 97 | Материал чехлов для полозьев | Пластик |
| 98 | Количество зубцов на каждой из направляющих | Не менее 36 шт. |
| 99 | Количество винтовых соединений направляющей к столешнице | Не менее 2 щт |
| 100 | Расстояние от направляющих до края столешницы | Не более 80 мм |
| 101 | Диаметр колес для перемещения лампы по направляющим | Не менее 40мм |
| 102 | Количество зубцов на каждом колесе для перемещения лампы по направляющим | Не менее 36 шт. |
| 103 | Материал соединения всех модулей лампы | Металл |
| 104 | Диапазон продольного горизонтального перемещения, | Не менее 90 мм |
| 105 | Диапазон бокового горизонтального перемещения, | Не менее 107 мм |
| 106 | Диапазон вертикального перемещения, | Не менее 30 мм |
| 107 | Диапазон перемещения подбородника, | Не менее 80 мм |
| 108 | Вес упаковочный, | Не более 23,7 кг |
| 109 | Принадлежности: |  |
| 110 | Фокусный стержень | 1 шт. |
| 111 | Набор шестигранных ключей (3 шт. в наборе) | 1 комплект |
| 112 | Пылезащитный чехол | 1 шт. |
| 113 | Лампа галогеновая основная | 1 шт. |
| 114 | Чехол для направляющей | 2 шт. |
| 115 | Запасной предохранитель | 2 шт. |
| 116 | Упаковка бумаги для подбородника | 2 шт. |
| 117 | Стол электроподъемный: |  |
| 118 | Управление двух педальное, педали соединены со столом кольцевым проводом. Возможность размещения педального блока на полу | Наличие |
| 119 | Шнур питания для подачи на БП Щелевой лампы | Наличие |
| # 120 | Встроенные розетки для подключения приборов | Не более 1 шт. |
| 121 | Выключатель с ламповой индикацией работы красного цвета | Наличие рядом с проводом ввода сетевого напряжения |
| 122 | Длина столешницы | Не более 480 мм |
| 123 | Ширина столешницы | Не более 500 мм |
| 124 | Минимальная высота | Не более 680 мм |
| 125 | Максимальная высота | Не менее 880 мм |
| 126 | Питание | 220-230В |
| 127 | Грузоподъемность | Не менее 36 кг |
| 128 | Вес стола | Не более 29 кг. |
| 129 | # Документы |  |
| 130 | Регистрационное удостоверение минздрава | Наличие на щелевую лампу Наличие на стол |
| 131 | Сертификат соответствия ГОСТ | Наличие на щелевую лампу Наличие на стол |
| 132 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие на щелевую лампу Наличие на стол |
| 133 | Гарантийное обслуживание 1 год | Наличие |
|  | Автоматический рефрактометр |  |
| 1 | Основные функции: |  |
| 2 | Непрерывная кератометрия и рефрактометрия (режим K/R) | Наличие |
| 3 | Рефрактометрия (режим REF), кератометрия (режим KER) | Наличие |
| 4 | Периферическая кератометрия (режим KER-P) по пяти точкам Центральная Назальная Темпоральная На 12 часов На 6 часов | Наличие |
| 5 | Базовая кривая контактных линз (режим CLBS) | Наличие |
| 6 | Ретроиллюминационное обследование (Ret.ILLUM) | Наличие |
| 7 | Режим отображения на экране карт аберраций для каждого глаза в отдельности (режим Z-MAP) | наличие |
| 8 | Возможность получения распечатки карт аберраций на встроенном принтере | Наличие |
| 9 | Алгоритм работы прибора построен по методу анализа по волновому фронту | наличие |
| 10 | Прибор должен быть оснащен датчиком работающим по принципу Micro Lenslet Array (микро линзовый массив) который генерирует и анализирует матрицу точек в каждой из которых измеряется смещение выходного луча относительно входного, что необходимо для вычисления рефракции по методу волнового фронта. | Наличие |
| 11 | Применение диода технологии SLD в приборе | Наличие |
| 12 | Режим измерения остроты зрения пациентов с имплантированной IOL или пациентов с катарактой | Наличие |
| 13 | Измерение диаметра зрачка, роговицы или радужки в режиме стоп кадра. | Возможность |
| 14 | Автоматическое измерение межзрачкового расстояния | Наличие |
| 15 | Функция автостарта | Наличие |
| 16 | Способность работать в составе оптометрической системы | Наличие |
| 17 | Foggy-метод фиксации взгляда на мишени | Наличие |
| 18 | Автоматический индикатор наведения и фокусировки | Наличие |
| 19 | Моторизованное трехмерное автоматическое наведение | Наличие |
| 20 | Грубые фокусировка и наведение осуществляется при помощи джойстика. Связь между джойстиком и измерительной головой должна быть реализована механическим путем. | наличие |
| 21 | Автоматическое точное наведение и фокусировка | наличие |
| 22 | Автоматический выстрел после точного наведения и фокусировки | наличие |
| 23 | Функция сохранения энергии | Наличие |
| 24 | Система блокировки при транспортировки трех точечная винт и две стойки | Наличие |
| 25 | Упор для подбородка пациента с электрической регулировкой | Наличие |
| 26 | Наличие блокировочного выключателя в непосредственной близости (не далее 5 см.) от джойстика для блокирования нежелательного перемещения измерительной части прибора | Наличие |
| 27 | Рефрактометрия: |  |
| 28 | Межвершинное расстояние (VD) | 0.0, 12, 13.5, 15.0 |
| 29 | Сферические аберрации (SPH) | -25.00 ~ +22.00 D (в случае, когда VD=12 мм) |
| 30 | Цилиндрические аберрации (CYL) | 0.00 ~ ±10.00 D (в единицах 0.12/0.25 D) |
| 31 | Ось цилиндра (AX) | 1 ~ 180 (в единицах 1) |
| 32 | Форма цилиндра | -, +, MIX |
| 33 | Расстояние между зрачками (PD) | 10 ~ 85 мм |
| 34 | Минимальный диаметр зрачка | 2.0 мм |
| 35 | Кератометрия: |  |
| 36 | Радиус кривизны | 5.0 ~ 10.2 мм (в единицах 0.01 мм) |
| 37 | Преломляющая способность роговицы | 33.00 ~ 67.50 (в случае, если эквивалентный показатель преломления роговицы составляет 1.3375, 0.05/0.12/0.25 D) |
| 38 | Роговичный астигматизм | 0.0 ~ -15.00 D (Шаги увеличения: 0.05/0.12/0.25 D) |
| 39 | Ось | 1 ~ 180 (в единицах 1) |
| 40 | Диаметр роговицы | 2.0 ~ 14.0 мм (в единицах 0.1 мм) |
| 41 | Другие: |  |
| 42 | Корнеальный диаметр | 2.0~14.0мм (Шаг0.01мм) |
| 43 | Данных в памяти | 10 измерений каждого глаза |
| 44 | Принтер | Встроенный термопринтер 57мм |
| 45 | Дисплей | TFT LCD цветной монитор, 6.5” |
| 46 | Выходной порт RS 232 | Наличие |
| 47 | Выходной порт VGA для подключения внешнего монитора | Наличие |
| 48 | Питающее напряжение | AC100-240В, 50/60Hz |
| 49 | Режим экономии энергии | При отсутствии измерений в течение 5 минут питание отключается. Включается обратно при нажатии любой клавиши. |
| 50 | Размеры | Не более 30смх50смх43см |
| 51 | Вес: | 21кг. |
| 52 | Условия эксплуатации | Температура 10-40 С, Влажность 30-75% |
| 53 | Принадлежности: |  |
| 54 | Силовой кабель | 1 |
| 55 | Модель глаза | 1 |
| 56 | Салфетки для подставки | больше 100 листов |
| 57 | Бумага для печати | 2 рулона |
| 58 | Вентилятор (груша) | 1 |
| 59 | Пылезащитный чехол | 1 |
| 60 | Прочие требования: |  |
| 61 | Доставка, монтаж и обучение работе с прибором осуществляется Поставщиком | Наличие |
| 62 | Гарантийное обслуживание | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 63 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 64 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 65 | Сертификат соответствия | Наличие |
| 66 | Сертификат о внесении в реестр средств измерений | Желательно |
|  | Автоматический пневмотонометр |  |
| 1 | Технические характеристики: |  |
| 2 | Автоматическая система наведения | Отсутствие джойстика, не требует настройки при позиционировании пациента |
| 3 | Подбородник электрический с креплением к прибору и кнопками управления | Наличие |
| 4 | Автоматическая система проведения измерений | Наличие |
| 5 | Система 3D наведения на глаз | Наличие |
| 6 | Способ измерения | Воздушный выстрел |
| 7 | Режим демонстрации воздушного выстрела | Наличие |
| 8 | Режим автоматического троекратного воздушного выстрела (серия из 3-х выстрелов) | Наличие |
| 9 | Технология понижения шума пневмо-выстрела | Наличие |
| 10 | Технология мягкого пневмо-выстрела | Наличие |
| 11 | Соответствие показаний прибора экспертным результатам, измеренным по методу Гольдмана | Наличие |
| 12 | Опция учета роговично-компенсированного (РК) Corneal Compensated (CC) ВГД | Опционально |
| 13 | Детектор неудачного измерения | Наличие |
| 14 | Режим работы | Автоматический |
| 15 | Звуковая, визуальная защита от возможного касания прибора роговицы | Наличие |
| 16 | Построение операционной системы | Пиктограммы |
| 17 | Управление системой посредством нажатия на экран | Наличие сенсорного экрана |
| 18 | Автоматический учет в измерении значения атмосферного давления | Наличие |
| 19 | Встроенный термопринтер | Наличие |
| 20 | Цветной LCD ЖК монитор с сенсорным покрытием | Наличие |
| 21 | Диапазон измерений ВГД в едином рабочем диапазоне | 7-60 мм рт с. Должно соответствовать стандарту ISO 8612 |
| 22 | Интерфейc | USB |
| 23 | Конструкция шасси не требует транспортной блокировки при перевозке или перемещении тонометра | Наличие |
| 24 | Габариты | 50,2х26,7х35,6см |
| 25 | Вес не более | 10,4 кг |
| 26 | Питание | 220В/0,5 А |
| 27 | Частота | 50/60 Герц |
| 28 | # Документы |  |
| 29 | Регистрационное удостоверение минздрава | Наличие |
| 30 | Сертификат соответствия ГОСТ | Наличие |
| 31 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 32 | Гарантийное обслуживание 1 год | Наличие |

Исполнитель                              Меркер В.Г.

Главный бухгалтер                              Ширинкина Г.З. (источник финансирования)