|  | Приложение №2 к извещению о запросе котировок от «17» августа 2011 года №65 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Техническое задание на стерилизатор воздушный |  |  |
| № п/п | Наименование товара предлагаемого к поставке | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Стерилизатор воздушный ГП-80-Ох-ПЗ в комплекте с напольной подставкой производство ФГУ ГРПЗ «Касимовский приборный завод» или эквивалент. | Наличие | Наличие |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
| 2 | Сертификат соответствия ГОСТ РФ | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
| 3 | Технические характеристики: |  |  |
| 4 | Объем рабочей камеры, дм3 | 80 | Указать |
| 5 | Режимы работы стерилизатора: |  |  |
| 6 | дезинфекция: температура, °С/время, мин., | 120/45 | Указать |
| 7 | стерилизация I: температура, °С/время, мин., | 180/60 | Указать |
| 8 | стерилизация II: температура, °С/время, мин., | 160/150 | Указать |
| 9 | Задаваемые температурные режимы, °С | От 60 до 200 | Указать |
| 10 | Задаваемое время выдержки, мин. | От 1 до 999 | Указать |
| 11 | Система принудительного охлаждения рабочей камеры | Наличие | Наличие |
| 12 | Аварийное отключение от электрической сети при перегреве в камере, в диапазоне, °С. | Свыше 205 | Указать |
| 13 | Автоматическая остановка процесса стерилизации при отклонении температуры от заданной +/-3, °С | Наличие | Наличие |
| 14 | Время непрерывной работы стерилизатора в сутки, ч, не менее | 16 | Указать |
| 15 | Предельное отклонение температуры в загруженной стерилизационной камере от заданной, °С не более | ±3 | Указать |
| 16 | Время нагрева загруженного стерилизатора до температуры +180, °С, мин. не более | 55 | Указать |
| 17 | Время охлаждения загруженного стерилизатора до температуры +75 °С, мин. не более | 50 | Указать |
| 18 | Габаритные размеры стерилизатора, мм, (Ш*Г*В) не более | 700*670*800 | Указать |
| 19 | Потребляемая мощность, кВт не более | 2,3 | Указать |
| 20 | Электропитание, В/Гц | 220/50 | Указать |
| 21 | Температура окружающей среды при эксплуатации, °С в диапазоне | +10…+35 | Указать |
| 22 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие | Наличие |
| 23 | Срок гарантии с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 месяцев | Указать |
| 24 | Количество, штук | 4 | Указать |
| 25 | Цена за единицу, руб. | Указать | Указать |
| 26 | ИТОГО сумма, руб. | 84000,0 | Указать |

Исполнитель                              Меркер В.Г.

Главный бухгалтер                              Ширинкина Г.З. (источник финансирования)