Приложение №1

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

от 24 августа 2011 года №0356300079211000187

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Бокс с ламинарным потоком воздуха ВЛ-12-1000 или эквивалент Количество 2 шт |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предназначен для работы с чистыми препаратами, а также для проведения технологических процессов, требующих очищенной от пыли и микробных аэрозолей атмосферы |  |  |
| № поз. | Технические характеристики и свойства | Параметры, требования к техническим характеристикам и свойствам |
| 1. | Габаритные размеры, не более, мм | 1010x620x920 |
| 2. | Размеры рабочей зоны, не менее, мм | 960x580x520 |
| 3. | Масса нетто, не более, кг | 120 |
| 4. | Класс чистоты воздуха в рабочей зоне 5 ИСО (ГОСТ ИСО 14644-1) при эксплуатации в помещениях класса не ниже 8 ИСО | Соответствует |
| 5. | Две ступени фильтрации | предварительный фильтр фильтр тонкой очистки |
| 6. | Эффективность фильтра по частицам 0,3 мкм, не менее | 99,997% |
| 7. | Скорость потока воздуха в рабочей зоне, м/с: |  |
|  | Режим 1 | 0,3 |
|  | Режим 2 | 0,45 |
| 8. | Освещенность рабочей зоны, не менее, лк | 1000 |
| 9. | Уровень шума на рабочем месте (режим 2), не более, дБА | 62 |
| 10. | Потребляемая мощность, не более, Вт | 300 |
| 11. | Класс электрической защиты | 2 |
| 12. | УФ-лампа внутри рабочей зоны | Наличие |
| 13. | Индикация засоренности фильтра тонкой очистки (датчик давления) | Наличие |
| 14. | Поворотное стекло из литого прозрачного безопасного поликарбоната, не подверженного действиям УФ-излучения | Наличие |
| 15. | Стол-подставка с рабочей поверхностью из нержавеющей стали | Наличие |
| 16. | Электрическая розетка в рабочей зоне | Наличие |
| 17. | Документы: |  |
|  | #### Руководство пользователя на русском языке | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава | Наличие |
|  | Сертификат соответствия | Наличие |
| 18. | Товар должен быть новым, не ранее, год | 2011 |
| 19. | Срок гарантии с момента ввода в эксплуатацию, не менее, месяцев | 12 |

Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в течение 25 (Двадцать пять) рабочих дней с момента подписания договора. Место доставки товара – г. Пермь, ул. Лебедева, 44. Время – не позднее 15 часов местного времени. Поставщик информирует Заказчика о планируемой дате отгрузки товара и согласует с Заказчиком время поставки по телефону не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до момента поставки.

Кроме поставки медицинского оборудования, Поставщик оказывает вспомогательные услуги, включенные в цену договора, а именно:

- установка, монтаж и проверка исправности поставленного медицинского оборудования,

- ввод оборудования в эксплуатацию в присутствии представителя Поставщика,

- проведение инструктажа персонала Заказчика.

Срок предоставления вспомогательных услуг – в течение 2 (Два) рабочих дней с даты поставки товара.

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                          О.Г.Токмакова