Приложение №1

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

от 24 августа 2011 года №0356300079211000188

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Фиброоптическая система фототерапии новорожденных BiliTx или эквивалент Количество 5 шт. (информацией о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом фиброоптической системе фототерапии новорожденных BiliTx, не располагаем) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № поз. |  | Технические характеристики и свойства | Параметры, требования к техническим характеристикам и свойствам |
| 1. | Характеристики |  |  |
| 1.1. | Блок осветительного прибора, не более, мм |  | 165 x 75 |
| 1.2. | Фиброоптическая панель для обертывания, не менее, мм |  | 102 x 380 |
| 1.3. | Вес осветительного прибора, не более, кг |  | 1,2 |
| 1.4. | Тип источника излучения: |  | 9 сегментный светодиод |
| 1.5. | Способы применения: |  | фиброоптическая панель для обертывания |
| 1.6. | Уровень спектрального облучения фиброоптической панели |  | 40 µW/cm2/nm |
| 1.7. | Длина волны |  | 460 – 480 нм |
| 1.8. | Уровень шума, не более, Дц |  | 60 |
| 1.9. | Автоматическое отключение света при отсоединении фиброоптического кабеля |  | наличие |
| 1.10. | Оптический фильтр |  | наличие |
| 1.11. | Кабель -гибкий, фиброоптический -длина, не менее, м |  | наличие 1,3м |
| 1.12. | Панель: фиброоптическая, гибкая оборачивается вокруг туловища младенца -площадь облучения не менее 75 мм х 355мм |  | наличие наличие |
| 1.13. | Питание: |  | 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, 1.0 A |
| 1.14. | Потребляемая мощность, не более, Watts |  | 15 |
| 1.15. | Температура при эксплуатации: |  | От 15оC до 35оС |
| 1.16. | Температура при хранении: |  | От -20оC до +50оС |
| 1.17. | Гарантия, не менее |  | 12 мес. на осветительный блок и фиброоптическую панель и 20.000 часов на светодиод |
| 2. | Комплектация: |  |  |
|  | Облучающее устройство, шт Фиброоптическая панель, шт Шнур питания, шт Переносная сумка для осветительного прибора, шт Переносная сумка для системы, шт |  | 1 1 1 1 1 |

| 3. | Документы: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Руководство по эксплуатации на русском языке Регистрационное удостоверение Сертификат соответствия Год выпуска, не ранее Доставка, ввод в эксплуатацию | наличие наличие наличие 2011 наличие |

Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в течение 50 (Пятьдесят) рабочих дней с момента подписания договора. Место доставки товара – г. Пермь, ул. Лебедева. Время – не позднее 15 часов местного времени. Поставщик информирует Заказчика о планируемой дате отгрузки товара и согласует с Заказчиком время поставки по телефону не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до момента поставки.

Кроме поставки медицинского оборудования, Поставщик оказывает вспомогательные услуги, включенные в цену договора, а именно:

- установка, монтаж и проверка исправности поставленного медицинского оборудования,

- ввод оборудования в эксплуатацию в присутствии представителя Поставщика,

- проведение инструктажа персонала Заказчика.

Срок предоставления вспомогательных услуг – в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты поставки товара.

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                          О.Г.Токмакова