Приложение №1

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

от 29 августа 2011 года №0356300079211000189

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Инфузионный насос с микропроцессорным контролем TERUMO или эквивалент Количество 10 шт. (информацией о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом инфузионному насосу с микропроцессорным контролем TERUMO, не располагаем) |  |  |
| --- | --- | --- |
| № поз. | Технические характеристики и свойства | Параметры, требования к техническим характеристикам и свойствам |
| 1 | Используемые шприцы (любых производителей) | 10, 20, 30, 50 мл |
| 2 | Показания дисплея, мл | 0,1-999,9 (шаг- 0,1) |
| 3 | Установка скорости введения | 0,1-300,0 для шприцев 10, 20,30 мл 0,1-1200,0 для шприцев 50 мл |
| 4 | Погрешность в точности установки потока | Не более 3% |
| 5 | Наличие 5 уровней давления для определения закупорки: | - 800 +/- 200 mmHg (106,7 +/- 26,7 кПа) или 1,09 +/- 27 kgf/cm2; - 500 +/- 100 mmHg (66,7 +/- 13,3 кПа) или 0,68 +/- 0,14 kgf/cm2; - 300 +/- 100 mmHg (40,0 +/- 13,3 кПа) или 0,41 +/- 0,14 kgf/cm2 - 200 +/- 100 mmHg (26,7 +/- 13,3 кПа) или 0,41 +/- 0,14 kgf/cm2 - 100 +/- 100 mmHg (13,3 +/- 13,3 кПа) или 0,41 +/- 0,14 kgf/cm2 |
| 6 | Скорость болюсного введения, максимальная, мл/ч не менее | 1200(шприц 50 мл) 500 (шприц 30 мл) 400 (шприц 20 мл) 300 (шприц 10 мл) |
| 7 | Наличие режима "открытой вены" со скоростью 0,1 мл/ч при окончании инфузии | наличие |
| 8 | Наличие повторного сигнала тревоги через 2 минуты после первого | наличие |
| 9 | Наличие сигнала напоминания о необходимости начала вливания | наличие |
| 10 | Программирование сигнала тревоги по окончании инфузии (от 3 до 60 мин до окончания) | наличие |
| 11 | Возможность установки даты и времени | наличие |
| 12 | История последних не менее чем 500 событий | наличие |
| 13 | Наличие функции ограничения вводимого обьёма до бесконечности | наличие |
| 14 | Тревоги |  |
|  | Сдвиг шприца | наличие |
|  | Закупорка (окклюзия) | наличие |
|  | Приближение окончания инфузии | наличие |
|  | Неверная установка шприца | наличие |
|  | Отсоединение защелки поршня шприца | наличие |
|  | Разряженная батарея | наличие |
|  | Отсоединение сетевого шнура | наличие |
| 15 | Удобный индикатор работы, видимый с большого расстояния (зеленый -работа, красный - тревога) | наличие |
| 16 | Защита от несанкционированного введения (когда проводится инфузия, кнопки неактивны, за исключением СТОП/СТАРТ | наличие |
| 17 | Монитор тревог, объединенный с монитором давления, концентрирует информацию о работе прибора и природе тревог | наличие |
| 18 | Для снижения риска неверной установки десятичная точка выполнена другим цветом, цифра десятичных числа выполнена в уменьшенном размере | наличие |
| 19 | Фиксатор кромки шприца | наличие |
| 20 | Дополнительные фиксаторы поршня | наличие |
| 21 | Рифленое колесо набора параметров | наличие |
| 22 | Быстрое изменение всех параметров колесом набора | наличие |
| 23 | Тройной индикатор зарядки батареи, показывающий уровень заряда | наличие |
| 24 | Возможность объединения в модульную систему | наличие |
| 25 | Возможность подключения к сети автомобиля | наличие |
| 26 | Возможность крепления к инфузионной стойке (зажим с фиксированным углом наклона) | наличие |
| 27 | Электропитание | 220-240 В, 50-60Гц, 12В до 5 ч от внутренней батареи |
| 28 | Вес, кг, не более | 2 |
| 29 | Документы: |  |
|  | #### Руководство пользователя на русском языке | наличие |
|  | Регистрационное удостоверение | наличие |
|  | Сертификат соответствия | наличие |
| 30 | Товар должен быть новым, не ранее, год | 2011 |
| 31 | Срок гарантии с момента ввода в эксплуатацию, не менее, мес. | 12 |

Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с момента подписания договора. Место доставки товара – г. Пермь, ул. Лебедева. Время – не позднее 15 часов местного времени. Поставщик информирует Заказчика о планируемой дате отгрузки товара и согласует с Заказчиком время поставки по телефону не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до момента поставки.

Кроме поставки медицинского оборудования, Поставщик оказывает вспомогательные услуги, включенные в цену договора, а именно:

- установка, проверка исправности поставленного медицинского оборудования,

- ввод оборудования в эксплуатацию в присутствии представителя Поставщика,

- проведение инструктажа персонала Заказчика.

Срок предоставления вспомогательных услуг – в течение 2 (Два) рабочих дней с даты поставки товара.

И.о. главного врача МУЗ «ГДКБ №1»                                                          И.Ф.Туранская