Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от 30 августа 2011 года №0356300079211000191

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Орозомукоид | 2х3 мл Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности. Штрих-код может непосредственно использоваться в автоматических биохимических анализаторах серии Конелаб | наб | 2 |
| 2 | Глюкоза | Набор реагентов для фотометрического ферментативного определения концентрации глюкозы в сыворотке крови в видимой части спектра гексокиназным методом. Реагенты жидкие, стабильные, готовы к использованию. Линейность метода сохраняется в пределах интервала концентраций 0.3 – 40.0 mmol/l (5 – 720 mg/dl). Расширенный диапазон измерений после вторичного разбавления: 0.3 – 120.0 mmol/l (5 – 2160 mg/dl). Предел обнаружения сыворотка/плазма: 0.1 mmol/l (2 mg/dl) Фасовка: реагент А: 7х 48 мл, реагент В: 7 х 12 мл. Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности. Штрих-код может непосредственно использоваться в автоматических биохимических анализаторах серии Конелаб | упак | 3 |
| 3 | Мочевая кислота | Набор реагентов для фотометрического концентрации мочевой кислоты в сыворотке крови в видимой части спектра. Реагенты жидкие, стабильные, готовы к использованию. Реагент А содержит аскорбат оксидазу в концентрации не менее 1250 Ед/л. Фасовка: реагент А 7Х48 мл, реагент В 7Х12мл Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности. Штрих-код может непосредственно использоваться в автоматических биохимических анализаторах серии Конелаб | наб | 2 |
| 4 | Альбумин | Набор для определения Альбумина методом с бромкрезоловым зеленым, состав реагента 6х60 мл: Бромкрезоловый зеленый 0,14 ммоль/л, Сукцинатный буфер, рН 4,2 75 ммоль/л, упакованные в герметичные пластиковые флаконы, оснащенные штрих-кодом и предназначенные для непосредственной установки в анализатор Konelab. | упак | 1 |
| 5 | Белок в СМЖ | Набор для определения белка в моче и СМЖ методом ПГК 8х20 мл. Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности. Штрих-код может непосредственно использоваться в автоматических биохимических анализаторах серии Конелаб | наб | 1 |
| 6 | Липаза | Набор реагентов для фотометрического определения активности липазы в сыворотке крови кинетическим методом в видимой части спектра. Реагент R1 жидкий, стабильный, готов к использованию. Реагент R2 жидкий, стабильный, готов к использованию. Линейность метода сохраняется в пределах интервала концентраций от 16 - 300 Ед/л. Предел обнаружения 8 Ед/л. Фасовка: реагент А:4 х 20 мл, реагент В:2 х 10 мл. Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности | наб | 2 |
| 7 | Креатинфосфокиназа | Набор реагентов для фотометрического определения активности Креатинфосфокиназы фракции МБ в сыворотке крови кинетическим методом в видимой части спектра. Реагент R1 лиофилизированный, реагент R2 жидкий. Линейность метода сохраняется в пределах интервала концентраций от 22 до 500 Е/л. Предел обнаружения 7 Е/л. Фасовка: R1 10 флаконов по 10 мл, реагент R2 8 флаконов по 3 мл. Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности | наб | 2 |
| 8 | Билирубин общий | Набор реагентов для фотометрического ферментативного определения концентрации общего билирубина в сыворотке крови в видимой части спектра. Реагенты жидкие, стабильные, готовы к использованию. Линейность метода сохраняется в пределах интервала концентраций 1.0 - 340 μmol/l (0.06 - 20 mg/dl). Расширенный диапазон измерений после вторичного разбавления:1.0 - 3400 μmol/l (0.06 - 199 mg/dl). Предел обнаружения сыворотка/плазма: 0.3 μmol/l (0.02 mg/dl). Фасовка: реагент А: 4х60 мл, реагент В: 1 х 5мл. Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности. Штрих-код может непосредственно использоваться в автоматических биохимических анализаторах серии Конелаб | наб | 3 |
| 9 | Абтрол | Набор для контроля качества анализатора Konelab, созданный на основе белков химического происхождения с заданными условно соответствующими патологическим концентрациями различных субстратов и ферментов 10Х5 мл, герметично расфасованный в стеклянные флаконы и аттестованный в соответствии с методиками Konelab, лиофилизат. | упак | 2 |
| 10 | Контроль для специфических белков | Набор для контроля качества анализатора Konelab, созданный на основе специфических белков химического происхождения, с заданными условно соответствующими патологическим концентрациями 1Х5 мл, герметично расфасованный в стеклянные флаконы и аттестованный в соответствии с методиками Konelab, лиофилизат. | упак | 1 |
| 11 | Ферритин тест | Экспресс-тест для качественного определения ферритина в сыворотке, плазме или цельной крови. Пороговая чувствительность 20 нг/мл. Чувствительность 100 %. Специфичность 100%. Время анализа 10 мин. 20 шт/уп (наличие растворителя в капельнице) | упак | 5 |
| 12 | XIIа - зависимый фибринолиз | Состав набора. 1.Буфер имидазоловый концентрированный (2 мл) - 1 флакон. 2.Кальция хлорида 0,025М раствор (10мл)- 2 флакона. 3.Уксусная кислота 1%-й раствор (10мл)- 1 флакона. 4.Каолин 0,5% суспензия (5мл) – 2 флакона | наб | 2 |
| 13 | СРБ-латекс-тест | 250 опред. при расходе 20 мкл. Диагностикум латексный для определения концентрации С-реактивго белка в сыворотке крови методом латекс-агглютинации. | наб | 20 |
| 14 | АСО-латекс-тест | 250 опред. при расходе 20 мкл. Диагностикум латексный для определения концентрации антистрептолизина О в сыворотке крови методом латекс-агглютинации. | наб | 8 |
| 15 | РФ-латекс-тест | 250 опред. при расходе 20 мкл. Диагностикум латексный для полуколичественного определения содержания ревматоидного фактора жидкий. | наб | 10 |
| 16 | Набор контрольных растворов | Для анализатора "Рапидлаб - 348" | упак | 2 |
| 17 | Газовый картридж | Для анализатора "Рапидлаб - 348" | шт | 2 |

Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика с соблюдением температурных режимов (холодовой цепи), применяемым к поставкам таких товаров (транспортирование и хранение в сухом, защищённом от света месте в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре от 2 до 8°С). Замораживание не допускается. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

И.о. главного врача МУЗ «ГДКБ №1»                                                          И.Ф.Туранская