Приложение №1

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

от 30 августа 2011 года №0356300079211000190

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| 1. | Портативный пульсоксиметр «Кардекс» или эквивалент Количество 5 шт. (информацией о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом портативного пульсоксиметра «Кардекс», не располагаем) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Технические характеристики и свойства |  | Параметры, требования к техническим характеристикам и свойствам |  |
| 1 | Характеристики |  |  |  |
| 1.1 | Потребляемая мощность |  | 10 Вт |  |
| 1.2 | Внешнее питание: |  |  |  |
| 1.3 | Сеть |  | 220В, 50 Гц |  |
| 1.4 | Внутреннее питание: |  |  |  |
| 1.5 | Аккумуляторная батарея |  | 2хАА NiMH |  |
| 1.6 | Автоматическая зарядка при подключении к внешнему питанию |  | Наличие |  |
| 1.7 | Батареи типоразмера АА |  | 2 шт. |  |
| 1.8 | Работа от аккумуляторов, час, не менее |  | 15 |  |
| 1.9 | Габариты, мм, не более |  | 120x65x25 |  |
| 1.10 | Масса в комплекте поставки, кг |  | 0,3 – 0,4 |  |
| 1.11 | Измерение параметров у взрослых, детей, новорожденных |  | Наличие |  |
| 2 | Экран: |  |  |  |
| 2.1 | Цветной жидкокристаллический дисплей 2.4, разрешением 240х320 точек |  | Наличие |  |
| 2.2 | Виды индикации: |  |  |  |
|  | Плетизмограмма |  | Наличие |  |
|  | Цифровые значения сатурации (SpO2) и частоты пульса (ЧП) |  | Наличие |  |
|  | Наполнение пульса (БГ) |  | Наличие |  |
|  | Индикатор заряда батареи |  | Наличие |  |
|  | Индикатор пределов тревог цифровой и графический |  | Наличие |  |
|  | Тренды: цифровой и графический |  | Наличие |  |
|  | Сообщения: нет датчика, нет пациента |  | Наличие |  |
| 3 | Режимы отображения информации на экране |  |  |  |
| 3.1 | Режим больших цифр (цифры и БГ) |  | Наличие |  |
| 3.2 | Режим карты (цифры, графический тренд) |  | Наличие |  |
| 3.3 | Монитор (цифры, плетизмограмма, БГ) |  | Наличие |  |
| 3.4 | Режим трендов (график) |  | Наличие |  |
| 3.5 | Режим трендов (таблица) |  | Наличие |  |
| 4 | Канал пульсоксиметрии: |  | Наличие |  |
| 4.1 | Измерение сатурации (SpO2) и частоты пульса (ЧП) |  | Наличие |  |
| 4.2 | Тревожная сигнализация по ЧП и SpO2 |  | Наличие |  |
| 4.3 | Тип защиты |  | BF |  |
| 4.4 | Метод измерения |  | оптический |  |
| 4.5 | Диапазон измерения |  | 0…100% |  |
| 4.6 | Точность измерения SpO2 |  | 2%(70-100%) |  |
| 4.7 | Диапазон измерения ЧП |  | 30…240 мин-1 |  |
| 4.8 | Точность измерения ЧП |  | 2 мин-1 или 2% |  |
| 5 | Тревоги: |  |  |  |
| 5.1 | Настраиваемые тревоги по всем измеряемым параметрам |  | Наличие |  |
| 5.2 | Отображение пределов тревог на дисплее |  | Наличие |  |
| 5.3 | Отключение сигнала тревоги, мин, не менее |  | 2 |  |
| 6 | Тренды: |  |  |  |
| 6.1 | Память, час, не менее |  | 144 |  |
| 6.2 | Дискретность, мин |  | 1 |  |
| 6.3 | Число наблюдений хранимых в памяти, не менее |  | 20 |  |
| 6.4 | Просмотр любого сохраненного наблюдения на экране пульсоксиметра |  | Наличие |  |
| 6.5 | Окно просмотра, мин |  | 15/30/60/120 |  |
| 7 | Звук: |  |  |  |
| 7.1 | Регулировка громкости |  | Наличие |  |
| 8 | Комплектация: |  |  |  |
| 8.1 | Системный блок |  | 1шт. |  |
| 8.2 | Аккумулятор NiMH |  | 2шт. |  |
| 8.3 | Многоразовый пальцевой Y-образный пульсоксиметрический датчик |  | Наличие |  |
| 8.4 | Устройство зарядки/питания (сеть) от 220 в |  | Наличие |  |
| 9 | Дополнительные требования |  |  |  |
| 9.1 | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |
| 9.2 | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |
| 9.3 | Инструкция по эксплуатации на русском языке |  | Наличие |  |
| 9.4 | Товар должен быть новым, не ранее, год |  | 2011 |  |
| 9.5 | Срок гарантии с момента ввода в эксплуатацию, не менее, мес. |  | 24 |  |
| 2. | Полифункциональный монитор «КАРДЕКС» или эквивалент Количество 2 шт. (информацией о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом полифункционального монитора «Кардекс», не располагаем) |  |  |  |
| № поз. | Технические характеристики и свойства |  | Параметры, требования к техническим характеристикам и свойствам |  |
| 1. | Характеристики |  |  |  |
| 1.1. | Потребляемая мощность, ВА |  | 60 |  |
| 1.2. | Внешнее питание В, Гц. Встроенный аккумулятор,В |  | 220/50 12 |  |
| 1.3. | Время работы от аккумулятора, не менее, ч |  | 1 |  |
| 1.4. | Габариты, не более, мм |  | 370х300х210 |  |
| 1.5. | Тип защиты CF |  | Наличие |  |
| 1.6. | Масса в комплекте поставки, не более, кг |  | 6 |  |
| 1.7. | TFT цветной экран, диагональ не менее 12,1”, разрешение не менее 800х600 точек, отображение не менее шести кривых |  | Наличие |  |
| 2. | ЭКГ |  |  |  |
| 2.1. | 3 кривых ЭКГ одновременно и значение ЧСС |  | Наличие |  |
| 2.2. | Регистрация ЭКГ-отведений при помощи 5-ти канального кабеля |  | Наличие |  |
| 2.3. | Автоматическое сохранение 10-секундных участков ЭКГ при срабатывании тревоги или вручную |  | Наличие |  |
| 2.4. | Тревожная сигнализация по ЧСС |  | Наличие |  |
| 2.5. | Защита от электрохирургических инструментов и дефибриллятора |  | Наличие |  |
| 2.6. | Отведения I, II, III, AVR, AVF, AVL, V |  | Наличие |  |
| 2.7. | Выбор отведений для любой из кривой |  | Наличие |  |
| 2.8. |  | Диапазон измерения ЧСС 30…240 уд/мин. |  | Наличие |
| 2.9. | Точность + 2 уд/мин |  | Наличие |  |
| 2.10. | Разрешение 1 уд/мин |  | Наличие |  |
| 2.11. | Скорость развертки 12.5, 25 или 50 мм/сек |  | Наличие |  |
| 2.12. | Чувствительность 0.5, 1, 2 мВ/см |  | Наличие |  |
| 2.13. | Входной импеданс не менее 5 МОм |  | Наличие |  |
| 2.14. | Диапазон входных напряжений 0,1-5мВ |  | Наличие |  |
| 3. | Измерение смещения ST-сегмента |  |  |  |
| 3.1. | Измерение ST сегмента нормального синусного ритма на двух отведениях, выбранных оператором |  | Наличие |  |
| 3.2. | Диапазон ±2,5 мВ |  | Наличие |  |
| 3.3. | Точность 0,025 мВ |  | Наличие |  |
| 3.4. | Шаг отображения 0,01 мВ |  | Наличие |  |
| 4. | Анализ аритмии |  |  |  |
| 4.1. | Определение пропуска удара пульса и асистолии |  | Наличие |  |
| 4.2. | Определение брадикардии и тахикардии |  | Наличие |  |
| 4.3. | Определение фибрилляции предсердий |  | Наличие |  |
| 4.4. | Определение фибрилляции желудочков и желудочковой тахикардии |  | Наличие |  |
| 4.5. | Определение экстрасистол и аллотропий: бигемения, пробежка экстрасистол |  | Наличие |  |
| 5. | Дыхание |  |  |  |
| 5.1. | Метод измерения импедансный |  | Наличие |  |
| 5.2. | Диапазон измерения (ЧД) 0-150 вдох/мин |  | Наличие |  |
| 5.3. | Тревога по апное, время срабатывания тревоги по каналу ЭКГ, не более, сек. время срабатывания тревоги по каналу СО2, не более, сек |  | Наличие 10 20 |  |
| 5.4. | Разрешение 1 вд/мин |  | Наличие |  |
| 6. | Пульсоксиметрия |  |  |  |
| 6.1. | Плетизмограмма, цифровые значения SpO2 и ЧП |  | Наличие |  |
| 6.2. | Тревожная сигнализация по SpO2 и ЧП |  | Наличие |  |
| 6.3. | Метод измерения оптический |  | Наличие |  |
| 6.4. | Диапазон измерения 0…100% |  | Наличие |  |
| 6.5. | Точность измерения SpO2 - 2% (70…100%) |  | Наличие |  |
| 6.6. | Диапазон измерения ЧП 30…240 уд/мин. |  | Наличие |  |
| 6.7. | Точность измерения ЧП 2 уд/мин. |  | Наличие |  |
| 6.8. | Ослабление: Авто, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 50 |  | Наличие |  |
| 6.9. | Динамический диапазон регистрируемых постоянных и переменных составляющих сигналов по каждому оптическому каналу должен быть не менее 15 дБ |  | Наличие |  |
| 7. | Неинвазивное измерение АД |  |  |  |
| 7.1. | Осциллометрический принцип измерения АД |  | Наличие |  |
| 7.2. | Цифровые значения систолического, диастолического и среднего давления |  | Наличие |  |
| 7.3. | Ручной или периодический автоматический запуск измерения |  | Наличие |  |
| 7.4. | Тревожная сигнализация по систолическому, диастолическому и среднему значению давления |  | Наличие |  |
| 7.5. | Диапазон измерения АД: Систолическое 20…280 мм рт. ст. Диастолическое 20…280 мм рт. ст. Расчет и отображение среднего артериального давления |  | Наличие |  |
| 7.6. | Точность +/- 3 мм рт. ст. |  | Наличие |  |
| 7.7. | Типовое время измерения 30с. |  | Наличие |  |
| 7.8. | Период автоматического измерения 2,3,5,10,15,30,60,90 мин. |  | Наличие |  |
| 7.9. | Тревожная сигнализация по каждому значению |  | Наличие |  |
| 8. | Измерение температуры тела (2 канала) |  |  |  |
| 8.1. | Терморезисторный принцип измерения |  | Наличие |  |
| 8.2. | Цифровые значения температуры двух датчиков и разности температур датчиков |  | Наличие |  |
| 8.3. | Тревожная сигнализация |  | Наличие |  |
| 8.4. | Стандартные датчики: кожный, эзофагиальный |  | Наличие |  |
| 8.5. | Диапазон измерения 20,0…44,0 ˚С |  | Наличие |  |
| 8.6. | Разрешение 0,1º С |  | Наличие |  |
| 8.7. | Точность измерения не менее 0,2 ˚С |  | Наличие |  |
| 9. | Капнометрия |  |  |  |
| 9.1. | Капнограмма, цифровые значения EtCO2, FiCO2 и частоты дыхания (ЧД) |  | Наличие |  |
| 9.2. | Тревожная сигнализация по ЧД и EtCO2 |  | Наличие |  |
| 9.3. | Метод измерения боковой поток |  | Наличие |  |
| 9.4. | Диапазон измерения концентрации EtCO2 |  | 0-99 мм рт. ст. |  |
| 9.5. | Пределы допускаемой погрешности измерения СО2 в диапазонах: |  | 0-40 мм рт. ст. +/- 2 мм рт.с. 41-76 мм рт. ст +/- 5% 77-99 мм рт. ст. +/- 10% |  |
| 9.6. | Диапазон измерения ЧД 0-150 вдох/мин. |  | Наличие |  |
| 10. | Тренды |  |  |  |
| 10.1. | Объем памяти трендов 24 часа |  | Наличие |  |
| 10.2. | Интервал 1 мин. |  | Наличие |  |
| 10.3. | Отображение цифровое, графическое |  | Наличие |  |
| 10.4. | Окно просмотра 24 часа, 40 мин. |  | Наличие |  |
| 11. | Комплектация |  |  |  |
| 11.1. | Системный блок |  | 1 шт |  |
| 11.2. | Кабель ЭКГ стандартной длины, с набором из 5-ти экранированных проводов |  | 1 шт |  |
| 11.3. | Электроды ЭКГ детские |  | 30 шт |  |
| 11.4. | Многоразовый пульсоксиметрический датчик типа «Y» |  | 2 шт |  |
| 11.5. | Манжета измерения АД неонатальная |  | 5 шт |  |
| 11.6. | Датчик температурный ректальный, многоразовый |  | 1 шт |  |
| 11.7. | Датчик температурный накожный, многоразовый |  | 1 шт |  |
| 11.8. | Аксессуары для капнометрии: магистраль отбора пробы с адаптером |  | 10 комплект |  |
| 12. | Дополнительные требования |  |  |  |
| 12.1. | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |
| 12.2. | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |
| 12.3. | Инструкция по эксплуатации на русском языке |  | Наличие |  |
| 12.4 | Товар должен быть новым, не ранее, год |  | 2011 |  |
| 12.5 | Срок гарантии с момента ввода в эксплуатацию, не менее, мес. |  | 24 |  |

Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в течение 20 (Двадцать) рабочих дней с момента подписания договора. Место доставки товара – г. Пермь, ул. Лебедева. Время – не позднее 15 часов местного времени. Поставщик информирует Заказчика о планируемой дате отгрузки товара и согласует с Заказчиком время поставки по телефону не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до момента поставки.

Кроме поставки медицинского оборудования, Поставщик оказывает вспомогательные услуги, включенные в цену договора, а именно:

- установка, проверка исправности поставленного медицинского оборудования,

- ввод оборудования в эксплуатацию в присутствии представителя Поставщика,

- проведение инструктажа персонала Заказчика.

Срок предоставления вспомогательных услуг – в течение 2 (Два) рабочих дней с даты поставки товара.

И.о. главного врача МУЗ «ГДКБ №1»                                                          И.Ф.Туранская