Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

от «31» августа 2011 года  № 40

Техническое задание

| № п.п | Комплектация, характеристики, свойства | Требование к параметрам и условиям | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Стерилизатор паровой |  |
| 2 | Модель | BTD 17 или эквивалент |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Назначение | Для стерилизации стоматологических, хирургических инструментов, перевязочного материала, для стерилизации полых инструментов и стоматологических наконечников. Стерилизует и дезинфицирует как в упаковке, так и без упаковки. |  |
| 5 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
| 6 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| 7 | Технический паспорт на русском языке | Наличие |  |
| 8 | Количество | 1 штука |  |
| 9 | Дата выпуска | Не ранее октября 2010г. |  |
| Параметры эквивалентности: |  |  |  |
| 1 | Класс стерилизатора | В |  |
| 2 | Дисплей, показывающий в режиме реального времени все данные в течение цикла стерилизации | Наличие |  |
| 3 | Программа, обеспечивающая автоматическую диагностику (электронная система блокировки двери, температурный контроль, автоматическое отключение питания в случае механического повреждения стерилизатора), защиту от перегрева и от избыточного давления | Наличие |  |
| 4 | Встроенная система сбора конденсированной воды | Наличие |  |
| 5 | Вакуумная сушка | Наличие |  |
| 6 | 8 программ стерилизации | Наличие |  |
| 7 | Остаточная влажность | Не более 0,2 |  |
| 8 | Функция предвакуума | Наличие |  |
| 9 | Микропроцессорное управление | Наличие |  |
| 10 | LCD - дисплей | Наличие |  |
| 11 | Автоматическая/ручная подача и слив воды | Наличие |  |
| 12 | Объем камеры | Не менее 17 литров |  |
| 13 | Объем резервуара для дистиллированной воды | Не менее 1 литра |  |
| 14 | Температура стерилизации | 1210С, 1340С |  |
| 15 | Время стерилизации | 4-25 мин. |  |
| 16 | Режим работы | 3 фазы вакуума |  |
| 17 | Возможность ручной установки температурного режима | Наличие |  |
| 18 | Потребляемая мощность | Не более 2200 Вт |  |
| 19 | Напряжение | 220/230 В |  |
| 20 | Частота | 50 Гц |  |
| 21 | Количество лотков из нержавеющей стали | Не менее 3 шт. |  |
| 22 | Воздушный фильтр | Сменный |  |
| 23 | Наружные размеры (В*Ш*Г) | Не менее 443*475*572 мм |  |
| 24 | Глубина камеры | Не менее 350 мм |  |
| № п.п | Комплектация, характеристики, свойства | Требование к параметрам и условиям | Предлагаемые параметры и условия |
| 1 | Наименование | Запечатывающее устройство |  |
| 2 | Модель | EUROSEAL 2001 PLUS или эквивалент |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Назначение | Для упаковки инструментов перед стерилизацией |  |
| 5 | Количество | 1 штука |  |
| 6 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
| 7 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| 8 | Технический паспорт на русском языке | Наличие |  |
| 9 | Дата выпуска | Не ранее октября 2010г. |  |
| Параметры эквивалентности: |  |  |  |
| 1 | Размеры (Д*Г*Ш) | Не менее 480*200*385 мм |  |
| 2 | Напряжение | 110/230 В |  |
| 3 | Мощность | 0,1 КВт |  |
| 4 | Количество фаз | 1 |  |
| 5 | Класс изоляции | 1 |  |
| 6 | Полоса запечатывания | Не менее 12 мм |  |
| 7 | Тип запечатывания | Постоянная температура |  |
| 8 | Управление полуавтоматическое | Наличие |  |
| 9 | Ширина запечатывающей зоны | Не менее 310 мм |  |
| 10 | Время охлаждения аппарата | Не требуется |  |
| 11 | Расположение рулонов во время процесса запечатывания | Возможно расположение рулона пленкой как вверх, так и вниз |  |
| 12 | Режущий элемент | Безопасный, функциональный и простой в управлении |  |
| 13 | Прижимная планка | Эргономична. Приводится в движение при помощи легкого нажима на рукоятку |  |
| 14 | Возможность настенного крепления | Наличие |  |
| 15 | Автоматический индикатор всех стадий работы | Наличие |  |

___________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                  (подпись)                                                               (ФИО)

МП