## лот № 12 бронхофиброскоп
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  | Приложение 1
Медико-технические требования на фиброэндоскопическую систему для бронхоскопии
№ | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра, заданная по ТЗ | Наличие функции или предполагаемая величина параметра | Примечание
1. Общие условия
1.1 | Наличие Сертификата соответствия Госстандарта России | Да
1.2 | Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ | Да
1.3 | Наличие у конкурсанта собственной сервисной службы | Да
2. Источник света
2.1 | Регулировка яркости лампы | наличие
2.2 | Встроенная воздушная помпа | наличие
2.3 | Возможность отключения воздушной помпы | наличие
2.4 | Тип лампы: | галогеновая
2.5 | Мощность лампы | не менее 150 Вт
2.6 | Масса: | не более 9,0 кг
3. Фибробронхоскоп для взрослых
3.1 | Направление обзора | прямое
3.2 | Глубина резкости | 1-50 мм
3.3 | Угол поля зрения | не менее 120°
3.4 | Диаметр дистального конца | не более 4,8 мм
3.5 | Диаметр вводимой части | не более 4,9 мм
3.6 | Диаметр инструментального канала | не менее 2,2 мм
3.7 | Углы изгиба: вверх | не менее 180°
| вниз | не менее 130°
3.8 | Рабочая длина | не менее 600 мм
3.9 | Общая длина | не более 900 мм
3.10 | Полностью погружаемый в дезинфицирующий раствор | наличие
4. Прочие условия
4.1 | Гарантия на оборудование не менее | 12 месяцев
4.2 | Инструкция пользователя на русском языке | наличие
5. Дополнительные принадлежности - 1 комплект
5.1 | Тестер для проверки герметичности эндоскопа - 1 шт | наличие
5.2 | Отсос эндоскопический - 1 шт | наличие
| Производительность | не менее 18 л/мин (для воздуха),
| Вместимость рабочей емкости | Не менее 1500 мл.
| Привод однофазный индукционный, переменный ток, 30 Вт, 50-60 Гц | Наличие
| Диафрагменный насос (две головки) | Наличие
| Защитная емкость с фильтром для уменьшения попадания капель жидкости в насос | Наличие
| Поплавковый предохранитель переполнения рабочей емкости | Наличие
| Выпускной фильтр, исключающий загрязнение воздуха | Наличие
| Калибр канала для отсасывания | 6 мм
| Материал рабочей емкости | Стекло
| Плавная регулировка уровня создаваемого разряжения с помощью поворотного регулятора | наличие
| Создаваемое разряжение | не менее -80 кПа (-60 см. рт. Ст.)
5.3 | Лампа запасная, для источника света, галоген, мощность 150 Вт - 3 шт | наличие
5.4 | Запасной клапан биопсийного канала. 1 упаковка (в упаковке 10 шт.) | 2 упак.
5.5 | Запасной клапан аспирации | 2 шт.
5.6 | Щетка чистящая для циллиндра кнопки аспирации | 1 шт.
5.7 | Щетка чистящая для инструментального канала Ø 2,0 ~ 2,8 mm, для бронхоскопа | 1 шт.
5.8 | Запасной загубник для взрослых | 1 шт.
5.9 | Средство для очистки линз (10 мл) | 5 шт.
5.10 | Масло силиконовое (10 мл) | 5 шт.
6. Комплектность системы
6.1 | Источник света с аксессуарами | 1 шт
6.2 | Фибробронхоскоп для взрослых с аксессуарами | 1 шт
6.3 | Дополнительные принадлежности (см. пункт 5) | 1 комплект