## изм пик скорости кровотока
|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ | Приложение 1
1 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение для товаров подлежащих обязательной государственной регистрации. | Наличие при поставке
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке
| 5 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 6 | Измеритель пиковой скорости выдоха | Указать
| 7 | Прибор для определения пиковой скорости выдоха (ПСВ, PEF) для контроля течения бронхиальной астмы и эффективности проводимой терапии
| 8 | Яркая легко читаемая шкала; | Наличие
| 9 | Цветовая шкала должных значений; | Наличие
| 10 | Пределы значений: 60-900 л/мин; | Наличие
| 11 | Разрешение: 10 л/мин; | Наличие
| 12 | Точность: менее +/- 5% или 10 л/мин; | Наличие
| 13 | Многоразовый загубник входит в комплект | Наличие
| 14 | Товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам. | Наличие
| 15 | Монтаж и пуско-наладочные работы | Наличие
| 16 | Инструктаж технического и обслуживающего персонала | Наличие
| 17 | Гарантия поставщика на оборудование и гарантийное обслуживание, не менее | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
| 18 | Стоимость ед., руб. | Указать
| 19 | Количество, компл. | 2
| 20 | Стоимость позиции, руб. | Указать
1 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение для товаров подлежащих обязательной государственной регистрации. | Наличие при поставке
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке
| 5 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 54 | Доставка | наличие

## спирометр
|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ | Приложение 1
1 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение для товаров подлежащих обязательной государственной регистрации. | Наличие при поставке
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке
| 5 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 6 | Спирометр | Указать
| 7 | Аппарат для комплексной детальной оценки функций дыхательной системы с персональным компьютером, принтером и набором пластиковых загубников | Наличие
| 8 | Датчик потока турбинный двунаправленный . Не требует калибровки | Наличие
| 9 | Измеряет малые потоки | Наличие
| 10 | Разрешение 10 мл для объема, 0,03 л/сек для потока | Наличие
| 11 | Точность не более +/- 3% | Наличие
| 12 | Тесты: | Наличие
| 13 | спирометрия (открытая и закрытая) | Наличие
| 14 | детская анимационная программа | Наличие
| 15 | Долговременные тренды | Наличие
| 16 | Язык русский | Наличие
| 17 | Должные значения: | Наличие
| 18 | 1. процент от должных величин для всех показателей | Наличие
| 19 | 2. стандарты должных значений для взрослых ECCS, Knudson, Crapo, Spanish (Roca), Finnish, Austrian, Crapo, Polgar | Наличие
| 20 | 3. стандарты должных значений для детей Zapletal, Congswell, Solymar | Наличие
| 21 | Показатели: | Наличие
| 22 | Жизненная емкость легких (VC) | Наличие
| 23 | Форсированная жизненная емкость легких (FVC) | Наличие
| 24 | Форсированная жизненная емкость легких на вдохе (FIVС) | Наличие
| 25 | Объем форсированного вдоха за 1 секунду (FIV1) | Наличие
| 26 | Объем форсированного выдоха за 1 секунду (FEV1) | Наличие
| 27 | Объем форсированного выдоха за 3 секунды (FEV3) | Наличие
| 28 | Объем форсированного выдоха за 6 секунд (FEV6) | Наличие
| 29 | FEV1 как процент от FVC (FEV1%) | Наличие
| 30 | Объем форсированного выдоха за 0,75 секунд (FEV.75) . | Наличие
| 31 | FEV.75 как процент от VC (FEV.75 /VC) . | Наличие
| 32 | FEV.75 как процент от FVC (FEV.75 /FVC) . | Наличие
| 33 | FEV1 как процент от VC (FEV1/VC) . | Наличие
| 34 | FEV3 как процент от FVC (FEV3/FVC) . | Наличие
| 35 | FEV3 как процент от VC (FEV3/VC) . | Наличие
| 36 | FEV.75 как процент от FEV6 (FEV.75 / FEV6) . | Наличие
| 37 | FEV1 как процент от FEV6 (FEV1/ FEV6) . | Наличие
| 38 | Максимальный экспираторный поток (MEF) . | Наличие
| 39 | MEF как процент от VC (MEF/VC) . | Наличие
| 40 | MEF как процент от FVC (MEF/FVC) . | Наличие
| 41 | Экспираторное время (MET2575) . | Наличие
| 42 | Дыхательный объем (TV) . | Наличие
| 43 | Форсированная скорость выдоха при 25 % от форсированной жизненной емкости легких (FEF25%) . | Наличие
| 44 | Форсированная скорость выдоха при 50 % от форсированной жизненной емкости легких (FEF50 %) . | Наличие
| 45 | Форсированная скорость выдоха при 75 % от форсированной жизненной емкости легких (FEF75 %) . | Наличие
| 46 | FEF50 как процент от VC (FEF50/VC) . | Наличие
| 47 | FEF50 как процент от FVC (FEF50/FVC) FIV1 как процент от FIVC (FIV1/FIVC) . | Наличие
| 48 | FEF50 как процент от FIF50 (FEF50/FIF50) | Наличие
| 49 | Пиковый инспираторный поток (PIF) . | Наличие
| 50 | Форсированная скорость при вдохе 25 % от форсированной жизненной емкости легких (FIF25%) . | Наличие
| 51 | Форсированная скорость при вдохе 75 % от форсированной жизненной емкости легких (FIF75 %) | Наличие
| 52 | Отношение I50 к F50 (R50) . | Наличие
| 53 | Время форсированного выдоха (FET) . | Наличие
| 54 | Возраст легких . | Наличие
| 55 | Интерпретация результатов . | Наличие
| 56 | Измерения до и после приема лекарственного препарата . | Наличие
| 57 | Размеры не более 60 х 70 х 100 мм . | Наличие
| 58 | Вес не более 300 гр. . | Наличие
| 59 | Стандартная комплектация . | Наличие
| 60 | Сумка для транспортировки . | Наличие
| 61 | Удлинитель кабеля . | Наличие
| 62 | Загубники картонные 6 шт. . | Наличие
| 63 | Программа ПК для архивации данных (русифицированная) . | Наличие
| 64 | Носовой зажим . | Наличие
| 65 | Руководство пользователя на русском языке . | Наличие
| 66 | Подставка под датчик . | Наличие
| 67 | Загубники пластиковые | Наличие
| 68 | Компьютер-ноутбук, принтер лазерный | Наличие
| 69 | Товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам. | Наличие
| 70 | Монтаж и пуско-наладочные работы | Наличие
| 71 | Инструктаж технического и обслуживающего персонала | Наличие
| 72 | Гарантия поставщика на оборудование и гарантийное обслуживание, не менее | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
| 73 | Стоимость ед., руб. | Указать
| 74 | Количество, компл. | 1
| 75 | Стоимость позиции, руб. | Указать
1 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение для товаров подлежащих обязательной государственной регистрации. | Наличие при поставке
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке
| 5 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 54 | Доставка | наличие

## монитор АД
|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ | Приложение 1
1 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение для товаров подлежащих обязательной государственной регистрации. | Наличие при поставке
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке
| 5 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 6 | Монитор (регистратор) АД | Указать
| 7 | Регистрация систолического/диастолического АД и ЧСС | Наличие
| 8 | Удобная и надежная манжета для длительного ношения Orbit SunTech | Наличие
| 9 | Индикация результатов измерения и состояния аккумуляторов | Наличие
| 10 | Кнопка экстренного пуска и остановки измерения | Наличие
| 11 | Автоматическое определение типа манжеты | Наличие
| 12 | Хранение осциллограмм по каждому измерению | Наличие
| 13 | Энергонезависимая память | Наличие
| 14 | Дублирующая система клапанов и процессора | Наличие
| 15 | Метод регистрации АД | осциллометрический
| 16 | Габаритные размеры, мм не более | 133x70x24 мм
| 17 | Масса, г, не более | 160 г
| 18 | Питание | 2 элемента АА
| 19 | Диапазон измерения АД, не менее | 25 - 280 мм.рт.ст.
| 20 | Точность измерения АД, не менее | 3 мм.рт.ст.
| 21 | Ресурс автономной работы монитора (при 50 измерениях в день), суток, не менее | 5 суток
| 22 | Диапазон измерения ЧСС, уд\мин, не уже | 40 - 200 уд/мин
| 23 | Связь с компьютером | Bluetooth (беспроводная)
| 24 | Комплект поставки
| 25 | Носимый регистратор АД | 1
| 26 | Чехол | 1
| 27 | Комплект манжет | 2
| 28 | Зарядное устройство | 1
| 29 | Аккумулятор АА | 2
| 30 | Адаптер оснащения и разгрузки по беспроводной связи | 1
| 31 | Тонометр | 1
| 32 | Фонендоскоп | 1
| 33 | Программное обеспечение | Наличие
| 34 | Паспорт, инструкция по медицинскому применению | Наличие
| 35 | Методические рекомендации по суточному мониторированию АД | Наличие
| 36 | Возможности монитора | Наличие
| 37 | Программирование периодов: день, ночь, специальный | Наличие
| 38 | Специальные настройки для взрослых и детей | Наличие
| 39 | Суточный профиль АД с отображением трендов границ норм | Наличие
| 40 | Анализ вариабельности АД с графической интерпретацией | Наличие
| 41 | Анализ утренней динамики АД | Наличие
| 42 | Хронобиологический анализ | Наличие
| 43 | Корреляционный анализ | Наличие
| 44 | Сравнительный анализ исследований одного пациента | Наличие
| 45 | Таблицы с расчетными статистическими параметрами | Наличие
| 46 | Совместный анализ суточной записи АД и ЭКГ | Наличие
| 47 | Товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам. | Наличие
| 48 | Монтаж и пуско-наладочные работы | Наличие
| 49 | Инструктаж технического и обслуживающего персонала | Наличие
| 50 | Гарантия поставщика на оборудование и гарантийное обслуживание, не менее | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
| 51 | Стоимость ед., руб. | Указать
| 52 | Количество, компл. | 1
| 53 | Стоимость позиции, руб. | Указать
| 54 | Доставка | наличие

## ЭЭГ
|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на компьютерный 29-канальный многофункциональный комплекс для проведения нейрофизиологических исследований |  | Приложение 1
1 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение для товаров подлежащих обязательной государственной регистрации. | Наличие при поставке
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие при поставке
| 5 | Производитель, страна происхождения | Указать
|  | Доставка | наличие
|  | Параметр |  | Требуемое значение
|  | Назначение прибора |  | Электроэнцефалографические исследования, исследование вызванных потенциалов головного мозга
|  | Тип прибора |  | Компьютерный
|  | Типы поддерживаемых датчиков дыхания: термисторный и датчик давления (назальная канюля) |  | Наличие
|  | Светодиодная индикация на передней панели электронного блока, находящегося во время регистрации в непосредственной близости от пациента, качества установки электродов по измерению импеданса |  | Наличие
|  | Количество одновременно регистрируемых монополярных ЭЭГ-отведений |  | 21
|  | Предъявление результатов в произвольно сконструированном монополярном, биполярном или смешанном монтаже, содержащем до 64 цифровых отведений в схемах «10-20» и «10-10» |  | Наличие
|  | Изменение монтажа в процессе регистрации и после регистрации ЭЭГ |  | Наличие
|  | Включение в монтаж любых полиграфических сигналов (ЭКГ, ЭМГ, ЭОГ, дыхание [ороназальный поток, экскурсия грудной клетки, экскурсия брюшной стенки], звук [датчик храпа], положение тела, движение конечностей, SpO2, CO2 и т. п.) |  | Наличие
|  | Кнопка запуска режима измерения импеданса и мониторирования ЭЭГ на передней панели электронного блока, находящегося во время регистрации в непосредственной близости от пациента |  | Наличие
|  | Возможность использовать в качестве референтного электрода любой электрод, запись биполярных отведений без установки дополнительных референтных электродов |  | Наличие
Построение трендов по параметрам:
|  | — компоненты спектра |  | Наличие
|  | — индексы ЭЭГ |  | Наличие
|  | — амплитудные параметры сигналов ЭЭГ и полиграфических каналов |  | Наличие
|  | — кардиоинтервалы |  | Наличие
|  | — амплитудно-интегрированная ЭЭГ (тренд aEEG) |  | Наличие
|  | — количество феноменов эпилептиформной активности |  | Наличие
|  | Анализ эпилептиформной активности в процессе регистрации ЭЭГ и после ее завершения |  | Наличие
|  | Автоматический поиск и выделение артефактов |  | Наличие
|  | Режим измерения волны |  | Наличие
|  | Печать ЭЭГ во время регистрации и просмотра обследования |  | Наличие
|  | Усреднение спайков и острых волн, построение карт мгновенной амплитуды спайков и острых волн |  | Наличие
|  | Дистанционное наблюдение за процессом регистрации ЭЭГ в локальной сети |  | Наличие
|  | Задание индивидуальных параметров регистрации (фильтры, масштабы, входной диапазон) для любого канала |  | Наличие
|  | Режим «расщепления экрана» в процессе записи и просмотра ЭЭГ для одновременной записи и просмотра уже записанной ЭЭГ |  | Наличие
|  | Просмотр ЭЭГ в режиме «как записано» (если во время регистрации ЭЭГ монтажи, настройки фильтров, параметры |  | Наличие
каналов несколько раз менялись, то во время просмотра соответствующих фрагментов записи эти параметры должны переключаются автоматически на те, которые были установлены пользователем во время проведения записи)
|  | Контроль качества установки заземляющего электрода |  | Наличие
|  | Разъем для присоединения стандартной электродной шапочки DSUB-25F |  | Наличие
|  | Работа в неэкранированном помещении |  | Наличие
|  | Сохранение на диске нефильтрованных данных в процессе регистрации ЭЭГ. Возможность изменения ФВЧ и ФНЧ в процессе просмотра ЭЭГ |  | Наличие
|  | Расчет и вывод в процессе регистрации ЭЭГ амплитудных и спектральных карт, а также графиков спектра мощности, таблиц |  | Наличие
|  | Фотостимулятор на сверхмощных светодиодах |  | Наличие
Автоматическое построение карт распределения по скальпу:
|  | — амплитуды ЭЭГ |  | Наличие
|  | — полной амплитуды спектра |  | Наличие
|  | — мгновенной мощности спектра |  | Наличие
|  | — мгновенной амплитуды спектра |  | Наличие
|  | — асимметрии спектров |  | Наличие
|  | — максимальной мощности спектра |  | Наличие
|  | — максимальной амплитуды спектра |  | Наличие
|  | — средней мощности спектра |  | Наличие
|  | — средней амплитуды спектра |  | Наличие
|  | — полной мощности спектра |  | Наличие
|  | — количества спайков |  | Наличие
|  | — количества острых волн |  | Наличие
|  | — амплитуды спайков |  | Наличие
|  | — амплитуды острых волн |  | Наличие
|  | Запись неограниченного количества функциональных проб |  | Наличие
|  | Возможность автоматического и визуального сравнения результатов функциональных проб |  | Наличие
|  | Виды математического анализа: амплитудный, спектральный, корреляционный, когерентный, сравнительный, вейвлет анализ, анализ независимых компонент |  | Наличие
|  | Исследование функций мозга в условиях операционных и палат реанимации |  | Наличие
Исследование длиннолатентных вызванных потенциалов головного мозга по многоканальной схеме с топографическим картированием:
|  | — зрительных вызванных потенциалов на вспышку |  | Наличие
|  | — зрительных вызванных потенциалов на паттерн |  | Наличие
|  | — длиннолатентных слуховых вызванных потенциалов |  | Наличие
|  | — длиннолатентных соматосенсорных вызванных потенциалов |  | Наличие
|  | — когнитивных вызванных потенциалов P300, MMN, CNV |  | Наличие
Исследование коротко- и длиннолатентных вызванных потенциалов головного мозга по четырём полиграфическим каналам:
|  | — зрительных вызванных потенциалов на вспышку и паттерн |  | Наличие
|  | — коротко-, средне- и длиннолатентных слуховых вызванных потенциалов |  | Наличие
|  | — коротко- и длиннолатентных соматосенсорных вызванных потенциалов |  | Наличие
|  | — когнитивных вызванных потенциалов P300, MMN, CNV |  | Наличие
|  | Подключение прибора к компьютеру |  | USB
|  | Отсутствие необходимости установки дополнительных плат в компьютер и дополнительных блоков для подключения прибора |  | Наличие
|  | Операционная система |  | Windows XP, Windows Vista,
Windows 7 (32, 64 бит)
|  | Одновременный просмотр на экране нескольких обследований или нескольких проб одного обследования |  | Наличие
|  | Встроенный редактор протокола обследования |  | Наличие
|  | Автоматическая генерация протокола обследования (основные результаты исследования и словесное описание) с возможностью дальнейшего редактирования |  | Наличие
|  | Возможность включения в протокол обследования графиков, рисунков и таблиц |  | Наличие
|  | Возможность записи звуковых комментариев и звуковых заключений с использование встроенного программного диктофона |  | Наличие
|  | Редактируемый глоссарий из наиболее часто используемых фраз для составлений заключений |  | Наличие
Возможности базы данных
|  | Отправка обследования по почте |  | Наличие
|  | Экспорт обследований в форматы: RTF, EDF+, AVI, BMP, XML, TXT |  | Наличие
|  | База данных с возможностью структуризации и поиска |  | Наличие
|  | Архивация записей на оптические носители информации (CD/DVD) |  | Наличие
|  | Возможность хранения записей на удалённом файловом сервере (на любом компьютере в локальной сети) |  | Наличие
|  | Интерфейсы к стандартным СУБД в формате GDT, HL7, MS SQL, MySQL, MS Access |  | Наличие
Технические характеристики
|  | Исполнение |  | В виде одного блока
|  | Количество каналов ЭЭГ |  | 21
|  | Количество цифровых усилителей для каналов ЭЭГ |  | 24
|  | Количество полиграфических каналов |  | 4
|  | Количество каналов ЭКГ |  | 1
|  | Количество каналов регистрации частоты дыхания |  | 1
|  | Количество каналов постоянного тока |  | 2
Параметры каналов ЭЭГ
|  | Чувствительность |  | 1—1000 мкВ/мм
|  | Диапазон измерения напряжения |  | 1—1000 мкВ
|  | Нижняя граница полосы пропускания |  | 0.05, 0.5, 0.7, 1.5, 2, 10 Гц
|  | Верхняя граница полосы пропускания |  | 15, 35, 75, 100, 150,
200 Гц
|  | Частота квантования |  | до 2000 Гц
|  | Разрядность АЦП (не сигма-дельта) |  | 16
|  | Ослабление синфазной помехи |  | не менее 120 дБ
|  | Подавление частоты сети режекторным фильтром |  | 40 дБ
|  | Уровень внутренних шумов, приведенных ко входу, действующее значение |  | не более 0.3 мкВ
|  | Входное сопротивление |  | не менее 400 МОм
Параметры полиграфических каналов
|  | Частота квантования на канал |  | до 40000 Гц
|  | Нижняя граница полосы пропускания |  | 0.01—500 Гц
|  | Верхняя граница полосы пропускания |  | 10—10000 Гц
|  | Чувствительность |  | 0.1— 50000 мкВ/дел
|  | Скорость развёртки |  | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 мс/дел
и 1 с/дел
|  | Относительная погрешность установки скорости развертки |  | в пределах ±1%
|  | Диапазон измерения напряжения |  | 0.02—50 мВ
Канал ЭКГ
|  | Нижняя граница полосы пропускания |  | 0.05, 0.5, 0.7, 1.5, 2 Гц
|  | Верхняя граница полосы пропускания |  | 15, 35 Гц
Каналы постоянного тока
|  | Полоса пропускания |  | 0—300 Гц
|  | Диапазон измерения напряжения |  | ±3 В
Характеристики фотостимулятора
|  | Максимальная яркость на одну сторону |  | 16000±1600 кд/м2
|  | Длительность стимула |  | 1—60 (2—50) мс
|  | Частота стимуляции |  | 1—50 (0.5—50) Гц
|  | Левая / правая / двухсторонняя стимуляция |  | Наличие
Характеристики фоностимулятора
|  | Уровень стимуляции |  | 20—120 дБ
|  | Частота стимуляции |  | 1—50 (0.5—50) Гц
Частотная стимуляция:
|  | — тон |  | 100—3000 Гц
|  | — длительность тоновых импульсов |  | 1—500 мс
|  | Длительность импульсов при импульсной стимуляции |  | 100—5000 мкс
|  | Левая / правая / двухсторонняя стимуляция |  | Наличие
|  | Сжатие/разрежение |  | Наличие
|  | Контралатеральное шумовое маскирование |  | Наличие
|  | Класс защиты |  | II, тип BF
Комплект поставки
|  | блок электроэнцефалографа на стойке |  | Наличие
|  | светодиодный фотостимулятор на напольной стойке |  | Наличие
|  | комплект аксессуаров для регистрации ЭЭГ |  | Наличие
|  | комплект электродов, кабелей и аксессуаров для регистрации коротко- и длиннолатентных вызванных потенциалов |  | Наличие
|  | программное обеспечение для реализации всех указанных методик |  | Наличие
|  | инструкция по эксплуатации, методическое руководство |  | Наличие
|  | сумка для переноски |  | Наличие
|  | компьютер |  | Наличие
лазерный принтер
Прочие условия
|  | Гарантия |  | 2 года
|  | Обучение специалиста на базе производителя |  | Возможность
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России |  | Наличие
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития |  | Наличие
|  | Сертификат об утверждении типа средств измерений |  | Наличие
|  | Сертификат СЕ |  | Наличие
|  | Наличие у производителя сертификатов DIN EN ISO 9001:2000 и DIN EN ISO 13485:2003 |  | Наличие
|  | количество |  | 1