- техническое задание

Аппарат рентгеновский диагностический для рентгеноскопических и рентгенографических исследований

| № | Параметры | Требования | Соответствие требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования |  |  |
|  | Наименование, модель, производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 1.2 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 1.3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 1.4 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |  |
| 1.5 | Лицензия на обслуживание медицинской техники | Наличие |  |
| 1.6 | Год выпуска, не ранее | 2011 |  |
| 2 | Поворотный стол-штатив (указать тип) |  |  |
| 2.1 | Напряжение и частота сети | 380 В, 50Гц |  |
| 2.2 | Поворотный стол с электрическим моторным приводом и дистанционным управлением всем аппаратом из пультовой | Наличие |  |
| 2.3 | Вес стола, не более | 700 кг |  |
| 2.4 | Управление столом-штативом и диафрагмой у аппарата | Наличие |  |
| 2.5 | Ширина деки стола, не менее | 740 мм |  |
| 2.6 | Угол наклона (поворота) стола, не менее | +90º/-30° |  |
| 2.7 | Автоматическая остановка стола в горизонтальной позиции | наличие |  |
| 2.8 | Перемещение деки стола в поперечном направлении, не менее | 340 мм |  |
| 2.9 | Изменяемый диапазон фокусного расстояния (фокус-пленка), не хуже | 1150-1500 мм |  |
| 2.10 | Косая проекция с коррекцией параллакса, не хуже | ±40º |  |
| 2.11 | Скорость изменения расстояния фокус-пленка, не менее | 50 мм/с |  |
| 2.12 | Высота стола над полом, не более | 860 мм |  |
| 2.13 | Экранно-снимочное устройство (ЭСУ), интегрированное со штативом рентгеновской трубки | наличие |  |
| 2.14 | Моторный привод для перемещения экранно-снимочного устройства | наличие |  |
| 2.15 | Максимальная скорость перемещения ЭСУ вдоль стола, не менее | 200 мм/с |  |
| 2.16 | Автоматическая загрузка и выгрузка кассет | наличие |  |
| 2.17 | Вертикальное деление снимков для всех размеров кассет | 1/2/3/4 |  |
| 2.18 | Возможность и скорость получения серии снимков, не менее | 2 снимка/с |  |
| 2.19 | Время переключения от рентгеноскопии в рентгенографию, не более | 1с |  |
| 2.20 | Полная индикация системы получения изображения на пульте | наличие |  |
| 2.21 | Возможность использования экспонометра | наличие |  |
| 2.22 | Отсеивающий растр с параметрами, не хуже: - разрешение - отношение - фокусное расстояние | 43 л/см 12:1 120см |  |
| 2.23 | Глубинная прямоугольная диафрагма | наличие |  |
| 2.24 | Тип привода диафрагмы | моторный |  |
| 2.25 | Возможность выполнения снимка пациента на мобильной тележке | наличие |  |
| 2.26 | Моторизованное дистанционно-управляемое устройство компрессии с регулируемой величиной давления | наличие |  |
| 2.27 | Диапазон перемещения тубуса, не менее | 550 мм |  |
| 2.28 | Устройство для линейной томографии с механическим сочленением движущихся частей | наличие |  |
| 2.29 | Углы наклона для томографии с двумя скоростями на каждый угол, не хуже | 8º, 20º, 40º |  |
| 2.30 | Диапазон изменения толщины исследуемого слоя с шагом 1мм, не менее | 0 – 330мм |  |
| 2.31 | Расстояние фокус-пленка при томографии, не более | 1150 мм |  |
| 2.32 | Вращение излучателя, не хуже | +180º/-90º |  |
| 3 | Питающее устройство (указать тип) |  |  |
| 3.1 | Генератор с микропроцессорным управлением | наличие |  |
| 3.2 | Количество анатомических программ, не менее | 1000 |  |
| 3.3 | Мощность генератора, не менее | 50 кВт |  |
| 3.4 | Диапазон анодного напряжения с шагом 1кВ, не хуже: при рентгеноскопии при рентгенографии | 50 – 125 кВ 40 – 150 кВ |  |
| 3.5 | Диапазон изменения тока, не хуже: при рентгеноскопии при рентгенографии | 0,1 – 6,0 мА 1 – 600 мА |  |
| 3.6 | Минимальное время экспозиции, не более | 1мс |  |
| 3.7. | Максимальное время экспозиции, не менее | 6 сек |  |
| 3.8 | Система выбора экспозиции (режимы съемки) одно-, двух-, трехточечная и анатомического программирования | наличие |  |
| 4 | Рентгеновский излучатель (указать тип) |  |  |
| 4.1 | Рентгеновская трубка двухфокусная | наличие |  |
| 4.2 | Размер фокусных пятен, не более | 0,6/1,2 мм |  |
| 4.3 | Напряжение на трубке, не менее | 150 кВ |  |
| 4.4 | Мощность трубки, не менее | 75 кВт |  |
| 4.5 | Скорость вращения анода, не менее | 3000 об/мин |  |
| 4.6 | Угол наклона анода, не менее | 12° |  |
| 4.7 | Теплоёмкость анода, не менее | 300 000 ТЕ |  |
| 5 | Телевизионная система (указать тип) |  |  |
| 5.1 | Трехрежимный усилитель рентгеновского изображения | Наличие |  |
| 5.2 | Размеры рабочих полей, не менее | 230/170/140 |  |
| 5.3 | Квантовая эффективность, не менее | 65% |  |
| 5.4 | Максимальное пространственное разрешение УРИ, не менее | 3.0 п.л./мм |  |
| 5.5 | Автоматическая регулировка дозы | Наличие |  |
| 5.6 | Автоматическая регулировка усиления | Наличие |  |
| 5.7 | Шумоподавление | Наличие |  |
| 5.8 | Усиление контуров | Наличие |  |
| 5.9 | Монитор размером диагонали, не менее | 17 " |  |
| 6 | Прочие условия |  |  |
| 6.1 | Гарантия, не менее | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |
| 6.2 | Инструкция пользователя на русском языке | наличие |  |
| 6.3 | Устройство индикации дозовой нагрузки (дозиметр) | наличие |  |
| 6.4 | Комплект кассет с усиливающими экранами |  |  |
| 7 | Требования к поставке, монтажу и инструктажу (обучению) персонала |  |  |
| 7.1 | Доставка оборудования до места монтажа | наличие |  |
| 7.2 | Монтаж и наладка оборудования | наличие |  |
| 7.3 | Инструктаж (обучение) медицинского и технического персонала работе с оборудованием | наличие |  |