## ФТО
Приложение № 1
к документации об открытом аукционе в электронной форме
Техническое задание на медицинское оборудование для ФТО
№ позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару
1 | 2 | 3 | 4
1 | 1 | Аппарат для высокочастотной магнитотерапии ИКВ или эквивалент | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Назначение
| 4 | Предназначен для прогревания с помощью воздействия электромагнитного поля тканей человеческого тела, обладающих большой удельной электрической проводимостью | Соответствие
| 5 | Технические характеристики:
| 6 | Напряжение питания, В | 220
| 7 | Рабочая частота, МГц | 13.56
| 8 | Номинальная выходная мощность, Вт | не менее 200
| 9 | Мощность, потребляемая из сети, Вт | не более 1200
| 10 | Комплектация
| 11 | Электрододержатель | Наличие
| 12 | Индикатор настройки УВЧ-аппаратов | Наличие
| 13 | Сменные части: индуктор резонансный малый, индуктор резонансный большой, согласующее устройство, два индуктора кабельных, запасные части, | Наличие
| 14 | Паспорт | Наличие
| 15 | Дополнительные условия
| 16 | Срок гарантии, месяцев | не менее 12
| 17 | Год выпуска товара | не ранее 2011
| 18 | Количество, шт. | 1
2 | 1 | Аппарат лазерной терапии Милта-Ф-8-01 или эквивалент | Наличие
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Область применения: общая физиотерапия | Наличие
| 4 | Технические характеристики:
| 5 | Лечебное воздействие аппарата основано на одновременном или раздельном воздействии на пациента тремя физическими факторами: постоянным магнитным полем, импульсным лазерным и постоянным светодиодным излучениями инфракрасного (ИК) диапазона длин волн оптического спектра. | Наличие
| 6 | Методы лечения основаны на одновременном или раздельном воздействии на пациента 3-х факторов: постоянного магнитного поля, импульсного лазерного и постоянного светодиодного излучений инфракрасных волн | Наличие
| 7 | Лазерное излучение, длина волны, мкм | не менее 0,85-0,89 инфракрасное
| 8 | Импульсная мощность лазера, Вт | не менее 7
| 9 | Частота повторения импульсов лазера, Гц | 8 частот: 5,10,50,80,150,600,1500,5000
| 10 | Мощность излучения светодиодов, мВт, любое значение | от 0 до 120
| 11 | Встроенный фоторегистратор (позволяет устанавливать дозу облучения) | Наличие
| 12 | Гарантия на оборудование, месяцев | не менее 12
| 13 | Год выпуска товара | не ранее 2011
| 14 | Требуемое количество, штук | 1
3 | 1 | Облучатель ртутно-кварцевый ОРК-21 или эквивалент | Наличие
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Область применения: для лечения верхних дыхательных путей (полостей носа, носоглотки, миндалин) и полости уха одновременно четырем пациентам | Наличие
| 3 | Технические характеристики:
| 4 | Источник света – лампа высокого давления ДРТ-230 | Наличие
| 5 | Поток ультрафиолетовых лучей концентрируется с помощью тубусов | Наличие
| 6 | Индивидуальные зеркала, позволяющие наблюдать за направлением потока лучей | Наличие
| 7 | Тубус для рта, шт. | не менее 4
| 8 | Тубус для носа, шт | не менее 4
| 9 | Тубус для миндалин, шт | не менее 4
| 10 | Заглушка на место тубуса, шт | не менее 4
| 11 | Шторки, разделяющие зону на четыре сектора | Наличие
| 12 | Напряжение питающей сети, В | 220
| 13 | Частота тока, Гц | 50
| 14 | Потребляемая мощность, ВА | не более 1000
| 15 | Длительность пускового режима лампы, мин. | не более 15
| 16 | Габаритные размеры с установленными тубусами, мм | не более 1000х1000
| 17 | Срок гарантии , месяцев | не менее 12
| 18 | Год выпуска товара | не ранее 2011
| 19 | Требуемое количество, штук | 1
4 | 1 | Аппарат с магнитотерапевтическим бегущим импульсным полем, малогабаритный Алмаг-02 или эквивалент | Наличие
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Область применения: для лечения и профилактики широкого спектра заболеваний бегущим импульсным магнитным полем в условиях физиотерапевтических отделений, ЛПУ. | Наличие
| 4 | Технические характеристики:
| 5 | Электропитание аппарат от сети переменного тока
| 6 | - частота, Гц | 50
| 7 | - напряжение, В | 220-230(±10%)
| 8 | Потребляемая мощность , ВА | не более 15
| 9 | Угол воздействия (одной из катушек), мм | не более 15хÆ90
| 10 | Количество узлов воздействия | не менее 4
| 11 | Амплитудное значение магнитной индукции на рабочей поверхности (обе плоские стороны катушки-индуктора катушечной группы аппарата, мТл | 20 ± 6
| 12 | Длительность импульса, мс | 1,5-2,5
| 13 | Частота следования импульсов магнитного поля в каждой из катушек, Гц, не менее | 6
| 14 | Включение аппарата в сеть сопровождается световой сигнализацией | Наличие
| 15 | Аппарат обеспечивает работы в повторно-кратковременном режиме, ч, не менее | 6
| 16 | Время работы (22 ± 1) мин, перерыв 10 мин. | Наличие
| 17 | Автоматическое отключение аппарата через 22 ± 1 мин | Наличие
| 18 | Климатическое исполнение, УХЛ категории изделий | 4.2
| 19 | Средняя наработка на отказ, ч | не менее 1000
| 20 | Электробезопасность | Класс II, тип B,
| 21 | Срок гарантии , месяцев | не менее 12
| 22 | Год выпуска товара | не ранее 2011
| 23 | Требуемое количество, штук | 2
5 | 1 | Аппарат многофункциональный Рефтон-01 или эквивалент | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Основные функции
| 4 | Расширенная амплипульстерапия (СМТ 1 – СМТ 5) | Наличие
| 5 | Диадинамические токи (ДДТ) | Наличие
| 6 | Гальванизация и электрофорез (ГТ) | Наличие
| 7 | Флюктуоризация | Наличие
| 8 | Электростимуляция | Наличие
| 9 | Основные технические характеристики
| 10 | Синусоидально-модулированные токи (СМТ) или эквивалент
| 11 | СМТ 1 — Первый род работы (постоянная модуляция) — непрерывное воздействие током несущей частоты с возможностью выбора различных коэффициентов модуляции и модулирующей частоты | Наличие
| 12 | СМТ 2 — Второй род работы (посылка — пауза) — прерывистое воздействие сериями модулированных колебаний с возможностью выбора частоты и коэффициента модуляции, чередующихся с паузой | Наличие
| 13 | СМТ 3 — Третий род работы (посылка — немодулированные) — непрерывное воздействие сериями модулированных колебаний с возможностью выбора частоты и коэффициента модуляции, чередующихся с сериями немодулированных колебаний несущей частоты | Наличие
| 14 | СМТ 4 — Четвертый род работы (перемежающиеся частоты) — непрерывное воздействие сериями модулированных колебаний с возможностью выбора частоты и коэффициента модуляции, чередующихся с сериями модулированных колебаний частотой 150 Гц | Наличие
| 15 | СМТ 5 — Пятый род работы (перемежающиеся частоты — пауза) — прерывистое воздействие сериями модулированных колебаний с возможностью выбора частоты и коэффициента модуляции, чередующихся с сериями модулированных колебаний частотой 150 Гц и паузой | Наличие
| 16 | Диадинамические токи (ДДТ) или эквивалент
| 17 | ОН (однополупериодный непрерывный) — импульсы тока синусоидальной формы с экспоненциальным срезом частотой 50 Гц | Наличие
| 18 | ДН (двухполупериодный непрерывный) — импульсы тока синусоидальной формы с экспоненциальным срезом, 100 Гц | Наличие
| 19 | ОР (однополупериодный ритмический) — серии импульсов тока вида ОН | Наличие
| 20 | КП (короткий период) — чередование серии импульсов тока вида ОН с сериями импульсов тока вида ДН | Наличие
| 21 | ДП (длинный период) — чередование серий импульсов тока вида ОН и дополняющих его до тока вида ДН серий импульсов, огибающая которых нарастает от нуля до амплитуды тока ОН, выдерживает это значение, а затем спадает до нуля | Наличие
| 22 | ОВ (однополупериодный волновой) — серии импульсов тока вида ОН, огибающая которых нарастает от нуля до максимального значения, выдерживает это значение, а затем спадает до нуля | Наличие
| 23 | ДВ (двухполупериодный волновой) — серии импульсов тока вида ДН, огибающая которых нарастает от нуля до максимального значения, выдерживает это значение, а затем спадает до нуля. Наибольшее значение постоянной составляющей выходного тока вида ДН | Наличие
| 24 | Гальванический ток (ГТ) или эквивалент
| 25 | Аппарат обеспечивает все режимы работы, заложенные в конкретную прикладную потребительскую программу | Наличие
| 26 | Погрешность установки частоты | не более 10%
| 27 | Максимальный «ток пациента» при Rн = 300 Ом | 100 мА
| 28 | Частоты несущих синусоидальных колебаний | 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 кГц
| 29 | Аппарат обеспечивает регулировку тока пациента от 0,0 мА до максимального значения | Наличие
| 30 | Аппарат обеспечивает инверсию униполярных сигналов | Наличие
| 31 | Отображение режимов работы, параметров воздействующих сигналов и тока осуществляется на ЖК дисплее | Наличие
| 32 | Питание от сети | 220 В, 50 Гц
| 33 | Потребляемая мощность | не более 100 Вт
| 34 | Непрерывное время работы | не менее 8 ч
| 35 | Дополнительные условия
| 36 | Срок гарантии, месяцев | не менее 12
| 37 | Год выпуска товара | не ранее 2011 г.
| 38 | Количество, шт. | 2
6 | 1 | Спирометр портативный | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Технические характеристики
| 4 | Назначение: Измерение объема выдыхаемого воздуха с целью определения жизненной емкости легких | Наличие
| 5 | Рабочая температура, в диапазоне | + 10… +35 ºС
| 6 | Диапазон показаний | От 0 - 6,5 л
| 7 | Диапазон измерений | От 2,5 – 6,5 л
| 8 | Относительная погрешность при расходах от 25 до 60 л/мин | не белее 8%
| 9 | Сопротивление постоянному воздушному потоку при расходе 60 л/мин, Па | не более 176
| 10 | Средняя наработка на отказ, циклов | не менее 6500
| 11 | Средний срок службы до списания, лет | не менее 5
| 12 | Комплект поставки
| 13 | Спирометр, шт. | 1
| 14 | Мундштук, шт. | 6
| 15 | Футляр, шт. | 1
| 16 | Описание, шт. | 1
| 17 | Дополнительные условия
| 18 | Срок гарантии, месяцев | не менее 12
| 19 | Год выпуска товара | не ранее 2011
| 20 | Количество, шт. | 3
7 | 1 | Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ1.01Ф или эквивалент | Наличие
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Область применения: аппарат предназначен для лечения ультразвуком различных заболеваний периферической нервной системы, опорно- двигательного аппарата. | Наличие
| 4 | Технические характеристики:
| 5 | Режим работы:
| 6 | Непрерывный | Наличие
| 7 | Импульсный | Наличие
| 8 | ИУТ 0,88-1.03 Ф | не менее 1
| 9 | ИУТ 0,88-4.04 Ф | не менее 4
| 10 | Регулировка отдаваемой мощности - ступенчатая | Наличие
| 11 | Интенсивность звуковых колебаний по ступеням 1,0; 0,7; 0,4; 0,2; 0,05 Вт/см3 | Наличие
| 12 | Длительность импульсов 2,4 и 10 мс | Наличие
| 13 | Частота повторения импульсов, Гц | 50
| 14 | Мощность потребляемой сети не более, Вт | 50
| 15 | Срок гарантии, месяцев | не менее 12
| 16 | Год выпуска товара | не ранее 2011
| 17 | Требуемое количество, штук | 4
8 | 1 | Аппарат УВЧ терапии УВЧ-60 "Медтеко" или эквивалент | Наличие
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Область применения: аппарат предназначен для лечебного воздействия электрическим или магнитным полем ультравысокой частоты. Воздействие УВЧ электрического поля обладает болеутоляющими, противовоспалительными и десенсибилизирующими свойствами, стимулирует реакции иммунитета, улучшает трофику тканей и их регенерацию. | Наличие
| 4 | Технические характеристики:
| 5 | Потребляемая мощность из сети, Вт | 700
| 6 | Частота, Гц | 50
| 7 | Номинальное напряжение, В | 220
| 8 | Автоматическая настройка выходного контура | Наличие
| 9 | Частота ВЧ колебаний, мГц | 27,120 ± 0,163%
| 10 | 7 ступеней регулирования выходной мощности аппарата, Вт | от 10 до 80
| 11 | Длительность модулирующих импульсов, мкс | 100; 400
| 12 | Настройка аппарата в резонанс на всех ступенях – автоматическая | Наличие
| 13 | Время установления рабочего режима с момента включения, не менее, мин | 3
| 14 | Установленная безотказная наработка (без электрододержателей), ч | не менее 5000
| 15 | Время работы при максимальной мощности, час. | не менее 6
| 16 | Срок гарантии, месяцев | не менее 12
| 17 | Год выпуска товара | не ранее 2011
| 18 | Требуемое количество, штук | 2
9 | 1 | Секундомер | Наличие
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Механизм секундомера калибра 42 мм на 16-ти рубиновых камнях | Наличие
| 4 | Пружинный двигатель | Наличие
| 5 | Анкерный ход | Наличие
| 6 | Колебательная система "баланс - спираль" с периодом колебания 0,4 с. | Наличие
| 7 | Продолжительность работы от одной полной заводки, часов | не менее 18
| 8 | Для управления стрелками механизм секундомера снабжен специальным устройством суммирующего действия | Наличие
| 9 | Пуск, останов стрелок осуществляется нажатием на заводную головку, возврат на нуль - нажатием на кнопку | Наличие
| 10 | 60-секундная шкала с ценой деления 0,2 с | Наличие
| 11 | 60-минутный счетчик с ценой деления 1 мин. | Наличие
| 12 | Корпус секундомера металлический, хромированный | Наличие
| 13 | Класс точности | 2
| 14 | Допустимая погрешность за 10 мин | ± 0,6 сек
| 15 | Допустимая погрешность за 60 мин | ± 1, 8 сек
| 16 | Рабочая температура, в диапазоне | - 20… +40 ºС
| 17 | Срок гарантии, месяцев | не менее 12
| 18 | Год выпуска товара | не ранее 2011
| 19 | Количество, штук | 3
10 | 1 | Часы песочные 1 мин | Указать
| 2 | Паспорт | Наличие
| 3 | Технические характеристики
| 4 | Предназначены для измерения заданных промежутков времени | Наличие
| 5 | Настольные | Наличие
| 6 | Процедурные | Наличие
| 7 | Время измерения, не менее | 1 минуты
| 8 | Погрешность измерения, не более | 4 секунд
| 9 | Наполнитель | Песок
| 10 | Дополнительные условия
| 11 | Срок гарантии, месяцев | не менее 12
| 12 | Год выпуска товара | не ранее 2011
| 13 | Количество, шт. | 5